- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Potassium Sorbate dilakukan dengan baik dan benar sesuai instruksi kerja yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk-Plant Banjaran

- Penanggung Jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Potassium Sorbate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat

|  | Batang pengaduk |  | 12.12. | Labu ukur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HPLC | 13. |  | Pipet tetes |
|  | Cawan pijar | 14. |  | Spatula |
|  | Corong | 15. |  | Tabung Nessler |
|  | Desikator | 16. |  | Tabung reaksi |
|  | Erlenmeyer | 17. |  | Potassium hollow-cathode |
|  | Furnace | 18. |  | Timbangan analitik |
|  | Atomic absorption spectrophotometry | 19. |  | Gelas Kimia |
|  | Botol Timbang | 20. |  | Spektrofotometer IR |
|  | Oven | 21. |  | Kolom L1; 4,6 mm x 15 cm; 3,5 µm |
|  | Pipet seukuran |  |  |  |

  - Bahan

|  | Air murni | 11. | Asam Sulfat P |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kalium Bromida P | 12. | Baku kerja Potassium Sorbate |
|  | Trifluoroacetic acid | 13. | Kalium Klorida |
|  | Natrium Klorida | 14. | Fuchsin Basa |
|  | Natrium Sulfit Anhidrat | 15. | Fenolftalin |
|  | Asam Asetat Glasial | 16. | Norit |
|  | Acetaldehyde | 17. | 2-propanol |
|  | Alkohol bebas Aldehid | 18. | Natrium Bitartrat |
|  | Asam Hidroklorida P; 0,1 N | 19. | Formaldehide |
|  | Alkohol | 20. | Natrium Hidroksida 0,1 N |

- Prosedur

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Sorbate (S-QC-01-120)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Sorbate (S-QC-01-120)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 ml Air murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam Alkohol

- Larutkan 1 g zat uji dengan kurang dari 10 - 30 ml Alkohol dalam gelas kimia 50 ml.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Sorbate (S-QC-01-120)

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A (Identifikasi Kalium)

- Larutan Natrium Bitartrat

- Timbang 1 g Natrium Bitartrat, masukkan ke dalam gelas kimia 10 ml.

- Tambahkan 5 ml Air murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan Air murni hingga 10 ml, aduk hingga homogen.

- Prosedur

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 10 ml Air murni, kocok hingga larut.

- Tambahkan sejumlah kecil Asam Asetat Glasial atau Alkohol : terbentuk endapan kristal.

- Identifikasi B (Serapan Inframerah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Potassium Sorbate dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Keasaman atau Kebasaan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Sorbate (S-QC-01-120)

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 1,1 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 20 ml Air murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan indikator Fenolftalein sebanyak 3 tetes.

- Jika larutan tidak berwarna : Titrasi dengan larutan Natrium Hidroksida 0,1 N hingga larutan berwarna merah muda yang tahan selama 15 detik. Larutan Natrium Hidroksida 0,1 N yang dibutuhkan tidak lebih dari 1,1 ml.

- Jika larutan berwarna merah muda : Titrasi dengan larutan Asam Hidroklorida 0,1 N hingga warna merah muda larutan hilang. Larutan Asam Hidroklorida 0,1 N yang dibutuhkan tidak lebih dari 0,8 ml.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Sorbate (S-QC-01-120)

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

Keterangan:

SP		= Susut Pengeringan (%)

Wa		= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Batas Aldehid

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Sorbate (S-QC-01-120)

    - Cara Kerja :

- Larutan Fuchsin Tidak Berwarna

- Timbang 0,1 g Fuchsin Basa, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dalam 60 ml Air murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan larutan Natrium Sulfit Anhidrat (1 g dalam 10 ml Air murni), aduk.

- Sambil terus diaduk, tambahkan 2 ml Asam Hidroklorida P secara perlahan.

- Tambahkan Air murni hingga volume 100 ml, aduk hingga homogen.

- Biarkan selama 12 jam terlindung dari cahaya.

- Tambahkan 10 g Norit (arang aktif), aduk, kemudian saring untuk menghilangkan warna.

- Apabila larutan keruh, saring sebelum digunakan. Dan apabila selama didiamkan larutan berubah warna menjadi keunguan, tambahkan kembali Norit untuk menghilangkan warna.

(Simpan larutan terhindar dari cahaya)

- Tes Kepekaan Larutan Fuchsin

- Pipet 1 ml Larutan Fuchsin tidak berwarna ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 1 ml Air murni dan 0,1 ml Alkohol Bebas Aldehide, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 0,2 ml larutan Formaldehide 0,01% : Terbentuk warna merah muda pucat selama 5 menit.

- Larutan Standar Acetaldehyde

- Timbang 100 mg Acetaldehyde, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan 2-propanol hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan 2-propanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan 2-propanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 100 µg/ml; persiapkan segera sebelum dipakai)

- Larutan Baku

- Pipet 1 ml Larutan Fuchsin tidak berwarna, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 1,5 ml Larutan standar Acetaldehyde; 4 ml 2-propanol; dan 4,5 ml Air murni, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 30 ml Air murni dan 50 ml 2-propanol.

- Adjust pH hingga 4,0 dengan menggunakan Asam Hidroklorida 1 N.

- Encerkan dengan Air murni hingga 100 ml, aduk hingga homogen.

- Analisa

- Pipet 10 ml Larutan uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 1 ml Larutan Fuchsin tidak berwarna, dan biarkan selama 30 menit : Warna apa pun yang muncul tidak lebih intensif dari Larutan baku.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Sorbate (S-QC-01-120)

    - Cara Kerja :

  - Kandungan Potassium Sorbate

- Larutan A

- Masukkan ± 500 ml Air murni ke dalam botol fase gerak.

- Pipet 1 ml Trifluoroacetic Acid, masukkan ke dalam Air murni.

- Genapkan menggunakan Air murni hingga 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Saring menggunakan membrane filter 0,20 µm.

- Degasi selama 10 menit.

- Larutan B

- Masukkan ± 500 ml Metanol ke dalam botol fase gerak.

- Pipet 1 ml Trifluoroacetic Acid, masukkan ke dalam Metanol.

- Genapkan menggunakan Metanol hingga 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Saring menggunakan membrane filter 0,20 µm.

- Degasi selama 10 menit.

- Fase Gerak

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 75 | 25 |
| 17,0 | 75 | 25 |
| 18,0 | 5 | 95 |
| 23,0 | 5 | 95 |
| 23,1 | 75 | 25 |
| 30,0 | 75 | 25 |

- Pelarut

Buat campuran Metanol dan Air murni (1:1) masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang 5 mg Baku Kerja Potassium Sorbate, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dengan Pelarut hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Pelarut hingga tanda batas labu, kocok hingga homogen.

- Kondisikan dengan cara iradiasi menggunakan sinar UV dengan panjang gelombang 254 nm, 300 nm, atau 365 nm; 18 Watt, selama 2 jam.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,1 mg/ml)

*Kondisi iradiasi UV dengan panjang gelombang 254, 300, dan 365 nm dengan daya 18 Watt selama 2 jam dapat digunakan sebagai larutan. Kondisi UV setara lainnya juga cocok, selama 1% degradasi Potassium Sorbat (berdasarkan luas%) dapat dicapai setelah iradiasi.

- Larutan Baku

- Timbang 5 mg Baku Kerja Potassium Sorbate, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dengan Pelarut hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Pelarut hingga tanda batas labu, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,1 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 5 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dengan Pelarut hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Pelarut hingga tanda batas labu, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

- Kolom			: L1; 4,6 mm x 15 cm; 3,5 µm

- Detektor		: UV 264 nm

- Suhu kolom		: 40°C

- Laju alir		: 1,0 ml/menit

- Volume injeksi	: 10 µl

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % dalam Larutan Baku |
| Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % dalam Larutan Baku |
| Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 dalam Larutan Baku |
| Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| Resolusi | R ≥ 1,5 antara Potassium Sorbate dan Potassium Sorbate trans, cis isomer dalam Larutan Uji Kesesuaian Sistem |

Waktu retensi relatif :

| Nama puncak | Waktu retensi relatif |
| --- | --- |
| Potassium sorbate cis, cis isomer | 0,83 |
| Potassium sorbate cis, trans isomer | 0,89 |
| Potassium sorbate trans, cis isomer | 0,92 |
| Potassium sorbate | 1,0 |

*Cat : Potassium Sorbate cis, trans isomer dan Potassium Sorbate trans, cis isomer mungkin terelusi bersama di beberapa kolom, yang tidak berpengaruh pada analisis pengujian. Keempat isomer berada dalam bentuk asam sorbat yang sesuai di kolom HPLC karena kondisi fase gerak asam.

- Perhitungan :

C=LuLs×WsWu×100(100-SP)×B%

Keterangan :

| C | = | Kadar Potassium Sorbate yang diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area puncak utama pada Larutan Uji |
| Ls | = | Luas area puncak utama pada Larutan Baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| SP | = | Susut pengeringan (g) |
| B% | = | Kadar baku kerja yang digunakan (%) |

  - Kandungan Potassium (Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

- Pelarut

- Masukkan 500 ml Air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 10 ml Asam Hidroklorida P.

- Larutkan dengan Air murni hingga 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Natrium Klorida

- Timbang 20 g Natrium Klorida, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Pelarut hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 200 mg/ml)

- Larutan Blangko

- Pipet 2 ml Larutan Natrium Klorida, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 4 mg/ml)

- Larutan Stok Baku

- Timbang 5,721 mg Potassium Klorida (yang sebelumnya telah dikeringkan pada suhu 105°C selama 2 jam) ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Air murni hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Kosentrasi : 30 µg/ml sebagai Potassium)

- Larutan Baku

- Pipet 2 ml; 4 ml; dan 6 ml Larutan stok baku ke dalam labu ukur 100 ml masing-masing terpisah.

- Tambahkan 2 ml Larutan Natrium Klorida pada masing-masing labu ukur.

- Encerkan dengan Pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Potassium berturut-turut : 0,6 µg/ml; 1,2 µg/ml; 1,8 µg/ml)

- Larutan Stok Uji

- Timbang 46 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Air murni hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,46 mg/ml)

- Larutan Uji

- Pipet 1 ml Larutan stok uji ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 2 ml Larutan Natrium Klorida.

- Encerkan dengan Pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 4,6 µg/ml)

- Sistem Spektroskopi

- Metode			: Atomic absorption spectrophotometry

- Analytical wavelength	: 766,5 nm

- Lamp			: Potassium hollow-cathode

- Flame			: Air-acetylene

- Kriteria Penerimaan

Nilai serapan dibandingkan dengan konsentrasi Potassium yang sesuai (µg/ml), koefisien kolerasinya adalah tidak kurang dari 0,995.

- Perhitungan :

C=CsCu×100%

Keterangan :

| C | = | Kadar Potassium (%) |
| --- | --- | --- |
| Cs | = | Konsentrasi Potassium dalam Larutan Baku dari kurva standar (µg/ml) |
| Cu | = | Konsentrasi Potassium Sorbate dalam Larutan uji (µg/ml) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Sorbate (S-QC-01-120)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-116 | 01 | 05 JUN 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-116 | 02 |  | - Referensi : USP 46 NF 41 (2023) - Cara kerja Sisa Pemijaran - Cara kerja Cemaran Organik - Cara kerja Kadar - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba | Review dokumen kebutuhan NIE mengikuti kompendia terbaru : USP 46 NF 41 (2023) |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB