- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian, pembersihan dan pemeliharaan rutin alat Spektrofotometer UV-1800 agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian dan pembersihan alat Spektrofotometer UV-1800.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa dan memastikan prosedur ini dilaksanakan dengan baik dan benar.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk :

    - Melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan.

- Definisi

Spektrofotometer UV-Vis merupakan suatu alat untuk pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet (UV) (200 –350 nm) dan sinar tampak (Visible) (350 – 800 nm) oleh suatu senyawa.

- Referensi

  - Operating Manual Spektrofotometer UV-1800

- Alat dan Bahan

  - Alat

- Lap Bebas Serat

- Tissue

  - Bahan

- Alkohol 70%

- Akuades

- Instruksi Kerja

- Pengoperasian Alat Tanpa PC

- Menghidupkan Alat

    - Keluarkan silika gel yang ada di dalam Spektrofotometer.

    - Hidupkan Spektrofotometer UV-1800 (tombol power di sebelah kanan samping instrument).

    - Biarkan alat melakukan inisialisasi dan warming up (semua OK).

    - Nyalakan printer yang terhubung dengan Spektrofotometer UV-1800.

    - Lakukan pengecekan pemakaian lampu detektor sesuai instruksi kerja pemantauan masa pakai lampu pada alat instrumen Lab no. I-QC-00-118/01 sebelum alat digunakan

- Jika masa pakai lampu < 2000 jam, alat dapat digunakan

- Jika masa pakai lampu ≥ 2000 jam, alat tidak dapat digunakan sampai lampu detektor diganti

- Photometric

- Tekan [1] (PHOTOMETRIC) pada keypad

- Tekan [1] (PHOTOMETRIC) untuk pengukuran dengan 1 panjang gelombang

- Mengatur panjang gelombang yang diinginkan : Tekan [GO TO WL]  masukkan numeric panjang gelombang  [ENTER]

- Mengubah mode pengukuran (Abs atau %T) : Tekan [F1]

- Masukkan kuvet yang berisi larutan blangko ke dalam kompartemen sampel baik di sisi referen maupun sisi sampel

- Tekan [AUTO ZERO] untuk mengenolkan signal

- Ganti kuvet pada sisi sampel dengan sampel yang akan dianalisa

- Tekan [START] untuk membaca nilai absorbannya atau % transmitannya

- Print data, tekan [F3] (data display)  [F3] (print data)

- Photometric 8

- Tekan [1] PHOTOMETRIC pada keypad

- Tekan [2] PHOTOMETRIC 8

- Mengubah mode pengukuran (Abs atau %T) : Tekan [1] MEAS MODE

- Mengatur panjang gelombang yang digunakan : Tekan [2] No of

- Spectrum

- Tekan [2] SPECTRUM pada menu utama

- Memilih mode pengukuran : Tekan [1] , pilih mode (Abs, %T atau E)

- Mengatur range  yang digunakan : Tekan [2]  ketik numeric panjang gelombang yang besar  [ENTER]  ketik numeric panjang gelombang yang kecil  [ENTER]

- Mengatur skala sumbu y sebagai ABS / %T / E): Tekan [3]  ketik numeric  [ENTER]

- Mengatur kecepatan scanning : Tekan [4]  pilih kecepatan  [ENTER]

- Mengatur kecepatan pembacaan scanning : Tekan [5]  pilih numerik pembacaan  [ENTER]

- Mengatur banyaknya pengulangan pengukuran : Tekan [6]  ketik numeric  [ENTER]

- Mengatur macam tampilan pada layar : Tekan [7]  sequential (jika hanya spectrum terakhir yang ditampilkan) / overlay (jika spectrum yang lama dan yang baru ditampilkan (bertumpukan)  [ENTER]

- Masukkan kuvet yang berisi larutan blangko ke dalam kompartemen sampel baik untuk sisi referen maupun sisi sampel

- Melakukan koreksi Baseline : tekan [F1] BaseCorr  Tunggu hingga proses selesai (ada bunyi beep)

- Ganti kuvet pada sisi sampel dengan sampel yang akan dianalisa  Tekan [START] untuk memulai pengukuran.

- Tekan [F2] untuk melihat puncak dari spectrum  Tekan [F3] (peak) untuk melihat tabel absorban dan panjang gelombang  Tekan [F2]  untuk mencetak data tersebut

- Tekan [Print]  pilih Draw Curve dengan cursor            Tekan [ENTER]  Pilih frame type   Tekan [ENTER]

- Quantitative

- Tekan [3] QUANTITATION pada menu utama

- Menentukan analisa dengan berapa panjang gelombang (MEAS) : Tekan [1]  Pilih jumlah   ketik numeric besarnya   [ENTER]

- Menentukan METHOD : Tekan [2]  pilih method yang diinginkan  [ENTER]

- K-Faktor (C = K*ABS + B )

Isi nilai K  [ENTER]  isi nilai B  [ENTER]  masukkan kuvet berisi larutan blangko  [AUTOZERO]  lanjut ke prosedur 4)

- Single Point (C = K*ABS, K diperoleh dan satu konsentrasi standar)

Masukkan kuvet berisi larutan blangko  [AUTOZERO]  masukkan kuvet berisi larutan standar  [START]  lanjut ke prosedur 4)

- Multi Point

Isi  jumlah konsentrasi standar yang akan digunakan  [ENTER]  [1] (order)  [ENTER]  pilih melewati nol (zero intercept) atau tidak  [ENTER]  lanjut ke prosedur 4)

- Menentukan banyaknya pengulangan yang akan dilakukan (NO OF MEAS) : Tekan [3]  ketik numeric  [ENTER]

Langkah 6 – 10 HANYA dilakukan untuk metode MULTI POINT

Untuk metode K-Faktor dan Single Point langsung ke langkah 11

Menentukan satuan pengukuran (UNIT) : tekan [4]  pilih numeric  [ENTER]

- Masukkan kuvet yang berisi larutan blangko ke dalam kompartemen sampel baik untuk sisi referen maupun sisi sampel

- Tekan [AUTO ZERO] untuk mengenolkan signal

- Ganti kuvet pada sisi sampel dengan larutan standar

- Tekan [START] untuk membaca nilai Absorban standar

Masukkan konsentrasi standard, tekan (Key-in) bila nilai absorbansinya sudah diketahui atau tekan (Meas) bila nilai absorbansinya belum diketahui. Tekan [START]

- Ulangi langkah 8 dan 9 untuk standar selanjutnya hingga semua standar selesai

# Tekan [F1] (Cal Curve) untuk menampilkan kurva kalibrasi

# Tekan [F2] (Change) untuk mengubah data

# Tekan [F3] (Delete) untuk menghapus data

# Tekan [F4] (Add) untuk menambahkan data

- Masukkan kuvet yang berisi larutan sampel

- Tekan [START]

- Ulangi langkah 11 dan 12 untuk sampel berikutnya

# Tekan [F1] (Smpl No.) untuk memasukkan no sampel

# Tekan [F2] (Data File) untuk menyimpan data ke dalam memory

# Tekan [F3] (Data Disp) untuk memunculkan kembali data

# Tekan [F4] (Equation) untuk memunculkan persamaan kurva kalibrasi

- Tabel, Kurva Spektrum dan Parameter Analisa

- Menyimpan

- Pada masing-masing parameter (photometric, spectrum, quantitative dan kinetic) Tekan [F4] (SAVPARAM)

- Ketik nama file dengan cara menggerakkan cursor [>] atau [<] atau [Λ] atau [V], lalu tekan [ENTER] (seterusnya sampai selesai)  Tekan [SAVE]  Pilih (Built-in memory) bila ingin disimpan di instrument atau pilih (USB Memory) bila ingin disimpan di USB.

- Memanggil

Pada menu utama tekan [F1] (LoadParm)

- Menghapus

- Pada menu utama tekan [F2] (FileMng)

- Arahkan kursor pada Built-in memory atau USB memory  Tekan [ENTER]  Pilih File type  [ENTER]  arahkan kursor pada file yang akan di hapus  Tekan [F2] (Delete)

- Pilih nomor file yang akan dihapus, tekan [ENTER]

  - Pengoperasian Alat Menggunakan PC

      - UV-1800 (Dengan PC UV Probe)

- Hidupkan UV-1800 (tombol power di sebelah kanan samping instrument), keluarkan silica   gel dari dalam alat

- Tunggu hingga proses inisialisasi selesai (semua OK)

- Saat keluar tampilan yang meminta password tekan ENTER

- Muncul tampilan mode menu

- Hidupkan CPU, monitor dan printer

- Untuk melakukan koneksi ke software (PC) pada tampilan mode menu tekan F4 (PC Ctrl)

      - Instrumentasi

- Pada menu utama Windows, klik yang bertulisan UV Probe

- Klik salah satu menu pengukuran sbb:

Spectrum : untuk melihat spektra dari suatu larutan pada suatu kisaran panjang gelombang tertentu. Salah satu parameter yang didapatkan dari menu ini adalah penentuan panjang gelombang maksimum.

Photometric : untuk melihat serapan atau %T dari suatu zat atau untuk penentuan analisis kuantitatif.

Kinetics : untuk melihat pengaruh waktu terhadap perubahan serapan atau %T (Time Course) atau penentuan pengaruh aktifitas enzim terhadap perubahan serapan atau %T.

- Klik [connect] (di bagian kiri bawah tampilan UVProbe) dan tunggu pada layar muncul ready.

      - Spectrum

- Klik Spectrum

- Klik Edit  Method

- Isi Measurement : wavelength range (nm) dari panjang gelombang tinggi hingga panjang gelombang rendah

- Isi scan speed (fast, medium, slow atau very slow)

- Klik Instrument Parameter untuk menentukan mode pengukuran (Absorbance, Transmittance)

- Klik OK

- Masukkan kuvet yang berisi larutan blanko ke sisi Referen dan sisi Sample

- Klik Baseline, jika ada pertanyaan klik OK. Koreksi baseline akan berlangsung sesuai kisaran panjang gelombang yang telah ditentukan

- Masukkan larutan standar atau sampel yang akan diukur, ke sisi Sample. Klik Start. Proses scanning akan berlangsung. Jika ada pertanyaan, klik OK.

- Isi file name dengan nama sample yang ingin ditampilkan dalam hasil print

- Untuk menampilkan laporan puncak-lembah dari spektrum yang didapatkan, klik Operation  Peak Pick. Nilai panjang gelombang yang menghasilkan nilai serapan terbesar biasanya diasumsikan sebagai Panjang Gelombang Maksimum. Ini biasa digunakan sebagai panjang gelombang pengukuran kuantitatif selanjutnya.

- Untuk mengetahui absorbansi pada panjang gelombang tertentu klik Operations  Point Pick, panjang gelombang dapat diketik langsung pada table lalu di enter untuk mengetahui nilai absorbansinya atau dipilih dengan menggerakkan kursor pada grafik

- Untuk menyimpan data spectrum, klik File  Save as, isi nama file datanya, klik Save

- Untuk menyimpan method, klik File  Save as, isi nama file datanya, pada save as type pilih method file (*smd), klik save

- Untuk mencetak, klik pada table peak pick atau point pick, lalu klik print

      - Photometric

- Klik Photometric

- Klik Edit  Method

- Pilih wavelength type : point, Isi parameter Wavelength (nm) dengan panjang gelombang analisis, klik Add. Jika ada dua atau tiga panjang gelombang isi wavelength dengan panjang gelombang yang lainnya, klik Add. Jika ingin menghapus panjang gelombang klik panjang gelombang yang ingin dihapus lalu klik remove. Klik Next.

- Pilih type pengukuran yang diinginkan (Multi Point, Single Point, K Factor atau Raw data).

      - Multi Point

Jika ingin membandingkan sample dengan Deret standard (lebih dari satu standard) pada panjang  gelombang tertentu pada type klik Mufti Point.

- Pada Formula pilih Jika ingin :

- Fixed wavelength  jika hanya menggunakan satu panjang gelombang

- Ratio  jika ingin membagi hasil dari dua panjang gelombang

- Difference  jika ingin mengurangkan hasil dari dua panjang gelombang

- 3 wavelength  jika ingin menggunakan 3 panjang gelombang

- Isi parameter WLI dengan memilih panjang gelombang analisis dari tanda panah ke bawah, jika menggunakan lebih dari satu panjang gelombang isi juga WL2 dan WL3

- Isi parameter Units dengan satuan pengukuran

- Isi STD concentration dengan konsentrasi standart yang digunakan

- Klik next next  next  isi data file dengan nama sample  Finish

- klik close

- Pada standard table isi sample ID dengan nama standard yang akan diukur (tekan tanda panah ke bawah pada keyboard untuk mengisi sample ID pada baris berikutnya) dan isi konsentrasinya

- Pada sample table isi sample ID dengan nama sample yang akan diukur (tekan tanda panah ke bawah pada keyboard untuk mengisi sample ID pada bans berikutnya)

- Masukkan kuvet yang berisi larutan blanko ke sisi Referen dan sisi Sample

- Klik Autozero untuk mengenolkan sinyal

- Masukkan kuvet berisi larutan standar ke sisi sample

- Klik pada standard table (muncul tampilan Active)

- Klik Read Std. Jika ada pertanyaan, klik Yes

- Ulangi hingga terbentuk kurva standard

- Kurva kalibrasi akan muncul di sebelah kanan

- Untuk menampilkan persamaan garis, nilai r2 dan parameter lain, klik tombol kanan mouse, klik properties dan cek list parameter yang ingin ditampilkan

- Masukkan kuvet berisi larutan sampel ke sisi sampel

- Klik pada sample table (muncul tampilan Active)

- Klik Read Unk.

      - Single Point

Jika ingin membandingkan sample dengan satu standard pada panjang gelombang tertentu pada type klik Single Point.

- Pada Formula pilih :

- Fixed wavelength  jika hanya menggunakan satu panjang gelombang

- Ratio  jika ingin membagi hasil dari dua panjang gelombang

- Difference  jika ingin mengurangkan hasil dari dua panjang gelombang

- 3 wavelength  jika ingin menggunakan 3 panjang gelombang

- Isi parameter WL1 dengan memilih panjang gelombang analisis dari tanda panah ke bawah, jika menggunakan lebih dan satu panjang gelombang isi juga WL2 dan WL3

- Isi parameter Units dengan satuan pengukuran

- Isi STD concentration dengan konsentrasi standard yang digunakan

- Klik next  next  next  isi data file dengan nama sample  Finish

- Klik close

- Pada standard table isi sample ID dengan nama standard yang akan diukur (tekan tanda panah ke bawah pada keyboard untuk mengisi sample ID pada baris berikutnya)

- Masukkan kuvet yang berisi larutan blanko ke sisi Referen dan sisi Sample

- Klik Autozero untuk mengenolkan sinyal

- Masukkan kuvet berisi larutan standard ke sisi sample

- Klik pada standard table (muncul tampilan Active)

- Klik Read Std. Jika ada pertanyaan, klik Yes

- Masukkan kuvet berisi larutan sampel ke sisi sampel

- Klik pada sample table (muncul tampilan Active)

- Klik Read Unk

      - K Factor

Jika ingin mengetahui konsentrasi sample dengan mengalikan absorbansi dengan factor K yang sudah diketahui.

- Pada Formula pilih :

- Fixed wavelength  jika hanya menggunakan satu panjang gelombang

- Ratio  jika ingin membagi hasil dari dua panjang gelombang

- Difference  jika ingin mengurangkan hasil dari dua panjang gelombang

- 3 wavelength  jika ingin menggunakan 3 panjang gelombang

- Isi nilai Faktor K

- klik next  next  isi data file dengan nama sample  Finish

- Klik close

- Pada sample table isi sample ID dengan nama sample yang akan diukur (tekan tanda panah ke bawah pada keyboard untuk mengisi sample ID pada baris berikutnya)

- Masukkan kuvet yang berisi larutan blanko ke sisi Referen dan sisi Sample

- Klik Autozero untuk mengenolkan sinyal

- Masukkan kuvet berisi larutan sample ke sisi sample

- Klik Read Unk.

      - Raw Data

Jika hanya ingin mengetahui nilai absorbansi sample pada panjang gelombang tertentu pada type klik Raw Data

- Klik next  next  isi data file dengan nama sample  Finish

- Klik close

- Pada sample table isi sample ID dengan nama sample yang akan diukur (tekan tanda panah ke bawah pada keyboard untuk mengisi sample ID pada baris berikutnya)

- Masukkan kuvet yang berisi larutan blanko ke sisi Referen dan sisi Sample

- Klik Autozero untuk mengenolkan sinyal

- Masukkan kuvet berisi larutan sample ke sisi sample

- Klik Read Unk.

- Untuk menyimpan file, klik File, klik Save as, isi nama filenya, klik Save.

- Untuk menyimpan method, klik File  Save as, isi nama file datanya, pada save as type pilih method file (*smd), klik save

- Untuk mencetak kurva standard,standard table dan sample table klik pada standard graph, lalu

- klik print

      - Kinetics

- Klik Kinetics

- Klik Edit  Method

- Isi parameter yang diinginkan (satuan waktu, total waktu, dll).

- Masukkan larutan blanko ke sisi Reference dan sisi Sampel, klik AutoZero

- Masukkan larutan sample ke sisi Sample, lalu klik Start

- Tunggu hingga proses selesai

- Untuk menampilkan hasil, klik Operation, pilih parameter yang diinginkan

- Untuk menyimpan file, klik File, klik Save as, isi nama filenya, klik Save

- Untuk mencetak, klik Window, klik Report Generator

- KIik File, klik Open. Pilih file format laporan yang diinginkan, klik Open.

- Klik File, klik Print. Klik OK. Laporan akan langsung tercetak.

      - Mematikan Alat

  - Klik Disconnect.

  - Tutup semua menu di UV-Probe

  - Matikan CPU, monitor dan printer

  - Pada UV-1800 tekan RETURN  ENTER hingga kembali ke Mode Menu

  - Matikan UV-1800, masukkan kembali silica gel ke dalam kompartemen sampel

  - Pembersihan  dan Pemeliharaan

- Pembersihan

    - Bersihkan kuvet dengan akuades hingga bersih.

    - Bersihkan bagian luar spektrofotometer dengan lap bebas serat.

    - Lakukan pembersihan setiap setelah digunakan.

    - Lakukan pembersihan luar dan dalam waktu 1 bulan 1 kali.

    - Isi Formulir Pemakaian, Pembersihan Alat dan Pengecekkan Lampu Detektor Pada Alat/Instrument Laboratorium (F-PQC-00-002-14).

- Pemeliharaan Rutin

    - Setiap minggu, periksa silika gel pada spektrofotometer. Periksa apakah sudah berubah warna atau belum (warna awal silika gel biru). Jika sudah berubah warna, keringkan dalam oven pengering pada suhu 105˚C sampai berwarna biru Kembali.

    - Pastikan setelah kuvet selesai dipakai, disimpan dalam beaker glass bertutup berisi alkohol 70% dalam kondisi terendam seluruhnya untuk menghindari terjadi lumut dan menghindari dari goresan serta debu.

    - Apabila kuvet tidak terendam seluruhnya oleh alkohol 70%, tambahkan alkohol 70% pada beaker glass yang berisi kuvet tersebut.

    - Ganti alkohol 70% selama 1 minggu 1 kali.

    - Isi Formulir Pemakaian, Pembersihan Alat dan Pengecekkan Lampu Detektor Pada Alat/Instrument Laboratorium (F-PQC-00-002-14).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-166 | 00 |  |  | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMPM |
| --- | --- |
| 2. | SPBB |
| 3. | SPRPJ |
| 4. | SSCP |
| 5. | AMKV |
| 6. | SVMA |
| 7. | SKK |