- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Potassium Chloride dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma (persero), Tbk-Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Potassium Chloride sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 790 – 791;

  - Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290;

  - Modifikasi USP 46 NF 41 (2023).

- Bahan dan Alat

| - Bahan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amonium Hidroksida 6 N | 14. | Indikator Fenolftalein; 0,1% (dalam Metanol) |  |
| 2. | Air murni; bebas CO2 | 15. | Indikator Metil Merah 0,1% (dalam Metanol) |  |
| 3. | Natrium Bitartat 10% | 16. | Kloroform |  |
| 4. | Asam Asetat Glasial P | 17. | Kalium Iodida |  |
| 5. | Asam Nitrat P; 4 N; 10%; (1 dalam 100) | 18. | Kloramin T (0,1 dalam 100) |  |
| 6. | Natrium Karbonat 10,6% | 19. | Natrium Bromida |  |
| 7. | Multi-element Standard Solution XVI | 20. | Amonium Oksalat 3,5% |  |
| 8. | Multi-element Standard Solution IV | 21. | Natrium Fosfat Dibasa 12% |  |
| 9. | Metanol | 22. | Asam Sulfat P |  |
| 10. | Indikator Eosin Y | 23. | Indikator Fenolftalein |  |
| 11. | Perak Nitrat 0,1 N LV; 0,25 N | 24. | Natrium Hidroksida 0,02 N; 1 N |  |
| 12. | Mangan Dioksida P | 25. | Kalium Bikromat |  |
| 13. | Asam Klorida P; 10% |  |  |  |

| - Alat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Batang pengaduk | 10. |  | Inductively coupled plasma |  |
| 2. | Centrifuge | 11. |  | Tabung reaksi |  |
| 3. | Plat tetes | 12. |  | Tabung Nessler |  |
| 4. | Labu ukur | 13. |  | Oven |  |

| 5. | Ultrasonic bath |  | 14. |  | Desikator |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. |  |  | Jarum ose |  | 15. |  | Pembakar spirtus |  |
| 7. |  |  | Erlenmeyer |  | 16. |  | Pipet seukuran |  |
| 8. |  |  | Buret |  | 17. |  | Statif |  |
| 9. |  |  | Timbangan analitik |  | 18. |  | Spatula |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Chloride (S-QC-01-051).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik)

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Chloride (S-QC-01-051).

    - Cara kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dalam 1 – 10 ml Air murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Ethanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Chloride (S-QC-01-051).

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A (Identifikasi Kalium)

- Uji Identifikasi A Kalium

- Siapkan plat tetes, jarum ose, dan pembakar spirtus.

- Masukkan beberapa tetes Asam Klorida P pada salah satu cekungan plat tetes.

- Masukkan ± 50 mg zat uji pada cekungat plat tetes yang lain.

- Basahi jarum ose dengan Asam Klorida P, tempelkan pada zat uji.

- Lalu bakar jarum ose tersebut pada pembakar spirtus : senyawa kalium menimbulkan warna ungu dalam nyala api yang tidak berwarna, yang akan tertutup dengan adanya sedikit natrium.

(Pengaruh warna kuning yang dihasilkan oleh natrium dapat dihilangkan dengan mengamati melalui penyaring biru yang menahan emisi natrium pada 589 nm tetapi melewatkan emisi kalium pada 404 nm. Juga dapat digunakan kaca kobalt dan penyaring lain yang tersedia secara komersil.)

- Uji Identifikasi B Kalium

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml. (Buat larutan sebanyak 3 larutan.)

- Larutkan dengan 10 ml Air murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan Natrium Bitartrat 10%, aduk : Terbentuk endapan hablur putih. (Pembentukan endapan yang biasanya lambat, dipercepat dengan pengadukan atau penggoresan bagian dalam tabung reaksi dengan batang pengaduk. Penambahan sedikit Asam Asetat Glasial P atau Etanol dapat mempercepat pengendapan.

- Pada larutan dalam gelas kimia pertama, tambahkan Amonium Hidroksida 6 N : Endapan larut.

- Pada larutan dalam gelas kimia pertama, tambahkan Natrium Hidroksida 1 N : Endapan larut.

- Pada larutan dalam gelas kimia pertama, tambahkan Natrium Karbonat 10,6% : Endapan larut.

- Identifikasi B (Identifikasi Klorida)

- Uji A Identifikasi Klorida

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 10 ml Air murni, aduk.

- Tambahkan 0,5 ml Asam Nitrat 4 N dan 2 tetes Perak Nitrat 0,1 N : Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam Asam Nitrat P, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih.

- Uji B Identifikasi Klorida

- Timbang 200 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Larutkan dengan 4 ml Air murni, aduk.

- Tambahkan 2 tetes Asam Nitrat 10% dan 5 ml Perak Nitrat 0,25 N : Terbentuk endapan putih seperti dadih.

- Centrifuge segera larutan dan pisahkan bagian bening.

- Cuci endapan 3 kali, tiap kali dengan 1 ml Asam Nitrat (1 dalam 100), buang air hasil cuci.

- Tambahkan tetes demi tetes Amonium Hidroksida : Air murni (35 : 100) pada endapan : Endapan segera larut.

- Uji C Identifikasi Klorida

  - Kertas Kanji Iodida

- Rendam kertas saring Whatman No. 3001-917 pada Asam Klorida P.

- Cuci kertas saring dengan Air murni sampai air cucian terkahir tidak menimbulkan warna merah, jika diteteskan Indikator Metil Merah 0,1% (dalam Etanol).

- Kemudian rendam kertas saring dengan Amonium Hidroksida : Air murni (35 : 65).

- Cuci kertas saring dengan Air murni sampai air cucian terkahir tidak menimbulkan warna merah muda, jika diteteskan Indikator Fenolftalein 0,1% (dalam Etanol).

- Keringkan kertas saring dalam oven dengan suhu 105 ± 2°C, selama 15 menit.

- Siapkan larutan Kanji Iodida dengan cara timbang 500 mg Kalium Iodida, kemudian larutkan dalam 100 ml Larutan Kanji 0,2% yang dibuat segar.

- Jenuhkan kertas saring ke dalam Larutan Kanji Iodida.

  - Pengujian

- Campurkan 100 mg zat uji dengan 100 mg Mangan Dioksida P ke dalam tabung reaksi.

- Basahi seluruh permukaan campuran tersebut dengan Asam Sulfat P.

- Tutup mulut tabung dengan Kertas Kanji Iodida basah.

- Secara perlahan panaskan tabung reaksi di atas pembakar spirtus.

- Amati warna yang terjadi pada kertas kanji iodide : Terbentuk klor yang menghasilkan warna biru pada kertas kanji iodida basah.

- Uji D Identifikasi Klorida

  - Larutan Difenilkarbazida LP

- Timbang 0,1 g Difenilkarbazida P, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dengan 10 ml Asam Asetat Glasial.

- Encerkan dengan Etanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Pengujian

- Timbang 15 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 200 mg Kalium Bikromat dan 1 ml Asam Sulfat P.

- Tutup tabung reaksi dengan kertas saring yang telah dibasahi oleh Larutan Difenilkabazida LP (kertas saring yang dibasahi tidak boleh menyentuh larutan kalium bikromat) : Kertas saring berubah menjadi merah ungu.

  - Keasaman atau Kebasaan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Chloride (S-QC-01-051).

    - Cara Kerja :

- Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Larutkan dengan 50 ml Air murni bebas CO2, aduk.

- Tambahkan 3 tetes Indikator Fenolftalein : Tidak terjadi warna merah muda.

- Kemudian tambahkan 3 ml Natrium Hidroksida 0,02 N : Terjadi warna merah muda.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Chloride (S-QC-01-051).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 2 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan :

SP	= Susut Pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb 	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo 	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Iodida

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Chloride (S-QC-01-051).

    - Cara Kerja:

- Larutan Baku Persediaan

- Timbang 41 mg Kalium Iodida, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Larutkan dengan 10 ml Air murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Baku

- Pipet 1 ml Larutan Baku Persediaan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 8 ml Air murni, aduk.

- Tambahkan 1 ml Kloroform dan 1 ml Asam Klorida 10%.

- Kemudian tambahkan 2 tetes Kloramin T (0,1 dalam 100), kocok perlahan.

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Larutkan dengan 8 ml Air murni, aduk.

- Tambahkan 1 ml Kloroform dan 1 ml Asam Klorida 10%.

- Kemudian tambahkan 2 tetes Kloramin T (0,1 dalam 100), kocok perlahan.

- Pengamatan

Amati warna yang terbentuk antara Larutan baku dan Larutan uji. Warna ungu yang terbentuk pada lapisan kloroform larutan uji tidak lebih tua dari warna ungu yang terbentuk pada lapisan kloroform larutan baku.

  - Bromida

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Chloride (S-QC-01-051).

    - Cara Kerja :

- Larutan Baku

- Timbang 32 mg Natrium Bromida, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Larutkan dengan 10 ml Air murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 8 ml Air murni, aduk.

- Tambahkan 1 ml Kloroform dan 1 ml Asam Klorida 10%.

- Kemudian tambahkan 5 tetes Kloramin T (1 dalam 100), kocok perlahan.

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Larutkan dengan 8 ml Air murni, aduk.

- Tambahkan 1 ml Kloroform dan 1 ml Asam Klorida 10%.

- Kemudian tambahkan 5 tetes Kloramin T (1 dalam 100), kocok perlahan.

- Pengamatan

Amati warna yang terbentuk antara Larutan baku dan Larutan uji. Warna cokelat yang terbentuk pada lapisan kloroform larutan uji tidak lebih tua dari warna cokelat yang terbentuk pada lapisan kloroform larutan baku.

  - Aluminium

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Chloride (S-QC-01-051).

    - Cara Kerja :

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 0,2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Al: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Al: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Al: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Al: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kalsium dan Magnesium

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Chloride (S-QC-01-051).

    - Cara Kerja :

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 100 ml Air murni, kocok hingga homogen.

- Pipet 20 ml larutan, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 2 ml Amonium Hidroksida 6 N; 2 ml Amonium Oksalat 3,5%; dan Natrium Fosfat Dibasa 12% : Tidak terjadi kekeruhan dalam waktu 5 menit.

  - Natrium

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Chloride (S-QC-01-051).

    - Cara Kerja :

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 20 ml Air murni, aduk hingga homogen.

- Siapkan jarum ose dan pembakar spirtus.

- Basahi jarum ose dengan larutan uji.

- Lalu bakar jarum ose tersebut pada pembakar spirtus : Menunjukkan nyala kuning jelas hingga nyala yang tidak terang.

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Chloride (S-QC-01-051).

    - Cara Kerja :

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution XVI 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Chloride (S-QC-01-051).

    - Cara Kerja :

- Timbang 200 mg zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Larutkan dengan 10 ml Air murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 10 ml Asam Asetat Glasial P; 75 ml Metanol; dan 3 tetes Indikator Eosin Y.

- Titrasi dengan Perak Nitrat 0,1 N LV hingga titik akhir berwarna merah muda.

Tiap ml Perak Nitrat 0,1 N LV setara dengan 7,455 mg KCl

    - Perhitungan :

C=Vu×N0,1×7,455Wu×100%(100%-SP)×100%

Keterangan :

| C | = | Kadar Potassium Chloride yang diperhitungkan terhadap berat kering (%) |
| --- | --- | --- |
| Vu | = | Volume Perak Nitrat 0,1 N LV yang digunakan untuk Larutan uji (ml) |
| N | = | Konsentrasi Perak Nitrat yang digunakan (N) |
| 0,1 | = | Konsentrasi teoritis Perak Nitrat yang digunakan (N) |
| 7,455 | = | Kesetaraan 1 ml Perak Nitrat 0,1 N LV dengan Potassium Chloride |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| SP | = | Susut pengeringan (%) |

  - Uji Batas Mikorba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Potassium Chloride (S-QC-01-051).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi Prosedur

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-006 | 00 | 22 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-006 | 01 |  | - Perubahan referensi - Menghilangkan bahasa inggris - Perubahan pada alat dan bahan - Penambahan parameter batas uji mikroba | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru FI VI (2020) |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB