- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian dan pembersihan spektrocolorimeter agar dilakukan dengan baik dan benar

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan spektrocolorimeter

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa dan memastikan prosedur ini dilaksanakan dengan baik dan benar.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk :

    - Melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan.

- Definisi

  - Spektrokolorimeter adalah alat yang digunakan untuk pengujian warna bahan pengemas padatan, bahan baku padatan atau cairan, Produk Antara/Ruahan padatan atau cairan dibandingkan dengan warna standar dari Proofprint untuk bahan pengemas sedangkan untuk bahan baku, produk antara/Ruahan, warna standar dibandingkan dengan bahan baku, Produk Antara/Ruahan yang sudah Memenuhi syarat atau standar lain sesuai referensi

  - Hasil pemeriksaan warna dinyatakan dengan dE*ab, dimana penyimpangan antara sample dengan standar tidak lebih dari 4

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2018

  - Operating Manual Spektrokolorimeter

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Lap bersih/Tissue

  - Bahan

    - Sample Bahan Pengemas

    - Sample Bahan Baku padatan atau cairan

    - Sample Produk/Ruahan padatan atau cairan

- Instruksi Kerja

  - Persiapan dan Adjustment Alat

    - Install Software ColorExpert di computer atau laptop yang akan digunakan untuk pengukuran kemudian buat akun

    - Login menggunakan akun yang sudah dibuat, buka aplikasi Color QC, kemudian tekan Setting, pastikan Tollerance Setting  dE*ab syaratnya 4,00

    - Aktifkan Bluetooth Connection

Pada layar computer atau laptop pilih menu settings kemudian klik connect to instrument lalu pilih Bluetooth connection kemudian klik refresh sampai instrument serial number terdeteksi. Pilih instrument serial number yang sesuai lalu klik connection.

    - Siapkan alat spektrokolorimeter, kemudian Lepaskan dari dudukannya

    - Pasangkan switchable test atau alat pengukur uji yang akan dipakai, terdiri dari 3 ukuran :

      - Small-1*3 mm

      - Small-6 mm

      - Medium-11 mm

disesuaikan dengan luas sample yang akan diperiksa

    - Lakukan pengukuran Kalibrasi, di layar akan muncul tampilan kalibrasi alat yang terdiri dari:

      - Black Calibration

Lakukan kalibrasi alat dengan melepaskan alat spektrokolorimeter dari dudukannya dan angkat alat dari permukaan, lalu pilih “calibrating” sampai terdengar bunyi “klik”. Kemudian akan muncul menu white calibration.

      - White calibration

Lakukan kalibrasi alat dengan menempatkan kembali alat pada dudukannya lalu pilih “calibrating” sampai terdengar bunyi “klik”. kemudian di layar akan muncul tampilan “calibration successful”, lalu pilih ok.

  - Pengukuran Alat

    - Pengukuran Bahan Pengemas

- Siapkan standar (proofprint) dan sampel bahan pengemas yang akan diperiksa

- Angkat alat dari dudukannya, pada layar alat spektrokolorimeter pilih menu color difference, lalu klik icon kamera, kemudian simpan standar yang akan diukur tepat di bawah switchable test, pastikan kamera di layar tepat mengenai standar yang akan diukur

- Kemudian klik “Test Target” pada layar laptop sampai terdengar bunyi klik dan muncul tampilan hasil pemeriksaan berupa grafik dan angka

- Ulangi point 2 pada sampel yang akan diperiksa

- Kemudian klik “Test Sample” pada layar laptop sampai terdengar bunyi klik dan muncul tampilan hasil pemeriksaan berupa grafik dan angka

- Hasil pengukuran dinyatakan memenuhi syarat jika pada tampilan layar terbaca “Pass” dan tidak memenuhi syarat jika pada tampilan layar terbaca “NG”

- Setelah selesai pengukuran, matikan koneksi alat dengan computer atau laptop dengan memilih menu setting pada layar computer atau laptop, kemudian pilih “Connect to Instrument” lalu pilih “Disconnect”

- Matikan alat spektrokolorimeter dengan menekan lama tombol power selama 3 detik

    - Pengukuran Bahan Baku, Produk Ruahan dan Produk Jadi

- Siapkan larutan standar dan sampel yang akan diperiksa

- Angkat alat dari dudukannya dan letakkan pada holder khusus pemeriksaan sampel serbuk atau cairan. Pilih menu measure pada layer alat, kemudian klik menu screen orient untuk memudahkan melihat layar.

- Masukkan larutan standar ke dalam kuvet kemudian letakkan kuvet pada holder berhadapan dengan camera pada alat spektrokolorimeter

- Kemudian klik “Test Target” pada layar laptop sampai terdengar bunyi klik dan muncul tampilan hasil pemeriksaan berupa grafik dan angka

- Ulangi point 3 pada sampel yang akan diperiksa

- Kemudian klik “Test Sample” pada layar laptop sampai terdengar bunyi klik dan muncul tampilan hasil pemeriksaan berupa grafik dan angka

- Hasil pengukuran dinyatakan memenuhi syarat jika pada tampilan layar terbaca “Pass” dan tidak memenuhi syarat jika pada tampilan layar terbaca “NG”

- Setelah selesai pengukuran, bersihkan kembali kuvet kemudian matikan koneksi alat dengan computer atau laptop dengan memilih menu setting pada layar computer atau laptop, kemudian pilih “Connect to Instrument” lalu pilih “Disconnect”

- Matikan alat spektrokolorimeter dengan menekan lama tombol power selama 3 detik

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-168 | 00 |  |  | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMPM |
| --- | --- |
| 2. | SPBK |
| 3. | SPRPJ |
| 4. | SSCP |

.