- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Amlodipine Besilate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggung jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Amlodipine Besilate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia Edisi VI (2020) Hal. 122 – 123

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023)

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022) Hal. 290

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang pengaduk | 12. | Polarimeter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | #### Cawan pijar | 13. | #### pH meter |
| 3. | Desikator | 14. | Pipet tetes |
| 4. | #### Gelas kimia | 15. | Pipet ukur |
| 5. | #### Gelas ukur | 16. | Pipet Seukuran |
| 6. | #### Ultrasonic bath | 17. | #### Spatula |
| 7. | #### Furnace | 18. | #### Tabung Nessler |
| 8. | #### Karl Fisher | 19. | #### Waterbath |
| 9. | #### Penjepit Cawan | 20. | #### Timbangan analitik |
| 10. | #### Labu ukur | 21. | #### Syringe Filter |
| 11. | #### Mortir dan stamper | 22. | #### Membran Filter |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 7. | 2-propanol |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Nitrat P | 8. | Asetonitril |
| 3. | Asam fosfat P | 9. | Trietilamin P |
| 4. | Asam sulfat P | 10. | Etanol |
| 5. | Baku kerja Amlodipine Besilate | 11. | ICP Multi-element Standard Solution |
| 6. | Metanol | 12. | Minyak Mineral |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Amlodipine Besylate (S-QC-01-007)

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Amlodipine Besylate (S-QC-01-007).

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Metanol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 – 100 ml Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam 2-propanol

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml 2-Propanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Amlodipine Besylate (S-QC-01-007).

    - Cara Kerja

  - Serapan Infra Merah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 10 - 20 mg baku kerja Amlodipine Besylate dengan satu tetes Minyak Mineral P.

- Aduk hingga tercampur.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 10 - 20 mg zat uji Methylis Parabenum dengan satu tetes Minyak Mineral P.

- Aduk hingga tercampur.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Spektrum serapan ultraviolet

Lakukan pemeriksaan parameter identifikasi metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan uji sesuai dengan larutan baku seperti yang diperoleh pada penetapan kadar.

  - Rotasi Optik

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Amlodipine Besylate (S-QC-01-007)

    - Cara Kerja

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan 50 ml Metanol P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Rendam labu ukur dalam icebath hingga suhu 20℃.

- Lakukan pemeriksaan pada suhu 20 ℃ sesuai Instruksi Kerja Pengoperasian alat Polarimeter.

- Ukur rotasi optik dalam tabung 1 dm pada panjang gelombang 589 nm.

    - Perhitungan

α= PWu x 100L x Fp100

Keterangan :

| α | = | Rotasi spesifik terhadap penjang gelombang |
| --- | --- | --- |
| P | = | Pembacaan hasil pada polarimeter (deg) |
| Wu | = | Berat zat uji (g) |
| L | = | Panjang tabung polarimeter (1 dm) |
| Fp | = | Faktor pengenceran (mL) |

  - Kadar Air

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Amlodipine Besylate (S-QC-01-007).

    - Cara Kerja

Lakukan penetapan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian alat Karl Fisher.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Amlodipine Besylate (S-QC-01-007).

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnice, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 – 15 menit dalam desikator dan timbang (Wo).

- Timbang seksama 1-2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahkan residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, timbang seksama (Wb).

- Jika jumlah sisa residu yang diperoleh melebih dari batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 – 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan kosong (gram)

Wa		= Berat cawan + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Amlodipine Besylate (S-QC-01-007)

    - Cara Kerja

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2,5% ke dalam cawan pijar yang berisi residu sisa pemijaran.

- Aduk larutan menggunakan batang pengaduk.

- Masukkan ke dalam labu ukur 20 ml, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Amlodipine Besylate (S-QC-01-007)

    - Cara Kerja

  - Pembuatan Dapar pH 3.0

- Masukkan 800 ml Air Murni ke dalam botol fasa gerak.

- Tambahkan 7.0 ml Trietilamin P, aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 3.0 (± 0.1) dengan penambahan Asam fosfat P.

- Encerkan larutan dengan Air Murni hingga 1000 ml.

- Kocok hingga homogen.

  - Pembuatan Fase Gerak

- Buat campuran Dapar pH 3.0 : Metanol : Asetonitril P dengan perbandingan (50:35:15).

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan penyaring membran 0.2 µm.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

  - Pembuatan Larutan Baku

- Timbang seksama 10 mg baku kerja Amlodipine besylate, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan 10 ml fase gerak, sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan fase gerak  hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Amlodipine Besylate : 0.05 mg/ml).

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang saksama 10 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan 10 ml fase gerak, sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan fase gerak  hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Amlodipine Besylate : 0.05 mg/mL).

  - Sistem Kromatografi

Kolom                   	: L1 (C-18); 4.6 mm x 150 mm; 5 µm

Suhu kolom        		: 25° C (suhu ruang)

Detektor       	      	: UV 237 nm

Flowrate              	: 1.5 mL/menit (± 0.2)

Volume injeksi 	 	: 10 µl

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3. | Tailing faktor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

    - Perhitungan

C =  LuLs x WsWu x 100(100-KA) x B %

Keterangan :

C		= Kadar Amlodipine Besylate yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu 		= Luas area puncak pada larutan uji

Ls  		= Luas area puncak pada larutan baku

Ws		= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

KA 		= Kadar Air (%)

B%		= Kadar baku kerja Amlodipine Besylate (%)

  - Cemaran Organik

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Amlodipine Besylate (S-QC-01-007).

    - Cara Kerja

  - Pembuatan Dapar pH 3.0

- Masukkan 800 ml Air Murni ke dalam botol fasa gerak.

- Tambahkan 7.0 ml Trietilamin P, aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 3.0 (± 0.1) dengan penambahan Asam fosfat P.

- Encerkan larutan dengan Air Murni hingga 1000 ml.

- Kocok hingga homogen.

  - Pembuatan Fase Gerak

- Buat campuran Dapar pH 3.0 : Metanol : Asetonitril P dengan perbandingan (50:35:15).

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan penyaring membran 0.2 µm.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

  - Pembuatan Larutan Kesesuaian Sistem

- Timbang seksama 30 mg baku kerja Amlodipine besylate, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan 10 ml Hidrogen Peroksida.

- Panaskan di dalam waterbath dengan suhu 70oC selama 45 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan Hidrogen Peroksida hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Amlodipine Besylate : 0.75 mg/ml).

  - Pembuatan Larutan Baku

- Timbang seksama 15 mg baku kerja Amlodipine besylate, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 50 ml fase gerak, sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan fase gerak  hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Amlodipine Besylate : 0.003 mg/ml).

  - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 50 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 25 ml fase gerak, sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan fase gerak  hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi larutan uji : 1.0 mg/ml).

  - Sistem Kromatografi

Kolom                   : L1 (C-18); 4.6 mm x 150 mm; 5 µm

Suhu kolom        : 25° C (suhu ruang)

Detektor             	: UV 237 nm

Flowrate             	: 1.0 mL/menit (± 0.2)

Volume injeksi 	: 10 µl

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 10.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 10.0% |
| 3. | Tailing faktor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5. | Resolusi (R) | R ≥ 4.5 |
| 6. | Waktu Retensi Relatif (RRT) | RRT Benzen Sulfonat, Cemaran A Amlodipin dan Amlodipin berturut-turut adalah lebih kurang 0,2; 0,5; dan 1,0 |

    - Perhitungan

Cr =  LiLk x WsWu x 1100 x 1F x B %

Keterangan :

Cr		= Kadar Cemaran Organik yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Li 		= Luas area puncak masing-masing cemaran pada larutan uji

Lk  		= Luas area puncak Amlodipin Besylate pada larutan baku

Ws		= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

B%		= Kadar baku kerja Amlodipine Besylate (%)

F		= Faktor respon relative cemaran A Amlodipine dan cemaran lain berturut-

turut adalah 0,5 dan 1,0

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Amlodipine Besylate (S-QC-01-007).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-028 | 00 | 01 OCT 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-028 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan kelarutan, identifikasi, logam berat - Penambahan Uji Batas mikroba dan Cemaran Organik | Menyesuaikan Kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML