- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian, pembersihan, dan pemeliharaan rutin alat Distilation Kjellex K360 dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian, pembersihan, dan pemeliharaan rutin alat Distilation Kjellex K360.

- Penanggung Jawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Supervisor bertanggung jawab mengaawasi pelaksanaan pengoprasian, pembersihan, dan pemeliharaan alat Distilation Kjellex K360.

  - Pelaksana Pengawasan Mutu yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk:

    - Mengoperasikan, membersihkan dan memelihara secara rutin alat Distilation Kjellex K360 sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pembersihan dan pemeliharaan secara rutin kepada supervisor.

- Definisi

Metode Kjeldahl merupakan metode yang digunakan untuk penetapan Nitrogen total pada Asam Amino, Protein dan senyawa yang mengandung Nitrogen. Sampel didestruksi dengan Asam Sulfat dan dikatalisis dengan katalisator yang sesuai sehingga akan menghasilkan Amonium Sulfat. Setelah pembebasan dengan Alkali kuat, Amonia yang terbentuk disuling uap secara kuantitatif ke dalam larutan penyerap dan ditetapkan secara titrasi.

- Referensi

Buku Panduan Destillation Kjelflex K-360

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Kain bebas Serat

    - Lap Kering

    - Tabung Kjedahl

    - Distillation Kjelflex K-360

  - Bahan

    - Air Murni

    - HCl 0,1 N

    - Natrium Hidroksida 32%

    - Asam Borat 4% pH 4,6

- Instruksi Kerja

  - Pemakaian alat

- Sebelum digunakan, alat harus dalam keadaan bersih.

- Gunakan alat pelindung diri personel yang sesuai ketika melakukan aktifitas.

- Siapkan pereaksi yang akan digunakan.

- Hubungkan steker alat dengan sumber arus listrik 220 volt.

- Nyalakan pompa sirkulator atau Chiller dengan menekan tombol power.

- Nyalakan alat Distillation Kjelflex K-360 dengan menekan tombol power.

- Alat akan melakukan inisialisasi dan akan muncul menu utama pada layar.

- Buat metode destilasi (bila belum ada), dengan langkah berikut:

- Pada menu bar, tekan tombol Methode.

- Pilih Standard Methode dan akan muncul tampilan Parameter method.

- Tekan tombol Edit pada menu bar.

- Kemudian, isi parameter yang ada:

- Name (Isi dengan nama parameter).

- User (Isi nama yang memuat parameter).

- H2O (Isi dengan banyaknya Air Murni).

- NaOH (Isi dengan banyaknya NaOH untuk pembasaan sampel).

- H3BO3 (Isi dengan banyaknya H3BO3 untuk receiving vessel).

- Steam Power (Isi dengan kekuatan pemanasan, pemeriksaan protein diisi dengan 100%).

- Destilation Time (Isi dengan lamanya waktu proses destilasi).

- Aspirate Sample (Isi dengan Yes bila sisa sampel akan dibuang otomatis. oleh alat dan isi dengan No bila sisa sampel tidak akan dibuang otomatis oleh alat).

- Aspirate Rec.SolV (Isi dengan Yes bila cairan di receving vessle akan dibuang otomatis oleh alat dan isl dengan No bila sisa sampel tidak akan dibuang otomatis oleh alat).

- Tekan tombol Save pada menu bar untuk menyimpan metode.

- Tekan tombol Menu pada menu bar untuk kembali ke menu utama.

- Bila sudah ada, tekan tombol Methode pada menu bar.

- Tekan tombol List.

- Pilih metode yang akan digunakan, kemudian tekan Enter untuk menyesuaikan parameter.

- Tekan tombol Enter pada menu bar.

- Siapkan sampel yang telah dideksktruksi.

- Lakukan Preheating dengan mengikuti langkah berikut:

- Isi Sample Tube dengan Air Murni sebanyak 50 ml.

- Pasangkan Sample Tube pada Sample Chamber.

- Pada menu utama, Pilih Preheating.

- Tekan tombol Start pada menu bar.

- Tunggu sampai proses Preheating selesai.

- Lakukan Priming dengan mengikuti langkah berikut:

- Pasangkan Sample Tube kosong pada Sample Chamber.

- Pada menu utama pilih Priming.

- Tekan tombol Start pada menu bar.

- Tunggu sampal proses Priming selesai.

- Pasangkan sample pada Sample Chamber.

- Pasangkan Erlenmeyer di tempat penampung hasil destilasi.

- Tutup Protecthe door.

- Tekan tombol sampel pada menu bar.

- Isi Parameter yang ada:

- Name (Isi dengan nama sampel).

- Weight (Isi dengan berat sampel).

- Unit (Pilih satuan berat yang digunakan).

- Type (Isi dengan sampel).

- Methode (Pilih metode yang digunakan).

- Tekan tombol Start pada menu bar.

- Setelah proses destilasi selesai, pasangkan tube kosong pada sampel chamber.

- Isi formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat/Instrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

  - Menghapus Metode (Jika diperlukan)

- Pada menu utama tekan tombol Methode pada menu bar.

- Tekan tombol List pada menu bar.

- Pilih metode yang akan dihapus.

- Tekan tombol Delete.

  - Pembersihan

- Lakukan Ceaning, dengan langkah sebagai berikut:

- Pasangkan sample tube kosong pada sample chamber.

- Pada menu utama pilih Cleaning.

- Tekan tombol Start pada menu bar.

- Tunggu sampai proses Cleaning selesai.

- Biarkan tube tetap terpasang pada Sample chamber.

- Matikan alat Destillation Kjelflex K-360 dengan menekan tombol power.

- Isi formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat/Instrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

  - Pemeliharaan Harian

    - Lap seluruh bagian alat dengan menggunakan lap basah.

    - Keringkan dengan lap kering.

    - Lakukan pembersihan sel rubber bung.

    - Isi Air Muni pada sampel tube sebanyak 50 ml dan pada receiving flask sebanyak 50 ml.

    - Jangan melepaskan panel.

    - Isi formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat/Instrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

  - Pemeliharaan Bulanan

    - Cek kondisi glass part, tubing, dan seal.

    - Periksa kebocoran antara sambungan splash protector dengan condenser.

    - Bilas saluran NaOH dengan menggunakan Air Murni dengan cara sebagai berikut:

- Siapakan Air Murni sebanyak 1000 ml didalam penampung.

- Pasangkan sample tube kosong pada sample chamber.

- Nyalakan alat.

- Pindahkan selang darl tempat NaOH kedalam penampung yang berisi Air Murni.

- Pada menu utama tekan tombol Status pada menu bar.

- Tekan tombol NaOH sampai sample tube penuh.

- Buang cairan yang ada pada sample tube.

- Lakukan berulang sampai Air Murni di penampung habis.

- Bila saluran bersih, tambahkan Air Murni ke dalam penampung.

- Bila tidak akan dipakai dalam jangka waktu lama biarkan tubing berisi Air Murni.

- Bila alat akan digunakan kembali sambungkan selang ke dalam penampungan NaOH.

- Lakukan proses tadi sampai selang terisi oleh larutan NaOH.

    - Isi formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat/Instrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

  - Pemeliharaan Setiap 3 Bulan

Lakukan kalibrasi pompa dengan cara sebagai berikut:

- Siapakan gelas ukur 250 ml.

- Pada menu utama pilih Configurator, tekan Enter.

- Pilih Pump Calibration.

- Pilih pompa yang akan dikalibrasi (NaOH, H20, dan H3B03).

- Masukan nilai ml yang akan dkalilbrasi (Sesuai ml yang digunakan di dalam methode).

- Siapkan penampung pada saluran yang akan dikalibrasi.

- Tekan tombol Run pada menu bar.

- Ukur cairan yang telah ditampung dengan menggunakan gelas ukur.

- Masukan nilai aktual yang terbaca pada gelas ukur ke dalam menu Measured Volume.

- Tekan tombol Cal pada menu bar.

- Isi formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat/Instrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

  - Pemeliharaan Setiap 6 Bulan

Lakukan pergantian seal jika di terjadi kebocoran, dengan cara pengecekan sebagai berikut:

- Lakukan Preheating.

- Lakukan Priming.

- Pasangkan sample Tube kosong.

- Pasangkan Erlenmeyer di tempat penampung hasil destilasi.

- Tutup Protecthe door.

- Tekan tombol sampel pada menu bar.

- Tekan tombol Start pada menu bar.

- Ukur jumlah destilat dengan menggunakan gelas ukur, minimal didapat 130 ml destilat.

- Jika kurang dari 130 ml lakukan pergantian seal.

- Isi formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat/Instrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

  - Pemeliharaan Tahunan

Lakukan pemeliharaan tahunan yang terdiri dari:

- Pembersihan Chasing unit.

- Pembersihan glasspart.

- Penggantian tubing dan seal.

- Penggantian pompa (Dilakukan oleh teknisi).

- Isi formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat/Instrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review Instruksi Kerja

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-091 | 00 | 19 JAN 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-00-091 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan penanggungjawab - Perubahan Daftar Distribusi - Perubahan Intruksi Kerja, pemeliharaan bulanan dan tahunan | Menyesuaikan kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

1. AMPM

2. SPBB

3. SSCP

4. SPRPJ