- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian, pembersihan, dan pemeliharaan rutin alat Oven Vacuum Lab Line agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian, pembersihan, dan pemeliharaan rutin alat Oven Vacuum Lab Line.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Pengawsan Mutu bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja dilaksanakan secara konsisten, baik, dan benar.

  - Supervisor bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pengoperasian, pembersihan, dan pemeliharaan alat Oven Vacuum Lab Line.

  - Pelaksana Pengawasan Mutu yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk:

    - Mengoperasikan, membersihkan, dan memelihara secara rutin alat Oven Vacuum Lab Line sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pembersihan, dan pemeliharaan secara rutin kepada supervisor.

- Definisi

Oven Vacuum merupakan alat yang digunakan untuk memanaskan, mengeringkan, atau mensterilkan suatu alat atau bahan dengan pemanasan kering dalam keadaan hampa udara.

- Referensi

- PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Pompa Vacuum

    - Sarung Tangan Panas

    - Lap Kering

  - Bahan

    - Air Murni

- Intruksi Kerja

  - Pengoperasian Alat

    - Hubungkan steker dengan sumber listrik 220 volt.

    - Tekan tombol “ON/OFF” yang ada di bagian depan alat ke arah “ON”.

    - Putar knob “Control Thermostat” dan knob “Safety” untuk mengatur suhu oven, besar suhu masing-masing set temperatur merupakan setengah suhu yang diinginkan

    - Tunggu hingga suhu oven naik.

    - Setelah suhu oven sesuai masukkan sampel yang akan diperiksa ke dalam oven.

    - Tutup kran udara dan buka kran vacuum.

    - Hubungkan kran vacuum dengan pompa vacuum.

    - Hubungkan steker pompa vacuum dengan arus listrik 220 volt.

    - Tekan tombol “ON/OFF” pada pompa vacuum ke arah “ON”.

    - Tunggu hingga jarum berada pada tekanan yang diinginkan, tutup kran vacuum.

    - Lepas hubungan steker pompa vacuum dengan arus listrik.

    - Biarkan pemanasan berlangsung sesuai dengan yang tertera pada instruksi kerja masing-masing bahan baku atau produk jadi.

    - Setelah selesai pemanasan buka kran udara, tunggu hingga jarum berada di angka 0.

    - Keluarkan sampel dari dalam oven.

    - Putar knob “Control Thermostat” dan knob “Safety” ke arah angka 0.

    - Tekan tombol “ON/OFF” yang ada di bagian depan alat ke arah “OFF”.

    - Lepas hubungan steker dengan sumber listrik 220 volt.

    - Catat pemakaian alat pada Formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat/Instrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

  - Pembersihan

    - Bersihkan bagian luar alat dengan lap bersih yang dibasahi dengan air seperlunya.

    - Keringkan bagian luar alat dengan lap bersih dan kering.

    - Catat pembersihan alat pada Formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat/Instrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

    - Lakukan pembersihan setiap alat selesai digunakan.

  - Pemeliharaan Rutin

    - Bersihkan bagian luar alat dengan lap bersih yang dibasahi dengan air seperlunya.

    - Keringkan dengan lap bersih dan kering.

    - Catat pemeliharaan rutin alat pada Formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat/Instrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

    - Lakukan pemeliharaan rutin setiap 5 hari sekali.

  - Pemeliharaan Tahunan

    - Buka pintu oven.

    - Keluarkan semua zat/benda yang disimpan di dalam oven.

    - Bersihkan bagian dalam dan luar oven dengan lap bersih yang dibasahi sebelumnya.

    - Keringkan dengan lap bersih dan kering.

    - Tutup pintu oven.

    - Tekan tombol “ON/OFF” yang ada di bagian depan alat ke arah “ON”.

    - Atur suhu oven menjadi 100°C dengan memutar knob “Control Thermostat” dan knob “Safety”, besar suhu masing-masing set temperatur merupakan setengah suhu yang diinginkan.

    - Biarkan oven menyala selama ± 15 menit.

    - Putar knob “Control Thermostat” dan knob “Safety” ke arah angka 0.

    - Tekan tombol “ON/OFF” yang ada di bagian depan alat ke arah “OFF”.

    - hubungan steker dengan sumber listrik 220 volt.

    - Catat pemeliharaan tahunan alat pada Formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat/Instrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

    - Lakukan setidaknya 1 tahun sekali oleh tim Kalibrasi dan Kualifikasi.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review Instruksi Kerja

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-122 | 00 | 19 JAN 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-00-122 | 01 |  | - Perubahan penanggung jawab - Perubahan format - Perubahan daftar distribusi - Perubahan Intruksi Kerja | Menyesuaikan Kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMPM |
| --- | --- |
| 2. | SPBB |
| 3. | SPRPJ |
| 4. | SSCP |
| 5. | SPML |