- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian, pembersihan, dan pemeliharaan rutin alat Refraktometer Carl Zeiss Jena dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian, pembersihan, dan pemeliharaan rutin alat Refraktometer Carl Zeiss Jena.

- Penanggung Jawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Supervisor bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pengoperasian, pembersihan, dan pemeliharaan alat Refraktometer Carl Zeiss Jena.

  - Pelaksana Pengawasan Mutu yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk:

    - Mengoperasikan, membersihkan, dan memelihara secara rutin alat Refraktometer Carl Zeiss Jena sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pembersihan, dan pemeliharaan rutin kepada supervisor.

- Definisi

Refraktometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar atau konsentrasi bahan terlarut. Misalnya gula, garam, protein, dsb. Prinsip kerja dari refraktometer sesuai dengan namanya adalah memanfaatkan indeks bias atau refraksi cahaya.

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Refraktometer Carl Zeiss Jena

    - Lap Bersih

    - Tisu

    - Kertas Lensa

  - Bahan

    - Xylol

- Instruksi Kerja

  - Pemakaian

    - Pasang alat Refraktometer, lengkapi dengan termometer dan selang sirkulasi air.

    - Atur suhu zat uji sesuai dengan monografi, bila suhu yang dikehendaki kurang dari 25°C, tambahkan es ke dalam penampung air.

    - Buka penjepit prisma, kemudian teteskan zat yang diuji diatas prisma.

    - Tutup kembali prisma dan jepit kembali.

    - Atur cahaya yang masuk melalui pemantulan cermin sehingga apabila dilihat melalui lensa sebelah kanan dan kiri terlihat terang.

    - Atur fokus lensa sehingga pada lensa sebelah kanan terlihat batas yang nyata antara bidang berwarna terang pada bidang atas dan bidang yang berwarna gelap pada bagian bawah dan garis pembatas refleksi total tepat membagi kedua bidang tersebut dengan jelas.

    - Cara pencarian bidang batas:

- Putar alat pengatur lensa yang terdapat disisi kiri sehingga garis pembatas tepat membagi dua bidang.

- Putar alat pengatur lensa sebelah kanan untuk memperjelas bidang batas.

    - Baca indeks bias pada lensa sebelah kiri.

    - Isi Formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat /Instrument Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

  - Pembersihan dan Pemeliharaan

    - Bersihkan seluruh bagian refraktometer dengan lap bersih.

    - Buka penjepit prisma, kemudian bersihkan prisma dengan kapas yang telah diberi xylol lalu keringkan dengan kertas tisu.

    - Lapisi prisma dengan kertas lensa atau tisu kemudian tutup kembali dengan penjepit yang ada.

    - Simpan dalam lemari refraktometer dalam keadaan bersih.

    - Lakukan pembersihan dan pemeliharaan setiap kali selesai dipakai.

    - Isi Formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat /Instrument Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-123 | 00 | 19 JAN 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-00-123 | 01 |  | - Perubahan Penanggung Jawab - Perubahan Format - Perubahan daftar distribusi - Perubahan Intruksi Kerja - Alat dan bahan | Menyesuaikan Kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

1. AMPM

2. SPBB