- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian, pembersihan dan pemeliharaan rutin alat Viskometer Bola Jatuh Brookfield KF40 agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian, pembersihan, dan pemeliharaan rutin alat Viskometer Bola Jatuh Brookfield KF40.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Supervisor bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pengoperasian, pembersihan, dan pemeliharaan alat Viskometer Bola Jatuh Brookfield KF40.

  - Pelaksana Pengawasan Mutu yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk:

    - Mengoperasikan, membersihan dan memelihara secara rutin alat Viskometer Bola Jatuh Brookfield KF40 sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pembersihan, dan pemeliharaan rutin kepada supervisor.

- Definisi

Viskometer Bola Jatuh Brookfield KF40 adalah alat yang digunakan untuk mengukur viskositas atau kekentalan dari suatu larutan.

- Referensi

  - Manual Book Alat Viscometer Bola Jatuh Brookfield KF30 dan KF40.

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Lap bersih

    - Tisu

    - Spons

    - Kapas

  - Bahan

    - Air Murni

- Instruksi Kerja

  - Persiapan

- Periksa kelengkapan alat viskometer.

- Atur kedataran viskometer dengan memastikan bahwa gelembung udara di dalam waterpass berada di tengah lingkaran.

- Sambungkan selang air dari waterbath ke viskometer bola jatuh, aliran air dari bawah ke atas.

- Isi waterbath dengan air hingga heater terendam seluruhnya.

- Sambungkan alat dengan sumber listrik 220 V.

- Nyalakan tombol power di belakang waterbath.

- Nyalakan termometer digital dengan menekan tombol power        .

- Set suhu pengukuran sampel dengan menekan ▲ dan atau ▼, lalu tekan          .

- Tunggu hingga suhu yang diinginkan tercapai.

  - Pengoperasian

      - Tutup bagian bawah tabung gelas pada viskometer dengan sumbat kunci bawah, segel, dan tutup berulir.

      - Masukkan sampel ke dalam tabung gelas hingga sekitar 25 mm di bawah bagian atas tabung gelas, tanpa gelembung udara.

      - Biarkan beberapa saat hingga diperkirakan suhu sampel sama dengan suhu air di dalam waterbath.

      - Masukkan bola yang sesuai dengan kekentalan sampel dan isi kembali sampel hingga tabung gelas penuh.

      - Tutup tabung gelas, biarkan bola meluncur ke bagian bawah tabung gelas. Tekan stopwatch pada saat bagian bawah bola mengenai garis batas atas dan tekan kembali stopwatch pada saat bagian bawah bola mengenai garis batas bawah tabung gelas.

      - Catat waktu yang diperlukan bola untuk melalui garis batas atas hingga garis batas bawah.

      - Pemeriksaan selesai, hitung viskositas sampel.

      - Keluarkan sampel dari tabung gelas, kemudian bersihkan tabung gelas dan bola yang telah digunakan.

      - Matikan termometer digital dengan menekan tombol        pada termometer digital.

      - Matikan waterbath dengan menekan tombol power di belakang alat.

      - Isi Formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat/Instrument Laboratorium (F-PQC-00-002-06)

Perhitungan :

η = F (Sk – Sf) k

Keterangan :

η	= Viskositas (Cps)

F	= Waktu yang dibutuhkan bola dari atas sampai batas bawah

Sk	= Berat jenis bola

Sf	= Berat jenis sampel

k	= Konstanta bola

  - Pembersihan

    - Pembersihan/Pemeliharaan Setiap Setelah Selesai Pemeriksaan Sampel

- Pada lubang output waterbath putar lubang Ө disebelahnya dengan obeng minus hingga air keluar. Tunggu hingga air keluar semua dari dalam waterbath.

- Keringkan bagian dalam waterbath yang dapat terjangkau dengan lap bersih.

- Keluarkan air dari dalam viskometer dengan melepaskan kedua selang yang tersambung dengan waterbath. Tunggu hingga air keluar semua dari dalam viskometer.

- Isi Formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat/Instrument Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

    - Pembersihan/Pemeliharaan Setiap Hari

- Bersihkan seluruh badan alat dengan lap bersih yang dibasahi seperlunya.

- Kemudian keringkan dengan lap bersih.

- Isi Formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat/Instrument Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |

- Sejarah Revisi Dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-164 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMPM |
| --- | --- |
| 2. | SPBB |
| 3. | SSCP |
| 4. | SPAR |