- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian dan pembersihan alat Lemari Asam ESCO agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian alat Lemari Asam ESCO.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab :

- Melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan

- Definisi

Lemari asam adalah alat laboratorium yang didesain untuk mengurangi paparan dari gas berbahaya maupun uap beracun.

- Referensi

  - Operating Manual Fume Hood ESCO.

- Alat dan Bahan

  - Alat

- Lap bersih.

  - Bahan

- Akuades.

- Instruksi Kerja

  - Pengoperasian Alat

    - Pengamanan

    - Sebelum digunakan, alat harus dalam keadaan bersih dan pastikan exhaust berfungsi.

    - Gunakan alat pelindung diri personel yang sesuai ketika melakukan aktifitas.

    - Jika ada bunyi alarm yang tidak wajar, hentikan kegiatan dan segera hubungi bagian pemeliharaan.

    - Jaga kepala diluar sash/diluar pintu kaca lemari asam jika dalam keadaan beroperasi.

    - Jika menggunakan kombinasi sash, gunakan salah satu, verikal atau horizontal.

    - Jangan gunakan perchloric acid di dalam lemari asam.

    - Minimalkan adanya pergerakan yang cepat di luar lemari asam.

    - Hindari penggunaan tisu dan jika ada tumpahan, bersihkan segera.

    - Syarat kecepatan aliran udara untuk pembukaan pintu kaca lemari asam adalah 0,300 – 0,875 m/s.

    - Hal-hal yang dapat membuat alarm berbunyi :

  - Jika kaca pada lemari asam terbuka sangat lebar, tidak pada sash height

  - Jika ada kebulan dari tumpahan zat kimia, maka harus di tutup terlebih dahulu agar reaksi terjadi bisa tersedot dan aman saat di buka.

  - Lemari asam yang tertutup, dikarenakan adanya reaksi atau sengaja di tutup.

    - Menyalakan Lemari Asam

    - Tekan tombol “l” pada saklar lampu.

    - Tekan tombol “l” pada saklar blower.

    - Buka jendela lemari asam serendah mungkin (cukup untuk memasukkan alat yang dipakai pengerjaan dalam lemari asam).

    - Masukkan alat yang akan dipakai di lemari asam.

    - Mematikan Lemari Asam

    - Keluarkan alat yang telah dipakai di lemari asam.

    - Biarkan alat menyala sebentar.

    - Tekan tombol “O” untuk mematikan blower.

    - Tekan tombol “O” untuk mematikan lampu.

    - Tutup jendela lemari asam.

    - Catat kecepatan aliran udara pada lemari asam pada formulir pemakaian, pembersihan dan pemeliharaan alat/lnstrumen laboratorium (F-PQC-00-002-06) di kolom nilai penggunaan.

    - Pembersihan Alat

    - Buka jendela lemari asam.

    - Bersihkan bagian dasar lemari asam dengan lap bersih yang dibasahi dengan air seperlunya.

    - Keringkan dengan lap bersih dan kering.

    - Lakukan pekerjaan 1 sampai dengan 3 setiap setelah pekerjaan selesai.

    - Bersihkan bagian dalam lemari asam meliputi dasar, dinding dan langit-langit dengan lap bersih yang dibasahi dengan air seperlunya, bila perlu menggunaka larutan detergen.

    - Keringkan bagian dalam dengan lap bersih dan kering.

    - Tutup jendela ruang asam, lalu bersihkan bagian luar lemari asam dengan lap bersih yang dibasahi dengan air seperlunya.

    - Keringkan bagian luar lemari asam dengan lap bersih dan kering.

    - Catat pada Formulir Pemakaian, Pembersihan dan Pemeliharaan Alat/lnstrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

    - Lakukan setiap hari setelah alat dipakai dan lakukan pemeriksaan kaca dan lampu lemari asam 1 minggu sekali.

    - Pemeliharaan Rutin

- Lakukan verifikasi alarm dari Lemari Asam ESCO setiap awal minggu sebelum digunakan.

      - Angkat penutup kaca (sash) hingga berada sedikit di bawah  tanda “sash height”. Pastikan alarm berbunyi dan lampu di dalam lemari asam mati.

      - Angkat penutup kaca (sash) hingga berada sedikit di atas tanda “sasha height”. Pastikan alarm berbunyi dan lampu di dalam lemari asam mati.

      - Turunkan penutup kaca (sash) hingga berada pada tanda “sash height”. Pastikan alarm tidak berbunyi dan lampu di dalam lemari asam mati.

      - Jika ada ketidaksesuaian, laporkan pada Supervisor untuk selanjutnya diteruskan pada bagian Teknik & Pemeliharaan.

      - Catat pada Formulir Pemakaian, Pembersihan dan Pemeliharaan Alat/lnstrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

      - Lakukan pembersihan pada area belakang lemari asam setiap 1 minggu sekali, pastikan tidak ada cairan yang tumpah atau bocor.

      - Pastikan agar wadah penampung tidak penuh dan meluap keluar. Jika penampungan sudah penuh, maka analis harus mengganti dengan wadah penampung yang baru.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-030 | 00 | 11 OCT 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-00-030 | 01 | 06 DEC 2023 | - Perubahan pada format dokumen - Perubahan pada pengoperasian alat | Review Dokumen |
| I-QC-00-030 | 02 |  | - Penambahan pada poin pemeliharaan rutin untuk area belakang lemari asam | Menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

| 1. | AMPM |
| --- | --- |
| 2. | SPBB |
| 3. | SPAR |
| 4. | SPML |
| 5. | SSCP |
| 6. | SPBK |
| 6. | AMPO |
| 7. | SOVMA |
| 8. | SKK |
| 9. | SVPP |

Controlled Copy :