- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia Edisi V 2014

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

  - Kadar Asam Folat (No. Laporan VMA : VKB-MA1-3002/01, Tanggal Berlaku : 07 Dec 2023)

  - Keseragaman Kandungan Asam Folat (No. Laporan VMA : VKB-MA9-3003/00, Tanggal Berlaku : 07 Dec 2023)

  - Kadar Ferrous Fumarate (No. Laporan VMA : VKA-MA1-3003/01, Tanggal Berlaku : 29 Nov 2023)

  - Ion Besi (III) (No. Laporan VMA : VKB-MA1-3022/00, Tanggal Berlaku : 27 Jul 2022)

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jangka Sorong | 11. | HPLC |
| 2. | Timbangan Analitik | 12. | Labu Erlenmeyer |
| 3. | Hardness Tester | 13. | Labu Ukur |
| 4. | Disintegration Tester | 14. | Magnetic Stirer |
| 5. | Dissolution Tester | 15. | Desikator |
| 6. | Gelas Kimia | 16. | Erlenmeyer |
| 7. | Spatula | 17. | Ultrasonic Bath |
| 8. | Waterbath | 18. | Friability tester |
| 9. | Oven | 19. | Filter 0,20 µm |
| 10. | Tabung reaksi | 20. | Buret |

| - Bahan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asam Klorida | 12. | Baku Kerja Asam Folat |
| 2. | Akuades | 13. | Kertas saring Whattman No. 3001917 |
| 3. | Natrium Karbonat | 14. | Merkuri Iodida |
| 4. | Kalium Permanganat | 15. | Natrium Bikarbonat |
| 5. | Amonium Cerium (IV) Sulfat | 16. | Natrium Thiosulfat |
| 6. | Asam Sulfat | 17. | Kalium Hidroksida |
| 7. | Amilum | 18. | Dikalium Hidrogen Fosfat |
| 8. | Kalium Iodida | 19. | Kalium Heksasianoferat (III) P atau Kalium Ferisianida P |
| 9. | Natrium Perklorat | 20. | Serium (IV) Sulfat (Ce(SO4)2 . 4H2O) |
| 10. | Asam Fosfat | 21. | Standar volumetrik Di-sodium oxalate |
| 11. | Kalium Dikromat | 22. | Kalium Hidroksida |
| 12. | Indikator Ferroin |  |  |
| 13. | Metanol Pro HPLC |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula 
(S-QC-03-004).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula 
(S-QC-03-004).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula 
(S-QC-03-004).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula 
(S-QC-03-004).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula 
(S-QC-03-004).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula 
(S-QC-03-004).

    - Cara Kerja :

- Acidum Folicum

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

- Ferrous Fumarate

- Pembuatan Larutan

- Natrium Hidroksida 1 N

- Timbang  4 g Natrium Hidroksida, masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Encerkan dengan 100 mL Akuades.

- Aduk hingga homogen.

- Natrium Karbonat LP

- Timbang 10,6 Natrium Karbonat Anhidrat P, masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Larutkan dengan 100 mL Akuades.

- Aduk hingga homogen.

- Asam Klorida P : Akuades (1:1)

- Pipet 15 mL Asam Klrorida P dan 15 mL Akudes, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Asam Klorida 2 N

- Pipet 16,67 mL Asam Klorida P, masukkan melalui dinding gelas kimia yang berisikan 50 mL Akuades.

- Genapkan hingga 100 mL dengan penambahan Akuades, homogenkan.

- Kalium Permanganat LP

- Timbang 3,3 g Kalium Permanganat P, masukkan ke gelas kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan 1000 mL Akuades hingga 1000 mL.

- Didihkan larutan selama kurang lebih 15 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang dan masukkan ke dalam botol pereaksi gelap.

- Catatan : Untuk Larutan Volumetrik di diamkan selama 2 hari dan lakukan penyaringan dengan menggunakan kaca masir.

- Asam Klorida 3 N

- Pipet 25 mL Asam Klorida P, masukkan melalui dinding gelas kimia yang berisikan 50 mL Akuades.

- Genapkan hingga 100 mL dengan penambahan Akuades, homogenkan.

- Kalium Heksasianoferat (III) LP

- Timbang 1 g Kalium Heksasianoferat (III) P atau Kalium Ferisianida P masukkan ke dalam gelas kimia 10 mL.

Larutkan dengan 10 mL Akuades, homogenkan. (*Larutan dibuat segar).

- Prosedur Uji Identifikasi B

- Timbang serbuk tablet inti sebanyak 1518,50 mg atau tablet salut sebanyak 1548,77 mg (setara dengan 770 mg Ferrous Fumarat).

- Tambahkan 25 mL campuran Asam Klorida P : Akuades (1:1).

- Panaskan di atas penangas air selama 15 menit.

- Dinginkan dan saring dengan kertas saring. (*Catatan : Pisahkan residu untuk digunakan pada uji identifikasi C).

- Tampung filtrat dalam vial. Masukkan filtrat tersebut ke dalam 2 tabung reaksi.

- Filtrat menunjukkan reaksi besi seperti tertera pada Uji Identifikasi Umum <291> sebagai berikut ini :

- Pada tabung reaksi pertama, tambahkan Kalium Heksasianoferat (III) LP ke dalam larutan garam besi (II) : terbentuk endapan biru tua yang tidak larut dalam Asam Hidroklorida 3 N, tetapi terurai oleh Natrium Hidroksida 1 N.

- Pada tabung reaksi kedua, tambahkan Natrium Hidroksida 1 N ke dalam larutan garam besi (II) : terbentuk endapan putih kehijauan yang dengan cepat berubah menjadi hijau dan kemudian coklat jika dikocok.

- Prosedur Uji Identifikasi C

- Bilas residu yang telah disaring pada uji identifikasi B dengan campuran Asam Klorida 2 N : Air (1:9).

- Keringkan pada suhu 105 oC menggunakan oven hingga kering.

- Suspensikan sampel dengan cara timbang 0,1 g (100 mg) residu, larutkan dalam 2 mL Natrium Karbonat LP.

- Tambahkan Kalium Permanganat LP tetes demi tetes (warna permanganat akan hilang dan terbentuk larutan kecoklatan).

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula 
(S-QC-03-004).

    - Cara Kerja :

      - Kadar Ferrous Fumarate

- Pembuatan Serium (IV) Sulfat 0.1 M

- Timbang 40.43 gram Ce(SO4)2 4H2O P, masukan ke dalam gelas kimia 1 L

- Tambahkan ± 500 mL air.

- Aduk hingga larut.

- Tambahkan dengan hati-hati 28 mL asam sulfat P melalui dinding gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Masukan ke dalam botol coklat, diamkan semalaman.

- Saring dengan kertas berpori halus.

- Larutan siap digunakan.

- Pembakuan Larutan Serium (IV) Sulfat 0.1 M

- Timbang dengan seksama 200 mg natrium oksalat yang sebelumnya sudah dikeringkan.

- Masukan ke dalam Erlenmeyer 250 mL

- Larutkan dengan 75 mL air .

- Tambahkan 2 mL asam sulfat P dan 5 mL air sambil diaduk.

- Tambahkan 10 mL asam hidroklorida P.

- Panaskan pada suhu antara 70 dan 75°c.

- Titrasi dengan serium (IV) sulfat 0.1 M hingga terjadi warna kuning muda tetap.

- Pembuatan Larutan asam sulfat 0.5 N

- Masukan ± 500 mL air ke dalam gelas kimia 1 L.

- Pipet 13.89 mL asam sulfat P, masukkan ke dalam gelas kimia yang sudah berisi air.

- Encerkan dengan air hingga 1 L, kocok hingga homogen.

- Larutan siap untuk dianalisis.

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet sampel, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen

- Timbang seksama sampel tablet inti sebanyak 591.72 mg dan tablet salut sebanyak 603.55 mg, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mL.

- Larutkan dengan  7,5 mL asam sulfat 0.5 N.

- Hangatkan sampai endapan menjadi putih.

- Biarkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan 25 mL air ke dalam labu.

- Segera titrasi dengan Serium (IV) Sulfat 0.1 M hingga titik akhir berwarna kuning cerah.

- Lakukan penetapan blanko.

- Perhitungan Pembakuan Larutan Serium (IV) Sulfat 0.1 M

M=W67 ×V

Keterangan :

| M | : | Molaritas Larutan serium (IV) sulfat |
| --- | --- | --- |
| W | : | Berat Na2C2O4 standar volumetrik (mg) |
| V | : | Volume serium (IV) sulfat (mL) |

- Perhitungan Sampel Uji

Cu=Vu-Vb × 16.99Dosis  ×WrWu × M titrant 0.1 M ×100%

Keterangan :

| Vb | : | Volume serium (IV) sulfat yang digunakan untuk titrasi blanko (mL) |
| --- | --- | --- |
| Vu | : | Volume serium (IV) sulfat yang digunakan untuk titrasi larutan uji (mL) |
| 16.99 | : | Kesetaraan serium (IV) sulfat dengan natrium oksalat |
| Dosis | : | 182,5 mg |
| Wr | : | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| M titrant | : | Molaritas larutan serium (IV) sulfat |
| 0.1 | : | Teoritis Molaritas larutan serium (IV) sulfat |

- Kadar Asam Folat

  - Pembuatan Larutan A

- Timbang saksama 4.56 g Kalium fosfat dibasa (K2HPO4), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 800 mL air murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 135 mL metanol, aduk hingga homogen.

- Larutan A siap digunakan.

  - Pembuatan Fase Gerak

- Timbang saksama 7.504 g Natrium perklorat dan 0.6 g Kalium fosfat dibasa (K2HPO4), masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 mL.

- Tambahkan 800 mL air murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 135 mL metanol, aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 7.2 dengan penambahan KOH 0,1 N.

- Tambahkan 65 mL air murni, aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan untuk analisis.

  - Pembuatan Larutan Baku

- Timbang saksama 8.8 mg baku kerja Asam folat, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan Larutan A hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Larutan A hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1.0 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan Larutan A hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi Asam folat : 0.0088 mg/mL).

  - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 20 tablet, Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula. Hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang serbuk tablet inti sebanyak 360,00 mg dan tablet salut sebanyak 367,16 mg (setara dengan 0.44 mg Asam Folat), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 25 mL larutan A, vortex selama 1 menit.

- Sonikasi dengan ultrasonic bath selama 15 menit.

- Tambahkan larutan A hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Saring beningan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi Asam folat : 0.0088 mg/mL).

  - Kondisi Alat

| Kolom | L1 (C18); 4.6 x 50 mm; 2.7 µm | L1 (C18); 4.6 mm x 25 cm; 5 µm |
| --- | --- | --- |
| Suhu kolom | 25°C (suhu ruang) | 25°C (suhu ruang) |
| Panjang gelombang detektor | UV 277 nm | UV 277 nm |
| Flowrate | 1.0 mL/menit | 1.0 mL/menit |
| Volume injeksi | 4 μL | 20 μL |
| Run time | 2.50 | 3.95 |

  - Kriteria penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3. | Tailing faktor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

  - Perhitungan :

Cu=LuLs×WsDosis×WrWu×FuFs×B%

Keterangan :

Cu	= Kadar Asam Folat yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja  (%)

Lu	= Luas area larutan uji

Ls	= Luas area larutan baku

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Dosis	= 0.4 mg

Wr	= Berat rata-rata 20 tablet (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Fu	= Faktor pengenceran larutan uji (50)

Fs	= Faktor pengenceran larutan standar (1000)

B%	= Kadar baku kerja (%)

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula 
(S-QC-03-004).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Keseragaman Kandungan (Acidum Folicum)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula 
(S-QC-03-004).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan A

- Timbang saksama 4.56 g Kalium fosfat dibasa (K2HPO4), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 800 mL air murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 135 mL metanol, aduk hingga homogen.

- Larutan A siap digunakan.

- Pembuatan Fase Gerak

- Timbang saksama 7.504 g Natrium perklorat dan 0.6 g Kalium fosfat dibasa (K2HPO4), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 800 mL air murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 135 mL metanol, aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 7.2 dengan penambahan KOH 0,1 N.

- Tambahkan 65 mL air murni, aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan untuk analisis.

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang saksama 8.8 mg baku kerja Asam folat, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan Larutan A hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Larutan A hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1.0 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan Larutan A hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi Asam folat : 0.0088 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Masukkan 1 tablet, Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula ke dalam labu ukur 50 mL, lakukan sebanyak 10 kali.

- Tambahkan 25 mL Larutan A, vortex selama 1 menit.

- Sonikasi dengan ultrasonic bath selama 15 menit.

- Tambahkan Larutan A hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Saring beningan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji  siap untuk dianalisis (Konsentrasi Asam folat : 0.0088 mg/mL).

- Kondisi Alat

| Kolom | L1 (C18); 4.6 x 50 mm; 2.7 µm | L1 (C18); 4.6 mm x 25 cm; 5 µm |
| --- | --- | --- |
| Suhu kolom | 25°C (suhu ruang) | 25°C (suhu ruang) |
| Panjang gelombang detektor | UV 277 nm | UV 277 nm |
| Flowrate | 1.0 mL/menit | 1.0 mL/menit |
| Volume injeksi | 4 μL | 20 μL |
| Run time | 2.50 | 3.95 |

- Kriteria penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3. | Tailing faktor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Perhitungan

Cu=LuLs×WsDosis×FuFs×B%

Keterangan :

Cu	= Kadar Asam Folat yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area larutan uji

Ls	= Luas area larutan baku

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Dosis	= 0.4 mg

Fu	= Faktor pengenceran larutan uji (50)

Fs	= Faktor pengenceran larutan standar (1000)

B%	= Kadar baku kerja (%)

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Ion Besi (III)

- Pembuatan Larutan Kanji (LP)

- Campur 0.2 g kanji larut P dengan 5 mL air.

- Tambahkan air murni hingga 100 mL sambil terus diaduk hingga larut.

- Didihkan selama beberapa menit, dinginkan dan gunakan hanya bagian larutan yang jernih.

- Larutan harus dibuat segar

- Pembuatan Larutan Natrium tiosulfat ± 0.1 N

- Larutkan 26 g Natrium tiosulfat dan 0.2 g Natrium karbonat dalam air bebas karbondioksida, encerkan hingga 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Masukkan ke dalam botol pereaksi

- Pembakuan Larutan Natrium tiosulfat ± 0.1 N

- Timbang saksama 210 mg Kalium dikromat standar volumetrik yang sebelumnya telah dihaluskan dan dipanaskan pada suhu 110oC selama 2 jam.

- Masukkan ke dalam labu erlenmeyer bertutup asah.

- Tambahkan 100 mL air murni.

- Goyangkan hingga larut, angkat tutup.

- Tambahkan dengan cepat 3 g Kalium iodida P, 2 g Natrium hidrogen karbonat, dan 5 mL Asam klorida P.

- Tutup labu, goyangkan hingga bercampur.

- Simpan di tempat gelap selama 10 menit.

- Bilas tutup dan dinding labu bagian dalam dengan air murni.

- Titrasi dengan larutan Natrium tiosulfat ± 0.1 N hingga warna hijau kekuningan.

- Tambahkan 3 mL Kanji LP dan lanjutkan titrasi hingga warna biru tepat hilang.

- Lakukan titrasi duplo.

- Hitung konsentrasi larutan Natrium tiosulfat ± 0.1 N.

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 20 tablet, Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula. Hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama 2937.28 mg sampel uji (setara 1460 mg Ferrous Fumarate) , masukkan ke dalam labu erlenmeyer 250 mL bertutup kaca.

- Tambahkan 100 mL air murni dan 10 mL Asam klorida pekat.

- Panaskan dengan cepat hingga endapan berwarna putih.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan 3 g Kalium iodida.

- Diamkan di tempat gelap selama 15 menit, tambahkan 3 mL indikator kanji.

- Titrasi dengan Natrium tiosulfat ± 0.1 N hingga warna biru tepat menghilang.

- Lakukan penetapan blangko.

- Perhitungan

- Perhitungan Pembakuan Konsentrasi Natrium tiosulfat

N=WV×49.04

Keterangan :

N	= Normalitas Natrium tiosulfat

W	= Berat Kalium dikromat standar volumetrik (mg)

V	= Volume Natrium tiosulfat (mL)

  - = Berat ekuivalen Kalium dikromat (mg per mEq)

- Perhitungan kadar Ion Besi (III)

Cu=Vs-Vb×N×FDosis × WrWu ×100%

Keterangan :

Cu		= Kadar ion Besi (III) dalam TTD Neo Salut Gula (%)

Vs		= Volume Natrium tiosulfat yang digunakan untuk titrasi sampel (mL)

Vb		= Volume Natrium tiosulfat yang digunakan untuk titrasi blangko (mL)

N		= Konsentrasi Natrium tiosulfat (N)

F		= Faktor ekuivalen ion Besi (III) (55.85 mg per mEq)

Dosis		= 1460 mg

Wr		= Berat rata-rata 20 tablet (mg)

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula 
(S-QC-03-004).

    - Cara Kerja :

- Metode Disolusi

| Media | : | 900 mL Asam Klorida 0,1 N dalam Natrium Lauril Sulfat P 0,5% |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (Dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 75 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 45 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 80% (Q=75%) |

- Pembuatan Larutan sama seperti pembuatan larutan pada kadar.

- Larutan Blanko

    - Masukkan 250 mL media disolusi ke dalam labu erlenmeyer 500 mL.

    - Saring menggunakan kertas saring Whattman No. 3001917.

    - Tambahkan 1 mL indikator ferroin.

    - Titrasi segera dengan Ammonium Cerium (IV) Sulfat 0,1 M menggunakan magnetic stirrer.

    - Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari warna jingga menjadi warna biru.

    - Tiap mL Ammonium Cerium (IV) Sulfat 0,1 M setara dengan 16,99 mg Ferrous Fumarate.

- Larutan Uji

    - Masukkan tiap tablet yang akan di uji ke dalam enam labu disolusi

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi pada poin Metode Disolusi.

- Setelah proses selesai, ambil 250 mL larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam erlenmeyer 500 mL.

- Saring menggunakan kertas saring Whattman No. 3001917.

- Tambahkan 1 mL indikator ferroin.

- Titrasi segera dengan Ammonium Cerium (IV) Sulfat 0,1 M menggunakan magnetic stirrer.

- Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari warna jingga menjadi warna biru.

- Tiap mL Ammonium Cerium (IV) Sulfat 0,1 M setara dengan 16,99 mg Ferrous Fumarate.

- Toleransi

- Dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Perhitungan

Cu =Vu-Vb × 16,99182,54× M0,1× 900250× 100 %

Keterangan :

Vu 	: Volume pentiter larutan uji (mL)

Vb	: Volume pentiter larutan blanko (mL)

M	: Molaritas Ammonium Cerium (IV) Sulfat

0,1 	: Molaritas Ammonium Cerium (IV) Sulfat Teoritis

900	: Media Disolusi

250	: Faktor Pengenceran

182,54: Dosis

16,99	: Kesetaraan 0,1 M Ammonium Cerium (IV) Sulfat dengan Ferrous Fumarate

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula 
(S-QC-03-004).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-004 | 00 | 02 JUL 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-004 | 01 | 11 JUN 2021 | - | Review Dokumen |
| I-QC-03-004 | 02 | 17 NOV 2022 | Perubahan templet dokumen; Perubahan referensi, Kadar Asam Folat, Keseragaman Kandungan, Disolusi; Penambahan Kadar Ion Besi (III); Penghapusan Pengemasan dan penyimpanan; Perubahan daftar distribusi dokumen | Metode existing belum sesuai dengan Monografi FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-004 | 03 | 29 MAY 2023 | Perubahan identifikasi, Perubahan penimbangan zat uji pada kadar | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-004 | 04 | 29 DEC 2023 | Penambahan parameter Uji Batas Mikroba dan Penambahan SPML pada distribusi dokumen | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| I-QC-03-004 | 05 | 29 APR 2024 | Penambahan identifikasi B, Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-004 | 06 |  | Perubahan pada poin referensi, Perubahan pada poin pemeriksaan kadar asam folat dan ferrous fumarate, dan Perubahan pada keseragaman kandungan asam folat | Mengacu pada kompendia terbaru FI VI Tahun 2020 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMPM | 6. | AMPO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | SPAR | 7. | SPB |
| 3. | SSCP | 8. | SVPP |
| 4. | SPML | 9. | AMPR |
| 5. | SPPP | 10. | SPMP |