- Tujuan

Untuk menjelaskan tinjauan pendekatan validasi metode analisis di PT Kimia Farma Plant Banjaran, guna menjamin bahwa metode analisis sesuai dengan tujuan penggunaannya dan selalu memberikan hasil yang dapat dipercaya.

- Ruang Lingkup

Seluruh metode pengujian bahan dan produk yang diproduksi oleh PT Kimia Farma Plant  Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk memeriksa, menyetujui dan memastikan  prosedur ini dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Pemastian Operational bertanggung jawab mengkaji dan mengesahkan prosedur ini, memastikan protokol validasi metode analisis sesuai untuk menilai kehandalan metode analisis, dan mengkaji laporan dan justifikasi hasil.

  - Supervisor Optimasi dan Validasi Metode Analisis bertanggung jawab menyiapkan dan merevisi prosedur ini, mengkoordinasikan aktivitas validasi, mengawasi pelaksanaan, dan menyiapkan protokol dan laporan.

- Definisi

  - Validasi Metode Analisis merupakan aktivitas pemastian proses pengujian yang terdokumentasi agar senantiasa menghasilkan prosedur pengujian yang akurat dan terpercaya. Validasi metode analisis dilakukan saat metode baru hasil pengembangan diterapkan atau terdapat perubahan metode kompendia di luar toleransi.

  - Verifikasi Metode Analisis dilakukan saat metode kompendia diterapkan atau terdapat perubahan di dalam batas toleransi.

  - Keterangan :

FI	= Farmakope Indonesia.

USP/NF	= United States Pharmacopoeia/ National Formulary.

BP	= British Pharmacopoeia.

EP	= European Pharmacopoeia.

JP	= Japanese Pharmacopoeia.

RSD	 Relative standard deviation.

N	= Angka lempeng teoretis kolom.

R	= Resolusi antara 2 puncak berdekatan.

k’	= Faktor kapasitas

LOD 	= Batas deteksi.

LOQ	= Batas kuantitas.

VMP	= Validation Master Plan.

CPOB	= Cara Pembuatan Obat yang Baik

- Referensi

- Badan POM. Pedoman CPOB 2018.

- Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020.

- United States Pharmacopeia 2023 (USP 46 - 41)

- FDA. Guidance for Industry, Analytical Procedures and Methods Validation for Drugs and Biologics.

- ICH Harmonised Tripartite Guideline. Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology, Q2(R1).

- Validation Master Plan.

  - AOAC Official Methods of Analysis. Guideline for Standard Method Performance Requirement, 2012.

  - Haider, S.I. 2006. Validation Standard Operating Procedures: A Step-by-Step Guide for Achieving Compliance in the Pharmaceutical, Medical Device and Biotech Industries, 2nd Edition. New York: CRC Press, Taylor & Francis Group. Page 435-439.

- Prosedur

  - Alur Validasi Metoda Analisa

Kompendia lain jika tidak ada di FI VI USP, BP, EP, JP, IP, Chinese Pharmacopoeia, dll

  - Konsep Validasi dan Verifikasi Metode Analisis

- Perbedaan Validasi dan Verifikasi Metode Analisis

| No. | Perbedaan | Validasi Metode Analisis | Verifikasi Metode Analisis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penerapan | Dilakukan pada : - Metode analisis yang baru dibuat - Modifikasi dari metode analisis yang sudah ada - Metode yang dikembangkan sendiri - Metode dari jurnal penelitian | - Metode analisis yang berasal dari pustaka standar/komendial, seperti FI, USP, BP, EP, JP, dll |
| 2 | Parameter Umum | - Selektivitas - Akurasi - Presisi Ripitabilitas - Presisi Antara - Linearitas - Batas Deteksi - Batas Kuantitasi - Ketegaran | - Selektivitas - Akurasi - Presisi Ripitabilitas - Presisi Antara |

- Data yang Diperlukan untuk Validasi Metode Analisis

Tentukan data yang diperlukan untuk validasi sesuai kategori dibawah ini :

- Kategori I	: Prosedur analisis untuk penetapan kadar komponen utama dalam bahan baku obat atau bahan aktif (termasuk pengawet) dalam sediaan obat jadi.

- Kategori II	: Prosedur analisis untuk penetapan cemaran dalam bahan baku obat atau senyawa hasil degradasi dalam sediaan obat jadi. Prosedur ini terdiri dari penetapan kuantitatif dan uji batas.

- Kategori III	: Prosedur analisis untuk penetapan karakteristik kinerja sediaan (misalnya disolusi, pelepasan obat).

- Kategori IV	: Prosedur analisis untuk identifikasi.

Tabel 2. Unsur yang dibutuhkan untuk Validasi prosedur analisis

| Karakteristik kinerja analitik | Kategori I | Kategori II |  | Kategori III | Kategori IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kuantitatif | Uji Batas |  |  |
| Akurasi | Ya | Ya | * | * | Tidak |
| Presisi | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
| Spesifisitas/Selektivitas | Ya | Ya | Ya | * | Ya |
| Batas Deteksi | Tidak | Tidak | Ya | * | Tidak |
| Batas Kuantitasi | Tidak | Ya | Tidak | * | Tidak |
| Linearitas | Ya | Ya | Tidak | * | Tidak |
| Rentang | Ya | Ya | * | * | Tidak |

Catatan : * Mungkin dipersyaratkan tergantung pada sifat khusus dari uji

Berdasarkan tabel di atas, untuk uji Identifikasi parameter yang dilakukan hanya selektivitas dan untuk uji kadar, cemaran organik, uji batas dan disolusi, parameter yang dilakukan yaitu selektifitas, akurasi, presisi, presisi antara, linearitas, LOD, LOQ dan robustness.

  - Parameter Validasi/Verifikasi Metode

- Spesifisitas atau Selektivitas

Spesifisitas/selektivitas adalah kemampuan untuk mengetahui keberadaan analit dalam suatu komponen lain, seperti ketidakmurnian, degradan, matriks, dll.. Jika ada interferensi/ gangguan, maka interferensi tidak lebih dari 2% Dokumen ICH mendefinisikan spesifisitas sebagai kemampuan menguji secara tepat suatu analit dengan adanya komponen lain dan diperkirakan ada sebagai cemaran, hasil degradasi, dan matriks sampel. Parameter spesifisitas/selektivitas dilakukan tergantung dari jenis prosedur yang akan divalidasi, sebagai berikut :

    - Untuk Penetapan kadar Prosedur harus menjamin dan memberikan pernyataan akurat pada

kadar atau potensi analit dalam sampel.

    - Untuk cemaran, spesifisitas dilakukan dengan menetapkan sejumlah tertentu cemaran yang ditambahkan pada senyawa obat atau sediaan farmasi, dan hasilnya menunjukkan cemaran tersebut ditetapkan dengan akurasi dan presisi yang memadai. Jika baku cemaran atau hasil urai tidak tersedia, maka spesifisitas ditunjukkan dengan membandingkan hasil analisis sampel yang mengandung cemaran atau hasil urai terhadap hasil prosedur lain yang sudah divalidasi. Pembandingan hasil analisis meliputi juga sampel yang disimpan pada kondisi perlakuan yang relevan (misalnya pengaruh cahaya, panas, lembab, hidrolisis asam/basa, dan oksidasi). Dalam kasus uji kemurnian kromatografi, maka profil cemaran harus dibandingkan.

Pengukuran selektivitas menggunakan spektrofotometer Uv-Vis. Jika hasil yang didapatkan pada proses scanning panjang gelombang terdapat perbedaan lebih dari ± 1 nm dari panjang gelombang yang tertera pada monografi, maka perlu dilakukan rekalibrasi.

- Akurasi

Akurasi adalah ukuran yang menunjukkan kedekatan antara nilai yang diterima, sebagai nilai yang sebenarnya atau nilai yang diterima pada referensi, dan nilai hasil analisis. Akurasi dinyatakan sebagai persen perolehan kembali (recovery) analit yang ditambahkan. Akurasi hasil analisis sangat tergantung kepada sebaran galat sistematik di dalam keseluruhan tahapan analisis. Oleh karena itu untuk mencapai kecermatan yang tinggi hanya dapat dilakukan dengan cara mengurangi galat sistematik tersebut seperti menggunakan peralatan yang telah dikalibrasi, menggunakan pereaksi dan pelarut yang baik, pengontrolan suhu, dan pelaksanaannya yang cermat, taat asas sesuai prosedur.

Akurasi dilakukan menggunakan minimal 9 (sembilan) penentuan dengan minimal 3 (tiga) level konsentrasi dalam rentang yang ditentukan (contohnya 3 konsentrasi/3 replikasi masing-masing dari total prosedur analisis).

Menurut AOAC Official Methods of Analysis, Guideline for Standard Method Performance Requirement, 2012 Kriteria penerimaan dari persentase perolehan kembali disesuaikan dengan konsentrasi analit dalam matriks, seperti pada tabel di bawah ini:

| Analit pada matriks sampel (%) | Kriteria penerimaan persentase perolehan kembali (%) |
| --- | --- |
| 100 > 10 > 1 > 0.1 0.01 0.001 0.0001 (1 ppm) 0.00001 (100 ppb) 0.000001 (10 ppb) 0,0000001 (1 ppb) | 98-102 98-102 97-103 95-105 90-107 80-110 80-110 80-110 60-115 40-120 |

- Presisi

Presisi adalah ukuran yang menunjukkan kedekatan antar seri pengukuran yang didapat dari pengambilan sampel berulang kali dari sampel yang homogen pada kondisi tertentu. Presisi terdiri dari 3 jenis, yaitu:

- Presisi ripitabilitas, merupakan presisi pada kondisi pengoperasian yang sama dengan interval waktu yang pendek. Presisi ripitabilitas juga disebut intra-assay precision. Repitibilitas mengacu pada penggunaan prosedur analisis dalam laboratorium yang sama dalam periode waktu yang singkat oleh analis yang sama dengan peralatan yang sama.

- Presisi intermediet, merupakan variasi dalam laboratorium yang sama, seperti perbedaan hari, analis, peralatan, dan lain lain. Presisi antara (dikenal juga sebagai ruggedness) menyatakan keragaman dalam laboratorium yang dilakukan pada hari yang berbeda atau oleh analis yang berbeda atau peralatan yang berbeda di laboratorium yang sama.

- Presisi reprodusibilitas, merupakan presisi antar laboratorium (biasanya digunakan untuk standardisasi metode). Presisi baiknya dilakukan menggunakan sampel asli yang seragam. Akan tetapi jika tidak mungkin untuk mendapatkan sampel asli, sampel atau larutan sampel dapat dibuat secara khusus. Presisi prosedur analisis dinyatakan dalam variansi, standar deviasi, atau koefisien variasi dari seri pengukuran.

Presisi harus dievaluasi dengan menggunakan:

- Minimal 9 penentuan mencakup rentang yang ditetapkan untuk prosedur ini (misalnya, 3

konsentrasi / 3 replikasi masing-masing), atau

- Minimal 6 penentuan sebesar 100% dari konsentrasi uji.

Menurut AOAC Official Methods of Analysis, Guideline for Standard Method Performance Requirement, 2012 Kriteria penerimaan dari persentase koefisien variasi disesuaikan dengan konsentrasi analit dalam matriks, seperti pada tabel di bawah ini:

| Analit pada matriks sampel (%) | Kriteria penerimaan persentase koefisien variasi (%) |
| --- | --- |
| 100 > 10 > 1 > 0.1 ≥ 0.01 (100 ppm) 0.001 (10 ppm) 0.0001 (1 ppm) 0.00001 (100 ppb) 0.000001 (10 ppb) 0.0000001 (1 ppb) | 1.3 1.9 2.7 3.7 5.3 7.3 11 15 21 30 |

- Linearitas dan Rentang

Linearitas

Hubungan linear hendaknya dievaluasi dalam rentang prosedur analisis. Linearitas dapat dilakukan langsung pada bahan obat (dengan pengenceran larutan baku stok) dan/atau penimbangan terpisah dari campuran bahan komponen obat, sesuai prosedur.

Lineritas hendaknya dievaluasi dengan pemeriksaan plot sinyal sebagai fungsi konsentrasi analit. Kriteria penerimaan untuk linearitas antara lain adalah dengan nilai r2 ≥ 0,98  (FI VI, 2020)

Untuk menetapkan linearitas, direkomendasikan menggunakan minimal 5 (lima) konsentrasi. Rentang minimum yang direkomendasikan yaitu sebagai berikut:

- Kadar 				: 80% - 120% dari konsentrasi uji.

- Cemaran	 		: 50% - 120% dari kriteria keberterimaan.

- Keseragaman kandungan	: 70% -130% dari konsentrasi uji

- Disolusi				: + 20% dari rentang spesifik (misalnya pada sediaan

pelepasan terkendali, setelah 1 jam 20%, dan setelah 24 jam lebih dari 90%, maka rentangnya dari 0% hingga 110% dari konsentrasi yang dinyatakan pada etiket).

Rentang

Rentang adalah interval antara batas tertinggi dan batas terendah dari kadar analit yang telah dibuktikan, dapat ditentukan dengan presisi, akurasi dan linearitas yang sesuai menggunakan prosedur analisis yang ditetapkan. Rentang umumnya dinyatakan dalam satuan yang sama dengan hasil uji (misalnya persen, bpj, bp. Rentang adalah interval antara batas tertinggi dan batas terendah dari kadar analit yang telah dibuktikan, dapat ditentukan dengan presisi, akurasi dan linearitas yang sesuai menggunakan prosedur analisis yang ditetapkan. Rentang umumnya dinyatakan dalam satuan yang sama dengan hasil uji (misalnya persen, bpj).

- Batas Deteksi dan Batas Kuantitasi

Batas deteksi adalah jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat dideteksi tetapi tidak dapat dikuantitasi nilai yang tepat. Batas kuantitasi merupakan jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat ditentukan secara kuantitatif dengan akurasi dan presisi yang tepat. Batas kuantitasi merupakan parameter pengukuran kuantitatif untuk senyawa dengan kadar yang rendah dalam matriks dan digunakan untuk menentukan ketidakmurnian dan/atau produk degradasi.

Pendekatan untuk menentukan batas deteksi dan kuantitasi tergantung prosedur tersebut tanpa atau dengan instrumen. Berikut adalah pendekatan penentuannya:

- Berdasarkan evaluasi visual, dapat digunakan untuk metode tanpa instrumen tetapi dapat juga

digunakan untuk metode dengan instrumen. Batas deteksi ditentukan dengan menguji sampel dengan analit konsentrasi tertentu, lalu menentukan level minimal di mana analit dapat dideteksi. Batas kuantitasi ditentukan dengan menguji sampel dengan analit konsentrasi tertentu, lalu menentukan level minimal di mana analit dapat dikuantitasi dengan akurasi dan presisi yang baik.

- Berdasarkan rasio sinyal terhadap noise, yang dapat digunakan untuk prosedur analisis yang

menunjukkan noise dari baseline. Penentuan rasio sinyal terhadap noise dapat dilakukan dengan membandingkan sinyal dari sampel dengan konsentrasi analit kecil dengan sampel blankonya, lalu menentukan konsentrasi minimal di mana analit dapat dideteksi atau dikuantitasi. Rasio sinyal terhadap noise antara 3 atau 2:1 secara umum merupakan batas deteksi. Sedangkan batas kuantitasi adalah 10:1.

- Berdasarkan standar deviasi dari respon detektor dan slope, dapat dinyatakan sebagai 3,3 x σ/S

untuk batas deteksi dan 10 x σ/S untuk batas kuantitasi, di mana σ adalah standar deviasi dari respon detektor dan S adalah slope dari kurva kalibrasi. Perkiraan σ dapat dilakukan dengan beberapa cara, contohnya:

- Berdasarkan standar deviasi larutan blanko: pengukuran respons blanko dilakukan dengan menganalisis sejumlah sampel blanko dan menghitung standar deviasi dari respons tersebut.

- Berdasarkan kurva kalibrasi: kurva kalibrasi yang spesifik hendaknya dibuat dengan sampel yang mengandung analit dengan konsentrasi dalam rentang batas deteksi. Standar deviasi residual dari garis regresi atau standar deviasi dari y-intersep dari garis regresi dapat digunakan sebagai standar deviasi ini.

- Ketegaran

Robustness dari prosedur analisis merupakan ukuran dari kemampuan prosedur tersebut mempertahankan hasilnya dengan variasi yang kecil dalam parameter metode dan menunjukkan ketahanannya selama penggunaan normal. Berikut adalah contok penentuan ketegaran pada berbagai macam metode :

    - Untuk metode HPLC 	: Stabilitas larutan baku dan uji, fase gerak (persentase larutan organik, kadar dapar, pH), laju alir, panjang gelombang, suhu kolom dan berbagai kolom dengan tipe yang sama.

    - Untuk metode Spektrofotometri	: Stabilitas larutan baku dan uji dan Panjang gelombang.

    - Untuk metode Titrimetri	: Stabilitas larutan, pemanasan laruran dan variasi jumlah perekasi yang ditambahkan.

    - Untuk metode Disolusi	: komposisi media (antara lain kadar dapar atau surfaktan), pH, volume, kecepatan pengadukan dan suhu

Untuk pengujian stabilitas larutan. Larutan baku disimpan pada kondisi yang terjamin stabilitasnya. Stabilitas baku dianalisis pada periode waktu yang ditentukan, menggunakan larutan baku yang dibuat baru, pada tiap interval waktu sebagai pembanding. Rentang yang dapat diterima untuk stabilitas larutan baku adalah antara 98% dan 102%. Larutan uji disimpan pada suhu ruang, dianalisis pada periode waktu yang ditentukan, menggunakan respons larutan uji asli sebagai pembanding. Rentang yang dapat diterima untuk stabilitas larutan uji antara 98% dan 102% dibandingkan dengan analisis awal dari larutan uji. Jika larutan tidak stabil, hal yang dapat dipertimbangkan adalah suhu (lemari pendingin mungkin diperlukan), terlindung cahaya, dan wadah bahan (plastik atau kaca).

  - Uji Kesesuaian Sistem

Uji Kesesuaian Sistem dicantumkan untuk metode analisis yang menggunakan metode HPLC dan GC. Uji kesesuaian sistem merupakan bagian dari prosedur analisis. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen, operasi analisis, dan sampel yang akan diuji dapat dievaluasi sesuai dengan hasil yang diharapkan. Parameter ini dilakukan tergantung dari jenis prosedur yang divalidasi. Parameter Uji Kesesuaian Sistem adalah sebagai berikut :

- Relative standard deviation (RSD), untuk semua metode

- Angka lempeng teoretis kolom (N), untuk metode kromatografi

- Faktor ikutan (tailing factor), untuk metode kromatografi

- Resolusi antara 2 puncak yang berdekatan (R), untuk metode kromatografi

- Faktor kapasitas (k’), untuk metode kromatografi/Capacity factor (k’), for chromatography methods.

Perubahan pada sistem kromatografi untuk memenuhi persyaratan kesesuaian sistem yang diperbolehkan menurut FI VI (2020) adalah sebagai berikut :

- pH Fase Gerak (HPLC)

PH larutan dapar yang digunakan untuk pembuatan fase gerak dapat disesuaikan ± 0.2. Berlaku untuk pemisahan gradien dan isokratik.

- Kadar garam dalam dapar (HPLC)

Kadar garam yang digunakan dalam pembuatan larutan dapar untuk fase gerak dapat disesuaikan ±10% apabila variasi pH yang diperbolehkan tercapai. Berlaku untuk pemisahan gradien dan isokratik.

- Perbandingan Komponen dalam Fase Gerak (HPLC)

Batas penyesuaian berikut berlaku untuk komponen kecil fase gerak (50% atau kurang). Jumlah komponen ini dapat disesuaikan  ± 30% relative tetapi tidak melebihi  ± 10% absolut dari jumlah fase gerak. Penyesuaian dilakukan pada satu komponen minor dalam campuran terner.

- Panjang Gelombang pada detektor (HPLC)

Kesalahan panjang gelombang detektor paling banyak ± 3 nm

- Ukuran Partikel

- HPLC

Untuk pemisahan isokratik, ukuran partikel dan atau panjang kolom dapat dimodifikasi jika perbandingan panjang kolom (L) dengan ukiran partikel (dp) tetap konstan atau dalam rentang minimal 25% dan tidak lebih dari 50% dari perbandingan L/dp yang ditentukan. Jika ukuran partikel tidak disebutkan dalam monografi, perbandingan harus dihitung menggunakan ukuran partikel terbesar yang ada dalam definisi kolom. Untuk pemisahan gradien, perubahan panjang, diameter dalam kolom, dan ukuran partikel tidak diperbolehkan.

- GC

Perubahan ukuran partikel pendukung KG dari besar ke lebih kecil atau dari yang lebih kecil ke yang lebih besar dapat diterima jika kromatografi memenuhi persyaratan kesesuaian sistem dan kisaran ukuran partikel yang sama dipertahankan.

- Laju alir (Flow rate)

- HPLC

Jika ukuran partikel diubah, laju alir memerlukan penyesuaian. Perubahan laju alir baik untuk perubahan diameter kolom dan ukuran partikel dapat dihitung dengan rumus :

F2 = F1 dc2 dp1dc1 dp2

F1 dan F2 masing masing adalah laju alir; dc1 dan dc1 masing masing adalah diameter kolom; dan dp1 dan dp2 adalah ukuran partikel pada kondisi awal dan setelah modifikasi.

- GC

Laju alir dapat disesuaikan ±50%

- Volume penyuntikan

- HPLC

Volume penyuntikan dapat disesuaikan sejaauh presisi, linearitas dan batas deteksi memenuhi syarat.

- GC

Volume penyuntikan dan volume split dapat disesuaikan apabila deteksi dan keberulangan memenuhi syarat.

- Suhu Kolom

Suhu kolom GC dan HPLC dapat diatur ± 10

  - Penanganan Validasi Metode Analisa yang Tidak Memenuhi Syarat

Jika verifikasi prosedur farmakope tidak berhasil , dapat disimpulkan bahwa prosedur yang digunakan tidak sesuai dengan sampel yang sedang diuji di laboratorium. Selanjutnya perlu dilakukan pengembangan dan modifikasi metode hingga di dapat hasil yang valid.

  - Protokol Validasi/ Verifikasi Metode Analisis

- Tujuan

Tentukan tujuan dari validasi/verifikasi metode analisis sediaan tertentu.

- Ruang Lingkup

Tentukan ruang lingkup validasi/verifikasi metode analisa meliputi parameter validasi metode analisa yang dilakukan dan acuan metode yang digunakan.

- Penanggungjawab

Tentukan bagian yang berperan dan bertanggung jawab terhadap aktivitas validasi.

- Referensi

- Alat dan Bahan

Tentukan alat yang digunakan, termasuk alat yang digunakan untuk preparasi dan instrumen pengujian. Tentukan juga bahan yang digunakan untuk studi validasi, termasuk reagen dan baku pembanding.

- Pembuatan Simulasi

Tentukan prosedur untuk preparasi simulasi yang digunakan pada uji.

- Preparasi Larutan

Tentukan prosedur untuk preparasi larutan yang digunakan pada uji.

- Kondisi Pengujian

Penjelasan tentang kondisi pengujian yang dilakukan seperti kondisi disolusi, kondisi spektrofotometri, kondisi uji kesesuaian sistem, dll.

- Perhitungan

Penjelasan integrasi antara metode dan rumus perhitungan untuk analisis data. Perhitungan ini termasuk penjelasan dari simbol matematis yang digunakan.

Tentukan acuan terhadap dokumen yang mendukung studi validasi, seperti spesifikasi/informasi produk, penilaian risiko, prosedur tetap, catatan batch, dll.

- Pelaksanaan Validasi

Penjelasan metode tahapan pengerjaan parameter validasi metode analisis yang meliputi akurasi, presisi, presisi antara, linearitas, batas deteksi, batas kuantitasi, selektifitas, dan robustness.

- Evaluasi

Evaluasi yang harus dilakukan dalam proses validasi metode analisis.

- Kesimpulan

Kesimpulan dari validasi metode analisa yang dikerjakan

- Daftar Lampiran

Daftar lampiran yang disebutkan pada protocol

- Sejarah Revisi Prosedur

Apabila terdapat perubahan pada protokol, maka dituliskan sejarah revisi yang pernah dilakukan selama dokumen berlaku.

- Review Dokumen

Apabila terdapat peninjauan ulang dokumen pada periode tertentu, maka dituliskan peninjauan dokumen yang pernah dilakukan selama dokumen berlaku.

- Daftar Distribusi Dokumen

Daftar pendistribusian dokumen kepada pihak yang terkait.

Contoh Protokol Validasi Metode Analisis mengacu pada Blanko Protokol Validasi Metode Analisis  (F-PQS-04-006-05). Pada Protokol Validasi Metode Analisis dilampirkan Lembar Kerja Validasi Metode Analisis yang dikerjakan oleh analis di lapangan dengan format Blanko Lembar Kerja Validasi Metode Analisis (F-PQS-04-006-05).

  - Laporan Validasi Metode Analisis

    - Kesimpulan

Kesimpulan hasil validasi metode analisis

    - Verifikasi Dokumen

Lakukan verifikasi dokumen yang digunakan untuk pengerjaan validasi metode analisis yang meliputi Protokol Validasi Metode Analisis dan Lembar Kerja Validasi Metode Analisis.

    - Verifikasi Status Kalibrasi Peralatan

Lakukan verifikasi status kalibrasi peralatan yang digunakan selama validasi metode analisis.

    - Verifikasi Baku Pembanding Kerja dan Bahan Baku

Lakukan verifikasi Baku Pembanding Kerja dan Bahan Baku yang digunakan selama validasi metode analisis meliputi nama, origin, nomor laporan analisa, certificate of analysis, tanggal pembuatan, tanggal daluarsa, tanggal uji, tanggal uji ulang, dan kadar.

    - Verifikasi Bahan yang Digunakan

    - Preparasi Simulasi

Jelaskan mengenai bahan-bahan yang digunakan untuk membuat simulasi meliputi bahan yang digunakan, nomor laporan analisa bahan, dan jumlah bahan yang ditimbang untuk simulasi.

Lakukan verifikasi bahan yang digunakan selama validasi/verifikasi metode analisis meliputi nama bahan, merek, nomor lot/laporan analisis, dan tanggal kadaluarsa.

Deskripsikan dan buat pembahasan hasil untuk tiap parameter validasi, termasuk analisis statistik yang sesuai. Buat pembahasan tentang kekurangan yang terjadi selama studi.

    - Kondisi Pengerjaan

Jelaskan mengenai kondisi yang dilakukan saat pengerjaan, misalnya media yang digunakan pada saat disolusi, kecepatan putaran saat disolusi, fase gerak yang digunakan pada metode HPLC, kolom yang digunakan pada metode HPLC, dsb.

Contoh Laporan Validasi Metode Analisis mengacu pada Blanko Laporan Validasi Metode Analisis (F-PQS-04-006-02).

  - Kontrol Perubahan dan Revalidasi

Revalidasi perlu dilakukan jika terjadi:

    - Perubahan dalam sintesis senyawa obat

    - Perubahan dalam komposisi sediaan farmasi

    - Perubahan dalam prosedur analisis

Derajat revalidasi yang diperlukan bergantung pada sifat perubahan. Perubahan lainnya mungkin memerlukan revalidasi juga.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-PQS-04-006-01/03 | Blanko Protokol Validasi Metode Analisis | 11 OCT 2021 |
| 2 | F-PQS-04-006-02/03 | Blanko Laporan Validasi Metode Analisis | 11 OCT 2021 |
| 3 | F-PQS-04-006-03/03 | Blanko Lembar Kerja Validasi Metode Analisis | 11 OCT 2021 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PQS-04-006 | 00 | 10 SEP 2018 | - | Dokumen baru |
| PQS-04-006 | 01 | 01 JUL 2019 | - Pada parameter akurasi, kriteria penerimaan persentase perolehan kembali analit pada matriks sampel 0,001% adalah 90-107%. - Konten format lampiran Blanko Laporan Validasi metode Analisis tidak memuat pembuatan simulasi. - Konten format lampiran Blanko Lembar Kerja Validasi metode Analisis tidak memuat lampiran hasil spektrum, laporan analisa bahan baku, lampiran reagen, dan lampiran status kalibrasi alat gelas. | - Berubah sesuai dengan ketentuan pada ICH. - Berubah karena terdapat penambahan konten. |
| PQS-04-006/02 | 02 | 30 SEP 2020 | Perubahan tata cara penomoran; point 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; dan 9. Penambahan Lampiran 4; 5; dan 6. | - Penambahan validasi metode analisis mikrobiologi beserta lampiran. |
| PQS-04-006 | 03 | 11 OCT 2021 | - Perubahan penanggung jawab. - Penambahan keterangan - Penambahan referensi. - Penambahan poin konsep validasi dan verifikasi metode analisis, data yang diperlukan dalam VMA. | - Perubahan struktur organisasi. - Ada singkatan baru. - Ada referensi baru. |
| PQS-04-006 | 03 | 11 OCT 2021 | - Pada parameter presisi, kriteria penerimaan persentase koefisien variasi pada matriks sampel 100%, ≥10%, dan ≥1% adalah 1.3%, 1.9%, dan 2.7%. - Penambahan penjelasan tentang revalidation. - Penambahan poin verifikasi bahan yang digunakan pada laporan VMA. | - Belum ada penjelasan tentang konsep VMA. - Berubah sesuai ketentuan AOAC. - Belum ada penjelasan tentang revalidasi. - Belum tersedia verifikasi bahan yang digunakan pada laporan VMA. |
| PQS-04-006 | 04 | 04 JUL 2023 | Perubahan pada point-point Prosedur |  |
| PQS-04-006 | 05 |  | Perubahan pada point-point Prosedur Menghilangkan lampiran |  |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMKV |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | SVMA |  |