- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Phenobarbital Tablet 30 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Phenobarbital Tablet 30 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Batang Pengaduk | 10. | Membran filter 0,20 µm |
| 2. | Botol Fasa Gerak | 11. | Labu Ukur |
| 3. | Dissolution Tester | 12. | Mortir dan Stemper |
| 4. | Disintegration Tester | 13. | Ultrasonic Bath |
| 5. | Friability Tester | 14. | Spatula |
| 6. | Gelas Kimia | 15. | Syringe |
| 7. | Hardness Tester | 16. | Timbangan analitik |
| 8. | HPLC | 17. | Spektrofotometer UV-Vis |
| 9. | pH Meter | 18. | Pipet Volume |

| - Bahan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akuades | 6. | NaOH |  |
| 2. | Metanol Pro HPLC | 7. | Asam Borat |  |
| 3. | Baku Kerja Phenobarbital | 8. | Kalium Klorida |  |
| 4. | Asam Asetat Glasial | 9. | Baku Internal Kafein |  |
| 5. | Natrium Asetat Trihidrat |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Phenobarbital Tablet 30 mg (S-QC-03-109).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Dimensi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Phenobarbital Tablet 30 mg (S-QC-03-109).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Bobot rata-rata

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Phenobarbital Tablet 30 mg (S-QC-03-109).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Kekerasan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Phenobarbital Tablet 30 mg (S-QC-03-109).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Waktu Hancur

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Phenobarbital Tablet 30 mg (S-QC-03-109).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Identifikasi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Phenobarbital Tablet 30 mg (S-QC-03-109).

    - Cara Kerja	:

- Spektromotometri IR

- Ambil 2 tablet Phenobarbital Tablet 30 mg (Setara dengan 60 mg Phenobarbital), masukkan ke dalam mortar.

- Gerus hingga halus dan homogen. Tambahkan 50 mL Kloroform P, aduk hingga homogen dan saring menggunakan kertas saring. Tampung filtrat di dalam vial coklat, pindahkan ke dalam cawan penguapan.

- Uapkan filtrat jernih menggunakan Waterbath hingga kering (kisat) dan keringkan di dalam oven dengan suhu 105o C selama 2 jam.

- Lakukan pengukuran “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada Panjang gelombang 400 – 4000 nm untuk residu yang telah dikeringkan.

Catatan : Spektrum serapan inframerah zat yang didispersikan dalam Kalium Bromida P menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti pada baku Phenobarbital.

- HPLC

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Kadar

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Phenobarbital Tablet 30 mg (S-QC-03-109).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan

    - Larutan Dapar Asetat pH 4,5

- Timbang 6,60 g Natrium Asetat Trihidrat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dengan Akuades 500 mL, homogenkan.

- Tambahkan 3 mL Asam Asetat Glasial dan encerkan dengan akuades hingga 1000 mL.

- Atur pH hingga 4,5 ± 0,1 dengan penambahan Asam Asetat Glasial.

- Aduk hingga homogen.

    - Pelarut

- Campurkan 250 mL Dapar Asetat pH 4,5 dan 250 mL Metanol pro HPLC ke dalam Gelas Kimia 500 mL.

- Kocok hingga homogen.

    - Fase Gerak

- Campurkan 600 mL Dapar Asetat pH 4,5 dan 400 mL Metanol pro HPLC ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Phenobarbital replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom			: Reliant; C-18 L1; 4,6 x 250 mm; 5 µm

Detektor		: UV 254 nm

Laju Alir			: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 10 μL

Fase gerak		: Larutan Dapar Asetat pH 4,5 : Metanol pro HPLC (6:4)

Pengencer		: Larutan Dapar Asetat pH 4,5 : Metanol pro HPLC (1:1)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 6 | Resolusi | R ≥ 1,2 |

- Larutan Standar Internal

- Timbang 156,25 mg baku internal Kafein masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan pelarut sebanyak ±25 mL pada labu, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan standar internal siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan standar internal : 3,125 mg/mL).

- Larutan Baku

- Timbang 30,00 mg baku kerja Phenobarbital masukan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan ±15 mL pelarut dan 1 mL larutan standar internal, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 1,2 mg/mL dan konsentrasi larutan standar internal 0,125 mg/mL).

- Larutan Uji

    - Timbang 20 tablet Phenobarbital Tablet 30 mg, hitung berat rata-ratanya.

    - Gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang 125,00 mg serbuk sampel (setara dengan 30 mg Phenobabital), masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

    - Tambahkan ±15 mL pelarut dan 1 mL larutan standar internal, sonikasi selama 15 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 1,2 mg/mL dan konsentrasi larutan standar internal 0,125 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs × IsIu× WsDosis× WrWu × FuFs × B %

Keterangan	:

| Cu | = | Kadar Phenobarbital yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Iu | = | Luas area larutan internal standar dalam larutan uji |
| Is | = | Luas area larutan internal standar dalam larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 30 mg |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (25) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (25) |
| B% | = | % Baku kerja |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Phenobarbital Tablet 30 mg (S-QC-03-109).

    - Cara Kerja	:

Pembuatan larutan, Uji Kesesuaian Sistem dan Kriteria Penerimaan Kondisi HPLC sesuai dengan penetapan kadar Phenobarbital.

- Larutan Standar Internal

- Timbang 156,25 mg baku internal Kafein masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan pelarut sebanyak ±25 mL pada labu, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan standar internal siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan standar internal : 3,125 mg/mL).

- Larutan Baku

- Timbang 30,00 mg baku kerja Phenobarbital masukan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan ±15 mL pelarut dan 1 mL larutan standar internal, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 1,2 mg/mL dan konsentrasi larutan standar internal 0,125 mg/mL).

- Larutan Uji

    - Masukkan satu tablet ke dalam labu ukur 25 mL, lakukan sebanyak 10 kali.

    - Tambahkan ±15 mL pelarut dan 1 mL larutan standar internal, sonikasi selama 15 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 1,2 mg/mL dan konsentrasi larutan standar internal 0,125 mg/mL).

- Perhitungan Kadar

Cu= LuLs × IsIu× Ws Dosis× FuFs × B %

Keterangan	:

| Cu | = | Kadar Phenobarbital yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Iu | = | Luas area larutan internal standar dalam larutan uji |
| Is | = | Luas area larutan internal standar dalam larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 30 mg |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (25) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (25) |
| B% | = | % Baku kerja |

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) | - | - | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan | - | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Phenobarbital Tablet 30 mg (S-QC-03-109).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Disolusi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Phenobarbital Tablet 30 mg (S-QC-03-109).

    - Cara Kerja	:

Kondisi Disolusi

| Media | : | Akuades; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (Dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 50 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 45 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 80% (Q=75%) |

- Pembuatan Larutan

    - Larutan NaOH 1 N

- Timbang 4 g NaOH, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 50 ml Akuades, lakukan ultrasonikasi sampai larut.

- Tambahkan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

    - Larutan Dapar Borat Basa pH 9,6

- Timbang sebanyak 3,095 gram Asam Borat, 3,728 gram Kalium Klorida dan 0,85 gram Natrium Hidroksida.

- Masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

- Kocok hingga homogen.

- Atur pH menggunakan Natrium Hidroksida 1 N hingga diperoleh pH 9,6.

- Larutan Baku

    - Timbang 33,33 mg baku kerja Phenobarbital.

    - Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan 50 mL akuades, sonikasi selama 5 menit.

    - Genapkan menggunakan akuades hingga tanda batas, homogenkan.

    - Pipet 3 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Genapkan menggunakan larutan pengencer hingga tanda batas, homogenkan.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,01 mg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan tiap tablet ke dalam labu disolusi yang berisi dengan 900 mL Media Disolusi.

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi pada poin Kondisi Disolusi.

- Setelah proses selesai, ambil 25 mL larutan menggunakan syringe.

- Pipet 3 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan menggunakan larutan pengencer hingga tanda batas, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,01 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

| Alat | : | Spektrofotometer UV-Vis |
| --- | --- | --- |
| Panjang gelombang | : | 240 nm |
| Blanko | : | Akuades |
| Pengencer | : | Larutan Dapar Borat Basa pH 9,6 |

- Perhitungan

Cu= AuAs  × WsDosis× FuFs× B%

Keterangan	:

| Cu | : | Kadar Phenobarbital yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Absorbansi larutan uji |
| As | : | Absorbansi larutan baku |
| Ws | : | Berat standar yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 30 mg |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Zat Uji (3000) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Standar (3333) |
| B% | : | % Baku kerja |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Phenobarbital Tablet 30 mg (S-QC-03-109).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikoba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-109 | 00 | 05 JAN 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-109 | 01 | 25 APR 2024 | - Perubahan templet dokumen - Perubahan pada poin penanggung jawab - Penambahan konsentrasi larutan standar internal, larutan baku dan larutan uji pada poin kadar - Perubahan jumlah UKS menjadi 5 kali - Perubahan perhitungan kadar - Penambahan syarat disolusi - Penghilangan poin pengemasan dan penyimpanan - Perubahan daftar distribusi dokumen | Review dokumen 3 tahun dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |
| I-QC-03-109 | 02 |  | - Perubahan pada poin pustaka - Penambahan identifikasi menggunakan Spektrofotometer IR - Penambahan uji batas mikroba | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 dan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP