- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Ambroxol Sirup 60 mL  dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Ambroxol Sirup 60 mL sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - Farmakope China Tahun 2015

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

  - Kadar (No. Laporan VMA : VKB-MA1-4001/00, Tanggal berlaku : 26 Jun 2024)

  - Identifikasi 1 (No. Laporan VMA : VKA-MA8-4003/00, Tanggal berlaku : 07 Jun 2024)

  - Identifikasi 2 (No. Laporan VMA : VKA-MA8-4002/00, Tanggal berlaku : 22 May 2024)

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timbangan |  |  |
| 2 | HPLC |  |  |
| 2 | Labu Ukur 20 mL, 25 mL, 100 mL |  |  |
| 3 | Membrane Filter 0,20 µm |  |  |
| 4 | Vial HPLC |  |  |
| 5 | Gelas Ukur |  |  |
| 6 | pH meter |  |  |
| 7 | Viskometer |  |  |
| 8 | Piknometer |  |  |
| 9 | Kolom L1 (C18); 4.6 mm × 15 cm; 5 µm |  |  |
| 10 | Pipet seukuran 3 mL, 5 mL |  |  |
| - Bahan |  |  |  |
| 1 | Diammonium hydrogen fosfat | 6 | Baku kerja Ambroxol HCl |
| 2 | Asam Fosfat | 7 | Sampel Ambroxol HCl |
| 3 | Asetonitril pro HPLC | 8 | Akuades |
| 4 | Ammonium Hidroksida |  |  |
| 5 | Asam Hidroklorida P |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol sirup 60 mL  (S-QC-03-013).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol sirup 60 mL  (S-QC-03-013).

    - Cara Kerja :

- HPLC

Waktu retensi puncak utama larutan uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan baku pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

- Spektrofotometri

- Pembuatan Larutan HCl 0.01 N

- Pipet 0.42 mL HCl P kedalam gelas kimia 500 mL.

- Larutkan dengan 500 mL Akuades, aduk hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang 15.0 mg baku kerja Ambroxol HCl, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan larutan HCl 0.01 N hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan larutan HCl 0.01 N hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan larutan HCl 0.01 N hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi Ambroxol HCl : 30 µg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang larutan stok uji setara 5 x BJ, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan larutan HCl 0.01 N hingga ¾ labu ukur, vortex selama 1 menit.

- Encerkan dengan larutan HCl 0.01 N hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan larutan HCl 0.01 N hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi Ambroxol HCl : 30 µg/mL).

- Kondisi Pengujian

Lakukan scanning menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 200-400 nm dengan larutan HCl 0.01 N sebagai blangko.

- Syarat

Hasil scanning panjang gelombang maksimum 308 nm.

  - Volume Terpindahkan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol sirup 60 mL  (S-QC-03-013).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Berat jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol sirup 60 mL (S-QC-03-013).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol sirup 60 mL  (S-QC-03-013).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol sirup 60 mL  (S-QC-03-013).

    - Cara Kerja :

- Larutan Dapar Di-ammonium Hidrogen Posfat (NH4)2HPO4 0,01 M

- Timbang 1.32 gram Di-Ammonium hydrogen phosphate, masukkan ke dalam gelas Kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan Akuades hingga 1000 mL, aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 7.0 dengan menggunakan (Ammonium hidroksida atau asam phosphate P).

- Fase Gerak

- Campurkan 500 mL larutan Dapar Di-Ammonium hydrogen phosphate 0,01 M dan 500 mL Asetonitril Pro HPLC.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,20 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Larutan fase gerak siap untuk digunakan.

- Kondisi HPLC

Kolom	 : Kolom L1 (C18) 4,6 mm x 150 mm; 5 µm

Detektor 	: UV 248 nm

Flow rate	: 1,0 mL/menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Suhu Kolom 	: 25oC (suhu ruang)

Fase gerak	: Dapar Di-ammonium Hydrogen Phosphate pH 7 : Acetonitrile pro

HPLC (50:50)

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2 | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (R) | R ≥ 4.0 |

- Larutan Baku

- Timbang saksama 5 mg baku kerja Ambroxol hydrochloride, masukkan kedalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 3 mL larutan, masukkan ke dalam labu 25 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan syringe filter 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Ambroxol Hydrochloride : 0.03 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 5 x BJ sampel Ambroxol Sirup 60 mL, masukkan kedalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Ambroxol hydrochloride : 0.03 mg/mL).

- Perhitungan

Cu=LuLs×WsDosis×(Vr × Bj)Wu×FuFs×B%

Keterangan :

Cu 	: Kadar Ambroxol Hydrochloride yang telah diperhitungkan terhadap baku      kerja (%)

Lu 	: Luas area larutan uji

Ls 	: Luas area larutan baku

Ws 	: Bobot baku kerja yang ditimbang (mg)

Dosis 	: 15 mg

Vr 	: Volume sirup teoritis (5 mL)

Bj	: Bobot jenis sirup (g/mL)

Wu	: Bobot sirup yang ditimbang (g)

Fu	: Pengenceran larutan uji (500)

Fs	: Pengenceran larutan standar (166,67)

B% 	: Kadar baku kerja (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk ambroxol sirup 60 mL  (S-QC-03-013).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-013 | 00 | 25 JAN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-013 | 01 | 24 AUG 2022 | - Perubahan templet dokumen - Perubahan poin 3; 5 - Perubahan cara kerja identifikasi - Perubahan cara kerja pembuatan fase gerak di penetapan kadar - Penambahan perhitungan di penetapan kadar - Perubahan penerima distribusi | Review dokumen 3 tahun dan menyesuaikan dengan Farmakope China |
| I-QC-03-013 | 02 |  | - Perubahan poin penanggung jawab dan referensi - Perubahan pada prosedur identifikasi dan kadar | Menyesuaikan dengan Farmakope China 2015 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP