- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Propylis Parabenum dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk-Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Propylis Parabenum sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 47 NF 42 (2024);

FI V (2014), Hal. 1072-1073.

- Alat dan bahan

  - Alat

| 1. | Autotritator | 11. | Melting Point |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Batang Pengaduk | 12. | Oven |
| 3. | Botol Timbang | 13. | Pipa Kapiler |
| 4. | Cawan PIjar | 14. | Pipet Seukuran |
| 5. | Desikator | 15. | Pipet Tetes |
| 6. | Furnace | 16. | Pipet Ukur |
| 7. | Gelas Kimia | 17. | Spektrofotometer IR |
| 8. | Gelas Ukur | 18. | Tabung Nessler |
| 9. | Labu Erlenmeyer | 19. | Timbangan Analitik |
| 10. | Labu Ukur |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 5. | Etanol |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Sulfat P | 6. | Eter |
| 3. | Baku Kerja Propylis Paraben | 7. | Minyak Mineral |
| 4. | Bromkresol Hijau | 8. | Natrium Hidroksida |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Propylis Parabenum (S-QC-01-079)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Propylis Parabenum (S-QC-01-079)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 ml – 100 ml Air Murni dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air Mendidih

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 ml – 100 ml Air Murni yang mendidih dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Eter dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Propylis Parabenum (S-QC-01-079)

    - Cara Kerja :

- Serapan Inframerah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 10 - 20 mg baku kerja Propylparaben dengan satu tetes Minyak Mineral P.

- Aduk hingga tercampur.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 10 - 20 mg zat uji Propylparaben dengan satu tetes Minyak Mineral P.

- Aduk hingga tercampur.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Titik Leleh

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Propylis Parabenum (S-QC-01-079)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wb-WoWa-Wo x 100%

Keterangan :

SP	= Sisa pemijaran (%)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Warna Larutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Propylis Parabenum (S-QC-01-079)

    - Cara Kerja :

- Larutan Uji

      - Timbang 10 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

      - Larutkan dengan 50 ml Alkohol.

      - Sonikasi hingga larut.

      - Encerkan dengan Alkohol hingga tanda batas.

      - Kocok hingga homogen. (Larutan uji digunakan juga untuk pemeriksaan Keasaman)

- Pengujian

      - Masukkan Alkohol dan Larutan Uji ke dalam masing - masing tabung Nessler dengan volume yang sama.

      - Bandingkan warna larutan.

      - Amati warna larutan secara tegak lurus dengan latar belakang putih.

  - Keasaman

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Propylis Parabenum (S-QC-01-079)

    - Cara Kerja :

- Pipet 2 mL larutan uji yang diperoleh dari parameter Warna Larutan, masukkan ke dalam erlenmeyer. Tambahkan 3 ml Alkohol P.

- Tambahkan 5 ml Air Murni Bebas CO2 dan 0,1 ml Bromkresol Hijau LP.

- Titrasi larutan ini menggunakan NaOH 0,1 N hingga terjadi warna biru.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Propylis Parabenum (S-QC-01-079)

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 20 ml Natrium Hidroksida 1 N, panaskan di atas waterbath pada suhu 70°C selama 1 jam.

- Dinginkan secara cepat di dalam wadah yang berisi es.

- Tetapkan titik akhir secara potensiometrik dengan Asam Sulfat 1 N LV; sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Autotritator.

- Lakukan penetapan blangko.

1 ml Natrium Hidroksida 1 N setara dengan 180,2 mg C10H12O3

    - Perhitungan :

      - Perhitungan pada alat Autotritator :

CP=(Vb-Vu)×N1×180,2Wu×100%

      - Perhitungan kadar hasil titrasi secara potensiometrik dihitung terhadap berat kering :

C= CP × 100%(100%-SP)

Keterangan :

| C | = | Kadar Propyl Paraben (%) |
| --- | --- | --- |
| CP | = | Kadar Propil Paraben yang diperoleh secara potensiometrik (%) |
| Vu | = | Volume Asam Sulfat 1 N yang diperlukan untuk titrasi larutan uji (ml) |
| Vb | = | Volume Asam Sulfat 1 N yang diperlukan untuk titrasi larutan blangko (ml) |
| N | = | Konsentrasi Asam Sulfat yang digunakan (N) |
| 180,2 | = | Kesetaraan 1 ml Asam Sulfat 1 N dengan C10H12O3 (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Propylis Parabenum (S-QC-01-079)

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam Oven Vaccum yang berisi silica gel pada suhu ruang.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven Vaccum.

- Keringkan selama 5 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP= Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan :

| SP | = | Susut Pengeringan |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat Botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram) |
| Wb | = | Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan |
| Wo | = | Berat botol timbang kosong (gram) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Propylis Parabenum (S-QC-01-079)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-017 | 00 | 08 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-017 | 01 |  | - Perubahan format - Penambahan referensi - Perubahan alat dan bahan - Perubahan pada parameter kelarutan, identifikasi, keasaman, kadar dan warna larutan - Penambahan cemaran organik dan Uji Batas Mikroba | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

|  | Asli : SSDR Controlled Copy : - AMPM - SPBB - SPML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |