- Tujuan

Memberikan panduan dalam pemeliharaan rutin Climatic Chamber Memmert HPP 1400/2200 agar dilakukan dengan baik dan benar

- Ruang Lingkup

Kegiatan yang berhubungan dengan Pemeliharaan Climatic Chamber Memmert HPP 1400/2200.

- Penanggung Jawab

  - Asisten Manager Quality Assurance bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dilaksanakan dengan baik

  - Asisten Manager Utility bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja dilaksanakan dengan baik

  - Supervisor Sistem Tata Udara & Dust Collector bertanggung jawab menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk:

    - Melakukan Pemeliharaan rutin Climatic Chamber Memmert HPP 1400/2200 sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pemeliharaan

- Definisi

  - Climatic Chamber Memmert HPP 1400/2200 adalah alat simulasi/pengujian beberapa kondisi temperature (suhu) dan humidity (kelembapan) dalam hal ini Climatic Chamber digunakan untuk menguji Stabilitas Produk/Obat.

- Referensi

- Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2018

- Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahun 2021

- Operating Instructions Memmert Constant Climatic Chamber HPP 1400/2200

- Alat dan Bahan

  - Alat Pelindung Diri

- Wearpack atau Baju kerja Lengan Panjang

- Helm

- Kacamata

- Sarung Tangan

- Masker

  - Alat

- Tangga Portabel

- Multimeter/Tester/Tang Ampere

- Tool Kit

- Jet Cleaner

- Thermometer Infra Red

- Instruksi Kerja Pemeliharaan

  - Persiapan

- Sebelum melakukan pekerjaan pemeliharaan, pastikan Power Listrik Alat telah di putus.

- Pakailah alat pelindung diri yang sesuai seperti sarung tangan, kaca mata dll.

  - Pemeliharaan Harian (Autonomous Maintenance)

Pemeliharaan harian dilakukan oleh Operator/Penanggung jawab Operasional Chamber dengan melakukan pengecekan Parameter pada Unit Chamber dan dicatat pada Lembar Pemeliharaan Climatic Chamber Memmert HPP 1400/2200 (F-I-EM-02-087-01)

- Periksa Nilai Suhu dan RH, jika tidak sesuai Spesifikasi Operator langsung membuat permintaan perbaikan terhadap tim Teknik/Engineering

- Periksa Level Air pada Eksternal/Internal Tank, jika kondisi Level air tidak sesuai spesifikasi Operator bisa melakukan penambahan Air dengan Purified Water (PW) tanpa harus mematikan Chamber terlebih dahulu

  - Pemeliharaan 3 Bulan Sekali

Pemeliharaan 3 Bulan dengan melakukan pemeriksaan Unit Climatic Chamber yang mencakup Regular Cleaning, Kondisi Fisik Unit, dan Kondisi Filter, catat pada Lembar Pemeliharaan Climatic Chamber Memmert HPP 1400/2200 (F-I-EM-02-087-02)

- Cleaning Material Interior dan Eksterior Chamber

- Bersihkan Permukaan Stainless Steel Chamber

- Bersihkan Material yang terbuat dari Plastik

- Bersihkan Material Kaca

- Cleaning Water Tank dan Penggantian Air

- Ganti Air Media Pemanas setiap 3 bulan sekali dengan Purified Water (PW)

- Bersihkan water Tank dengan Lap/Kain Bersih lalu Bilas dengan Purified Water (PW)

- Periksa kondisi Filter, jika filter kotor maka segera bersihkan atau Ganti dengan filter yang baru

  - Pemeliharaan 12 Bulan Sekali

Pemeliharaan 12 Bulan Sekali dengan melakukan pengecekan Main Component pada Unit Climatic Chamber, catat pada Lembar Pemeliharaan Climatic Chamber Memmert HPP 1400/2200 (F-I-EM-02-087-03)

- Pemeriksaan Kondisi Main Heater dan Humidifier Heater

- Periksa Kondisi FIsik Heater

- Periksa Arus Listrik Heater menggunakan AVO Meter

- Jika Arus Listrik sudah tidak sesuai dengan Spesifikasi maka segera Ganti Heater dengan yang baru

    - Pemeriksaan Modul Pendingin Peltier

- Buka Cover Modul Pendingin Peltier dan Bersihkan Modul dari Debu menggunakan Vacuum Cleaner atau Sikat Pembersih.

Gambar 1. Cover Modul Pendingin Peltier

- Periksa Arus Listrik Modul meggunakan AVO

- Jika Arus Listrik sudah tidak sesuai dengan Spesifikasi maka segera Ganti Modul dengan yang baru

    - Pemeriksaan Circulating Fan

- Periksa Kondisi Fan pada saat menyala, Pastikan tidak ada kondisi Abnormal (Noise)

- Bersihkan Fan menggunakan Vacuum atau Udara bertekanan

- Pastikan Fan dalam kondisi bersih dan Normal

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Rfektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-02-087-01/00 | LEMBAR PEMELIHARAAN CLIMATIC CHAMBER MEMMERT HPP 1400/2200 HARIAN |  |
| 2 | F-I-EM-02-087-02/00 | LEMBAR PEMELIHARAAN CLIMATIC CHAMBER MEMMERT HPP 1400/2200 3 BULAN |  |
| 3 | F-I-EM-02-087-03/00 | LEMBAR PEMELIHARAAN CLIMATIC CHAMBER MEMMERT HPP 1400/2200 12 BULAN |  |

- Sejarah Revisi

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-02-087 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

1. AMUT

2. SUDC