- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI V Tahun 2014

  - PT. Kimia Farma

  - Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1359 – 1361 dan 1912 – 1913)

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

  - Suplemen II FI VI Tahun 2023 (Hal. 39) <482>

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |
| --- | --- |
|  | Timbangan analitik |
|  | Kolom HPLC |
|  | Bejana pengembang |
|  | Ultrasonic bath |
|  | Corong gelas & kertas saring |
|  | pH meter |
|  | Pelat KLT |
|  | Penotol KLT |
|  | Lampu UV |
|  | Pipet Ukur 1 mL, 25 mL |
|  | Gelas Kimia 100 mL, 500 mL |
|  | Gelas Ukur 100 mL, 1000 mL |
|  | Labu ukur 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 200 mL |
|  | Filter 0,20 µm GC-MS |

| 6.2 Bahan |  |
| --- | --- |
|  | Baku Kerja Paracetamol |
|  | Sirup Paracetamol |
|  | Natrium hidroksida |
|  | Kalium dihydrogen fosfat |
|  | Asam fosfat pekat |
|  | Metilen klorida |
|  | Metanol |
|  | Air murni |
|  | Natrium Fosfat Dibasa Anhidrat |
|  | Baku kerja 4-Aminofenol |
|  | RS Ethylene Glycol |
|  | RS Diethylene Glycol |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL (S-QC-03-077).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat    :

- Metode HPLC

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding.

- Metode KLT

Pola noda KLT sampel sama dengan pola noda KLT baku pembanding.

    - Cara Kerja	:

- Metode HPLC

Sesuai dengan penetapan kadar secara HPLC.

- Metode KLT

- Larutan Baku

- Timbang seksama 10.0 mg baku kerja Paracetamol, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan 5 mL metanol, kocok hingga larut.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisa.

- Larutan Uji

- Pipet 25.00 mL sampel, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL

- Tambahkan 50 mL metanol, kocok hingga larut.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 25.00 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisa.

- Kondisi Alat

- Eluen			: Metilen klorida : Metanol (4:1)

- Fasa diam			: Silika Gel GF 254P

- Detektor			: UV 254 nm & 366 nm

- Jarak elusi		: 15 cm

- Jarak antar noda		: 2 cm

- Volume totol		: 10 µL

  - Berat Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL (S-QC-03-077).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan KapsulPQC-03-002).

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL (S-QC-03-077).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul PQC-03-002).

  - Volume Terpindahkan

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL (S-QC-03-077).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul PQC-03-002).

  - Penetapan Kadar

    - Syarat    :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL (S-QC-03-077).

    - Cara Kerja	:

- Larutan Baku

- Timbang seksama 16.0 mg baku kerja Paracetamol, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 20 mL fasa gerak, ultrasonic bath hingga larut.

- Encerkan dengan fasa gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1.00 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan dengan fasa gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisa.

- Larutan Uji

- Pipet 5.00 mL sampel, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL

- Tambahkan 20 mL fasa gerak, kocok hingga larut.

- Encerkan dengan fasa gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1.00 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan fasa gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisa.

- Kondisi Alat

- Kolom		: Inersil ODS-4, 5µm, 4.6 mm x 15 cm

- Detektor		: UV 243 nm

- Flow rate		: 1.5 mL/menit

- Volume Injeksi	: 10 µl

- Fasa gerak	: Air murni : Metanol (3 : 1)

- Perhitungan

Kadar Paracetamol

Cu= LuLs× WsWu  × VteoritisVspl × FuFs  × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Paracetamol yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat baku pembanding (mg) |
| Wu | = | Berat zat aktif dalam 5 mL (160 mg) |
| Fu | = | Pengenceran sampel (10000) |
| Fs | = | Pengenceran standar (1000) |
| B% | = | % kadar baku kerja |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL (S-QC-03-077).

    - Cara Kerja:

Dokumen Prosedur Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

  - Penetapan Kadar 4-Aminofenol

    - Syarat    :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL (S-QC-03-077).

    - Cara Kerja	:

- Preparasi Larutan A

- Timbang saksama 0.85 g Kalium fosfat monobasa anhidrat dan 0.9 g Natrium fosfat dibasa anhidrat.

- Larutkan dengan 1000 mL air murni.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Preparasi Larutan B

- Masukkan Metanol P ke dalam botol pereaksi.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Pembuatan Fase Gerak

- Gunakan variasi campuran larutan A dan larutan B seperti tertera pada tabel berikut:

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0.0 3.0 7.0 7.1 10.0 | 99 99 19 99 99 | 1 1 81 1 1 |

- Pembuatan Larutan Baku Persediaan

- Timbang saksama 3.2 mg baku kerja 4-Aminofenol, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Genapkan menggunakan Metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0.20 μm.

- Larutan siap untuk dianalis (konsentrasi 4-Aminofenol : 32 µg/mL atau 0.032 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji Persediaan

- Pipet 20 mL sampel, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Genapkan menggunakan Metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0.20 μm.

- Larutan siap untuk dianalis (konsentrasi Paracetamol, Powder : 6,4 mg/mL)

- Pembuatan Larutan Baku

- Pipet 5 mL larutan uji persediaan, dan 5 mL larutan baku persediaan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Genapkan menggunakan Metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0.20 μm.

- Larutan siap untuk dianalis (konsentrasi 4-Aminofenol : 0,0032 mg/mL, Paracetamol, Powder : 0.64 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Pipet 5 mL larutan uji persediaan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Genapkan menggunakan Metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0.20 μm.

- Larutan siap untuk dianalis (konsentrasi Paracetamol, Powder : 0.64 mg/mL)

- Kondisi Alat

- Kolom			:  L7 (C8); 4.6 mm x 15 cm; 5 µm

- Panjang gelombang		:  UV 230 nm

- Laju alir			:  0.7 mL/menit

- Volume Injeksi		:  5 µL

- Suhu Kolom 		:  35 ⁰C

- Fase Gerak			: Campuran (elusi gradien) Larutan A : Larutan B

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5.0% |
| 3. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 4. | Tailing factor (tf) | tf ≤ 1.5 |
| 5. | Resolusi (R) | R ≥ 1.0 |

- Perhitungan

Cu=LuLs-Lu × WsWu ×B%

Keterangan :

Cu	= Kadar 4-Aminofenol dalam Fermol Demam Anak Sirup yang telah

diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area 4-Aminofenol pada larutan uji

Ls	= Luas area 4-Aminofenol pada larutan baku

Ws	= Berat baku kerja 4-Aminofenol yang ditimbang (mg)

Wu	= Jumlah Paracetamol pada larutan uji (640 mg)

B%	= % kadar baku kerja

  - Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol

    - Syarat    :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL (S-QC-03-077).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan Stock Standar Ethylene Glycol 1000 ppm

- Timbang saksama 1.00 gram RS Ethylene Glycol, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 10 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas.

- Larutan siap digunakan (Konsentrasi Ethylene glycol : 1 mg/mL atau 1000 ppm).

- Pembuatan Larutan Stock Standar Diethylene Glycol 1000 ppm

- Timbang saksama 1.00 gram RS Diethylene Glycol, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ppm.

- Tambahkan metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 10 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas.

- Larutan siap digunakan (Konsentrasi Diethylene glycol : 1 mg/mL atau 1000 ppm).

- Pembuatan Larutan Stock Standar Ethylene Glycol 150 ppm

- Pipet 15 mL larutan stock standar Ethylene glycol 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan methanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap digunakan (Konsentrasi Ethylene glycol : 0.15 mg/mL atau 150 ppm).

- Pembuatan Larutan Stock Standar Diethylene Glycol 150 ppm

- Pipet 15 mL larutan stock standar Diethylene glycol 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan methanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap digunakan (Konsentrasi Ethylene glycol : 0.15 mg/mL atau 150 ppm).

- Pembuatan Larutan Standar UKS

- Pipet 1.0 mL larutan stock standar Ethylene Glycol 150 ppm dan 1.0 mL larutan stock standar Diethylene glycol 150 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL yang sama.

- Tambahkan methanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap digunakan (Konsentrasi Ethylene glycol dan Diethylene Glycol : 0.015 mg/mL atau 15 ppm).

- Pembuatan Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah tertentu larutan stock standar Ethylene glycol 150 ppm (x) dan larutan stock standar Diethylene glycol 150 ppm (y) berdasarkan tabel, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL yang sama.

| Konsentrasi (ppm) | x (mL) | y (mL) |
| --- | --- | --- |
| 7.5 | 0.5 | 0.5 |
| 12.0 | 0.8 | 0.8 |
| 15.0 | 1.0 | 1.0 |
| 18.0 | 1.2 | 1.2 |
| 22.5 | 1.5 | 1.5 |

- Tambahkan metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap digunakan.

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 1.00 gram Fermol Demam Sirup Rasa Stroberi 60 mL, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 10 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap digunakan (Konsentrasi Fermol Demam Sirup Rasa Jeruk : 100 mg/mL).

- Kondisi Alat

  - Kondisi Uji Kesesuaian Sistem

- Instrument 			: GC-MS

- Kolom 				: Fase Diam Polietilen glikol (G16); 30 m× 0.25 mm

× 0.25 µm (DB-WAXUI Thermo Scientific)

- Injection volume 		: 1.0 µL

- Injection mode 			: Split, dengan split ratio 10:1

- Injection Temperature 		: 250°C

- Gas Pembawa 			: Helium MS Grade

- Column Flow Rate 		: 0.65 mL/menit

- Temperature Control 		: Gradient

Untuk larutan standar :

| Rate (°C/min) | Suhu Awal (°C) | Suhu Akhir (°C) | Hold Time (min) | Total Time (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 10 | 100 | 130 | 7 | 3 + 7 |
| 20 | 130 | 240 | 3.5 | 5.5 + 3.5 |
|  |  |  |  | 20 |

Untuk Sampel :

| Rate (°C/min) | Suhu Awal (°C) | Suhu Akhir (°C) | Hold Time (min) | Total Time (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 10 | 100 | 130 | 7 | 3 + 7 |
| 20 | 130 | 240 | 43.5 | 5.5 + 43.5 |
|  |  |  |  | 60 |

- MS Temperature :

- Ion source		: Electron impact ionization, 230°C

- Interface		: 240°C

| Waktu (min) | Mode | Event Time | m/z |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.00 – 11.00 | Scan | 0.3 | 29 – 400 |
| 4.00 – 11.00 | SIM | 0.3 | 31.00; 33.00; 62.00 |
| 11.01 – 20.00 | Scan | 0.3 | 29 – 400 |
| 11.01 – 20.00 | SIM | 0.3 | 45.00; 75.00; 31.00 |

  - Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 6.0% |
| 2 | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 6.0% |
| 3 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (r) | Antara puncak Ethylene Glycol dan Diethylene Glycol ≥ 30.0 |

  - Kriteria Penerimaan Cemaran Ethylene Glycol dan Diethylene Glycol :

| No | Nama Cemaran | Kriteria Penerimaan (mg/mL) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah Cemaran Ethylene Glycol dan Diethylene Glycol | ≤ 0.09 |

- Perhitungan

- Perhitungan Kadar Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol dalam ppm

x = y-ba

Keterangan :

x	: Konsentrasi larutan Ethylene Glycol atau Diethylen Glycol (ppm)

y	: Area Ethylene glycol atau Diethylene Glycol pada larutan uji

b	: Intercept kurva kalibrasi deret standar

a	: Slope kurva kalibrasi deret standar

- Perhitungan Jumlah Cemaran Ethylene Glycol dan Diethylene Glycol dalam mg/mL Sirup

Cu= x ×F1000 ×Bu×BJ

Keterangan :

Cu	: Kadar Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol (mg/mL)

x	: Konsentrasi larutan Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol (ppm)

F	: Faktor pengenceran larutan uji (10 mL)

Bu	: Bobot sampel yang ditimbang (g)

BJ	: Berat jenis sampel (g/mL

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-078 | 00 | 24 NOV 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-078 | 01 | 28 JAN 2021 | Perubahan kata Strawberry menjadi Stroberi | Penyesuaian nama yang tertera NIE |
| I-QC-03-078 | 02 | 29 JUL 2021 | Penambahan pemeriksaan penetapan kadar 4-Aminofenol | Menyesuaikan dengan lapangan |
| I-QC-03-078 | 03 | 16 JAN 2024 | - Perubahan templet dokumen - Perubahan pada poin penanggung jawab, Referensi, Bahan - Penambahan faktor pengenceran larutan uji dan larutan baku - Perubahan pada larutan uji persediaan, larutan baku dan larutan uji pada poin 4-Aminofenol - Perubahan nama Uji Batas Mikroba - Penambahan parameter Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol yang diuji oleh pihak ke 3 | - Hasil akurasi dan presisi dari prosedur existing tidak memenuhi syarat - Karena adanya perubahan templet, review dokumen dan menyesuaikan dengan Suplemen FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> dan Suplemen II FI VI Tahun 2023 (Hal. 39) <482> |
| I-QC-03-078 | 04 | 25 APR 2024 | - Perubahan pada syarat metode KLT dan perubahan jarak antar noda menjadi 2 cm | Review dokumen dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |
| I-QC-03-078 | 05 |  | - Penambahan metode pemeriksaan cemaran EG dan DEG - Perubahan pada poin alat dan bahan | Menyesuaikan dengan hasil validasi metode yang mengacu pada Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2023 <482> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP