- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan soft water dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, TBK – Plant Banjaran.

- Penanggung Jawab

Analis Pengwasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pengambilan contoh raw water dan pemeriksaan soft water sesuai dengan intruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referansi

Permenkes No. 32 Tahun 2017.

Instruksi Kerja Pengoperasian Reserve Osmosis Industrial (I-EM-04-003/01)

- Alat dan Bahan

  - Alat

- Tabung Reaksi

- Mikro Pipet 1;10 mL

- Kuvet 10 mm

- Spektroquant

- PH Meter

- Vortex

- Botol 100 mL

- Botol semprot

- Tip pipet 1;10 mL

  - Bahan

- Reagen Calcium Test

- Standar Konduktivitas 1,3 µS/cm

- Air Murni

- Intruksi Kerja

  - Konduktivitas

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Soft Water (S-QC-01-218/00)

    - Cara Kerja:

- Tahap 1

- Masukkan 20 mL larutan sampel air ke dalam gelas kimia 50 mL.

- Ukur konduktivitas dengan alat Konduktometer sesuai instruksi kerja alat Konduktometer.

- Baca Konduktivitas larutan dengan sampel air yang ditunjukkan alat.

- Jika Pengukuran konduktivitas tidak lebih  besar dari nilai pada tabel, air memenuhi syarat uji konduktivitas. Jika lebih besar dari nilai tabel, lanjut pemeriksaan ke tahap 2.

- Tahap 2

- Masukkan 20 mL larutan sampel air ke dalam gelas kimia 50 mL.

- Atur suhu pertahankan pada 25°C ±1°C..

- Jika terjadi perubahan konduktivitas (yang disebabkan penyerapan karbon dioksida dari udara) kurang dari 0,1 µS/cm per 5 menit, catat konduktivitas.

- Jika Konduktivitas tidak lebih besar dari 2,1 µS/cm, air memenuhi syarat uji konduktivitas. Jika konduktivitas lebih besar dari 2,1 µS/cm, lanjutkan pemeriksaan ke tahap 3.

- Tahap 3

- Pada larutan sampel air pada tahap 2, tambahkan 0,3 mL larutan Kalium Iodida Jenuh.

- Ukur pH larutan, tentukan nilai pH hingga 0,1 unit pH terdekat.

- Jika konduktivitas tidak lebih besar dari persyaratan konduktivitas untuk penetapan pH, air memenuhi syarat . Jika konduktivitas terukur lebih besar dari nilai tabel atau diluar rentang 5,0 – 7,0, air tidak memenuhi syarat uji konduktivitas.

  - Kesadahan Total (CaCO3)

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Soft Water (S-QC-01-218/00)

    - Cara Kerja:

- Atur pH antara 4-10, dengan penambahan larutan NaOH atau larutan HCl.

- Pipet 0,1 mL sampel air masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 5 mL Ca-1A, kocok.

- Tambahkan 4 tetes Ca-2A, kocok.

- Tambahkan 4 tetes Ca-3A, kocok.

- Biarkan larutan sampel air 8 menit.

- Pindahkan larutan contoh ke dalam 10 mm.

- Ukur menggunakan alat spektroquant sesuai dengan instruksi kerja pemakaian alat spektroquant.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-219 | 00 | 02 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-219 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan Penanggung Jawab - Perubahan Intruksi Kerja | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB