- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian Kromatografi Gas Detektor Flame Ionization Detector (FID) agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan Kromatografi Gas Detektor Flame Ionization Detector (FID).

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Pengawasan Mutu dan Supervisor Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab:

- Melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan

- Definisi

  - Flame Ionization Detector(FID) adalah alat untuk mendeteksi atom dan molekul pada gas melalui pembakaran senyawa organik menggunakan gas hidrogen.

- Referensi

  - Operating Manual Flame Ionization Detector(FID) GC THERMOFISHER SCIENTIFIC.

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2018.

- Pengenalan Alat

  - Uraian Fisik

Gambar 6.1.1 Bentuk fisik dari kromatografi gas Thermo Fisher

- Instruksi Kerja Pengoperasian Alat

  - Instruksi Kerja GC Thermo Fisher

    - Pre-Running Sampel GC Thermo Fisher

    - Pastika sisa gas diatas 20 bar (tabung gas).

    - Periksa indikator kejenuhan dari tiap filter gas.

    - Buka kran gas dan pastikan tekanan gas sekitar 4-6 bar.

- Gas Helium (He) sebagai gas pembawa gas make up.

- Gas Nitrogen (N2) sebagai gas pembawa dan gas make up.

- Gas Hydrogen (H2) sebagai gas pembakar (FID).

- Gas Compress Air sebagai pembakar (FID).

    - Siapkan sampel yang akan dianalisis kemudian disimpan pada tray.

    - Sebelum melakukan proses analisa lakukan syringe inspection untuk memastikan syringe dalam keadaan baik dan siap dipakai.

    - Nyalakan PC, lalu hidupkan power GC pada bagian belakang intrument dengan menaikkan tuas ke atas.

    - Menyalakan printer dengan menekan saklar pada posisi On.

    - Pemasangan kolom

- Simpan kolom yang akan digunakan didalam oven.

- Masukan ujung kolom kedalam nute i-connect dan pasang ferrul yang sesuai dengan dimensi kolom.

- Ukur panjang kolom sesuai yang dipersyaratkan.

- Inlet split 		= 10 mm

- Inlet splitless	= 5 mm

- detektor		= 36 mm

- Pasangkan kolom kedalam injector.

- Setelah itu flushing kolom dengan cara mengalirkan gas selama 10 menit (untuk kolom yang sudah dipakai) dan 20 menit (untuk kolom baru).

- Setelah itu pasangkan ujung kolom yang lain kedalam Flow Meter Tools untuk cek kebocoran sistem dan kolom dengan cara “leak Check” pada software cromaleon 7.

- Setelah itu pasang ujung kolom kedalam detektor FID.

- Buka software Chromeleon 7 pada dekstop.

- Akan terbuka windows Chromeleon Console sebagai berikut.

- Pastikan GC terkoneksi dengan software seperti berikut

- Pastikan autosampler AI/AS 1610 terkoneksi dengan software seperti berikut :

- Pada bagian Front Inlet setting parameter sebagai berikut

- Pada bagian Column properties, isikan dimensi kolom

- Pada bagian Oven Setting Parameter seperti berikut :

    - Membuat instrument Methode

    - Klik Create pada menu bar, kemudian pilih instrument methode.

    - Pilih instrument GC-FID setelah itu klik next lalu isi runtime yang diperlukan

    - Pilih next lalu pada bagian sampling parameter, set sebagai berikut :

    - Pilih next lalu pada bagian wash program disetting sebagai berikut :

    - Pilih next lalu pada bagian GC component selection, diset sebagai berikut :

    - Pada bagian front inlet, flow/pressure option diisi sesuai dengan metode yang akan digunakan.

    - Pilih next lalu pada bagian front inlet option, diisi sesuai dengan metode yang akan digunakan.

    - Pilih next lalu pada bagian oven diisi sesuai dengan metode yang digunakan.

    - Pilih next lalu pada bagian GC column, diisi sesuai dengan kolom yang digunakan.

    - Pada bagian front detektor (FID), diisi sebagai berikut :

    - Membuat dan Running sequence

    - Klik Create pada menu bar, kemudian pilih sequence

    - Beri pola penamaan ; Injection Name, Number of Vial, Start Position, Injection Volume. Kemudian klik next

    - Atur preferensi untuk method yang akan digunakan untuk sequence tersebut. Klik browse, kemudian next.

    - Terakhir adalah memberikan comment, jika diperlukan kemudian klik finish. Setelah itu save sequence yang telah kita buat pada destinasi folder yang kita inginkan.

    - Setelah semua sequence terisi, klik start pada sequence untuk melakukan injeksi sampel.

    - Cara untuk melakukan Data Processing

- Buka sequence yang telah melakukan injeksi.

- Pilih salah satu data yang akan di proses lalu klik data tersebut.

- Setelah klik data maka akan diarahkan ke studio.

- Ketika di studio, klik menu data processing.

- aktifkan panel processing method.

- Setelah muncul panel, pilih themplate Quantitative lalu klik next.

- Beri identitas processing method kemudian berlakukan processing method ini kesemua injeksi dengan cara pilih dibagian bawah ada opsi All Injection dan klik next lalu finish.

- Pilih tab detection kemudian klik cobra wizard.

- Setelah processing peak selesai, pilih tab compound table kemudian klik kembali wizard lalu ikuti arahan dari software hingga selesai.

- Klik Coumpound Table, kemudian dibagian kolom unit klik kanan lalu add level (Tergantung standar yang digunakan).

- Setelah itu pada bagian kolom method type, jika menggunakan single standard rubah method type menjadi Lin. Bila menggunakan Multi standard pilih method type menjadi Lin,with opset.

- Isi konsentrasi pada kolom level dan isi unit pada kolom unit.

- Pilih menu Injection List kemudian tambahkan level pada kolom.

    - Cara untuk melihat hasil

    - aktifkan panel interaktif result.

    - Cara report data

- klik menu report designer.

- Pilih Sheet sesuai dengan data yang akan di print (UKS, Standar, dan sampel)

- Double klik pada plot kromatogram, kemudian menu injection overlay.

- Klik Add overlay lalu pilih data yang akan ditampilkan.

- Setelah itu print data.

    - GC Cooling Setelah Selesai Running Sampel

    - Buat sequence lalu tambahkan satu list injection dengan type blank. masukan instrument method berupa Cooling method.

    - Lalu runningkan list injection, tunggu hingga selesai.

    - Cara mengakhiri Penggunaan GC-FID

- Matikan detektor dengan cara klik off pada flame.

- Lalu matikan juga aliran gas (Air, H2 dan Carrier gas) dengan menekan tombol off disamping kiri hingga berwarna abu.

- Matikan temperatur detektor dengan cara klik off disamping kiri (dari berwarna biru menjadi abu).

- Matikan suhu oven dengan menekan tombol off disamping kiri.

- Matikan suhu injector dengan menekan tombol off disamping kiri.

- Setelah semua suhu dibawah 90°C ( detektor, oven dan injektor), matikan aliran gas.

- Setelah itu matikan instrument dengan cara menurunkan tuas pada GC.

- Tutup Valve gas yang digunakan.

- Pembersihan dan Pemeliharaan

  - Pembersihan

    - Bersihkan bagian luar dengan lap bebas serat.

    - Catat Formulir Pemakaian, Pembersihan dan Pemeliharaan Alat/Instrument Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

    - Lakukan Langkah 1 dan 2 setiap alat selesai digunakan.

  - Pemeliharaan

Pemeliharaan yang dapat dilakukan yaitu:

    - Pemeliharaan mingguan, seperti membersihkan area sekitar. Dalam melakukan pembersihan bersihkan perangkat dari zat - zat yang mungkin menimbulkan korosif / berdampak pada fungsi keselamatan peralatan.

    - Dalam rangka pemeriksaan rutin fungsi kerja peralatan, pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain:

- Jika membersihkan instrument, gunakan kain bebas serat lembab (bukan basah) dan jangan gunakan chemical cleaner.

- Syringe

- Jika syringe terlihat kotor dan plunger menemper, bersihkan jarum suntik denagn pelarut yang sesuai dan ikuti instruksi pembersihan jarum suntik.

- Jika syringe terlihat usang maka syringe harus diganti.

- Mengganti Septum SSL

      - Patikan kondisi GC Standby.

      - Dinginkan oven dan injektor hingga mencapai suhu ruangan.

      - Matikan gas pembawa, dan tunggu hingga tekanan gas pembawa menjadi nol.

(Catatan : Dengan menekan tombol Maintenance, GC akan melakukan pendinginan secara otomatis.)

      - Geser autosampler.

      - Buka flap cover modul.

      - Melepas septum.

      - Buka dan lepaskan Septum Cap.

      - Dengan menggunakan pinset, lepaskan septum dari Septum Holder.

      - Hindari menyentuh septum dengan jari. Masukkan septum baru ke dalam Septum Holder menggunakan pinset.

      - Tutup & Kencangkan Septum Cap hingga sekencang jari.

      - Tutup flap cover modul.

      - Pasangkan autosampler ke arah modul untuk mengembalikan kesejajaran aslinya.

      - Nyalakan gas pembawa.

      - Atur kondisi kerja injektor, detektor, dan GC pada kondisi semula normal.

- Membersihkan atau Mengganti Liner SSL

      - Patikan kondisi GC Standby.

      - Dinginkan oven dan injektor hingga mencapai suhu ruangan.

      - Matikan gas pembawa, dan tunggu hingga tekanan gas pembawa menjadi nol.

(Catatan : Dengan menekan tombol Maintenance, GC akan melakukan pendinginan secara otomatis.)

      - Geser autosampler.

      - Buka flap cover modul.

      - Lepaskan bagian atas injektora. Buka tutup septum injektor.

      - Buka dan lepaskan Septum Cap.

      - Buka dan lepaskan Ring Nut.

      - Buka dan lepaskan Septum holder/Liner cap dari kepala badan injektor

      - Lepaskan liner.

      - Dengan menggunakan pinset, lepaskan liner dan liner seal (O-ring) dari injektor.

      - Ganti liner

      - Pegang liner baru (atau yang sudah dibersihkan) dengan pinset.

      - Masukkan liner ke dalam injektor, dan dorong dengan lembut ke arah bawah injektor.

      - Pasang kembali bagian atas injektor.

      - Tempatkan Septum holder/Liner cap dengan septum pada kepala injektor, dan kencangkan dengan mengencangkan Ring Nut.

      - Tutup & Kencangkan Septum Cap hingga sekencang jari.

      - Tutup flap cover modul.

      - Pasangkan autosampler ke arah modul untuk mengembalikan kesejajaran aslinya.

      - Nyalakan gas pembawa

      - Atur kondisi kerja injektor, detektor dan GC pada kondisi semula.

- Penggantian Gas Clean Purification System

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

| 1. | AMPM |
| --- | --- |
| 2. | SPBB |
| 3. | SPRPJ |
| 4. | SSCP |
| 5. | AMKV |
| 6. | SVMA |
| 7. | SKK |

Controlled Copy :