- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian, pembersihan, dan pemeliharaan rutin alat Biomedical Freezer Panasonic MDF -  U443 dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan pengoperasian, pembersihan, dan pemeliharaan rutin alat Biomedical Freezer Panasonic MDF - U443.

- Penanggungjawab

  - Plant Manager bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Quality Assurance bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dilaksanakan dengan baik

  - Asisten Manager Quality Control bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar

  - Supervisor dan pelaksana Quality Control yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk:

    - Mengoperasikan, membersihkan dan memelihara rutin instrumen sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pembersihan dan pemeliharaan rutin kepada supervisor.

- Definisi

Biomedical Freezer Panasonic MDF - U443 merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk menyimpan dan mengamankan sampel yang perlu perlakuan khusus pada suhu tertentu. Alat ini dapat disetting suhu sampai -40 oC.

- Referensi

  - Manual Book Biomedical Freezer Panasonic MDF - U443;

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Lap Bersih

  - Bahan

    - Air Bersih

- Instruksi Kerja

  - Pemakaian alat

    - Penggunaan Unit

      - Pastikan saklar daya, saklar baterai, saklar sub-pemanas salam keadaan mati.

      - Hubungkan kabel listrik ke stop kontak yang voltasenya sesuai, kemudian nyalakan saklar daya.

      - Nyalakan saklar baterai. Catatan : baterai perlu diganti kira-kira setiap 3 tahun sekali, hubungi sales representative atau agen untuk penggantian baterai.

      - Bel alarm terkadang beroperasi. Jika ini terjadi, hentikan alarm dengan menekan tombol penghenti bel alarm (BUZZER).

      - Atur suhu freezer menjadi suhu yang diinginkan.

      - Biarkan suhu freezer turun mencapai suhu yang diinginkan. Periksa suhu freezer pada indicator suhu digital.

      - Tekan tombol tes alarm (ALARM TEST), periksa bahwa lampu alarm berkedip dan bel alarm aktif.

      - Mulai tempatkan barang-barang secara perlahan ke dalam freezer untuk meminimalisir kenaikan suhu.

    - Pengaturan Suhu Freezer

      - Nyalakan freezer

      - Tekan tombol “SET”

      - Atur suhu yang diinginkan dengan cara menekan tombol         dan

      - Tekan tombol “SET”

Catatan :

- Meskipun pengaturan rentang suhu freezer diantara -15 oC dan - 44 oC, suhu freezer yang tidak diisi digaransi pada -40 oC jika suhu lingkungan sekitar 35 oC.

- Pengaturan mode Kembali ke mode tampilan suhu secara otomatis jika selama 90 detik berlalu tanpa pengoperasian tombol. Dalam hal ini, pengaturan apapun sebelum menekan tombol “SET” tidak terekam.

    - Fungsi Tombol Kunci

      - Tekan tombol        selama sekitar 5 detik hingga tertera “LO” pada layer monitor.

      - Tekan tombol      sehingga tertera “L1” pada layer monitor.

      - Tekan tombol “SET”.

Catatan :

- Untuk membebaskan Fungsi Tombol Kunci, pilih L0 menu saat melakukan operasi mode kunci yang dijelaskan di atas.

- Pengaturan mode Kembali ke mode tampilan suhu secara otomatis jika selama 90 detik berlalu tanpa pengoperasian tombol. Dalam hal ini, pengaturan apapun sebelum menekan tombol “SET” tidak terekam.

    - Pengaturan Waktu Tunda Alarm

      - Tekan tombol       selama sekitar 5 detik hingga tertera “F00” pada layer monitor

      - Tekan tombol       dan         hingga tertera “F50” pada layer monitor

      - Tekan tombol “SET”

      - Tekan tombol       dan        hingga mencapai waktu tunda alarm yang diinginkan pada layer monitor, misalnya “010”

      - Tekan tombo “SET”

Catatan :

- Waktu tunda alarm adalah selisih waktu antara tercapainya suhu tinggi dan suhu rendah dengan  berbunyinya bel alarm.

- Pengaturan mode Kembali ke mode tampilan suhu secara otomatis jika selama 90 detik berlalu tanpa pengoperasian tombol. Dalam hal ini, pengaturan apapun sebelum tombol “SET” tidak terekam.

    - Pengaturan Alarm Suhu

      - Tekan tombol       selama 5 detik hingga tertera “F00” pada layer monitor.

      - Tekan tombol        hingga tertera “F01” pada layer monitor untuk pengaturan alarm suhu tinggi dan “F02” untuk pengaturan alarm suhu rendah.

      - Tekan tombol “SET”.

      - Tekan tombol      dan       hingga mencapai suhu yang diinginkan pada layer monitor, misalnya “005” untuk suhu tinggi dan “-05” untuk suhu rendah.

      - Tekan tombol “SET”.

Catatan :

- Batas pengaturan untuk waktu tunggu ini 1 – 15 menit.

- Pengaturan mode Kembali ke mode tampilan suhu secara otomatis jika selama 90 detik berlalu tanpa pengoperasian tombol. Dalam hal ini, pengaturan apapun sebelum menekan tombol “SET” tidak terekam.

  - Pemeliharaan

    - Pencairan Manual

      - Tekan tombol pencairan (DEF) selama sekitar 5 detik untuk memulai proses pencairan. Suhu pencairan dan suhu didalam freezer akan ditampilkan secara bergantian.

      - Unit akan Kembali ke penggunaan normal secara otomatis Ketika proses pencairan telah selesai.

    - Saklar Sub-Heater

      - Freezer ini memiliki sebuah sub-pemanas untuk proses pencairan pada outlet udara dingin. Ketikan saklar sub-pemanas dihidupkan, penyumbatan embun beku dalam saluran udara dingin dapat dicegah.

      - Secara normal, atur saklar pada posisi “ON”.

      - Ketika saklar ini pada posisi “OFF”, perhatikan petunjuk berikut ini :

        - Jika saklar ini mati, suhu freezer pada akhir pencairan adalah pada suhu yang lebih rendah dari 3 OC Ketika saklar menyala. Karena itu jangan terlalu sering membuka pintu dan jika sampel disimpan dalam jangka waktu yang lama, posisi “OFF” adalah yang cocok.

        - Ketika pintu sangat sering dibuka atau pembekuan sampel yang terus-menerus, atur saklar pada posisi “ON”.

    - Pemeliharaan Rutin

Catatan :

      - Selalu putuskan sumber listrik dari unit sebelum melakukan perbaikan apapun atau pemeliharaan unit, untuk mencegah sengatan listrik atau cedera.

      - Pastikan anda tidak menghirup atau mengkonsumsi obat-obatan atau aerosol dari sekeliling unit pada saat pemeliharaan. Karena ini mungkin berbahaya bagi Kesehatan anda.

      - Selalu kenakan sarung tangan kering untuk melindungi tangan pada saat pemeliharaan. Tidak memakai sarung tangan dapat menyebabkan terpotongnya jari oleh bagian tepi atau sudut kompone freezer.

    - Pembersihan Lemari

      - Bersihkan unit sebulan sekali, pembersihan yang rutin membuat unit terlihat baru.

      - Gunakan lap kering untuk membersihkan debu dan kotoran didalam dan luar unit serta semua aksesorisnya.

      - Jika bagian luar panel control kotor, bersihkan dengan sabun pencuci piring netral yang telah diencerkan dengan air (sabun yang belum diencerkan dapat merusak komponen plastic).

      - Setelah pembersihan dengan air sabun, selalu bersihkan komponen freezer dengan lap basah. Kemudian keringkan dengan menggunakan lap kering.

      - Jangan pernah menuangkan air ke atas atau kedalam unit. Menuangkan air dapat merusak isolasi listrik dan menyebabkan kerusakan.

      - Kompresor dan bagian – bagian mekanis lainnya disegel. Unit ini sama sekali tidak membutuhkan pelumanasan.

    - Pembersihan Baki Penguapan

      - Lepaskan 2 baut hitam pada bagian bawah sebelah depan dari unit.

      - Tarik baki penguapan langsung keluar. Tarik keluar dengan menggesernya sepanjang lantai.

      - Setelah pembersihan, geser baki penguapan di sepanjang lantai. Dengan mengangkat bagian belakang, dapat mendorong lebih lanjut hingga ke dalam.

      - Kunci baut penguapan dengan 2 baut hitam.

    - Pembersihan Filter Condensor

Unit ini dilengkapi dengan lampu indikator pengecekan filter. Lampu ini berkedip dan buzzer berbunyi ketika filter kondensor tersumbat. Bersihkan filter kondensor sesuai prosedur berikut. Karena filter kondensor yang tersumbat dapat menyebabkan pendinginan yang buruk dan masalah pada kompresor, bersihkan filter tersebut sekali setahun.

      - Matikan tombol power/saklar daya.

      - Lepaskan sekrup pada penutup filter sisi kiri. Sekrup di sisi tersebut memiliki penutup.

      - Tarik filter kondensor dari bagian depan kondensor.

      - Untuk membersihkan debu dan benda asing lain yang menempel di permukaan filter kondensor, cuci dengan air bersih dan biarkan kering secara alami.

      - Setelah dibersihkan, pasang kembali filter kondensor.

      - Pasang dan kencangkan penutup filter sisi kiri dengan sekrup, lalu nyalakan unit.

  - Alarm dan Safety Function

| Alarm & Safety | Situasi | Indikasi | Buzzer | Safety Operation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alarm suhu tinggi. | Jika suhu ruang menyimpang sebesar +15°C (pengaturan pabrik, dapat diubah) dari pengaturan. | Lampu alarm berkedip. Suhu ruang ditampilkan dalam keadaan berkedip. | Nada intermiten dengan jeda 15 menit. | Alarm jarak jauh dengan jeda 15 menit |
| Alarm suhu rendah. | Jika suhu ruang menyimpang sebesar -15°C (pengaturan pabrik, dapat diubah) dari pengaturan. | Lampu alarm berkedip. Suhu ruang ditampilkan dalam keadaan berkedip. | Nada intermiten dengan jeda 15 menit. | Alarm jarak jauh dengan jeda 15 menit. |
| Alarm pemadaman listrik | Ketika terjadi pemadaman listrik, saklar daya dimatikan, atau colokan freezer dicabut dari soket. | Lampu alarm berkedip. | Nada intermiten. | Alarm jarak jauh. |
| Alarm pintu | Ketika pintu dibuka. | Lampu pintu menyala. | Nada intermiten dengan jeda 2 menit. | - |
| Pemeriksaan filter | Ketika filter kondensor tersumbat. | Lampu pemeriksaan filter berkedip. | Nada intermiten. | - |
| Kembali otomatis | Ketika tidak ada tombol yang ditekan di setiap mode pengaturan selama 90 detik. | Suhu ruang ditampilkan. | - | Mode pengaturan dibatalkan. |
| Kunci Tombol | Ketika kunci tombol dalam posisi ON. | - | - | Perubahan pengaturan dinonaktifkan. |
| Thermal sensor tidak normal | Jika sensor termal mengalami sirkuit terbuka. | Lampu alarm berkedip. E01 dan suhu ruang ditampilkan secara bergantian. | Nada intermiten. | Alarm jarak jauh. Kompresor beroperasi terus menerus. |
|  | Jika sensor termal mengalami sirkuit pendek. | Lampu alarm berkedip. E02 dan suhu ruang ditampilkan secara bergantian. | Nada intermiten. | Alarm jarak jauh. Kompresor beroperasi secara terus-menerus. |
| Abnormalitas sensor defrost | Jika sensor defrost mengalami sirkuit terbuka. | Lampu alarm berkedip. E03 dan suhu ruang ditampilkan secara bergantian. | Nada intermiten. | Alarm jarak jauh. |
|  | Jika sensor defrost mengalami hubungan pendek. | Lampu alarm berkedip. Kode E04 dan suhu ruang ditampilkan secara bergantian. | Nada intermiten. | Alarm jarak jauh. |
| Abnormalitas sensor filter | Jika sensor filter mengalami hubungan terbuka. | Lampu alarm berkedip. Kode E05 dan suhu ruang ditampilkan secara bergantian. | Nada intermiten. | Alarm jarak jauh. |
|  | Jika sensor filter mengalami hubungan pendek. | Lampu alarm berkedip. Kode E06 dan suhu ruang ditampilkan secara bergantian. | Nada intermiten. | Alarm jarak jauh. |
| Abnormalitas sensor suhu ambient | Jika sensor suhu ambient mengalami hubungan terbuka. | Lampu alarm berkedip. Kode E07 dan suhu ruang ditampilkan secara bergantian. | Nada intermiten. | Alarm jarak jauh. |
|  | Jika sensor suhu ambient mengalami hubungan pendek. | Lampu alarm berkedip. Kode E08 dan suhu ruang ditampilkan secara bergantian. | Nada intermiten. | Alarm jarak jauh. |
| Pemeriksaan saklar baterai | Ketika saklar baterai dalam posisi OFF saat uji alarm. | Lampu alarm berkedip. Kode E09 berkedip. | Nada intermiten | - |
| Abnormalitas suhu kondensor | kegagalan motor kipas untuk mendinginkan kompresor | Kode E10 dan suhu ruang ditampilkan secara bergantian. | Nada intermiten. | Alarm jarak jauh Kompresor berhenti. |
| Abnormalitas sensor cascade | Jika sensor cascade mengalami hubungan terbuka. | Lampu alarm berkedip. Kode E11 dan suhu ruang ditampilkan secara bergantian | Nada intermiten. | Alarm jarak jauh. |
|  | Jika sensor cascade mengalami hubungan pendek. | Lampu alarm berkedip. Kode E12 dan suhu ruang ditampilkan secara bergantian. | Nada intermiten. | Alarm jarak jauh. |
| Pemeriksaan baterai | Ketika sekitar 3 tahun telah berlalu dengan saklar daya dalam posisi ON. | Kode F1 dan suhu ruang ditampilkan secara bergantian. | - | - |
| Pemeriksaan motor kipas | Ketika sekitar 6 tahun telah berlalu dengan saklar daya dalam posisi ON. | Kode F2 dan suhu ruang ditampilkan secara bergantian. | - | - |

Catatan:

- Ketika operasi dimulai pada suhu ambient tinggi, lampu pemeriksaan filter kadang-kadang berkedip. Dalam kasus ini, lampu akan mati secara otomatis ketika suhu ruang mulai menurun.

- Freezer melanjutkan operasi setelah pemadaman listrik dengan pengaturan suhu sebelumnya, karena pengaturan suhu ruang dan pengaturan suhu alarm disimpan dalam memori non-volatil.

- Suhu ruang ditampilkan selama 5 detik dengan menekan tombol berhenti buzzer (BUZZER) selama alarm pemadaman listrik. Setelah itu, buzzer akan berhenti berbunyi. Lampu alarm tetap berkedip.

  - Troubleshooting

Jika unit mengalami malfungsi lakukan pengecekan berikut

| Malfungsi | Periksa / Perbaiki |
| --- | --- |
| Tidak menyala meskipun saklar sudah dinyalakan | - Unit tidak terhubung ke sumber listrik. - Terjadi pemadaman listrik. - Sekring putus atau pemutus sirkuit aktif. |
| Unit tidak menerima operasi tombol apapun. | Kunci tombol dalam posisi "ON". |
| Alarm diaktifkan. | < Saat dinyalakan > Suhu di dalam unit tidak sesuai dengan set value. < Saat digunakan > - Pintu dibiarkan terbuka terlalu lama. - Set value diubah. - Wadah dengan suhu tinggi dimasukkan ke dalam unit. Dalam kasus-kasus ini, alarm akan hilang secara otomatis setelah unit beroperasi selama beberapa jam. |
| Pendinginan buruk | - Suhu lingkungan terlalu tinggi. - Pintu tidak tertutup rapat. - Filter tersumbat. - Kulkas berada di bawah sinar matahari langsung. - Ada sumber pemanas dekat kulkas. - Penutup karet dan isolasi untuk port akses tidak dipasang dengan benar. - Anda memasukkan terlalu banyak barang yang belum beku ke dalam kompartemen freezer. - Filter kondensor tersumbat. (Selalu bersihkan filter kondensor ketika lampu indikator pengecekan filter berkedip dan buzzer berbunyi.) |
| Unit mengalami kondensasi pada permukaannya. | Freezer terkadang mengalami kondensasi di bawah cuaca panas dan lembap atau tergantung pada lingkungan lokasi pemasangan. Ini bukan kerusakan. Lap kondensasi dengan kain kering. |

Catatan :

Jika kerusakan tidak teratasi setelah memeriksa item di atas, atau jika kerusakan tidak tercantum dalam tabel di atas, hubungi agen penjualan Biomedical Freezer Panasonic MDF – U443.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-QC-00-129-01 | Keterangan Gambar |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-129 | 00 |  | - | Dokumen Baru |
| I-QC-00-129 | 01 |  | - Perubahan Referensi - Penambahan Pembersihan Filter Condensor, Alarm dan Safety Function dan Troubleshooting - Perubahan format - Perubahan Daftar distribusi | Menyesuaikan Dengan Kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. AMPM | 4. SPML |
| --- | --- |
| 2. SPBB | 5. SSCP |
| 3. SPAR |  |