- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Sildenafil Tablet Salut Selaput 100 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Sildenafil Tablet Salut Selaput 100 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - USP 43 (2020)

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan analitik | 13. | HPLC |
| 2. | Jangka sorong | 14. | Labu ukur |
| 3. | Hardness Tester | 15. | Botol reagen 1000 mL |
| 4. | Friability Tester | 16. | Membran filter 0,20 μm |
| 5. | Mortin dan stemper | 17. | Kertas Saring |
| 6. | Spatula | 18. | ## Dissolution Tester |
| 7. | Gelas Ukur 1000 mL | 19. | Disintegration Tester |
| 8. | Syringe | 20. | Ultrasonic Bath |
| 9. | Pipet Volume | 21. | Kolom C18 3,9 × 150 mm; 5 μm |
| 10. | Gelas Kimia |  |  |
| 11. | Pompa vakum |  |  |
| 12. | Vial |  |  |
| - Bahan |  |  |  |
| 1. | Baku kerja Sildenafil Sitrat | 5. | Metanol Pro HPLC |
| 2. | Sampel Sildenafil Tablet Salut Selaput 100 mg | 6. | Akuades |
| 3. | Asam Fosfat | 7. | Trietilamin |
| 4. | Asetonitril Pro HPLC |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Sildenafil Tablet Salut Selaput 100 mg 
(S-QC-03-166).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Sildenafil Tablet Salut Selaput 100 mg 
(S-QC-03-166).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Sildenafil Tablet Salut Selaput 100 mg 
(S-QC-03-166).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Sildenafil Tablet Salut Selaput 100 mg 
(S-QC-03-166).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Sildenafil Tablet Salut Selaput 100 mg 
(S-QC-03-166).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002)

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Sildenafil Tablet Salut Selaput 100 mg 
(S-QC-03-166).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan baku pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Sildenafil Tablet Salut Selaput 100 mg 
(S-QC-03-166).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar

- Pipet 7 mL Trietilamin, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 500 mL Akuades, homogenkan.

- Genapkan dengan Akuades hingga tepat 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Atur pH ± 3 dengan penambahan Asam Fosfat.

- Pelarut  (Asetonitril Pro HPLC : Akuades = 90 : 10)

- Campurkan 10 mL Akuades dan 50 mL Asetonitril Pro HPLC.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL, sonikasi hingga homogen.

- Genapkan dengan Asetonitril Pro HPLC hingga tepat 100 mL, homogenkan.

- Fase Gerak

- Campurkan 500 mL larutan dapar, 300 mL Metanol Pro HPLC dan 200 mL Asetonitril Pro HPLC.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL, homogenkan.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm menggunakan pompa vakum.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Sildenafil Sitrat replikasi injeksi sebanyak 6 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: Symetry C18 3,9 x 150 mm; 5 µm

Detektor		: UV 290 nm

Laju Alir		: 1 mL/menit

Volume Injeksi	: 20 µL

Suhu Kolom	: 30oC

Fase Gerak		: Campuran larutan dapar : Metanol Pro HPLC : Asetonitril Pro

HPLC (50 : 30 : 20)

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 3,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 3,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,3 |

- Larutan Baku

- Timbang 5,6 mg baku kerja Sildenafil Sitrat, masukkan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Tambahkan 75 mL fase gerak, sonikasi hingga homogen.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku 0,028 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Sildenafil Tablet Salut Selaput 100 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang sampel tablet inti sebanyak 600,00 mg dan tablet salut sebanyak 618,00 mg (setara dengan 100 mg Sildenafil), masukkan ke dalam labu ukur 250 mL.

- Tambahkan 5 mL pelarut, kocok hingga terdispersi.

- Tambahkan 100 mL fase gerak, sonikasi selama 20 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Sentrifugasi larutan dan ambil supernatan.

- Pipet 1 mL larutan di atas, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan 10 mL fase gerak, homogenkan.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji 0,02 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs ×Ws Dosis × D × WrWu × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Sildenafil Sitrat yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 100 mg |
| D | : | Kesetaraan Sildenafil Sitrat (1,405) |
| Wr | : | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (5000) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (200) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Sildenafil Tablet Salut Selaput 100 mg 
(S-QC-03-161).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar

- Pipet 7 mL Trietilamin, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 500 mL Akuades, homogenkan.

- Genapkan dengan Akuades hingga tepat 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Atur pH ± 3 dengan penambahan Asam Fosfat.

- Pelarut  (Asetonitril Pro HPLC : Akuades = 90 : 10)

- Campurkan 10 mL Akuades dan 50 mL Asetonitril Pro HPLC.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL, sonikasi hingga homogen.

- Genapkan dengan Asetonitril Pro HPLC hingga tepat 100 mL, homogenkan.

- Fase Gerak

- Campurkan 500 mL larutan dapar, 300 mL Metanol Pro HPLC dan 200 mL Asetonitril Pro HPLC.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL, homogenkan.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm menggunakan pompa vakum.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Sildenafil Sitrat replikasi injeksi sebanyak 6 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: Symetry C18 3,9 x 150 mm; 5 µm

Detektor		: UV 290 nm

Laju Alir		: 1 mL/menit

Volume Injeksi	: 20 µL

Suhu Kolom	: 30oC

Fase Gerak		: Campuran larutan dapar : Metanol Pro HPLC : Asetonitril Pro

HPLC (50 : 30 : 20)

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 3,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 3,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,3 |

- Larutan Baku

- Timbang 5,6 mg baku kerja Sildenafil Sitrat, masukkan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Tambahkan 75 mL fase gerak, sonikasi hingga homogen.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku 0,028 mg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan 1 tablet Sildenafil Tablet Salut Selaput 100 mg ke dalam labu ukur 250 mL, lakukan sebanyak 10 kali.

- Tambahkan 5 mL pelarut, kocok hingga terdispersi.

- Tambahkan 100 mL fase gerak, sonikasi selama 20 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Sentrifugasi larutan dan ambil supernatan.

- Pipet 1 mL larutan di atas, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan 10 mL fase gerak, homogenkan.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji 0,02 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs ×Ws Dosis × D × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Sildenafil Sitrat yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 100 mg |
| D | : | Kesetaraan Sildenafil Sitrat (1,405) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (5000) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (200) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Sildenafil Tablet Salut Selaput 100 mg 
(S-QC-03-161).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Sildenafil Tablet Salut Selaput 100 mg 
(S-QC-03-161).

    - Cara Kerja :

- Kondisi Disolusi

| Media | : | HCl 0,01 N; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 1 (Basket) |
| Kecepatan putaran | : | 100 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 15 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 85% (Q=80%) |

- Pembuatan Media Disolusi

- Pipet 5 mL Asam Klorida P, masukkan ke dalam labu dasar bulat 6000 mL yang telah berisikan 3000 mL Akuades.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga tepat 6000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang 31,20 mg baku kerja Sildenafil Sitrat (setara dengan 22,29 mg Sildenafil), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 50 mL Asetonitril Pro HPLC, Sonikasi hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Asetonitril Pro HPLC, homogenkan.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan media disolusi, homogenkan.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,0312 mg/mL).

- Larutan uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan pada kondisi disolusi tahap asam.

- Masukkan 1 tablet Sildenafil Tablet Salut Selaput 100 mg ke dalam masing-masing 6 labu disolusi.

- Jalankan alat sesuai dengan kondisi disolusi.

- Setelah 15 menit, ambil larutan dan masukkan ke dalam vial coklat 30 mL.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan media disolusi, homogenkan.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,0222 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 15 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket.

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Rata-rata jumlah zat terlarut tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q+5% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, sama atau lebih besar dari Q |

- Pengukuran

Lakukan pengukuran untuk tahap asam dan tahap dapar pada panjang gelombang 290 nm dengan media disolusi untuk tiap-tiap tahap sebagai blanko.

- Perhitungan

Cu= AuAs ×WsDosis × D ×FuFs×B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Natrium Diklofenak yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Serapan larutan uji |
| As | : | Serapan larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 100 mg |
| D | : | Kesetaraan Sildenafil Sitrat (1,405) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji tahap asam (4500) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan baku tahap asam (1000) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Sildenafil Tablet Salut Selaput 100 mg 
(S-QC-03-161).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar

- Pipet 7 mL Trietilamin, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 500 mL Akuades, homogenkan.

- Genapkan dengan Akuades hingga tepat 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Atur pH ± 3 dengan penambahan Asam Fosfat.

- Pelarut  (Asetonitril Pro HPLC : Akuades = 90 : 10)

- Campurkan 10 mL Akuades dan 50 mL Asetonitril Pro HPLC.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL, sonikasi hingga homogen.

- Genapkan dengan Asetonitril Pro HPLC hingga tepat 100 mL, homogenkan.

- Fase Gerak

- Campurkan 580 mL larutan dapar, 250 mL Metanol Pro HPLC dan 170 mL Asetonitril Pro HPLC.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL, homogenkan.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm menggunakan pompa vakum.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Sildenafil Sitrat replikasi injeksi sebanyak 6 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: Symetry C18 3,9 x 150 mm; 5 µm

Detektor		: UV 290 nm

Laju Alir		: 1 mL/menit

Volume Injeksi	: 20 µL

Suhu Kolom	: 30oC

Fase Gerak		: Campuran larutan dapar : Metanol Pro HPLC : Asetonitril Pro

HPLC (58 : 25 : 17)

- Kriteria Penerimaan UKS

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 3,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 3,0 % |
| 3 | Resolusi | Resolusi antara puncak Sildenafil N-oxide dan Sildenafil tidak kurang dari 2,6 dari larutan kesesuaian sistem |
| 4 | Waktu Retensi Relatif (RRT) | RRT dari Sildenafil dan Sildenafil N-oxide berturut-turut adalah 1,0 dan 1,2 |
| 5 | Signal to noise (S/n) | Tidak kurang dari 10 dari larutan sensitifitas |

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang 70 mg baku kerja Sildenafil Sitrat, masukkan ke dalam labu ukur 250 mL.

- Larutkan dalam 1 mL perbandingan Hidrogen Peroksida dan Asam Format (2:1), diamkan tidak lebih dari 10 menit.

- Tambahkan fase gerak hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan uji kesesuaian sistem siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan : 0,28 mg/mL).

- Larutan Baku

- Timbang 14 mg baku kerja Sildenafil Sitrat, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 50 mL fase gerak, sonikasi hingga homogen.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,0014 mg/mL).

- Larutan Sensitivitas

- Pipet 2,5 mL larutan baku, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan 5 mL fase gerak, sonikasi hingga homogen.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan sensitivitas siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan : 0,00035 mg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan 5 tablet Sildenafil Tablet Salut Selaput 100 mg ke dalam labu ukur 250 mL (setara dengan 500 mg Sildenafil).

- Dispersikan 5 tablet tersebut dalam 25 mL pelarut, sonikasi hingga tablet terdispersi.

- Tambahkan fase gerak sedikit demi sedikit hingga tepat 250 mL sambil diaduk.

- Kocok hingga homogen.

- Sentrifugasi larutan dan ambil supernatan.

- Pipet 25 mL larutan di atas, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 50 mL fase gerak, homogenkan.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji 0,5 mg/mL).

- Perhitungan

LuLs ×Cs Cu × Mr1Mr2 × 100

Keterangan :

| Lu | : | Luas area tiap cemaran dari larutan sampel |
| --- | --- | --- |
| Ls | : | Luas area dari larutan baku |
| Cs | : | Konsentrasi larutan baku Sildenafil Sitrat (mg zat baku100×1100) |
| Cu | : | Konsentrasi larutan uji Sildenafil (Dosis250×25100) |
| Dosis | : | 100 mg x 5 tablet (500 mg) |
| Mr1 | : | Berat molekul Sildenafil (474,58) |
| Mr2 | : | Berat molekul Sildenafil Sitrat (666,70) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Sildenafil Tablet Salut Selaput 100 mg 
(S-QC-03-166).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-164 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SVPP

- SPB

- AMPR

- SPMP