- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian dan pembersihan Alat Tap Density Tester agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian Alat Tap Density Tester.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar

  - Supervisor dan Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk:

    - Mengoperasikan dan membersihkan Alat Powder Tap Density Tester sesuai dengan prosedur yang berlaku

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan kepada Supervisor

- Definisi

  - Tap Density Tester adalah alat pengukuran masa partikel serbuk

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024;

  - Operating Manual Alat Powder Tap Density Pharma Test PT-TD300

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Lap Bebas Serat

  - Bahan

    - Sampel serbuk

- Instruksi Kerja

  - Pengoperasian

    - Pengamanan

- Sebelum digunakan, alat harus dalam keadaan bersih.

- Jangan membersihkan Tap Density Tester dalam keadaan sedang bekerja.

    - Persiapan

- Masukkan kabel penghubung alat ke sumber listrik 220 V.

- Nyalakan mesin dengan menekan saklar ke posisi ON.

- Tekan “Enter” untuk Log In.

- Pilih user yang digunakan, dan masukkan password.

- Lakukan Self-test sebelum melakukan test yang pertama.

- Tunggu beberapa saat agar alat melakukan reference self-test. Hingga layar menunjukkan :

- Timbang seksama serbuk/ granul yang akan diuji.

- Isikan serbuk/ granul yang akan diuji ke dalam gelas ukur.

- Catat volume awal.

- Simpan gelas ukur pada tempatnya:

      - 3 mm untuk mengikuti analisis mengacu kepada EP

      - 14 mm untuk mengikuti analisis mengacu kepada USP

    - Melakukan Quick Test

      - Tekan “Quick Test” pada main menu.

      - Masukkan nama produk yang akan di test.

      - Masukkan batch number.

      - Masukkan mode yang akan digunakan.

- Masukkan jumlah ketukan yang dibutuhkan (Co: 120 ketukan).

- Jika akan melakukan lebih dari satu kali analisis masukkan kembali jumlah ketukan yang akan digunakan pada tampilan Taps 2 dan 3. Jika tidak isikan dengan nilai “0”.

- Masukkan nilai volume awal produk.

- Tekan “continue” untuk melakukan analisis Tap Density Tester.

- Tunggu hingga alat berhenti secara otomatis.

- Masukkan volume akhir analisis.

- Tekan “Abort” jika analisis sudah selesai.

    - Melakukan Run Test

Keterangan: Run Test dapat dilakukan ketika method analisi sudah terecord didalam alat.

- Pilih “Run Test” pada Main menu.

- Pilih method yang akan digunakan.

- Masukkan batch number produk.

- Masukkan volume awal produk.

- Tekan “continue” untuk melakukan proses analisis.

- Tekan “Abort” jika analisis sudah selesai.

    - Menambah Metod

      - Pada main menu tekan “Edit methods”. Kemudian tekan “Add method”.

      - Masukkan nama method.

      - Masukkan nama produk.

      - Masukkan evaluate result (jika diperlukan).

- Masukkan Log Interval time (jika tidak akan di setting masukkan nilai ‘0’).

- Masukkan mode yang akan digunakan (3mm atau 14mm).

- Masukkan jumlah ketukan yang dibutuhkan.

- Masukkan berat dari cylinder dari tiap cylinder yang digunakan (jika diperlukan).

    - Tekan “continue” setelah method selesai dibuat.

    - Mematikan Alat

      - Pada main menu pilih “Logout”.

      - Matikan alat dengan menurunkan tombol ke posisi “OFF”.

      - Lepaskan alat dari sumber listrik.

      - Catat pada formulir Pemakaian, Pembersihan dan Pemeliharaan alat/instrument Laboratorium.

    - Pembersihan dan Pemeliharaan

- Bersihkan bagian luar alat dengan lap bersih yang dibasahi seperlunya.

- Keringkan bagian luar alat dengan lap kering dan bersih.

- Catat pada formulir Pemakaian, Pembersihan dan Pemeliharaan alat/instrument Laboratorium.

- Lakukan a dan b setiap hari.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-072 | 00 | 25 NOV 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-00-072 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan penanggungjawab - Perubahan penerima distribusi | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMPM |
| --- | --- |
| 2. | SPBB |
| 3. | AMPT |
| 4. | STTM |