- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Brown HT dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk-Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Brown HT sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Combined Compendium Of Food Additive Specifications Volume 4;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 9. | Pipet Seukuran |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Desikator | 10. | Pipet Tetes |
| 3. | Gelas Kimia | 11. | Pipet Ukur |
| 4. | Gelas Ukur | 12. | Spektrofotometer UV-Vis |
| 5. | Inductively Coupled Plasma | 13. | Syringe Filter 0,2 μm |
| 6. | Kaca Masir | 14. | Tabung Nessler |
| 7. | Kuvet | 15. | Timbangan Analitik |
| 8. | Labu Ukur | 16. | Ultrasonicbath |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 4. | Etanol |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Amonium Asetat | 5. | Hg Standard For ICP 1000 ppm |
| 3. | Asam Nitrat P | 6. | ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Brown HT (S-QC-01-314).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Brown HT (S-QC-01-314).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Air Murni dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Etanol dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Brown HT (S-QC-01-314).

    - Cara Kerja:

- Larutan Uji

- Timbang saksama 70 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 250 ml.

- Tambahkan ± 150 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 25 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Tambahkan 3 g Amonium Asetat.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,007 mg/ml)

- Pengukuran

- Lakukan “Scanning” menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 400-700 nm dengan Air Murni sebagai blangko.

- Spektrum serapan UV-Vis larutan uji menunjukkan maksimum pada panjang gelombang 460 nm ± 2 nm.

  - Zat yang Tidak Larut Dalam Air

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Brown HT (S-QC-01-314).

    - Cara Kerja:

- Panaskan kaca masir pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan kaca masir dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wa).

- Timbang saksama 10 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia (Wu).

- Larutkan dalam 100 ml Air Murni panas, kemudian dinginkan hingga suhu kamar.

- Saring dengan kaca masir yang telah diketahui beratnya.

- Cuci endapan dengan Air Murni dingin.

- Keringkan kaca masir pada suhu 105 ± 2°C selama 2 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5-15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

ZTL = Wb - WaWu ×100%

Keterangan:

| ZTL | = | Zat yang tidak larut dalam air (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat kaca masir + zat uji sebelum pengeringan (gram) |
| Wb | = | Berat kaca masir + zat uji setelah pengeringan (gram) |
| Wu | = | Berat zat uji (gram) |

  - Logam Berat

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Brown HT (S-QC-01-314).

    - Cara Kerja:

- Pemeriksaan Timbal (Pb), Kadmium (Cd), dan Arsenik (As)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan dan filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pemeriksaan Raksa

- Larutan Asam Nitrat 13%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 200 ml Asam Nitrat pekat secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 300 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Raksa

- Pipet 10 ml Hg Standard For ICP 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 100 ppm)

- Larutan Baku Raksa 1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 1 ppm)

- Larutan Baku Raksa 2 ppm

- Pipet 1 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 2 ppm)

- Larutan Baku Raksa 3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 3 ppm)

- Larutan Baku Raksa 4 ppm

- Pipet 2 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 4 ppm)

- Larutan Baku Raksa 5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Kosentrasi Hg: 5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan Asam Nitrat 13%, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Total Warna

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Brown HT (S-QC-01-314).

    - Cara Kerja:

- Larutan Uji

- Timbang saksama 70 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 250 ml.

- Tambahkan ± 150 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 25 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Tambahkan 3 g Amonium Asetat.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,007 mg/ml)

- Pengukuran

Ukur serapan larutan uji menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 460 nm, dengan Air Murni sebagai blangko.

    - Perhitungan:

TW = Au 40,3 x 250W2 x 100025  x 100%

Keterangan:

| TW | = | Total Warna (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | = | Serapan larutan uji |
| 40,3 | = | Absorptivitas zat (L/g.cm) |
| 100025 | = | Faktor pengenceran (ml) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Brown HT (S-QC-01-314).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-314 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML