- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan residu Rosuvastatin Calcium dalam Rosuvastatin Tablet 20 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggung jawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pemastian Operasioanal dan Supervisor Validasi Proses Pembersihan bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Validasi Pembersihan bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan residu Rosuvastatin Calcium dalam Rosuvastatin Tablet 20 mg sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

- Definisi

Residu merupakan sisa produk yang tertinggal pada mesin produksi setelah mesin dibersihkan.

- Referensi

  - The International Phamacopeia Seven Edition, 2017

  - BPOM : “Petunjuk Operasional Penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik Jilid 1”, 2018

  - Cleaning Validation Plan; CVP 04, 2023

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Timbangan Analitik | 8. | Magnetic Stirrer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | #### Pipet Tetes | 9. | #### Membran filter 0,22 µm |  |
| - 3 | Pipet Volume 1 dan 15 mL | 1 110. | Syringe filter 0,22 µm |  |
| - 4 | #### Gelas Kimia 1000 mL | 11. | Ultrasonic Bath |  |
| - 5 | #### Gelas Ukur 10, 100 dan 1000 mL | 12. | HPLC |  |
| - 6 | #### Labu Ukur 10 dan 25 mL |  |  |  |
|  | #### pH Meter |  |  |  |

  - Bahan

|  | Baku Kerja Rosuvastatin Calcium | 5. | Akuades |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asam Asetat Glacial Pekat | 6. | Acetonitril (HPLC Grade) |
|  | Ammonium Asetat P | 7. | Natrium Hidroksida |
|  | Tetrahidrofuran P |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Syarat

Sesuai dengan persyaratan yang tertera pada protokol validasi pembersihan mesin terkait

  - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan Dapar pH 4 (± 0.2)

- Timbang 1,54 g Ammonium Asetat P, masukkan ke dalam gelas Kimia 1000 mL

- Tambahkan 900 mL akuades, homogenkan

- Atur pH hingga 4 (± 0.2) dengan larutan Asam Asetat Glasial (p) atau NaOH

- Genapkan hingga 1000 mL dengan akuades

- Pembuatan Fase Gerak

- Buat campuran larutan dapar pH 4 – Asetontitril Pro HPLC – Tetrahidrofuran (585 : 360 : 50)

- Kocok hingga homogeny, saring menggunakan membrane filter 0,22 µm

- Sonikasi selama 15 menit

- Larutan fasa gerak siap digunakan

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang saksama 20,80 mg baku kerja Rosuvastatin Calcium, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 10 mL akuades pada labu, sonikasi selama 10 menit

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Fasa Gerak (Konsentrasi Rosuvastatin Calcium : 208 µg/L)

- Pipet 15 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fasa gerak (Konsentrasi Rosuvastatin Calcium : 124,8 µg/L)

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fasa gerak (Konsentrasi Rosuvastatin Calcium : 1,248 µg/L)

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0.22 µm tampung filtrat dalam vial dan tutup

- Larutan baku siap untuk dianalisis.

- Pembuatan Larutan Uji Sampel Usap

- Pipet 1 mL sampel uji  ke dalam labu ukur 10 mL dan tambahkan fasa gerak sebanyak 5 mL , ultrasonik selama 15 menit

- Tambahkan fasa gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen, saring dengan filter 0.22 µm tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis.

- Pembuatan Larutan Uji Sampel Bilas

- Pipet 5 mL sampel uji  ke dalam labu ukur 10 mL

- Tambahkan 5 mL fasa gerak, sonikasi selama 15 menit

- Tambahkan fasa gerak hingga tanda bata, kocok hingga homogen, saring dengan saringan membran 0.22 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup

- Larutan uji siap untuk dianalisis.

- Kondisi Alat

- Kolom 			               : 4,6 x 150 mm, L1, C-18, 5µm

- Detektor			: UV 248 nm

- Flowrate			: 1.5 mL/menit

- Volume injeksi		               : 10 μL

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) tidak lebih dari 11% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) tidak lebih dari 11% |
| 3. | Tailing faktor (tf) | tf tidak lebih dari 1.5 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | Nilai N tidak kurang dari 2000 |
| 5. | Resolusi | Resolusi ≥ 2 |

- Perhitungan :

Cu=LuLs×WsDosisx WrWux 2 x 481,541001,14×B%

Keterangan :

Cu	= kadar Rosuvastatin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu 	= luas area pada larutan uji

Ls  	= luas area pada larutan baku

Ws 	= bobot baku kerja yang ditimbang (mg)

2 	= jumlah mol rosuvastatin per 1 mol Rosuvastatin Calcium

481,54 	= berat molekul rosuvastatin

1001,54        = berat molekul Rosuvastatin Calcium

B%    	= kadar baku kerja (%)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QS-04-002 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPO

- SVPP