- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pembuatan dan standarisasi larutan pereaksi dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan dan standarisasi pereaksi di Laboratorium Quality Control PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab mengkaji dan menyetujui prosedur ini.

  - Asisten Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk memeriksa, menyetujui dan memastikan prosedur ini dilaksanakan dengan baik.

  - Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa prosedur ini dilaksanakan dengan baik dan benar.

- Definisi

  - Larutan Volumetrik adalah larutan yang digunakan sebagai titran untuk pengujian titrasi yang telah diketahui konsentrasinya.

  - Larutan Pereaksi adalah larutan tunggal atau campuran yang digunakan sebagai bahan untuk berlangsungnya suatu reaksi.

  - Larutan Dapar adalah larutan yang dapat menahan perubahan aktivitas ion pada penambahan senyawa yang diharapkan mengubah aktivitas ion tersebut

  - Larutan Indikator adalah larutan kimia yang akan berubah warna/fisik dalam lingkungan tertentu.

- Referensi

  - Pedoman CPOB Tahun 2018.

  - Pedoman CPOTB Tahun 2011.

- Prosedur

  - Pereaksi

    - Indikator EBT-NaCl

    - Timbang 10 mg Indikator EBT dan 990 mg Natrium Klorida ke dalam botol indikator.

    - Kocok hingga tercampur merata, indikator harus dibuat segar.

    - Indikator Xylenol Orange Triturat

    - Timbang seksama 50 mg Xylenol Orange dan 4,95 g Kalium Nitrat.

    - Masukkan ke dalam wadah.

    - Campurkan kedua reagen hingga homogen.

  - Larutan Volumetrik

    - Pembuatan dan Standarisasi Larutan Volumetrik Dinatrium Edetat (EDTA) 0,05 M

    - Timbang Seksama 18,60 gr Dinatrium Edetat ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Tambahkan akuades hingga setengah labu, kocok

    - Tambahkan akuades hingga tanda batas, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Lakukan standarisasi sebagai berikut :

- Timbang saksama 200 mg Magnesium Sulfat Heptahidrat, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 mL.

- Tambahkan 50 mL akuades, kocok hingga larut.

- Tambahkan 10 mL larutan Dapar Amonia pH 10.

- Tambahkan 50 mg indikator EBT-NaCI.

- Titrasi dengan larutan Dinatrium Edetat 0,05 M sampai terjadi perubahan warna dari merah menjadi biru.

- Lakukan titrasi sebanyak 2 kali replikasi.

    - Lakukan perhitungan standarisasi sebagai berikut :

M =W246,48 × V

Keterangan :

M	: Molaritas Dinatrium Edetat (M)

W	: Berat Kalsium Karbonat (mg)

V		: Volume peniter (mL)

246,48	: Tiap mL Dinatrium Edetat 0,05 M setara dengan 246,48,09 mg Magenesium Sulfat

    - Pembuatan dan Standarisasi Larutan Volumetrik Dinatrium Edetat (EDTA) 0,025 M

    - Timbang Seksama 9,30 gr Dinatrium Edetat ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Tambahkan akuades hingga setengah labu, kocok

    - Tambahkan akuades hingga tanda batas, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Lakukan standarisasi sebagai berikut :

- Timbang seksama 100 mg Kalsium Karbonat Standar Kelometrik yang telah dikeringkan pada suhu 110 oC selama 2 jam dan dinginkan dalam desikator.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 400 mL.

- Tambahkan 10 mL Akuades, aduk dengan cara menggoyangkannya hingga terbentuk massa seperti bubur.

- Tutup gelas kimia dengan kaca arloji dan masukkan 1 mL HCl encer menggunakan pipet melalui celah antara mulut gelas kimia dengan ujung kaca arloji.

- Aduk dengan menggoyangkan gelas kimia untuk melarutkan Kalsium Karbonat.

- Bilas bagian samping gelas kimia, bagian permukaan luar pipet dan kaca arloji dengan menggunakan Akuades hingga 100 mL.

- Sembari mengaduk larutan, lebih baik menggunakan Magnetic Stirrer, tambahkan 30 mL larutan Dinatrium Edetat 0,025 M dari buret 50 mL.

- Atur pH larutan dengan larutan NaOH menjadi pH 12 – 13 dan tambahkan 50 mg Hidroksi Naftol Biru.

- Lanjutkan titrasi dengan larutan peniter Dinatrum Edetat (EDTA) 0,025 M hingga didapatkan titik akhir yaitu larutan berwarna biru.

    - Lakukan perhitungan standarisasi sebagai berikut :

M=Berat CaCO3 ×1000100,9×V EDTA

Keterangan :

Berat CaCO3 	: Berat Kalsium Karbonat yang ditimbang (g)

100,9 		: Berat molekul Kalsium Karbonat (g/mol)

V EDTA 		: Jumlah volume EDTA yang digunakan (mL)

    - Pembuatan dan Standarisasi Larutan Volumetrik Zinc Sulfate (ZnSO4) 0,05 M

    - Timbang seksama 14,40 g Zink Sulfat ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Tambahkan akuades hingga tanda batas, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Lakukan standarisasi sebagai berikut :

- Pipet 10 mL larutan volumetrik Dinatrium Edetat 0,05 M ke dalam labu Erlenmeyer 250 mL.

- Tambahkan 10 mL larutan dapar asam asetat-amonium asetat.

- Tambahkan 50 mL etanol P dan 2 mL indikator ditizon.

- Titrasi dengan larutan Zink sulfat hingga terjadi warna merah muda terang.

- Lakukan titrasi sebanyak 2 kali replikasi.

    - Lakukan perhitungan standarisasi sebagai berikut :

M =mL EDTA × M EDTA ml ZnSO4

Keterangan :

mL EDTA	: Volume Dinatrium Edetat (mL)

M EDTA	: Molaritas Dinatrium Edetat (M)

M	: Molaritas Zink Sulfat (M)

mL ZnSO4: Volume Titrasi Zink Sulfat (mL)

    - Pembuatan dan Standarisasi Larutan Volumetrik Natrium Tiosulfat (Na2S2O3) 0,1 M

    - Timbang ± 26 gr Natrium Tiosulfat p.a dan 200 mg Natrium Karbonat ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Tambahkan akuades bebas karbon dioksida hingga setengah labu ukur, homogenkan.

    - Tambahkan akuades bebas karbon dioksida hingga tanda batas, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Lakukan standarisasi sebagai berikut :

- Timbang seksama ± 210 mg Kalium Bikromat Standar Volumetrik yang sebelumnya telah dihaluskan dan dipanaskan pada suhu 110°C selama 2 jam.

- Masukkan ke dalam labu erlenmeyer bertutup kaca.

- Tambahkan 100 mL akuades.

- Goyangkan hingga larut, angkat tutup.

- Tambahkan dengan cepat 3 gr Kalium Iodida P, 2 gr Natrium Bikarbonat P, dan 5 mL Asam Klorida P.

- Tutup labu, goyangkan hingga bercampur.

- Simpan di tempat yang gelap selama 10 menit.

- Bilas tutup dan dinding labu bagian dalam dengan akuades.

- Titrasi dengan dengan Natrium Tiosulfat 0,1 M hingga warna hijau kekuningan.

- Tambahkan 3 mL indikator amilum dan lanjutkan titrasi sampai warna biru tepat hilang.

- Lakukan titrasi sebanyak 2 kali replikasi.

    - Lakukan perhitungan standarisasi sebagai berikut :

N =WV × 49,03

Keterangan :

N		: Normalitas Natrium Tiosulfat (N)

W	: Berat Kalium Bikromat Standar Volumetrik (mg)

V		: Volume Titrasi Natrium Tiosulfat (mL)

49,03	: Berat Ekivalen Kalium Bikromat

    - Pembuatan dan Standarisasi Larutan Volumetrik Ammonium Cerium (IV) Sulfate 0,1 M

    - Timbang Seksama 65,0 gr Amonium Serium (IV) Sulfat, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Tambahkan ± 500 mL akuades dan 30 mL asam sulfat pekat, kocok hingga larut.

    - Tambahkan akuades hingga tanda batas, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi gelap.

    - Lakukan standarisasi sebagai berikut :

- Timbang seksama ± 210 mg Kalium Bikromat Standar Volumetrik yang sebelumnya telah dihaluskan dan dipanaskan pada suhu 110°C selama 2 jam.

- Pipet 25,0 mL larutan Amonium Serium (IV) Sulfat 0,1 N, masukkan ked lam labu Erlenmeyer 250 mL.

- Tambahkan 2 g Kalium Iodida dan 150 mL akuades, kocok hingga larut dan homogen.

- Tambahkan 1 mL indikator amilum, titrasi segera dengan natrium tiosulfat 0,1 M.

- Lakukan titrasi blanko sebagai koreksi volume tritran.

- Lakukan titrasi sebanyak 2 kali replikasi.

    - Lakukan perhitungan standarisasi sebagai berikut :

M1=(V2-Vb)25×M2

Keterangan :

M1	: Normalitas Amonium Serium (IV) Sulfat (M)

V2	: Volume Natrium Tiosulfat (mL)

M2	: Normalitas Natrium Tiosulfat (M)

V1	: Volume Blanko (mL

25	: Volume Amonium Serium (IV) Sulfat (mL) yang dititrasi

    - Pembuatan dan Standarisasi Larutan Volumetrik Iodium (I2) 0,1 N

    - Timbang 36 g Kalium Iodida P, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan ± 100 mL akuades, aduk hingga larut.

    - Timbang ± 14 g Iodium P.

    - Larutkan dalam larutan Kalium Iodida di atas.

    - Tambahkan 3 tetes Asam Klorida P.

    - Pindahkan larutan kedalam labu ukur 1000 mL.

    - Tambahkan akuades hingga tanda batas, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi gelap terhindari dari cahaya dan tertutup rapat.

    - Lakukan standarisasi sebagai berikut :

- Pipet 25 mL larutan Iodium, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer bertutup kaca.

- Encerkan dengan akuades hingga 100 mL.

- Tambahkan 1 mL Asam Hidroklorida 1 N.

- Titrasi dengan Natrium tiosulfat 0,1 N hingga larutan erwarna kuning pucat.

- Tambahkan 2 mL Larutan Indikator Amilum dan lanjutkan titrasi hingga larutan tidak berwarna.

- Lakukan titrasi sebanyak 2 kali replikasi.

    - Lakukan perhitungan standarisasi sebagai berikut :

N =mL Na2S2O3 × N Na2S2O3 25

Keterangan :

mL Na2S2O3	: Volume titrasi Natrium Tiosulfat (mL)

N Na2S2O3	: Normalitas Natrium Tiosulfat (N)

N		: Normalitas Iodium

25		: Volume pemipetan

    - Pembuatan dan Standarisasi Larutan Volumetrik Asam Hidroklorida (HCI) 1,0 N

    - Masukkan ± 500 mL akuades ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Tambahkan 85 mL HCI p.a.

    - Tambahkan akuades hingga tanda batas, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Lakukan standarisasi sebagai berikut :

- Timbang saksama ± 5,0 g trometamin P.

- Tambahkan 50 mL akuades dan tambahkan 2 tetes hijau bromokresol LP, kocok.

- Titrasi dengan Asam Hidroklorida 1,0 N hingga titik akhir kuning pucat.

- Lakukan titrasi sebanyak 2 kali replikasi.

    - Lakukan perhitungan standarisasi sebagai berikut :

N =mg trometamin121,14 × ml HCI

Keterangan :

mL HCI	: Volume peniter larutan HCI (mL)

N		: Normalitas Asam Hidroklorida

121,14	: Tiap mL Asam Hidroklorida 1 N setara dengan 121,14 mg Trometamin

    - Pembuatan dan Standarisasi Larutan Volumetrik Asam Sulfat (H2SO4) 0,1 N

    - Masukkan ± 900 mL akuades ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Tambahkan 2,7 mL H2SO4 p.a.

    - Tambahkan akuades hingga tanda batas, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Lakukan standarisasi sebagai berikut :

- Timbang saksama ± 0,55 g trometamin P.

- Tambahkan 50 mL akuades dan tambahkan 2 tetes hijau bromokresol LP, kocok.

- Titrasi dengan Asam Sulfat 0,1 N hingga titik akhir kuning pucat.

- Lakukan titrasi sebanyak 2 kali replikasi.

    - Lakukan perhitungan standarisasi sebagai berikut :

N =mg trometamin121,14 × ml H2SO4

Keterangan :

mL H2SO4	: Volume peniter larutan H2SO4 (mL)

N			: Normalitas Asam Sulfat

121,14		: Tiap mL Asam Hidroklorida 1 N setara dengan 121,14 mg Trometamin

    - Pembuatan dan Standarisasi Larutan Volumetrik Natrium Hidroksida (NaOH) 1,0 N

    - Timbang 40 g Natrium Hidroksida p.a ke dalam gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan 500 mL akuades bebas karbon dioksida.

    - Pindahkan larutan kedalam labu ukur 1000 mL, tambahkan akuades hingga tanda batas, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi, tutup dengan rapat.

    - Lakukan standarisasi sebagai berikut :

- Timbang saksama ± 5 g Kalium Biftalat Standar Volumetrik yang sebelumnya telah dihaluskan dan dikeringkan pada suhu 120°C selama 2 jam ke dalam labu erlenmeyer.

- Tambahkan 75 mL akuades bebas karbon dioksida dan tambahkan 2 tetes larutan indikator fenolftalein, kocok.

- Titrasi dengan Natrium Hidroksida 1,0 N hingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda.

- Lakukan titrasi sebanyak 2 kali replikasi.

    - Lakukan perhitungan standarisasi sebagai berikut :

N =W204,2 × V

Keterangan :

V		: Volume peniter larutan Natrium Hidroksida (mL)

N		: Normalitas Natrium Hidroksida

121,14	: Tiap mL Natrium Hidroksida 1,0 N setara dengan 204,2 mg Kalium Biftalat Larutan Pereaksi

    - Pembuatan dan Standarisasi Larutan Volumetrik Natrium Hidroksida (NaOH) 0,5 N

    - Timbang 20 g Natrium Hidroksida p.a ke dalam gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan 500 mL akuades bebas karbon dioksida.

    - Pindahkan larutan kedalam labu ukur 1000 mL, tambahkan akuades hingga tanda batas, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi, tutup dengan rapat.

    - Lakukan standarisasi sebagai berikut :

- Timbang saksama ± 2,5 g Kalium Biftalat Standar Volumetrik yang sebelumnya telah dihaluskan dan dikeringkan pada suhu 120°C selama 2 jam ke dalam labu erlenmeyer.

- Tambahkan 75 mL akuades bebas karbon dioksida dan tambahkan 2 tetes larutan indikator fenolftalein, kocok.

- Titrasi dengan Natrium Hidroksida 0,5 N hingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda.

- Lakukan titrasi sebanyak 2 kali replikasi.

    - Lakukan perhitungan standarisasi sebagai berikut :

N =W204,2 × V

Keterangan :

V		: Volume peniter larutan Natrium Hidroksida (mL)

N		: Normalitas Natrium Hidroksida

121,14	: Tiap mL Natrium Hidroksida 0,5 N setara dengan 204,2 mg Kalium Biftalat Larutan Pereaksi

    - Pembuatan dan Standarisasi Larutan Volumetrik Natrium Hidroksida (NaOH) 0,1 N

    - Timbang 4 g Natrium Hidroksida p.a ke dalam gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan 500 mL akuades bebas karbon dioksida.

    - Pindahkan larutan kedalam labu ukur 1000 mL, tambahkan akuades hingga tanda batas, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi, tutup dengan rapat.

    - Lakukan standarisasi sebagai berikut :

- Timbang saksama ± 0,5 g Kalium Biftalat Standar Volumetrik yang sebelumnya telah dihaluskan dan dikeringkan pada suhu 120°C selama 2 jam ke dalam labu erlenmeyer.

- Tambahkan 75 mL akuades bebas karbon dioksida dan tambahkan 2 tetes larutan indikator fenolftalein, kocok.

- Titrasi dengan Natrium Hidroksida 0,1 N hingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda.

- Lakukan titrasi sebanyak 2 kali replikasi.

    - Lakukan perhitungan standarisasi sebagai berikut :

N =W204,2 × V

Keterangan :

V		: Volume peniter larutan Natrium Hidroksida (mL)

N		: Normalitas Natrium Hidroksida

121,14	: Tiap mL Natrium Hidroksida 0,1 N setara dengan 204,2 mg Kalium Biftalat Larutan Pereaksi

    - Pembuatan dan Standarisasi Larutan Volumetrik Asam Perklorat 0,1 N

    - Masukkan 970,5 mL asam asetat glasial ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Tambahkan 8,5 mL Asam Perklorat.

    - Tambahkan asetat anhidrat hingga tanda batas, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Simpan larutan selama 24 jam, sebelum dilakukan standarisasi.

    - Lakukan standarisasi sebagai berikut :

- Haluskan Kalium Hidrogen Phthalat secara Hati-hati.

- Keringkan dalam oven pada temperature 120°C selama 2 jam.

- Timbang ± 200 mg Kalium Hidrogen Phthalat p.a, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mL.

- Larutkan dengan 50 mL asam asetat glasial.

- Tambahkan 2 tetes Larutan Indikator Kristal Violet.

- Titrasi dengan larutan Asam Perklorat 0,1 N hingga terjadi perubahan warna dari ungu menjadi warna hijau.

- Lakukan penetapan blanko.

- Lakukan titrasi sebanyak 2 kali replikasi.

    - Lakukan perhitungan standarisasi sebagai berikut :

N =WV × 204,2

Keterangan :

N		: Normalitas Asam Perklorat (N)

V		: Volume Titrasi (mL)

204,2	: Tiap mL Asam Perklorat 0,1 N setara dengan 204,2 mg Kalium Biftalat

    - Pembuatan dan Standarisasi Larutan Volumetrik Perak Nitrat (AgNO3) 0,1 N

    - Timbang ± 17,5 g Perak Nitrat P ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Tambahkan air hingga setengah labu, aduk.

    - Tambahkan akuades hingga tanda batas, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi gelap terlidungi dari cahaya dan tetutup rapat.

    - Lakukan standarisasi sebagai berikut :

- Timbang saksama ± 100 mg Natrium Klorida Standar Volumetrik yang sebelumnya telah dikeringkan pada suhu 110°C selama 2 jam, masukkan ke dalam labu erlenmeyer.

- Tambahkan 30 mL akuades, 5 mL asam asetat glasial P, 50 mL metanol P, dan 0,5 mL Larutan Indikator Eosin Y.

- Titrasi dengan Larutan Perak Nitrat 0,1 M hingga titik akhir endapan warna merah jambu atau endapan merah mencolok.

- Lakukan titrasi sebanyak 2 kali replikasi.

    - Lakukan perhitungan standarisasi sebagai berikut :

M =mg NaCI58,44 × ml AgNO3

Keterangan :

mg NaCI		: Berat Natrium Klorida (mg)

mL AgNO3	: Volume peniter larutan Perak Nitrat (mL)

M		: Molaritas Perak Nitrat (M)

58,44		: Tiap mL Perak Nitrat 0,1 M setara dengan 58,44 mg Natrium Klorida

  - Larutan Pereaksi

    - Larutan Asam Hidroklorida (HCI) 10%

    - Tambahkan 270 mL Asam Hidroklorida P ke dalam 500 mL air pada gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Asam Hidroklorida (HCI) 4 N

    - Tambahkan 334 mL Asam Hidroklorida P ke dalam 500 mL air pada gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Asam Hidroklorida (HCI) 3 N

    - Tambahkan 250 mL Asam Hidroklorida P ke dalam 500 mL air pada gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Asam Hidroklorida (HCI) 1 N

    - Tambahkan 85 mL Asam Hidroklorida P ke dalam 500 mL air pada gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Asam Hidroklorida (HCI) 0,1 N

    - Tambahkan 8,3 mL Asam Hidroklorida P ke dalam 500 mL air pada gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Asam Hidroklorida (HCI) 0,05 N

    - Tambahkan 4,2 mL Asam Hidroklorida P ke dalam 500 mL air pada gelas kimia 1000 Ml.

    - Tambahkan akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Asam Hidroklorida (HCI) 0,01 N

    - Tambahkan 0,85 mL Asam Hidroklorida P ke dalam 500 mL air pada gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Asam Hidroklorida (HCI) Encer

    - Pipet 22,6 mL Asam Klorida (HCl) P, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL yang telah berisikan 25 mL Akuades.

    - Masukkan perlahan melalui dinding labu, aduk perlahan.

    - Genapkan hingga tanda batas.

    - Tunggu hingga dingin, larutan harus dibuat segar.

    - Larutan Amonium Hidroksida (NH4OH) 6 N

    - Tambahkan 932 mL Amonium Hidroksida 25% ke dalam 500 mL akuades pada gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Amonium Hidroksida (NH4OH) 10%

    - Tambahkan 400 mL Amonium Hidroksida 25% ke dalam 500 mL akuades pada gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Asam Asetat 50%

    - Tambahkan 500 mL Asam Asetat Glasial P ke dalam 500 mL air pada gelas kimia 1000 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Asam Fosfat 50%

    - Tambahkan 588 mL Asam Fosfat P ke dalam 300 mL air pada gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Asam Nitrat 2 N

    - Tambahkan 130 mL Asam Nitrat P 70% atau 140 mL Asam Nitrat P 65% ke dalam 500 mL air pada gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Asam Nitrat 4%

    - Tambahkan 58 mL Asam Nitrat P 70% atau 62 mL Asam Nitrat P 65%   ke dalam 500 mL air pada gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Asam Sulfat 2 N

    - Tambahkan 56 mL Asam Sulfat P ke dalam 500 mL air pada gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Asam Sulfat 0,01 N

    - Tambahkan 0,3 mL Asam Sulfat P ke dalam 500 mL air pada gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Kalium Dihidrogen Fosfat 0,02 M

    - Timbang 2,72 g Kalium Dihidrogen Fosfat P ke dalam 500 mL air pada gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Kalium Dikromat 10%

    - Timbang 10 g Kalium Dikromat P ke dalam gelas kimia 100 mL.

    - Tambahkan akuades hingga 100 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Kalium Hidroksida (KOH) 4 N

    - Timbang 224,4 g Kalium Hidroksida P ke dalam 500 mL air pada gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Natrium Hidroksida (NaOH) 33,33%

    - Timbang 333,3 g Natrium Hidroksida P ke dalam 500 mL air pada gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan akuades bebas karbon dioksida hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Natrium Hidroksida (NaOH) 4 N

    - Timbang 160 g Natrium Hidroksida P ke dalam 500 mL air pada gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan akuades bebas karbon dioksida hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Natrium Hidroksida (NaOH) 1 N

    - Timbang 40 g Natrium Hidroksida P ke dalam 500 mL air pada gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan akuades bebas karbon dioksida hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Natrium Hidroksida (NaOH) 0,1 N

    - Timbang 4 g Natrium Hidroksida P ke dalam 500 mL air pada gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan akuades bebas karbon dioksida hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Natrium Hidroksida (NaOH) 0,01 N

    - Timbang 0,4 g Natrium Hidroksida P ke dalam 500 mL air pada gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan akuades bebas karbon dioksida hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Natrium Karbonat 5%

    - Timbang 50 g Natrium Karbonat P ke dalam 500 mL air pada gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Kalium Permanganat LP

    - Timbang 3,3 g Kalium Permanganat P ke dalam 500 mL air pada gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi, diamkan selama 2 hari.

    - Saring dengan kaca masir berporositas kecil.

    - Larutan siap untuk dipakai

  - Larutan Dapar

    - Larutan Dapar Amonia pH 10

    - Timbang 54 g Amonium Klorida P ke dalam 500 mL air pada gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan 228 mL Amonium Hidroksida dan akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Atur pH hingga pH 10 dengan Amonium Hidroksida P.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Dapar Asam Asetat-Amonium Asetat

    - Timbang 77,1 g Amonium Asetat P ke dalam 300 mL air pada gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan 57 mL Asam Asetat Glasial P dan akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Dapar Amonia-Amonium Klorida pH 10,7

    - Timbang 67,5 g Amonium Klorida P ke dalam 200 mL air pada gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan 570 mL Amonium Hidroksida dan akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

    - Atur pH hingga 10,7 dengan Amonium Hidroksida P.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Larutan Dapar Fosfat pH 6,8

    - Timbang 6,8 g Potassium Dihydrogen Phospat dan 0,896 g Sodium Hydroxide ke dalam gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan akuades hingga 1000 mL.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

  - Larutan Indikator

    - Larutan Indikator Ditizon

    - Timbang 25,6 g Ditizon P ke dalam gelas kimia 100 mL.

    - Tambahkan Etanol P hingga 100 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol indikator dan simpan dalam tempat yang dingin.

    - Simpan larutan kurang dari 2 bulan

    - Larutan Indikator Amilum

    - Timbang 0,2 g Kanji P.

    - Masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL, tambahkan akuades hingga 5 mL.

    - Tambahkan akuades secara bertahap hingga 100 mL, didihkan selama beberapa menit dan gunakan hanya bagian larutan yang jernih.

    - Masukkan kedalam botol indikator, larutan hanya dapat dibuat segar.

    - Larutan Indikator Hijau Bromokresol

    - Timbang 25 mg Hijau Bromokresol P ke dalam gelas kimia 100 mL.

    - Tambahkan etanol hingga 50 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol indikator.

    - Larutan Indikator Kristal Violet

    - Timbang 0,5 g Kristal Violet P ke dalam gelas kimia 100 mL.

    - Tambahkan Asam Asetal Glasial hingga 50 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol indikator.

    - Larutan Indikator 1-Naftolbenzein

    - Timbang 50 mg 1-Naftolbenzein P ke dalam gelas kimia 100 mL.

    - Tambahkan Asam Asetat Glasial hingga 50 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol indikator.

    - Larutan Indikator EBT-Trietanolamin

    - Timbang 0,5 g EBT P ke dalam gelas kimia 100 mL.

    - Tambahkan 37,5 mL Trietanolamin dan 12,5 mL Etanol P, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol indikator dan simpang dalam tempat yang dingin.

    - Larutan Indikator Eosin Y

    - Timbang 0,25 g Eosin Y P ke dalam gelas kimia 100 mL.

    - Tambahkan Asam Asetal Glasial hingga 50 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol indikator.

    - Larutan Indikator Fenol Merah 0,1%

    - Timbang 50 g Fenol Merah P ke dalam gelas kimia 100 mL.

    - Tambahkan 5 mL Natrium Hidroksida 0,1 M dan 45 mL akuades, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol indikator.

    - Larutan Indikator Fenolftalein 1%

    - Timbang 0,5 g Fenolftalein P ke dalam gelas kimia 100 mL.

    - Tambahkan etanol hingga 50 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol indikator.

    - Larutan Indikator Metil Merah 1%

    - Timbang 50 mg Metil Merah P ke dalam gelas kimia 100 mL.

    - Tambahkan etanol hingga 50 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol indikator.

    - Larutan Indikator Metilen Biru LP

    - Timbang 125 mg Metilen Biru P ke dalam labu ukur gelap 250 mL.

    - Tambahkan etanol P hingga setengah labu, sonikasi 10 menit.

    - Tambahkan etanol P hingga tanda batas, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol indikator gelap.

    - Larutan Indikator Kalium Kromat LP

    - Timbang 10 g Kalium Kromat P ke dalam gelas kimia 100 mL.

    - Larutkan dengan akuades hingga 100 mL, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol indikator.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PQC-00-020 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMPM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | SPAR |  |  |
| 3. | SPBB |  |  |
| 4. | SSCP |  |  |
| 5. | SPBK |  |  |
| 6. | SPML |  |  |
| 7. | AMPO |  |  |
| 8. | SOVMA |  |  |