- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Sucrose dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Sucrose sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1507 – 1508;

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 14. | Oven |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 15. | Penjepit Cawan |
| 3. | Cawan Pijar | 16. | pH Universal |
| 4. | Corong | 17. | Pipet Seukuran |
| 5. | Desikator | 18. | Pipet Tetes |
| 6. | Furnace | 19. | Pipet Ukur |
| 7. | Gelas Kimia | 20. | Polarimeter |
| 8. | Gelas Ukur | 21. | Syringe Filter 0,45 µm |
| 9. | Hotplate | 22. | Tabung Nessler |
| 10. | Inductively Coupled Plasma | 23. | Tabung Reaksi |
| 11. | Kaca Arloji | 24. | Timbangan Analitik |
| 12. | Kaca Masir | 25. | Ultrasonicbath |
| 13. | Labu Ukur |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 8. | Eter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Amonium Oksalat | 9. | ICP Multi-element Standard Solution XVI |
| 3. | Asam Klorida | 10. | Kalium Natrium Tartrat |
| 4. | Asam Nitrat | 11. | Kloroform |
| 5. | Asam Sulfat | 12. | Natrium Hidroksida |
| 6. | Barium Klrida | 13. | Perak Nitrat |
| 7. | Etanol | 14. | Tembaga (II) Sulfat |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucrose (S-QC-01-074)

    - Cara Kerja :

      - Organoleptik

Amati secara visual (Organoleptik).

      - Sifat Bahan

- Celupkan Kertas Indikator pH Universal pada larutan yang diperoleh dari parameter Kelarutan dalam Air.

- Amati warna Kertas Indikator pH Universal setelah dicelupkan.

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucrose (S-QC-01-074)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan kurang dari 1 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air Mendidih

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Air Murni mendidih dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 – 100 ml Etanol dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Kloroform dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

  - Rotasi Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucrose (S-QC-01-074)

    - Cara Kerja :

- Keringkan ± 15 g zat uji di dalam Oven dengan suhu 105 ± 2°C selama 2 jam.

- Timbang saksama 13 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Atur suhu larutan hingga 25 ± 0,5°C.

- Lakukan pemeriksaan pada suhu 25 ± 0,5oC sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan :

α= P×100×FpWu×L×100

Keterangan :

α		= Rotasi Optik terhadap panjang gelombang (deg)

P		= Pembacaan Alat Polarimeter (deg)

Fp	= Faktor Pengenceran (ml)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (g)

L		= Panjang tabung polarimeter (1 dm)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucrose (S-QC-01-074)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 5,0 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn = Wb-WoWa-Wo ×100%

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Klorida

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucrose (S-QC-01-074)

    - Cara Kerja :

- Larutan Baku

- Pipet 0,10 ml Asam Klorida 0,02 N, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Larutan Uji

- Timbang 2,0 g zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung Nessler yang berisi larutan baku dan larutan uji,

tambahkan Air Murni hingga total volume 30 - 40 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Pastikan larutan netral dengan menggunakan Kertas Indikator pH Universal. Jika larutan belum netral, tambahkan Asam Nitrat P hingga larutan netral.

- Kemudian tambahkan 1 ml Asam Nitrat 2 N dan 1 ml Perak Nitrat 0,1 N.

- Tambahkan Air Murni hingga volume 50 ml, kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 5 menit di tempat yang jauh dari sinar matahari langsung.

- Amati pemerian larutan, lalu bandingkan kekeruhan larutan uji dengan kekeruhan larutan baku.

  - Sulfat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucrose (S-QC-01-074)

    - Cara Kerja :

- Larutan Baku

- Pipet 0,30 ml Asam Sulfat 0,02 N, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Larutan Uji

- Timbang 5,0 g zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung Nessler yang berisi larutan baku dan larutan uji, tambahkan Air Murni hingga total volume 30 - 40 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Pastikan larutan netral dengan menggunakan Kertas Indikator pH Universal. Jika larutan belum netral, tambahkan Asam Klorida P hingga larutan netral.

- Kemudian tambahkan 1 ml Asam Klorida 3 N dan 3 ml Barium Klorida 12%.

- Tambahkan Air Murni hingga volume 50 ml, kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 10 menit.

- Amati pemerian larutan, lalu bandingkan kekeruhan larutan uji dengan kekeruhan larutan baku.

  - Kalsium

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucrose (S-QC-01-074)

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 1,0 g zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Larutkan dalam 10 ml Air Murni.

- Tambahkan 1 ml Amonium Oksalat 3,5%.

- Kocok hingga homogen; Larutan tetap jernih minimal selama 1 menit.

  - Logam berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucrose (S-QC-01-074)

    - Cara Kerja :

- Pemeriksaan Timbal (Pb)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Pipet 35,71 ml Asam Nitrat P, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml yang telah berisi 500 ml Air Murni.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Standar 10 ppm

- Pipet 10 ml larutan ICP Multi-Element Standard Solution XVI 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, aduk hingga homogen.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah Larutan Induk Standar 10 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,050 | 0,5 | 100 |
| 0,150 | 1,5 | 100 |
| 0,250 | 2,5 | 100 |
| 0,500 | 5,0 | 100 |
| 1,000 | 10,0 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5%, hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 5,0 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan Asam Nitrat P 10 ml dan 20 ml Air Murni.

- Destruksi sampel dengan memanaskan sampel diatas hotplate hingga sampel larut sempurna, aduk sesekali.

- Selama proses pemanasan kocok sesekali, untuk menghindari bumping (letupan).

- Tambahkan Air Murni selama proses destruksi sedikit demi sedikit jika diperlukan.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Masukkan larutan hasil destruksi kedalam labu ukur 100 ml secara kuantitatif.

- Encerkan dengan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,45 µm, tampung filtrat.

- Kesesuaian Sistem

Read time				: 8 s

Rinse time				: 45 s

RF Power				: 1.2 kW

Stabilization time			: 15 s

Viewing mode			: Axial

Nebulizer flow			: 0.7 L/min

Plasma				: 12 L/min

Aux Flow				: 1 L/min

Panjang Gelombang Timbal 	: 220.353 nm

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| % Error | % Error ≤ 20% |
| QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan : Lakukan standar tengah setelah penginjekan deret standar dan akhir penginjekan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

    - Perhitungan :

Cu= (Intensitas- Intercept)Slope×VolWu×Fp

Keterangan :

| Cu | = | Kadar logam timbal yang telah diperhitungkan (ppm) |
| --- | --- | --- |
| Intensitas | = | Intesitas larutan uji |
| Intercept | = | Intercept dari deret standar |
| Slope | = | Slope dari deret standar |
| Vol | = | Volume awal (100 ml) |
| Massa | = | Berat zat uji yang ditimbang (gram) |
| Fp | = | Faktor pengenceran (1) |

  - Gula Invert

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucrose (S-QC-01-074)

    - Cara Kerja :

- Larutan Tembaga (II) Tartrat Alkali LP

- Larutan Tembaga (Fehling) A

- Timbang 34,66 g Tembaga (II) Sulfat P ke dalam gelas kimia.

- Tambahkan ± 500 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Alkali Tartrat (Fehling) B

- Timbang 173 g Kalium Natrium Tartrat P dan 50 g Natrium Hidroksida P ke dalam gelas kimia.

- Tambahkan ± 500 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Tembaga (II) Tartrat Alkali (Fehling)

- Campurkan Larutan Tembaga A dan Larutan Tembaga B dengan perbandingan yang sama.

- Aduk hingga homogen.

- Simpan di botol pereaksi.

- Pengujian

- Timbang saksama 20 g zat uji (Wu), masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen dan saring bila perlu.

- Pipet 50 ml larutan, masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml.

- Tambahkan 50 ml Tembaga (II) Tartrat Alkali LP.

- Tutup gelas kimia dengan kaca arloji dan panaskan campuran dengan kecepatan tertentu sehingga mulai mendidih setelah lebih kurang 4 menit dan didihkan tepat selama 2 menit.

- Tambahkan segera 100 ml Air Murni yang baru dididihkan dan didinginkan.

- Panaskan kaca masir pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan kaca masir dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang saksama (Wo).

- Saring segera endapan Tembaga (I) Oksida ke dalam penyaring kaca masir yang telah ditimbang.

- Cuci sisa pada penyaring dengan Air Murni panas, kemudian dengan 10 ml Etanol dan terakhir dengan 10 ml Eter.

- Keringkan kaca masir pada suhu 105 ± 2oC selama 1 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

GI=Wb-Wo× 20Wu × 10050 ×1000

Keterangan :

| GI | = | Gula Invert (mg) |
| --- | --- | --- |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (gram) |
| Wb | = | Berat kaca masir + zat uji setelah pengeringan (gram) |
| Wo | = | Berat kaca masir kosong (gram) |
| 20 | = | Berat zat uji teoritis (gram) |
| 10050 | = | Faktor pengenceran (ml) |
| 1000 | = | Konversi dari satuan gram ke satuan mg |

  - Uji Batas Mikorba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucrose (S-QC-01-074).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-020 | 00 | 05 FEB 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-020 | 01 | 13 FEB 2023 | - Perubahan pada referensi - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan pada parameter pemerian, kelarutan, rotasi jenis, sisa pemijaran, sulfat, logam berat dan gula invert | Review Dokumen |
| I-QC-0-020 | 02 |  | - Perubahan refrensi - Perubahan alat dan bahan - Penambahan Uji Batas Mikroba - Perubahan cara kerja logam berat | Menyesuaikan dengan referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML