- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Chloramphenicol Palmitate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Chloramphenicol Palmitate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Farmakope Indonesia Edisi VI (2020), Hal. 911 – 912;

Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Botol Fase Gerak | 15. | Membrane Filter 0,20 µm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 16. | #### Melting point |
| 3. | Buret | 1 117. | Mikroskop |
| 4. | #### Centrifuge | 18. | Oven |
| 5. | #### Corong Pisah | 19. | Oven Vacuum |
| 6. | Gelas Kimia | 20. | #### Pipet Seukuran |
| 7. | Gelas Ukur | 21. | #### Pipet Tetes |
| 8. | #### Hotplate | 22. | #### Polarimeter |
| 9. | #### HPLC | 23. | Spatula |
| 10. | Kaca Objek dan Cover Glass | 24. | #### Spektrofotometer UV-Vis |
| 11. | Kolom L1 (C18); 3,9 mm x 30 cm; 10 µm | 25. | Syringe Filter 0,2 μm |
| 12. | Labu Erlenmeyer | 26. | Tabung Centrifuge |
| 13. | Labu Ukur | 27. | Timbangan Analitik |
| 14. | Magnetic Stirrer | 28. | Ultrasonic bath |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 9. | Heksan | Heksan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Asetat Glasial | 10. | Indikator Fenolftalein 1% dalam Etanol | Indikator Fenolftalein 1% dalam Etanol |  |
| 3. | Aseton | 11. | Kloroform | Natrium Hidroksida 0,1 N LV |  |
| 4. | Baku Kerja Chloramphenicol Palmitate | 12. | Metanol | Fosfor Pentoksida P |  |
| 5. | Etanol Absolute | 13. | Minyak Mineral | Toluene |  |
| 6. | Etanol P | 14. | Natrium Hidroksida 0,1 N LV | Metanol |  |
| 7. 8. | Eter Fosfor Pentoksida P | 15. 16 | Toluene Xylene | Asam Asetat Glasial |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chloramphenicol Palmitate (S-QC-01-230).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chloramphenicol Palmitate (S-QC-01-230).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 1 g zat uji dalam 1 - 10 ml Aseton dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dalam 1 - 10 ml Kloroform dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Eter dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 ml - 100 ml Etanol P dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Heksana

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Heksana dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chloramphenicol Palmitate (S-QC-01-230).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan parameter Identifikasi Metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter Kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti yang diperoleh pada Penetapan Kadar.

  - Jarak Lebur

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chloramphenicol Palmitate (S-QC-01-230).

    - Cara Kerja :

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Rotasi Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chloramphenicol Palmitate (S-QC-01-230).

    - Cara Kerja :

    - Timbang 2,5 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

    - Tambahkan ± 25 ml Etanol Absolut, sonikasi hingga larut.

    - Tambahkan Etanol Absolut P sampai tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Atur suhu larutan hingga 25 ± 0,5oC.

- Lakukan pemeriksaan pada suhu 25oC sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan :

α=P×100×FpWu×L×100

Keterangan:

α	=	Rotasi Jenis terhadap panjang gelombang (deg)

P	=	Pembacaan hasil polarimeter (deg)

Fp	=	Faktor pengenceran (ml)

Wu	=	Berat zat uji yang ditimbang (g)

L	=	Panjang tabung polarimeter (1 dm)

  - Sifat Hablur

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chloramphenicol Palmitate (S-QC-01-230).

    - Cara Kerja :

      - Pembuatan Preparat

- Siapkan kaca objek dan cover glass.

- Taburkan sangat sedikit zat uji di atas kaca objek.

- Teteskan beberapa tetes Minyak Mineral pada zat uji.

- Kemudian tutup dengan cover glass.

      - Pengujian

- Tempatkan preparat di bawah lensa Mikroskop.

- Amati campuran menggunakan Mikroskop Polarisasi.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Mikroskop Polarisasi.

  - Keasaman

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chloramphenicol Palmitate (S-QC-01-230).

    - Cara Kerja :

- Buat 10 ml campuran Etanol 80% : Eter P (1 : 1).

- Netralkan campuran larutan tersebut dengan bantuan Indikator Fenolftalein 1% dalam Etanol.

- Larutkan 1 g zat uji dalam 5 ml campuran larutan Etanol 80% : Eter P (1 : 1) yang telah dinetralkan, dengan bantuan pemanasan pada suhu 35°C.

- Kocok dengan hati-hati sampai terjadi warna merah muda yang stabil selama tidak kurang dari 30 detik.

- Diperlukan tidak lebih dari 0,4 ml Natrium Hidroksida 0,1 N.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chloramphenicol Palmitate (S-QC-01-230).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada di dalam botol timbang.

- Siapkan gelas kimia 1000 ml berisi Fosfor Pentoksida P, masukkan ke dalam Oven Vacuum.

- Tempatkan botol timbang yang berisi zat uji di atas Fosfor Pentoksida P.

- Keringkan zat uji pada tekanan tidak lebih dari 5mmHg selama 3 jam.

- Timbang seksama (Wb).

    - Perhitungan :

SP= Wa-WbWa-Wo×100 %

Keterangan :

| SP | = | Susut Pengeringan (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram) |
| Wb | = | Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram) |
| Wo | = | Berat botol timbang kosong (gram) |

  - Kloramfenikol Bebas

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chloramphenicol Palmitate (S-QC-01-230).

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml.

- Larutkan dalam 80 ml Xylene, hangatkan diatas hotplate hingga larutan jernih (± 3 menit).

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Lakukan ekstraksi sebanyak tiga kali, dengan penambahan 15 ml Air Murni dan shaker selama 3 menit per satu kali ekstraksi.

- Kumpulkan ekstrak air ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Kemudian saring kumpulan ekstrak air ke dalam labu ukur 50 ml dengan menggunakan kertas saring.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Ekstraksi kembali dengan 10 ml Toluen dan shaker selama 3 menit.

- Kumpulkan ekstrak air ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Sentrifugasi dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit.

- Lakukan pengukuran filtrat dengan menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 278 nm.

- Lakukan pengukuran blangko dengan menggunakan Xilen P yang telah diekstraksi menggunakan Air Murni dan Toluene P.

    - Perhitungan :

KB =Au0,268× 0,045%

Keterangan :

| KB | = | Kloramfenikol Bebas (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | = | Absorbansi uji |
| 0,268 | = | Absorbansi maksimum Kloramfenikol Bebas secara teoritis |
| 0,045 | = | Persentase maksimum Kloramfenikol Bebas secara teoritis (%) |

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chloramphenicol Palmitate (S-QC-01-230).

    - Cara Kerja :

- Larutan Fase Gerak

    - Buat campuran Metanol : Air Murni : Asam Asetat Glasial ( 172 : 27 : 1 )

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Aduk hingga homogen.

    - Saring dengan membrane filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

    - Sonikasai selama ± 10 menit.

- Larutan Baku

    - Timbang saksama 65 mg Baku Kerja Chlorampenicol Palmitate, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

    - Tambahkan 40 ml Metanol dan 1 ml Asam Asetat Glasial, sonikasi selama 15 menit.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Pipet 10 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

    - Encerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Chloramphenicol Palmitate : 0,52 mg/ml)

- Larutan Uji

    - Timbang saksama 65 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

    - Tambahkan 40 ml Metanol dan 1 ml Asam Asetat Glasial, sonikasi selama 15 menit.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Pipet 10 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

    - Encerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Chloramphenicol Palmitate : 0,52 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom	: 	L1 (C18); 3,9 mm x 30 cm; 10 µm

Suhu Kolom	:	25oC

Flow Rate	: 	2,0 ml/menit

Detektor	: 	UV 280 nm

Volume Injeksi	: 	10 μl

- Kriterian Penerimaan

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 0,5% |
| Waktu Retensi (RT) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 0,5% |
| Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2400 |
| Tailing Factor (tf) | tf ≤ 2,0 |

    - Perhitungan :

CPot= LuLs×WsWo×100%(100%-SP)×Ps

Keterangan :

| CPot | = | Kadar Potensi Chloramphenicol Palmitate sebagai Chloramphenicol (µg/mg) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area puncak Chloramphenicol Palmitate pada larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak Chloramphenicol Palmitate pada larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |
| Ps | = | Kesetaraan Chloramphenicol terhadap Chloramphenicol Palmitate (575,44 µg/mg) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chloramphenicol Palmitate (S-QC-01-230).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-228 | 00 | 12 FEB 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-228 | 01 | 07 FEB 2023 | Perubahan templet dokumen, Poin 1, Poin 3, Poin 5, Poin 6, Poin 7, daftar distribusi | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| I-QC-01-228 | 02 | 28 MAR 2024 | Penambahan Referensi; Penambahan alat dan bahan; Penambahan parameter sifat hablur; Perubahan pada kloramfenikol bebas; Penambahan Uji Batas Mikroba; Penambahan SPML di penerima distribusi | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| I-QC-01-228 | 03 |  | Perubahan Perhitungan Kloramfenikol Bebas | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML