- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Vitamin B6 tablet 10 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Vitamin B6 Tablet 10 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia Edisi V 2014

  - PT. Kimia Farma

  - FI VI Tahun 2020

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan analitik | 8. | Filter 0,20 µm |
| 2. | Jangka sorong | 9. | Friability Tester |
| 3. | Hardness Tester | 10. | Dissolution Tester |
| 4. | Friability Tester | 11. | Tabung reaksi |
| 5. | Mortir dan stemper | 12. | Gelas kimia |
| 6. | HPLC (Kolom 3,9 x 30 cm, L1, µBondapack; C-18; 10 µm) | 13. | Pipet tetes |
| 7. | Labu ukur 100 ml |  |  |

| - Bahan |  |
| --- | --- |
| 1. | Baku Kerja Pyridoxini Hydrochloridum |  | 5. | Besi (III) Klorida LP |
| 2. | Sampel Vitamin B6 Tablet 10 mg |  |  |  |
| 3. 4. | Metanol pro HPLC Asam Asetat Glasial |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk vitamin B6 tablet 10 mg (S-QC-03-018).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk vitamin B6 tablet 10 mg (S-QC-03-018).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk vitamin B6 tablet 10 mg (S-QC-03-018).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi vitamin B6 tablet 10 mg (S-QC-03-018).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul
(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk vitamin B6 tablet 10 mg (S-QC-03-018).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk vitamin B6 tablet 10 mg (S-QC-03-018).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Besi (III) Klorida LP

- Timbang 9 gram Besi (III) Klorida P.

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Larutkan dengan Akuades.

- Genapkan hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan Uji

Ambil 20 tablet Vitamin B6 10 mg.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama sejumlah 750,00 mg sampel (setara dengan 100 mg piridoksin hidrokorida).

- Masukkan ke dalam gelas kimia 50 mL.

- Tambahkan ± 5 mL Akuades, kocok.

- Saring menggunakan kertas saring, tampung filtrat ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 2 atau 3 tetes Besi (III) Klorida LP.

- Amati warna yang terjadi (terjadi warna jingga sampai merah tua).

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk vitamin B6 tablet 10 mg (S-QC-03-018).

    - Cara Kerja :

- Uji kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem dengan cara injek 6 kali replikasi larutan baku pembanding dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kondisi HPLC

- Kolom		: Kolom 3,9 x 30 cm, L1, µBondapack; C-18; 10 µm

- Detektor		: UV 280 nm

- Laju alir  		: 1,0 mL/ menit

- Volume Injeksi 	: 10 µL

- Fase Gerak 	: Metanol pro HPLC : Asam Asetat Glasial : Air (27 : 1 : 73) mengandung 140 mg Sodium Hexan Sulfonat dalam 100 mL

Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
|  | Simpangan baku relative (SBR) area di bawah kurva | RSD ≤ 3,0 % |
|  | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
|  | Farktor ikutan (tf) | tf ≤ 2,0 |
|  | Faktor kapasitas kolom (k’) | k’ ≥ 1,5 |
|  | Waktu retensi (tr) | RSD ≤ 2,0 % |

- Larutan Baku

- Timbang saksama baku kerja Piridoxini Hydrochloridum sebanyak 10,00 mg.

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan akuades ±50 ml pada labu.

- Sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan menggunakan akuades hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan filter 0,20 µm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,1 mg/ml).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Vitamin B6 tablet 10 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus 20 tablet hingga halus dan homogen.

- Timbang serbuk sampel sebanyak 75 mg (setara dengan 10 mg piridoxini hydrochloridum).

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan akuades ±50 ml pada labu.

- Sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan menggunakan akuades hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan filter 0,20 µm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,1 mg/ml)

- Perhitungan

Cu =Lu Ls × WsDosis  × Wr Wu  × FuFs × B %

| Cu | : | Kadar Piridoxini Hydrochloridum yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 10 mg |
| Wr | : | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan baku |
| B% | : | % kadar baku kerja |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk vitamin B6 tablet 10 mg (S-QC-03-018).

    - Cara Kerja :

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem dengan cara injek 6 kali replikasi larutan baku pembanding dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

- Kondisi HPLC

- Kolom		: Kolom 3,9 x 30 cm, L1, µBondapack; C-18; 10 µm

- Detektor		: UV 280 nm

- Laju alir  		: 1,0 mL/ menit

- Volume Injeksi 	: 10 µL

- Fase Gerak 		: Metanol pro HPLC : Asam Asetat Glasial : Air (27 : 1 : 73) mengandung 140 mg Sodium Hexan Sulfonat dalam 100 mL

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Simpangan baku relative (SBR) area di bawah kurva | RSD ≤ 3,0 % |
| 2 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 3 | Farktor ikutan (tf) | tf ≤ 2,0 |
| 4 | Faktor kapasitas kolom (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 5 | Waktu retensi (tr) | RSD ≤ 2,0 % |

- Larutan Baku

- Timbang saksama baku kerja Piridoxini Hydrochloridum sebanyak 10,00 mg.

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan akuades ±50 ml pada labu.

- Sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan menggunakan akuades hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan filter 0,20 µm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (konsentrasi larutan baku : 0,1 mg/ml).

- Larutan uji

- Masukkan masing-masing 1 tablet ke dalam labu ukur 100 ml, lakukan 10 kali.

- Tambahkan akuades ±50 ml pada labu.

- Sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan menggunakan akuades hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan filter 0,20 µm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (konsentrasi larutan uji : 0,1 mg/ml).

- Perhitungan

Cu =Lu Ls×WsDosis × FuFs× B %

| Cu | : | Kadar Piridoxini Hydrochloridum yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg |
| Dosis | : | 10 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan baku |
| B% | : | % kadar baku kerja |

    - Perhitungan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk vitamin B6 tablet 10 mg (S-QC-03-018).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk vitamin B6 tablet 10 mg (S-QC-03-018).

    - Cara Kerja :

Media disolusi	: 900 ml air

Alat disolusi	: tipe 2 (dayung)

Alat tipe 1	: 50 rpm

Waktu		: 45 menit

Suhu medium	: 37 ± 0,5 oC

Syarat		: Tidak kurang dari 80 % (Q=75%)

- Fase Gerak

- Buat campuran metanol pro HPLC : Asam Asetat Glasial : Air (27 : 1 : 73) mengandung 140 mg Sodium Hexan Sulfonat dalam 100 mL

- Larutan Baku Kerja

- Timbang saksama baku kerja Piridoxini Hydrochloridum sebanyak 11,11 mg.

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan akuades ±50 ml pada labu.

- Sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan menggunakan akuades hingga tanda batas.

- Ambil sebanyak 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml

- Encerkan hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan filter 0,20 µm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (konsentrasi larutan baku : 0,0111 mg/ml)

- Pembuatan larutan uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan

- Masukkan tablet yang akan di uji ke dalam labu disolusi

- Setelah 45 menit alat dijalankan, pipet 25 ml larutan dari masing-masing labu disolusi, masukkan ke dalam vial

- Saring menggunakan filter 0,20 µm.

- Larutan siap digunakan untuk analisis (konsentrasi larutan uji : 0,0111 mg/ml)

- Toleransi

- Dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

- Kolom		: Kolom 3,9 x 30 cm, L1, µBondapack; C-18; 10 µm

- Detektor		: UV 280 nm

- Laju alir  		: 1,0 mL/ menit

- Volume Injeksi 	: 10 µL

Lakukan pengukuran menggunakan metode HPLC sesuai dengan kondisi HPLC pada penetapan kadar.

- Perhitungan

Cu= LuLs × CsCr×B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Piridoxini Hydrochloridum yang sudah diperhitungkan terhadap baku pembanding (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku pembanding |
| Cs (mg/ml) | : | Konsentrasi larutan baku (mg zat baku100 ×110) |
| Cr (mg/ml) | : | Konsentrasi larutan uji (Dosis900) |
| B% | : | % baku kerja |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-021 | 00 | 25 FEB 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-021 | 01 | 20 MAY 2022 | - Perubahan templet dokumen - Penghapusan pemeriksaan logam berat dan mikrobilogi - Perubahan perhitungan kadar, keseragaman kandungan, dan disolusi - Perubahan format dokumen - Perubahan identifikasi menyesuaikan dengan pemeriksaan kadar | Menyesuaikan dengan Monografi, NDE, dan Review Dokumen |
| I-QC-03-021 | 02 |  | - Penambahan prosedur pemeriksaan identifikasi - Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP