- Tujuan

Sebagai pedoman penanganan baku pembanding agar dapat dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan penanganan baku pembanding di Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggung jawab

  - Manajer Pemastian Mutu bertanggung jawab menyetujui dan mengesahkan prosedur ini

  - Asisten Manajer Pengawasan Mutu bertanggung jawab memeriksa dan memastikan hasil laporan analisa baku pembanding, menyiapkan dokumen yang dibutuhkan terkait dengan baku pembanding.

  - Supervisor yang terkait bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan penanganan dan penyimpanan baku pembanding, membuat laporan analisa baku pembanding dan melaksanakan persiapan ketika baku pembanding habis.

  - Analis yang terkait bertanggung jawab melaksanakan penanganan baku pembanding sesuai dengan prosedur tetap ini.

- Definisi

- Baku Pembanding (BP) adalah suatu bahan seragam yang otentik untuk digunakan pada pengujian kimia dan fisika tertentu, dibandingkan dengan sifat suatu produk yang diuji dan memiliki tingkat kemurnian yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.

- Baku Pembanding diklasifikasikan menjadi Baku Pembanding Primer (BPP), Baku Pembanding Sekunder (BPS) dan Baku Kerja (BK).

- Baku Pembanding Primer (BPP) adalah bahan yang diterima secara luas memiliki  mutu yang tepat dalam suatu konteks yang ditentukan dimana nilainya dapat diterima tanpa harus membandingkan lagi dengan zat kimia lain apabila digunakan sebagai baku penetapan kadar.

- Baku Pembanding Sekunder (BPS) adalah suatu bahan yang karakterisktiknya ditetapkan berdasarkan perbandingan dan atau dikalibrasi terhadap baku pembanding primer. Tingkat karakteristik dan pengujian baku pembanding sekunder mungkin lebih kecil dari baku pembanding primer.

- Baku Kerja (BK) adalah baku pembanding yang diambil dari baku pembanding sekunder dengan jumlah lebih kecil dan digunakan untuk pengujian atau Analisa rutin laboratorium.

- Referensi

  - Buku Petunjuk Operasional Penerapan CPOB Tahun 2024;

  - PT. Kimia Farma

- Prosedur

  - Penanganan Baku Pembanding

    - Baku Pembanding Primer (BPP)

- BPP resmi yang digunakan adalah USP Reference Standard dari USP, Ph. Eur. Reference Standard dari EQDM, TLC dan TRC.

- Penerimaan BPP harus dilengkapi dengan sertifikat analisa dan lembar data keselamatan bahan.

- Catat seluruh BPP dalam Formulir Registrasi Baku Pembanding Primer/internal standar (F-PQC-01-002-01).

- Catat pada label BPP tanggal datang dan tanggal dibuka.

- Lakukan pemeriksaan profil BPP pada saat mulai digunakan sesuai dengan instruksi kerja masing-masing bahan baku/produk jadi.

- Catat hasil pemeriksaan dalam Lembar Kerja Pemeriksaan Profil Baku Pembanding Primer (F-PQC-01-002-02).

- Tempatkan BPP di dalam desikator plastik.

- Simpan desikator plastik di dalam Pharmaceutical Refrigerator atau sesuai dengan kondisi yang tertera pada label wadah pembuat BPP atau pada CoA (Sertifikat Analisa).

- Beri daftar baku pembanding primer pada Pharmaceutical Refrigerator sesuai Formulir Daftar Baku Pembanding Primer (F-PQC-01-002-03).

- Catat pemakaian BPP dalam Formulir Catatan Pemakaian Baku Pembanding Primer
(F-PQC-01-002-04A).

- Setelah digunakan pastikan BPP dalam keadaan tertutup rapat dan segera simpan kembali pada tempat penyimpanannya.

- Lakukan re-test (pemeriksan kembali) profil baku pembanding primer secara periodik 1 (satu) tahun sekali tahun.

- Catat hasil pemeriksaan dalam lembar kerja Pemeriksaan Profil Baku Pembanding Primer (F-PQC-01-002-02).

- Bandingkan hasil re-test (pemeriksaan kembali) dengan hasil pemeriksaan sebelumnya.

- Untuk metode Spektrofotometri, tidak ada peak atau zat lain yang muncul atau perbedaan panjang gelombang ± 2 nm.

- Untuk metoda HPLC tidak ada perbedaan runtime.

- Simpan BPP sesuai dengan kriteria penyimpanan yang tertera pada label wadah pembuat dan  CoA (Sertifikat Analisa).

- Lakukan pengecekan waktu kedaluwarsa BPP dengan mencari “up date” data di internet setiap bulan.

- Catat dalam formulir Pemantauan Waktu Kedaluwarsa Baku Pembanding Primer (F-PQC-01-002-05).

    - Baku Pembanding Sekunder (BPS)

- Tentukan bahan baku (bahan awal) yang akan dijadikan BPS dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mempunyai waktu kedaluwarsa cukup panjang.

- Mempunyai kemurnian tinggi.

- Mempunyai kadar cukup tinggi.

- Ketersediaan bahan di penimbangan sentral atau gudang bahan baku.

- Catat dalam formulir Pemilihan Bahan Awal untuk Baku Pembanding Sekunder 
(F-PQC-01-002-06).

- Siapkan bahan baku (bahan awal) yang akan digunakan sebagai BPS dengan ketentuan sebagai berikut:

  - ± 10 g untuk bahan baku cyanocobalaminum dan bahan baku golongan psikotropik /prekursor.

  - ± 30 g untuk bahan baku selain diatas.

- Buat memo permintaan bahan baku (bahan awal) yang akan dijadikan BPS ke penimbangan sentral atau gudang bahan baku pada system SAP.

- Lakukan pembakuan dari bahan baku (bahan awal) tersebut dengan membandingkan terhadap BPP sesuai dengan instruksi kerja penetapan bahan baku/produk masing-masing bahan.

- Catat hasil pembakuan dalam Lembar Kerja Pembakuan Baku Pembanding Sekunder (F-PQC-01-002-08).

- Buat Laporan Analisa Baku Kerja (F-PQC-01-002-14).

- Catat pada Log Book Laporan Analisa Baku Kerja.

- Simpan BPS dalam beberapa kantong plastik yang terpisah kemudian segel masing-masing plastik dengan segel plastik. (24 gram dibagi menjadi 4 kantong plastik @ 6 gram) untuk bahan baku selain cyanocobalaminum dan bahan baku golongan psikotropik/prekursor (8 gram dibagi menjadi 4 kantong plastik @ 2 gram).

- Beri label pada kantong plastik BPS (F-PQC-01-002-09A) sesuai lampiran identitas wadah baku pembanding yang memuat informasi sebagai berikut :

- Nama Bahan

- No. Batch SAP & Vendor

- Origin

- Kadar

- Kadar Air/Susut Pengeringan

- Tgl Pembakuan Ulang

- Tgl Kedaluwarsa

- Grade, No Lot/Batch BPP

- Kondisi Penyimpanan

- No. Wadah

- Paraf

- Masukkan ke dalam botol gelas warna coklat yang berisi silika gel @1  gram, kemudian tutup rapat.

- Beri label pada botol BPS yang memuat informasi seperti yang dijelaskan pada poin j.

- Tempatkan botol BPS sesuai dengan kondisi penyimpanan yang tertera pada label wadah baku pembanding sekunder.

- Beri identitas pada Pharmaceutical Refrigerator BPS sesuai Formulir Daftar Baku Pembanding Sekunder (F-PQC-01-002-10).

- Catat dalam Registrasi Baku Pembanding Sekunder (F-PQC-01-002-11).

- Catat pemakaian BPS dalam Formulir Catatan Pemakaian Baku Pembanding Sekunder 
(F-PQC-01-002-04B).

- Setelah digunakan pastikan wadah BPS dalam keadaan tertutup rapat.

- Segera simpan kembali di tempat penyimpanannya.

- Lakukan uji pemeriksaan kembali (re-test) terhadap BPP secara periodik 1 (satu) tahun sekali (penyimpangan waktu re-test maksimum 5 hari sejak jatuh tempo).

- Ganti BPS jika masa penyimpanan sudah 2 (dua) tahun.

- Jika BPS sudah melebihi masa penyimpanan 2 (dua) tahun tetapi tidak tersedia batch lain, maka masa penyimpanan BPS tersebut diperpanjang 2 (dua) tahun atau sampai memasuki masa ED bahan baku.

- Membuat memo informasi BPS baru ke bagian penanggung jawab baku kerja, untuk selanjutnya dibuat memo permintaan baku kerja baru.

    - Baku Kerja (BK)

- Siapkan BPS yang akan digunakan sebagai BK dengan ketentuan ±5 gram atau sesuai kebutuhan.

- Simpan BK dalam vial kecil warna coklat dan tertutup rapat.

- Beri label pada vial BK (F-PQC-01-002-09B)  sesuai Lampiran identitas wadah baku pembanding yang memuat informasi sebagai berikut :

- Nama Bahan

- No. Batch SAP

- Origin

- Kadar

- Kadar Air / Susut Pengeringan

- Tanggal Pembakuan

- Tanggal Retest

- Grade, No. Lot/Batch BPP

- Kondisi penyimpanan

- Paraf

- Tempatkan di dalam desikator plastik/kaca.

- Simpan desikator plastik/kaca sesuai dengan kondisi penyimpanan yang tertera pada label wadah baku pembanding atau pada CoA (Sertifikat Analisa).

- Beri daftar baku pembanding kerja pada Pharmaceutical Refrigerator sesuai Formulir Daftar Baku Kerja (F-PQC-01-002-12).

- Catat pemakaian BK dalam Formulir Catatan Pemakaian Baku Pembanding (F-PQC-01-002-04C).

- Setelah digunakan pastikan vial BK dalam keadaan tertutup rapat dan segera simpan kembali di tempat penyimpanannya.

- Apabila BK habis, minta kembali ke penanggung jawab Baku Pembanding Sekunder menggunakan Formulir Memo Permintaan Baku Kerja (F-PQC-01-002-13).

- Buat laporan analisa BK berdasarkan data dari uji perbandingan BPS terhadap BPP sesuai Formulir Laporan Analisa Baku Kerja (F-PQC-01-002-14).

  - Penanggung Jawab Baku Pembanding

    - AMPM menunjuk penanggung jawab BPP dan BPS sesuai formulir Memo Penunjukan Penanggung Jawab Baku Pembanding (FQC-27-0001-15).

    - AM dijajaran PM menunjuk penanggung jawab BK sesuai Formulir Memo Penunjukan Penanggung Jawab Baku Pembanding  (FQC-27-0001-15).

  - Tugas dan wewenang penanggung jawab BPP dan BPS

      - Bertanggung jawab pada pelaksanaan persiapan bahan baku (bahan awal) yang akan dijadikan BPS.

      - Bertanggung jawab pada pelaksaaan penanganan dan penyimpanan BPP dan BPS.

      - Bertanggung jawab melakukan uji perbandingan bahan baku (bahan awal) terhadap BPP yang akan digunakan sebagai BPS .

      - Berwenang menunjuk petugas yang melaksanakan uji perbandingan bahan baku (bahan awal) terhadap BPP yang akan digunakan sebagai BPS.

      - Bertanggung jawab membuat laporan analisa perbandingan tersebut.

      - Bertanggung jawab pada penyimpanan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan BPP dan BPS.

      - Bertanggung jawab terhadap penyediaan BK jika ada bagian/pihak lain yang membutuhkan BK.

  - Tugas dan wewenang penggung jawab BK dan internal standar

            - Bertanggung jawab pada pelaksanaan penanganan dan penyimpanan BK dan internal standar.

            - Bertanggung jawab pada pelaksanaan persiapan BK dengan mengajukan permintaan BK baru pada penanggung jawab BPP dan BPS atau plant lain yang memiliki BK yang diinginkan apabila persediaan BK habis.

            - Bertanggung jawab pada penyediaan internal standar dengan melakukan pemesanan untuk internal standar baru dan internal standar yang sudah habis.

            - Bertanggung jawab pada penyimpanan dokumen - dokumen yang berkaitan dengan BK dan internal standar.

  - Ketentuan Penomoran LA Baku Pembanding

    - Terdiri dari 5 bagian

    - Bagian pertama terdiri dari kode huruf yang menunjukan kategori baku pembanding. Misal BPP (Baku Pembanding Primer), BPS (Baku Pembanding Sekunder), dan BK (Baku Kerja).

    - Bagian kedua terdiri dari kode angka yang menunjukan tahun dan bulan saat pembakuan dilakukan. Serta kode urutan sampel pertahun. Contoh :

    - Bagian keempat merupakan bagian yang menunjukan pembakuan baku pembanding pertama atau pembakuan ulang. Bagian keempat ini bersifat conditional.

- Untuk sampel pembakuan pertama, maka bagian keempat tidak diperlukan

- Untuk sampel pembakuan ulang diberikan keterangan “R1”

Contoh Penomoran:

BPS 2411001		(Pembakuan awal)

BPS 2411001 – R1		(pembakuan ulang)

  - Ketentuan Penomoran Daftar Baku Pembanding

    - Baku Pembanding Primer

- Terdiri dari 1 bagian yang disusun dengan huruf dan angka. Huruf menunjukkan abjad awal dari nama bahan baku pembanding. Angka menunjukkan urutan bahan baku pembanding untuk abjad awal tersebut.

- Setiap abjad (A-Z) memulai penomoran dari angka 1, dan angka akan meningkat seiring dengan bertambahnya bahan baku pembanding dengan huruf abjad yang sama. Misal : A1, A2, A3, dst.

- Jika ada bahan baku pembanding baru dengan huruf abjad yang sama, penomoran akan mengikuti urutan yang sudah ada.

Contoh :

    - Baku Pembanding Sekunder dan Baku Kerja

- Terdiri dari 2 bagian yang dipisahkan oleh “-“

- Bagian pertama disusun dengan huruf yang menunjukkan abjad awal dari nama bahan baku pembanding dan angka yang menunjukkan urutan bahan baku pembanding untuk abjad awal tersebut. Misal : A1, A2, A3, dst.

- Bagian kedua terdiri dari angka yang menunjukkan origin dari bahan baku pembanding. Misalnya, untuk bahan A dengan origin ke-1, penomoran akan menjadi A6-1, sedangkan untuk bahan A dengan origin ke-2, penomoran menjadi A6-2.

- Jika ada origin baru yang masuk, penomoran akan mengikuti urutan yang sudah ada.

Contoh :

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-PQC-01-002-01/03 | Formulir Registrasi Baku Pembanding Primer |  |
| 2 | F-PQC-01-002-02/02 | Lembar Kerja Pemeriksaan Profil Baku Pembanding Primer | 24 NOV 2021 |
| 3 | F-PQC-01-002-03/02 | Formulir Daftar Baku Pembanding Primer dan Internal Standar | 24 NOV 2021 |
| 4 | F-PQC-01-002-04A/00 | Formulir Catatan Pemakaian Baku Pembanding Primer | 24 NOV 2021 |
| 5 | F-PQC-01-002-04B/01 | Formulir Catatan Pemakaian Baku Pembanding Sekunder |  |
| 6 | F-PQC-01-002-04C/02 | Formulir Catatan Pemakaian Baku Kerja |  |
| 7 | F-PQC-01-002-05/02 | Formulir Pemantauan ED Baku Pembanding Primer | 24 NOV 2021 |
| 8 | F-PQC-01-002-06/03 | Formulir Pemilihan Bahan Awal untuk BPS |  |
| 9 | F-PQC-01-002-08/02 | Lembar Kerja Pembakuan BPS | 24 NOV 2021 |
| 10 | F-PQC-01-002-09A/01 | Identitas Wadah Baku Pembanding Sekunder |  |
| 11 | F-PQC-01-002-09B/01 | Identitas Wadah Baku Pembanding Kerja |  |
| 12 | F-PQC-01-002-09C/01 | Identitas Wadah Standar Volumetrik |  |
| 13 | F-PQC-01-002-10/03 | Formulir Data Baku Pembanding Sekunder |  |
| 14 | F-PQC-01-002-11/03 | Formulir Registrasi Baku Pembanding Sekunder |  |
| 15 | F-PQC-01-002-12/03 | Formulir Daftar Baku Kerja |  |
| 16 | F-PQC-01-002-13/02 | Memo Permintaan Baku Kerja | 24 NOV 2021 |
| 17 | F-PQC-01-002-14/02 | Formulir LA Baku Kerja | 24 NOV 2021 |
| 18 | F-PQC-01-002-15/02 | Memo Penunjukan Penanggung Jawab Baku Pembanding | 24 NOV 2021 |
| 19 | F-PQC-01-002-16/02 | Memo Informasi Baku Kerja Baru | 24 NOV 2021 |
| 20 | F-PQC-01-002-17/00 | Formulir Daftar CoA Baku Pembanding Primer & Internal Standar | 24 NOV 2021 |
| 21 | F-PQC-01-002-18/00 | Formulir Daftar MSDS Baku Pembanding Primer & Internal Standar | 24 NOV 2021 |
| 22 | F-PQC-01-002-19/00 | Formulir Daftar Baku Kerja Plant Lain | 24 NOV 2021 |
| 23 | F-PQC-01-002-20/00 | Log Book Pembakuan Baku Pembanding |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PQC-01-002 | 00 | 22 AUG 2018 | - | Dokumen Baru |
| PQC-01-002 | 01 | 16 OCT 2020 | - Definisi - Penanganan Baku Pembanding Primer - Penanganan Baku Pembanding Sekunder - Penanganan Baku Kerja | Review dokumen |
| PQC-01-002 | 02 | 24 NOV 2021 | - Definisi - Perubahan pada proses Prosedur - Penambahan Lampiran Penambahan Tugas dan wewenang penanggung jawab baku pembanding |  |
| PQC-01-002 | 03 |  | - Perubahan pada referensi - Penambahan lampiran F-PQC-01-002-20 - Perubahan pada lampiran |  |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - SPBB |  |  |  |  |
| - SPRPJ - SSCR |  |  |  |  |