- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Tranexamic Acid Tablet Salut Selaput 500 mg  dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Tranexamic Acid Tablet Salut Selaput 500 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - FI VI Tahun 2020

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 209) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Batang Pengaduk | 11. |  | Membran filter 0,20 µm |
| 2. |  | Botol Fasa Gerak | 12. |  | Gelas ukur |
| 3. |  | Dissolution Tester | 13. |  | Mortir dan Stemper |
| 4. |  | Desintegration Tester | 14. |  | pH meter |
| 5. |  | Friability Tester | 15. |  | Sentrifuga |
| 6. |  | Gelas Kimia | 16. |  | Spatula |
| 7. |  | Hardness Tester | 17. |  | Syringe |
| 8. |  | HPLC | 18. |  | Timbangan analitik |
| 9. |  | Labu ukur 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 1000 mL | 19. |  | Ultrasonic bath |
| 10. |  | Pipet Volumetrik 1 mL, 5 mL | 20. |  | Syringe filter 0,20 µm |
|  |  |  | 21. |  | Spektrofotometer IR |
| - Bahan |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Baku kerja Tranexamic Acid |  | 8. | Sodium Dodecyl Sulfate (SLS) |  |
| 2. | Sampel Tablet Tranexamic Acid TSS 500 mg |  | 9. | Tranexamic Acid Related Compound C |  |
| 3. | Natrium Fosfat Monobasa Monohidrat |  | 9. | Eter P |  |
| 4. | Akuades |  | 10. | Methanol |  |
| 5. | Asetonitril Pro HPLC |  | 11. | Ninhydrin |  |
| 6. | Triethylamine P |  | 12. | Kalium Bromida |  |
| 7. | Asam Fosfat P |  |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Tranexamic Acid Tablet Salut Selaput 500 mg

(S-QC-03-141).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Tranexamic Acid Tablet Salut Selaput 500 mg

(S-QC-03-141).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Tranexamic Acid Tablet Salut Selaput 500 mg

(S-QC-03-141).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Tranexamic Acid Tablet Salut Selaput 500 mg

(S-QC-03-141).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Tranexamic Acid Tablet Salut Selaput 500 mg

(S-QC-03-141).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Tranexamic Acid Tablet Salut Selaput 500 mg

(S-QC-03-141).

    - Cara Kerja	:

    - A. Reaksi Warna

- Ambil 20 tablet asam traneksamat 500 mg.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama sejumlah 700,00 mg (setara 500 mg asam traneksamat).

- Masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml, larutkan dengan 5 ml akuades dan sonikasi selama 15 menit.

- Saring menggunakan kertas saring, tampung filtrat ke dalam vial.

- Tambahkan 2 ml eter P ke dalam filtrat, aduk dan 10 ml methanol P lalu aduk, biarkan menghablur.

- Saring dan keringkan hablur pada suhu 105°.

- Ambil ± 100 mg hablur ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Tambahkan 5 ml akuades dan 10 mg nihydrin P (secara perlahan terjadi warna ungu kebiruan pada pemanasan).

- Catatan : Sisa residu disimpan untuk digunakan pada identifikasi C.

B. HPLC

-	Waktu retensi puncak utama larutan uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan baku pembanding yang diperoleh pada penetepan kadar secara HPLC.

C. Spektrofotometri IR

a.	Zat baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Tranexamic Acid dengan 400 mg Kalium bromida kering.

- Buat pellet kalium bromida.

b.	Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji Tranexamic Acid dengan 400 mg Kalium bromida kering.

- Buat pellet Kalium bromida.

c.	Pengukuran

-	Spektrum serapan inframerah hablur yang diperoleh pada Uji A dan didispersikan dalam kalium bromida P menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti pada baku asam traneksamat.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Tranexamic Acid Tablet Salut Selaput 500 mg

(S-QC-03-141).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

    - Larutan A

- Timbang 10,5 g Natrium Fosfat Monobasa Monohidrat (NaH2PO4.H2O), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan 1000 mL Akuades, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 8 mL Triethylamine dan 2,3 g Sodium Dodecyl Sulfate (SLS/SDS).

- Atur pH dengan Asam Fosfat P hingga 2,5 ± 0,1.

- Aduk hingga homogen.

    - Larutan Fase Gerak

- Campurkan 800 mL Larutan A dengan 200 mL Asetonitril Pro HPLC.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring menggunakan membrane filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap untuk digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Tranexamic Acid replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: Waters Spherisorb ODS-2; C-18; 5 μm; 4,6 x 150 mm; L1

Detektor		: UV 210 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 1 μL

Suhu Kolom		: 40 oC

Fase gerak		: Campuran Larutan A : Asetonitril Pro HPLC (80:20)

Pengencer		: Akuades

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi | Resolusi antara 2 puncak yang berdekatan ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

    - Timbang 50 mg baku kerja Tranexamic Acid, masukan ke dalam labu ukur 25 mL.

    - Tambahkan Akuades hingga setengah labu, sonikasi selama 15 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

    - Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 2 mg/mL).

- Larutan Uji

    - Timbang 20 sampel Tranexamic Acid Tablet Salut Selaput 500 mg, hitung berat rata-ratanya.

    - Gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang sampel serbuk tablet inti sebanyak 700,00 mg dan tablet salut sebanyak 721,00 mg (setara dengan 500 mg Asam Traneksamat).

    - Masukkan ke dalam labu ukur 250 mL.

    - Tambahkan Akuades hingga setengah labu, sonikasi selama 15 – 30 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

    - Kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 2 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs × WsDosis ×WrWu× FuFs× B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Tranexamic Acid yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 500 mg |
| Wr | = | Bobot rata-rata tablet (mg) |
| Wu | = | Bobot zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (250) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan standar (25) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Keregasan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Tranexamic Acid Tablet Salut Selaput 500 mg  (S-QC-03-141).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Keragaman Bobot

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Tranexamic Acid Tablet Salut Selaput 500 mg  (S-QC-03-141).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Disolusi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Tranexamic Acid Tablet Salut Selaput 500 mg  
(S-QC-03-141).

    - Cara Kerja

- Kondisi Disolusi

| Media | : | 1000 mL; Akuades |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 1 (Basket) |
| Kecepatan putaran | : | 100 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 15 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 85% (Q=80%) |

- Larutan A

    - Timbang 10,5 g Natrium Fosfat Monobasa Monohidrat (NaH2PO4.H2O), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

    - Encerkan dengan 1000 mL Akuades, aduk hingga homogen.

    - Tambahkan 8 mL Triethylamine dan 2,3 g Sodium Dodecyl Sulfate (SLS/SDS).

    - Atur pH dengan Asam Fosfat P hingga 2,5 ± 0,1.

    - Aduk hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

    - Campurkan 800 mL Larutan A dengan 200 mL Asetonitril Pro HPLC.

    - Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

    - Aduk hingga homogen.

    - Saring menggunakan membrane filter 0,20 µm.

    - Sonikasi selama 15 menit.

    - Larutan fase gerak siap untuk digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Tranexamic Acid replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: Waters Spherisorb ODS-2; C-18; 5 μm; 4,6 x 150 mm; L1

Detektor		: UV 210 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 25 μL

Suhu Kolom		: 40 oC

Fase gerak		: Campuran Larutan A : Asetonitril Pro HPLC (80:20)

Pengencer		: Akuades

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 6 | Resolusi | Resolusi antara 2 puncak yang berdekatan ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

    - Timbang 27,7 mg baku kerja Tranexamic Acid, masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Tambahkan Akuades hingga setengah labu, sonikasi selama 15 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

    - Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,554 mg/mL).

- Larutan uji

    - Masukkan tiap satu tablet ke dalam 6 labu disolusi yang berisi dengan 1000 mL Media Disolusi.

    - Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi disolusi.

    - Setelah proses selesai, ambil larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam vial 30 mL.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi : 0,5 mg/mL).

- Toleransi

Dalam waktu 15 menit harus larut tidak kurang dari 85% (Q=80) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Perhitungan

Cu= LuLs ×Ws Dosis×Fu Fs×B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Asam Traneksamat yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas Area larutan uji |
| Ls | : | Luas Area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 500 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (1000) |
| FS | : | Faktor pengenceran larutan standar (50) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Kemurnian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Tranexamic Acid Tablet Salut Selaput 500 mg (S-QC-03-141).

    - Cara Kerja

- Larutan A

- Timbang 10,5 g Natrium Fosfat Monobasa Monohidrat (NaH2PO4.H2O), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan 1000 mL Akuades, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 8 mL Triethylamine dan 2,3 g Sodium Dodecyl Sulfate (SLS/SDS).

- Atur pH dengan Asam Fosfat P hingga 2,5 ± 0,1.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

- Campurkan 800 mL Larutan A dengan 200 mL Asetonitril Pro HPLC.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring menggunakan membrane filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap untuk digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Tranexamic Acid replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: Waters Spherisorb; ODS-2; C-18; 5 μm; 4,6 x 150 mm; L1

Detektor		: UV 220 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 20 μL

Suhu Kolom		: 40 oC

Fase gerak		: Campuran Larutan A : Asetonitril Pro HPLC (80:20)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 5,0% |
| 2 | Resolusi | Tidak kurang dari 2,0 antara larutan baku pembanding Asam Traneksamat dan Asam Traneksamat Related Compound C |
| 3 | Tailing Faktor (Tf) | Tf ≤ 2,0% |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Pembuatan Larutan Kesesuaian Sistem

    - Larutan Baku Pembanding Tranexamic Acid

- Timbang 10 mg baku kerja Tranexamic Acid, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan 50 mL fase gerak hingga setengah labu, sonikasi selama 15 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

    - Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

    - Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

    - Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,001 mg/mL atau 1 ppm).

    - Larutan Baku Pembanding Tranexamic Acid Related Compound C

    - Timbang 2 mg Tranexamic Acid Related Compound C, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

    - Tambahkan 5 mL fase gerak, sonikasi selama 15 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

    - Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

    - Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,002 mg/mL atau 2 ppm).

- Pembuatan Larutan Baku Pembanding

    - Larutan Baku Pembanding Tranexamic Acid

    - Timbang 2,00 mg baku kerja Tranexamic Acid, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan 50 mL fase gerak hingga setengah labu, sonikasi selama 15 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

    - Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,02 mg/mL atau 20 ppm).

- Pembuatan Larutan Uji

    - Timbang 20 sampel Tranexamic Acid Tablet Salut Selaput 500 mg, hitung berat rata-ratanya.

    - Gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang sampel serbuk tablet salut selaput sebanyak 721,00 mg (setara dengan 500 mg Asam Traneksamat).

    - Masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Tambahkan fase gerak hingga setengah labu, sonikasi selama 15 – 30 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

    - Kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 2 mg/mL).

- Perhitungan

Hasil=LuLs×Ws(WuWt×Dosis)×FuFs×B%

Keterangan :

| Lu | : | Luas area setiap produk degradasi yang spesifik maupun unspesifik dari larutan uji |
| --- | --- | --- |
| Ls | : | Luas area larutan standar Tranexamic Acid |
| Ws | : | Berat zat baku Tranexamic Acid yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 500 mg |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wt | : | Berat teoritis tablet (700 mg) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (50) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (100) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

- Kriteria Penerimaan

| Nama | Relative Retention Time (RRT) | Nilai Penerimaan |
| --- | --- | --- |
| Senyawa Sejenis B Asam Traneksamat (Tranexamic Acid Related Compound B) | 1,6 | 0,3 |
| Senyawa Sejenis A Asam Traneksamat (Tranexamic Acid Related Compound A) | 2,3 | 0,2 |
| Cemaran Lain (Any unspecified degradation product) | - | 0,1 |
| (Total Cemaran) Total degradation product | - | 0,5 |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tranexamic Acid Tablet Salut Selaput 500 mg (S-QC-03-141).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikoba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-141 | 00 | 14 MAR 2023 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-141 | 01 | 30 MAR 2023 | Penambahan metode pemeriksaan Kemurnian | Menyesuaikan dengan hasil TMA dari RnD |
| I-QC-03-141 | 02 |  | - Penambahan metode Uji A (Uji warna) dan C (Spektrofotometri IR) pada parameter Uji Identifikasi - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba - Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan denga FI VI Tahun 2020 dan Suplemen I FI Tahun 2022 (Hal.209) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP