- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Sakarin Sodium dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Sakarin Sodium sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1506 – 1507;

  - Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290;

  - Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Batang pengaduk | 18. | Micropippet |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Buret 25 ml | 19. | #### Oven |
| - 3 | #### Corong | 20. | Plat Tetes |
| - 4 | #### Corong Pisah | 21. | Pembakar Spirtus |
| - 5 | #### Gas Chromatography (GC) | 22. | Pipa Kapiler |
| - 6 | #### Gelas Kimia | 23. | #### Pipet Tetes |
| - 7 | #### Gelas Ukur | 24. | #### Pipet Seukuran |
| - 8 | Hotplate | 25. | Saringan Membran 0,2 µm |
|  | Inductively Coupled Plasma | 26. | Shaker |
|  | Insert Vial | 27. | Syringe Filter 0,2 µm |
|  | Jarum Ose | 28. | Tabung Nessler |
|  | Karl Fischer | 29. | Tabung Reaksi |
|  | Kolom G3; 0.53 mm × 30 m; film 1.00 µm | 30. | Timbangan analitik |
|  | Labu Erlenmeyer | 31. | Ultrasonik |
|  | Labu Ukur | 32. | Waterbath |
|  | Melting Point | 33. | Vortex |
|  | Magnetic Stirrer |  |  |

  - Bahan

| - 1 | Asam Asetat P | 14. | Kloroform |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Asam Klorida P | 15. | Kobalt (II) Klorida |
| - 3 | Air Murni | 16. | Methylene Chloride |
| - 4 | Asam Nitrat P | 17. | Natrium Hidroksida |
| - 5 | Asam Sulfat P | 18. | Natrium Karbonat |
| - 6 | Besi (III) klorida | 19. | Perak Nitrat |
|  | Es Batu | 20. | Reference Standard Caffeine |
|  | Etanol P | 21. | Reference Standard p-Toluensulfonamida |
|  | ICP Multi-element Standard Solution IV | 22. | Reference Standard o-Toluensulfonamida |
|  | Indikator Fenoftalein | 23. | Resorsinol P |
|  | Kalium Hidroksida | 24. | Sodium Sulfat |
|  | Kalium Karbonat | 25. | Tembaga (II) Sulfat |
|  | Kalium Piroantimonat |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Etanol P dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080).

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A (Natrium)

- Uji A Identifikasi Natrium

- Siapkan plat tetes, jarum ose, dan pembakar spirtus.

- Masukkan beberapa tetes Asam Klorida P pada salah satu cekungan plat tetes.

- Masukkan ± 50 mg zat uji.

- Basahi jarum ose dengan Asam Klorida P, tempelkan pada zat uji.

- Lalu bakar jarum ose tersebut pada pembakar spirtus.

- Senyawa Natrium menimbulkan warna kuning intensif dalam nyala api yang tidak berwarna.

- Uji B Identifikasi Natrium

- Larutan Kalium Karbonat 15%

- Timbang 1,5 g Kalium Karbonat, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Tambahkan 5 ml Air Murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan Air Murni hingga tepat 10 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Kalium Piroantimonat

- Timbang 2 g Kalium Piroantimonat, masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml.

- Tambahkan 85 ml Air Murni panas.

- Aduk hingga larut.

- Tambahkan 50 ml larutan Kalium Hidroksida dan 1 ml larutan Natrium Hidroksida (8,5 g dalam 100 ml Air Murni), aduk hingga larut.

- Diamkan selama 24 jam, saring, ambil filtrat.

- Tambahkan Air Murni hingga volume tepat 150 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang 100 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 2 ml Air Murni, kocok hingga larut.

- Tambahkan 2 ml larutan Kalium Karbonat 15%, panaskan hingga mendidih.

- Amati larutan, tidak terbentuk endapan.

- Tambahkan 4 ml larutan Kalium Piroantimonat, panaskan hingga mendidih, dinginkan dengan menggunakan icebath.

- Gesek bagian dalam tabung.

- Amati campuran, terbentuk endapan.

- Identifikasi B (Jarak lebur)

- Pada 10 ml larutan uji (1 dalam 10) tambahkan 1 ml Asam Klorida P.

- Terbentuk endapan hablur dari sakarin.

- Cuci endapan dengan Air Murni dingin hingga air cucian bebas klorida dengan pengecekan menggunakan Perak Nitrat 0,1 N.

- Keringkan pada suhu 105oC selama 2 jam.

- Lanjutkan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

- Identifikasi C

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 5 ml Natrium Hidroksida (1 dalam 10), lalu uapkan hingga kering.

- Lebur residu hati-hati di atas hotplate sampai tidak lagi membebaskan amoniak.

- Biarkan residu dingin, larutkan dalam 20 ml Air Murni.

- Netralkan dengan penambahan Asam Klorida 3 N kemudian saring dengan kertas saring.

- Pada filtrat tambahkan satu tetes Besi (III) Klorida: Terjadi warna violet.

- Identifikasi D

- Campur 20 mg zat uji dengan 40 mg Resorsinol P.

- Tambahkan 10 tetes Asam Sulfat P.

- Panaskan campuran dalam waterbath selama 5-6 menit.

- Biarkan dingin, tambahkan 10 ml Air murni dan Natrium Hidoksida 1 N berlebih tetes demi tetes: Terjadi cairan dengan fluoresensi hijau.

  - Kebasaan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080).

    - Cara Kerja :

- Larutkan 1 g zat uji dalam 10 ml Air Murni.

- Larutan bereaksi netral atau basa terhadap kertas indikator pH Universal, tetapi dengan Indikator Fenolftalein tidak terjadi warna merah.

  - Toluensulfonamid

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080).

    - Cara Kerja :

      - Pembuatan Larutan Stok Internal Standar

- Timbang saksama 2.5 mg RS Caffeine, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml Methylene Chloride, sonikasi hingga larut (± 2 menit).

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Methylene Chloride hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Kafein : 0.25 mg/ml).

      - Pembuatan Stok Larutan Baku

- Timbang saksama 2 mg RS o-Toluenesulfonamide dan RS p-Toluenesulfonamide, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan ± 50 ml Methylene Chloride, sonikasi hingga larut (± 2 menit).

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Methylene Chloride hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi o-Toluenesulfonamide : 20 µg/ml, Konsentrasi p-Toluenesulfonamide : 20 µg/ml).

      - Pembuatan Larutan Baku

      - Pipet 5 ml Stok larutan baku, masukkan ke dalam labu erlenmeyer.

      - Kisatkan atau keringkan larutan diatas waterbath dengan suhu 40°C.

      - Angkat labu erlenmeyer, dinginkan hingga suhu ruang.

      - Larutkan residu dengan menambahkan 1 ml Larutan Stok Internal Standar Caffeine, tutup mulut labu erlenmeyer menggunakan alumunium foil.

      - Vortex larutan selama (± 1 menit).

      - Saring larutan ke dalam insert vial dengan menggunakan syringe filter 0.2 µm (Lakukan proses ini dengan cepat dan hati-hati karena larutan mudah menguap).

Konsentrasi o-Toluenesulfonamide : 0,1 mg/ml dan p-Toluenesulfonamide : 0,1 mg/ml

      - Pembuatan Stok Larutan Uji

- Timbang saksama 10 g bahan baku Sodium Saccharin, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Air Murni, sonikasi hingga larut (± 10 menit).

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Atur pH menggunakan pH universal hingga 7-8 dengan menambahkan Natrium Hidroksida 1 N atau Asam Klorida 1 N.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Sakarin Sodium : 200 mg/ml).

      - Larutan Uji

- Masukkan 50 ml Stok larutan uji ke dalam corong pisah.

- Ekstraksi dengan menggunakan 50 ml larutan Methylene Chloride, kocok larutan, lalu saring menggunakan kertas saring yang telah diberi serbuk Sodium Sulfat diatasnya.

- Lakukan proses ekstraksi sebanyak 4 kali.

- Setelah selesai proses ekstraksi, bilas kertas saring menggunakan 10 ml larutan Methylene Chloride.

- Ukur larutan sebanyak 200 ml dengan menggunakan gelas ukur, masukkan ke dalam labu erlenmeyer.

- Kisatkan larutan diatas waterbath dengan suhu 40°C.

- Angkat labu erlenmeyer, dinginkan hingga suhu ruang.

- Larutkan residu dengan menambahkan 1 ml Larutan Stok Internal Standar Caffeine, tutup mulut labu erlenmeyer menggunakan alumunium foil.

- Vortex larutan selama (± 1 menit).

- Saring larutan ke dalam insert vial dengan menggunakan saringan membran 0.2 µm (Lakukan proses ini dengan cepat dan hati-hati karena larutan mudah menguap).

- Pembuatan Larutan Blanko

- Ukur 200 ml larutan Methylene Chloride, masukkan ke dalam labu erlenmeyer.

- Kisatkan atau keringkan diatas waterbath dengan suhu 40°C.

- Angkat labu erlenmeyer, dinginkan hingga suhu ruang.

- Larutkan residu dengan menambahkan 1 ml larutan Methylene Chloride, tutup mulut labu erlenmeyer menggunakan alumunium foil.

- Vortex larutan selama (± 1 menit).

- Saring larutan ke dalam insert vial dengan menggunakan saringan membran 0.2 µm (Lakukan proses ini dengan cepat dan hati-hati karena larutan mudah menguap).

    - Sistem Kromatografi Gas

Instrument 			: GC FID

Kolom 				: G3; 0.53 mm × 30 m ; film 1.00 µm

Temperatur Injection port		: 250oC

Temperatur Column		: 180oC

Temperatur Detector		: 250oC

Flowrate				: 10 ml/menit

Volume injeksi			: 1 μl

Carrier gas 			: Nitrogen

Injection type 			: Split ratio, 2:1

    - Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 6.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 6.0% |
| 3. | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5. | Resolusi (r) | Antara puncak o-Toluenesulfonamide dan p-Toluenesulfonamide ≥ 1.5 |

    - Kriteria Masing-Masing Cemaran Organik Toluenesulfonamide

| No. | Nama Cemaran | Kriteria Penerimaan (ppm) |
| --- | --- | --- |
| 1. | o-Toluenesulfonamide | ≤ 10 |
| 2. | p-Toluenesulfonamide | ≤ 10 |

    - Perhitungan :

- o-Toluenesulfonamide

Cr= RuRst ×Nilai o-Toluenesulfonamide (ppm)

Keterangan:

Cr	= Kadar Cemaran Organik (ppm)

Ru	= Rasio antara luas area o-Toluenesulfonamide dibagi dengan luas area Kafein

dalam larutan uji

Rst	= Rasio antara luas area o-Toluenesulfonamide dibagi dengan luas area Kafein

ppm	= Nilai o-Toluenesulfonamide yang tertera pada botol Reference standar (0.99)

- p- Toluenesulfonamide

Cr= RuRst ×Nilai p-Toluenesulfonamide (ppm)

Keterangan:

Cr	= Kadar Cemaran Organik (ppm)

Ru	= Rasio antara luas area p-Toluenesulfonamide dibagi dengan luas area Kafein

dalam larutan uji

Rst	= Rasio antara luas area p-Toluenesulfonamide dibagi dengan luas area Kafein

dalam larutan baku

ppm	= Nilai p-Toluenesulfonamide yang tertera pada botol Reference standar (0.99)

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080).

    - Cara Kerja :

- Pemeriksaan Timbal (Pb)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Standar 100 ppm

- Pipet 10 ml ICP Multi element Standar Solution 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- (Konsentrasi Pb, Se, As: 100 ppm)

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah larutan induk 100 ppm sesuai tabel di bawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,050 | 0,05 | 100 |
| 0,150 | 0,15 | 100 |
| 0,250 | 0,25 | 100 |
| 0,500 | 0,50 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas; kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang seksama 0,50 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 10 ml Asam Nitrat P dan 20 ml Air Murni ke dalam labu Erlenmeyer.

- Destruksi sampel dengan memanaskan sampel di atas Hotplate hingga mendidih, aduk sesekali hingga terlarut sempurna.

- Dinginkan hingga temperature kamar.

- Masukkan larutan hasil destruksi ke dalam labu ukur 100 ml secara kuantitatif.

- Encerkan dengan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pindahkan larutan ke vial cokelat.

- Pipet 0,1 ml larutan ke dalam labu ukur 100 ml

- Encerkan dengan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0,45 µm, tampung filtrat.

(Konsentrasi Pb : 0,25 ppm)

- Kondisi Uji Kesesuaian Sistem

Read time			: 8 s

Rinse time			: 45 s

RF Power			:1,2 kW

Stabilization time		: 15 s

Viewing mode		: Axial

Nebulizer flow		: 0.7 l/min

Plasma			: 12 l/min

Aux Flow			: 1 l/min

Panjang Gelombang Timbal	: 220,353 nm

Replikasi			: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| 2 | % Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan: Lakukan standar tengah setelah penginjectan deret standar dan akhir penginjectan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma

- Perhitungan

Cu=Intensitas-InterceptSlope×VolMassa×FP

Keterangan :

Cu		= Kadar logam (Pb) yang telah diperhitungkan (ppm)

Intensitas	= Intensitas larutan Uji

Intercept	= Intercept dari deret standar

Slope	= Slope dari deret standar

Vol		= Volume awal (100 ml)

Massa	= Massa sampel uji (gram)

FP		= Faktor Pengenceran (1000)

- Pemeriksaan Arsen (As) dan Selenium (Se)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi As, Se: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi As, Se: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi  As, Se: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi As, Se: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma

  - Zat Mudah Terarangkan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080).

    - Cara Kerja :

- Larutan Padanan A

- Campurkan 0,1 ml Larutan Kobalt (II) Klorida; 0,4 ml Larutan Besi (III) Klorida; 0,1 ml Larutan Tembaga (II) Sulfat dan 4,4 ml Air Murni.

- Masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Larutkan 200 mg zat uji dengan 5 ml Asam Sulfat 1 N ke dalam tabung reaksi.

- Pertahankan suhu larutan pada 45°C sampai 50°C selama 10 menit.

- Bandingkan warna pada Larutan Uji dan Larutan Padanan A; Larutan uji tidak lebih berwarna dari Larutan Padanan A.

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080).

    - Cara Kerja :

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Kandungan Benzoat dan Salisilat

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080).

    - Cara Kerja :

  - Timbang 500 mg zat uji; masukkan ke dalam tabung reaksi.

  - Tambahkan 10 ml Air Murni. Kocok hingga larut sempurna.

  - Asamkan larutan dengan penambahan 5 tetes Asam Asetat 6 N.

  - Tambahkan 3 tetes Besi (III) Klorida.

  - Amati larutan; tidak terjadi endapan atau warna ungu.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080).

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 500 mg zat uji, masukkan ke dalam corong pisah.

- Tambahkan 10 ml Air Murni dan 2 ml Asam Klorida 3 N.

- Tambahkan 30 ml campuran Kloroform P : Etanol P (9:1), ekstraksi dengan menggunakan shaker selama 5 menit.

- Tampung fasa bawah dari larutan hasil ekstraksi ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 20 ml campuran Kloroform P : Etanol P (9:1), ekstraksi dengan menggunakan shaker selama 5 menit.

- Tampung fasa bawah dari larutan hasil ekstraksi ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml, lakukan ekstraksi sebanyak 5 kali.

- Uapkan hasil ekstraksi di atas waterbath hingga kering.

- Larutkan residu dalam campuran 40 ml Etanol dan 40 ml Air Murni.

- Masukkan larutan Natrium Hidroksida 0,1 N LV ke dalam buret 25 ml.

- Tambahkan 3 tetes Indikator Fenolftalein.

- Titrasi larutan dengan Natrium Hidroksida 0,1 N LV hingga titik akhir bewarna merah muda.

- Lakukan penetapan blangko menggunakan campuran 40 ml Etanol dan 40 ml Air Murni.

Tiap ml Natrium Hidroksida 0,1 N setara dengan 20,52 mg C7H4NaO3S

    - Perhitungan :

Cu= Vu-Vb×N ×20,52Wu ×0,1×100%(100%-KA)×100%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Sakarin Sodium yang telah diperhitungkan terhadap zat anhidrat (%) |
| --- | --- | --- |
| Vu | = | Volume Natrium Hidroksida 0,1 N LV yang diperlukan untuk titrasi larutan uji (ml) |
| Vb | = | Volume Natrium Hidroksida 0,1 N LV yang diperlukan untuk titrasi blangko (ml) |
| N | = | Konsentrasi Natrium Hidroksida yang digunakan (N) |
| 20,52 | = | Kesetaraan 1 ml Natrium Hidroksida 0,1 N LV dengan Sakarin Sodium (mg) |
| 0,1 | = | Normalitas teoritis Narium Hidroksida |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| KA | = | Kadar Air (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pengujian Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-018 | 00 | 08 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-018 | 01 | 12 JUN 2023 | - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan cara kerja parameter pemeriksaan | Review Dokumen |
| I-QC-01-018 | 02 | 05 JUN 2024 | - Perubahan pada parameter Toluensulfonamid - Penambahan referensi - Perubahan alat dan bahan | Disesuaikan dengan dilapangan |
| I-QC-01-018 | 03 |  | - Perubahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Penambahan Logan Berat dan Kadar | Disesuaikan dengan dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML