## Prev CC
|  | Lembar Pemeliharaan Climatic Chamber Qlab |  |  | Kode Dokumen | : F-I-EM-04-254-01/00
[5 empty] | Tanggal Efektif | :
[5 empty] | Job Description | : Preventive
[5 empty] | Periode | : 1 Bulan, 3 Bulan, 12 Bulan
ID Unit Chamber |  | :
Manufacture /Vendor |  | :
Location |  | :
Tanggal Pelaksanaan |  | :
Pelaksana |  | :
NO | Activity |  |  | Target | Aktual | RESULT
[6 empty] | PASS | FAILED
A | Pemeliharaan 1 Bulan Sekali
| 1. Periksa tekanan refrigerant pada compressor (Psi) |  |  | 15-30
| 2. Periksa sensor water level pada boiler heater |  |  | Normal
B | Pemeliharaan 3 Bulan Sekali
| 1. Cleaning water tank pada boiler heater |  |  | Bersih
C | Pemeliharaan 12 Bulan Sekali
| 1. Kondisi Fisik Dry Heater |  |  | OK
| 2. Kondisi Fisik Humidifier Heater |  |  | OK
| 3. Arus Listrik Dry Heater |  |  | <18.5 A
| 4. Arus Listrik Humidifier Heater |  |  | <18.5 A
| 5. Kondisi Fisik Circulating Fan |  |  | OK
| 7. Kondisi Running Circulating Fan |  |  | Normal
| 8. Periksa settingan double safety thermometer (oC) |  |  | 45
Catatan Temuan Pelaksanaan Pekerjaan
Deskripsi Temuan :
Diisi Oleh, |  |  | Diperiksa Oleh,
Pelaksana Pekerjaan |  |  | SPV STUDC
(__________________________________) |  |  | (___________________________________)
Tgl. |  |  | Tgl.