- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian dan pembersihan alat Autotitrator Mettler Toledo T-50 agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian alat Autotitrator Mettler Toledo T-50.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab:

- Melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan.

- Definisi

Autotitrator adalah alat laboratorium yang mampu melakukan prosedur titrasi secara otomatis menggunakan pengontrolan microprosesor.

- Referensi

  - Operating Manual Alat Autotitrator Mettler Toledo T-50

- Alat dan Bahan

  - Alat

- Tisu

- Lap bebas serat

  - Bahan

- Air Murni

- Instruksi Kerja

  - Pengoperasian Alat

    - Pengamanan

    - Sebelum digunakan, alat harus dalam keadaan bersih

    - Gunakan alat pelindung diri personel yang sesuai ketika melakukan aktifitas

    - Persiapan Autotitrator

    - Hubungkan alat dengan stop kontak 220 Volt.

    - Nyalakan alat dengan menekan tombol power yang ada di bagian depan alat sebelah kanan atas.

    - Persiapan Elektroda

    - Sambungkan elektroda yang akan digunakan dengan kabel penghubung ke autotitrator.

      - Type DG113-SC, untuk Titrasi Bebas Air.

      - Type DG115-SC, untuk Titrasi Asam-Basa.

      - Type DM140-SC, untuk Titrasi Redoks.

      - Type DM141-SC, untuk Titrasi Argentometri

    - Pasang elektroda melalui lubang di atas titration head.

    - Jika akan digunakan, buka karet pada elektroda, sedangkan jika telah selesai digunakan, tutup karet pada elektroda.

    - Persiapan Buret

    - Tuangkan titran yang akan digunakan ke dalam botol reagent.

    - Masukkan buret tip ke lubang (yang tersumbat dengan plug plastik berwarna putih).

    - Tekan , pilih User Name yang akan digunakan, kemudian tekan “Login”.

    - Tekan “Manual”, lalu tekan “Burette”.

    - Tekan “Rinse”, pilih nama dan konsentrasi titran yang digunakan (misalnya: NaOH 0.1 mol/L) dan isi jumlah siklus pembilasan buret (misalnya: 3).

    - Tekan “Back” sebanyak 4x.

    - Setelah selesai, pasang buret tip ke dalam beaker autotitrator melalui lubang kecil di atas titration head yang berlawanan arah dengan letak elektroda.

    - Pembuatan Metoda Titrasi Blanko

    - Tekan “Methods”, lalu pilih “New”.

    - Tekan “Standard Method Template”.

    - Pilih “ID”: “00011” dengan “Title”: “Blank with EQP”.

    - Tekan “Title”, pada kolom “ID” ganti nama dengan nama metoda (misalnya: Blanko NaOH 0,1 N).

    - Tekan “OK”.

    - Tekan “Sample”, pada kolom “Entry Type” pilih jenis sampel yang akan dimasukkan (berdasarkan berat/volume).

    - Tekan “OK” sebanyak 2x.

    - Tekan “Titration (EQP) [1]”, lalu tekan “Titrant”.

    - Tekan , pilih nama dan konsentrasi titran yang digunakan pada template (misalnya: NaOH 0.1 mol/L), lalu tekan “OK”.

    - Jika nama dan konsentrasi titran yang diinginkan tidak ada pada template, tekan “New”.

    - Pada kolom “Name”, isi dengan nama titran yang digunakan (misalnya: NaOH).

    - Pada kolom “Concentration”, isi dengan konsentrasi titran yang digunakan (misalnya: 0,1 mol/L).

    - Pada kolom “Burette Volume”, isi sesuai dengan volume buret yang digunakan (misalnya:   20 ml).

    - Tekan “Save”.

    - Tekan “Sensor”, kemudian pada kolom “Type” pilih tipe sensor yang digunakan.

    - Catatan:

      - Untuk Titrasi Bebas Air dan Asam-Basa, pilih tipe sensor “pH”.

      - Untuk Titrasi Redoks dan Titrasi Argentometri, pilih tipe sensor “mV”.

    - Sedangkan pada kolom “Sensor”, pilih tipe elektroda yang dipakai (lihat kembali point c.1. Persiapan Elektroda).

    - Pastikan status sensor input: “PnP”, lalu tekan “OK”.

    - Tekan “Predispense”.

    - Pada kolom “Mode”, pilih “Volume”.

    - Pada kolom “Volume”, isi dengan: 0 ml, sedangkan pada kolom “Wait Time”, isi dengan: 0s.

    - Tekan “OK”.

    - Tekan “Control”, kemudian tekan “Mode”.

    - Catatan:

      - Untuk Titrasi Redoks, Argentometri dan Asam-Basa, pilih “Acid/base”

      - Untuk Titrasi Bebas Air, pilih “Acid/base (non aqueous)”.

    - Tekan “OK”.

    - Tekan “Termination”, isi dengan volume titrasi blanko maksimal yang biasa diperoleh (misalnya: 0,2 ml).

    - Cheklist “After Number of Recognized EQPS”, lalu tekan “OK” sebanyak 2x.

    - Tekan “Save”.

    - Untuk membuat shortcut:

      - Tekan “Start”.

      - Lalu tekan “Add To Home”.

      - Isi kolom “Description” dengan judul metode (misalnya: BlkNaOH0,1);

      - Tekan “Save”.

    - Pembuatan Metoda Titrasi Standarisasi Larutan Volumetrik

    - Tekan “Methods”, lalu pilih “New”.

    - Tekan “Standard Method Template”.

    - Pilih “ID”: “00001” dengan “Title”: “EQP”.

    - Tekan “Title”, pada kolom “ID” ganti nama dengan nama metoda (misalnya: Standarisasi NaOH 0,1 N).

    - Tekan “OK”.

    - Tekan “Sample”, pada kolom “Entry Type” pilih jenis sampel yang akan dimasukkan (berdasarkan berat/volume).

    - Tekan “OK” sebanyak 2x.

    - Tekan “Titration (EQP) [1]”, lalu tekan “Titrant”.

    - Tekan , pilih nama dan konsentrasi titran yang digunakan pada template (misalnya: NaOH 0.1 mol/L), lalu tekan “OK”.

    - Jika nama dan konsentrasi titran yang diinginkan tidak ada pada template, tekan “New”.

    - Pada kolom “Name”, isi dengan nama titran yang digunakan (misalnya: NaOH).

    - Pada kolom “Concentration”, isi dengan konsentrasi titran yang digunakan (misalnya: 0,1 mol/L).

    - Pada kolom “Burette Volume”, isi sesuai dengan volume buret yang digunakan (misalnya:   20 ml).

    - Tekan “Save”.

    - Tekan “Sensor”, kemudian pada kolom “Type” pilih tipe sensor yang digunakan.

    - Catatan:

      - Untuk Titrasi Bebas Air dan Asam-Basa, pilih tipe sensor “pH”;

      - Untuk Titrasi Redoks dan Argentometri pilih tipe sensor “mV”.

    - Sedangkan pada kolom “Sensor”, pilih tipe elektroda yang dipakai (lihat kembali point c.1. Persiapan Elektroda).

    - Pastikan status sensor input: “PnP”, lalu tekan “OK”.

    - Tekan “Predispense”.

    - Pada kolom “Mode”, pilih “Volume”.

    - Pada kolom “Volume”, isi dengan: 0 mL, sedangkan pada kolom “Wait Time”, isi dengan:  0 s.

    - Tekan “OK”.

    - Tekan “Control”, kemudian tekan “Mode”.

    - Catatan:

      - Untuk Titrasi Redoks, Argentometri dan Asam-Basa, pilih “Acid/base”.

      - Untuk Titrasi Bebas Air, pilih “Acid/base (non aqueous)”.

    - Tekan “OK”.

    - Tekan “Termination”, isi dengan volume titrasi maksimal untuk standarisasi yang biasa diperoleh (misalnya: 10 ml).

    - Cheklist “After Number of Recognized EQPS”, lalu tekan “OK” sebanyak 2x.

    - Tekan “Calculation R2”, isi kolom “Result Unit” dengan: “N” untuk normalitas.

    - Pada kolom “M”, pilih standar volumetrik yang digunakan untuk standarisasi larutan volumetrik.

    - Tekan “OK”, lalu tekan “Save”.

    - Untuk membuat shortcut:

      - Tekan  “Start”.

      - Lalu tekan “Add To Home”;

      - Isi kolom “Description” dengan judul metode (misalnya: StNaOH0,1N);

      - Tekan “Save”.

    - Pembuatan Metoda Titrasi Pemeriksaan Kadar Sampel

    - Tekan “Methods”, lalu pilih “New”.

    - Tekan “Standard Method Template”.

    - Pilih “ID”: “00001” dengan “Title”: “EQP”.

    - Tekan “Title”, pada kolom “ID” ganti nama dengan nama metoda (misalnya: Ambroxol HCl).

    - Tekan “OK”.

    - Tekan “Sample”, pada kolom “Entry Type” pilih jenis sampel yang akan dimasukkan (berdasarkan berat/volume).

    - Tekan “OK” sebanyak 2x.

    - Tekan “Titration (EQP) [1]”, lalu tekan “Titrant”.

    - Tekan , pilih nama dan konsentrasi titran yang digunakan pada template (misalnya: NaOH 0.1 mol/L), lalu tekan “OK”.

    - Jika nama dan konsentrasi titrant yang diinginkan tidak ada pada template, tekan “New”.

    - Pada kolom “Name”, isi dengan nama titran yang digunakan (misalnya: NaOH).

    - Pada kolom “Concentration”, isi dengan konsentrasi titran yang digunakan (misalnya: 0,1 mol/L).

    - Pada kolom “Burette Volume”, isi sesuai dengan volume buret yang digunakan (misalnya:   20 ml).

    - Tekan “Save”.

    - Tekan “Sensor”, kemudian pada kolom “Type” pilih tipe sensor yang digunakan

    - Catatan:

      - Untuk Titrasi Bebas Air dan Asam-Basa, pilih tipe sensor “pH”.

      - Untuk Titrasi Redoks dan Argentometri pilih tipe sensor “mV”.

    - Sedangkan pada kolom “Sensor”, pilih tipe elektroda yang dipakai (lihat kembali point c.1. Persiapan Elektroda).

    - Pastikan status sensor input: “PnP”, lalu tekan “OK”.

    - Tekan “Predispense”.

    - Pada kolom “Mode”, pilih “Volume”.

    - Pada kolom “Volume”, isi dengan: 0 ml, sedangkan pada kolom “Wait Time”, isi dengan:  0 s.

    - Tekan “OK”.

    - Tekan “Control”, kemudian tekan “Mode”.

    - Catatan:

      - Untuk Titrasi Redoks, Argentometri dan Asam-Basa, pilih “Acid/base”.

      - Untuk Titrasi Bebas Air, pilih “Acid/base (non aqueous)”.

    - Tekan “OK”.

    - Tekan “Termination”, isi dengan volume titrasi maksimal yang biasa diperoleh untuk pemeriksaan kadar sampel (misalnya: 10 mL).

    - Cheklist “After Number of Recognized EQPS”, lalu tekan “OK” sebanyak 2x.

    - Tekan “Calculation R2”, isi kolom “Result Unit” dengan: “%” untuk kadar.

    - Pada kolom “Constant”, isi dengan nilai kesetaraan sampel.

    - Pada kolom “M”, pilih “None”.

    - Tekan “OK”, lalu tekan “Save”.

    - Untuk membuat shortcut:

      - Tekan “Start”;

      - Lalu tekan “Add To Home”.

      - Isi kolom “Description” dengan judul metode (misalnya: AmbrxlHCl);

      - Tekan “Save”.

    - Menjalankan Pemeriksaan

    - Preparasi blanko/standar volumetrik/sampel seperti pada metoda titrasi konvensional sesuai dengan instruksi kerja pemeriksaan kadar masing-masing bahan ke dalam beaker autotitrator.

    - Pasang beaker pada autotitrator.

    - Tekan  pada kolom ”User Name”.

    - Pilih User Name yang akan digunakan, tekan “Login”.

    - Kocok larutan secara manual hingga larut, dengan cara tekan “Manual”, lalu tekan “Stirrer”.

    - Pada kolom “Stir Time”, ketik “30”.

    - Tekan “Start”, lalu tekan “OK”.

    - Kemudian tekan “Back” sebanyak 2x.

    - Lakukan pemeriksaan dengan menekan masing-masing shortcut yang sebelumnya telah dibuat, lalu tekan “Start”.

    - Tunggu hingga hasil pemeriksaan keluar.

    - Untuk titrasi blanko, lakukan langkah h.1 - h.5 sebanyak 1x saja. Sedangkan untuk titrasi standarisasi konsentrasi larutan volumetrik dan titrasi pemeriksaan kadar sampel, lakukan langkah h.1 - h.5 masing-masing sebanyak 2x atau hingga didapatkan hasil analisa yang konstan

    - Pembersihan alat Kategori I

    - Bilas elektroda dengan air murni hingga bersih.

    - Keringkan elektroda dengan tissue.

    - Tutup karet pada elektroda.

    - Lepaskan elektroda dari holdernya, lalu simpan di tempat penyimpanan yang aman.

    - Lepaskan buret dari titration head, kemudian simpan di botol reagent.

    - Cuci beaker autotitrator dengan teepol, bilas dengan air bersih lalu keringkan.

    - Lakukan langkah i.1 hingga i.6 setiap selesai pemakaian alat

    - lsi Formulir Pemakaian dan Pembersihan Alat/lnstrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06)

    - Pembersihan alat Kategori II

    - Bersihkan bagian luar Autotitrator dengan lap bersih yang dibasahi dengan air seperlunya.

    - Keringkan bagian luar Autotitrator yang disebutkan pada langkah 1 dengan lap bersih dan kering.

    - Lakukan langkah j.1 hingga j.2 setiap hari.

4)     lsi Formulir Pemakaian dan Pembersihan Alat/lnstrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-021 | 00 | 6 AUG 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-00-021 | 01 | 04 MAY 2023 | - Perubahan pada format dokumen - Penambahan judul menjadi Instruksi Kerja Pengoperasian Autotitrator Mettler Toledo T-50 - Perubahan poin penanggung jawab | Review dokumen 3 tahun |
| I-QC-00-021 | 02 |  | - Perubahan Format - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan isi Instruksi Kerja | Menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

| 1. | AMPM |
| --- | --- |
| 2. | SPBB |
| 3. | SPAR |
| 4. | SSCP |
| 5. | AMUT |
| 6. | SOVMA |
| 7. | SKK |

Controlled Copy :