- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan purified water dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pengambilan contoh purified water dan pemeriksaan purified water sesuai dengan instruksi kerja ini

- Definisi

Purified Water adalah air demineralisasi yang di proses menggunakan serangkaian tahap pemurnian sehingga menghasilkan air yang bebas mineral, senyawa organik dan mikroba.

- Referensi

  - Farmakope Indonesia Edisi VI (2020) Hal. 69 – 70

- Bahan dan Alat

| - Bahan |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Air Murni |  |  |  |  |  |
| 2. | Standar Conductivity 1,3 µS/cm |  |  |  |  |  |
| - Alat |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Botol Steril |  |  |  |  |  |
| 2. | Botol 1000 ml |  |  |  |  |  |
| 3. | Botol Semprot |  |  |  |  |  |
| 4. | Conductivity Meter |  |  |  |  |  |
| 5. | Gelas Kimia |  |  |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

- Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Purified Water (S-QC-01-220)

- Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Karbon Organik Total

- Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Purified Water (S-QC-01-220)

- Cara Kerja:

      - Lakukan pemeriksaan TOC dengan mengambil data dari TOC Inline.

      - Catat hasil TOC Inline pada lembar kerja pemeriksaan purified water (F-PQC-00-008-02).

  - Konduktivitas

- Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Purified Water (S-QC-01-220)

- Cara Kerja

- Tahap 1

- Masukkan 100 ml larutan contoh ke dalam gelas kimia 100 ml

- Lakukan pengukuran konduktivitas sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian alat Konduktometer pada suhu 25°C.

- Baca konduktivitas larutan uji yang ditunjukkun alat.

- Jika pengukuran konduktivitas tidak lebih dari 1,3 µS/cm; maka Purified Water memenuhi syarat uji konduktivitas. Jika konduktivitas lebih besar, lanjut pemeriksaan ke tahap 2.

- Tahap 2

- Masukkan 100 ml larutan contoh ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Atur suhu pertahankan pada 25 + 1°C.

- Kocok kuat kemudian ukur konduktivitas larutan.

- Jika terjadi perubahan konduktivitas kurang dari 0,1 µS/cm per 5 menit, catat konduktivitas.

- Jika konduktivitas tidak lebih besar dari 2,1 µs/cm; maka Purified Water memenuhi syarat uji konduktivitas. Jika konduktivitas lebih besar dari 2,1 µs/cm; lanjutkan pemeriksaan ke tahap 3.

- Tahap 3

- Pada larutan contoh pada tahap 2; tambahkan 0,3 ml larutan Kalium Klorida Jenuh.

- Ukur pH larutan; tentukan nilai pH larutan.

- Jika konduktivitas tidak Iebih besar dari persyaratan konduktivitas untuk penetapan pH, maka Purified Water memenuhi syarat. Jika konduktivitas terukur diluar rentang 5,0 - 7,0; maka Purified Water tidak memenuhi syarat uji konduktivitas.

  - Angka Lempeng Total

- Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Purified Water (S-QC-01-220)

- Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Mikrobiologi Air.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-220 | 00 | 02 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-220 | 01 | 10 SEP 2021 | Pengurangan spesifikasi Fisika, Kimia dan Mikrobiologi | Penyesuaian dengan referensi |
| I-QC-01-220 | 02 | 13 JUL 2023 | Perubahan pada Point 1. 3. 5. dan 7 | Review dokumen sesuai referensi terbaru |
| I-QC-01-220 | 03 |  | - Perubahan Definisi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Instruksi Kerja - Penambahan Penerima Distribusi | Review dokumen sesuai kompendia terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML