- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Opadry QX 321A180025 White dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Opadry QX 321A180025 White sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

PT. Kimia Farma;

Farmakope Cina (2015), Hal. 579-580;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 5. | Gelas Kimia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Penjepit Cawan | 6. | Gelas Ukur |  |  |
| 3. | Cawan Pijar | 7. | Furnace |  |  |
| 4. | Desikator |  |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni |  |
| --- | --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry QX 321A180025 White (S-QC-01-292).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Dispersi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry QX 321A180025 White (S-QC-01-292).

    - Cara Kerja :

- Timbang 0,1 g zat uji; masukkan ke dalam gelas kimia.

- Tambahkan 100 ml Air Murni, kocok selama 5 menit.

- Biarkan larutan.

- Amati pemerian larutan, campuran akan mengendap.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry QX 321A180025 White (S-QC-01-292).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, pijarkan kembali cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan :

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Batas Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry QX 321A180025 White (S-QC-01-292).

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry QX 321A180025 White (S-QC-01-292).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-336 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML