- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Glyceryl Trinitrate Pellet 1,4% dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Glyceryl Trinitrate Pellet 1,4% sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1287 – 1288;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022) Hal. 290;

PT. Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan analitik | 7. | Kertas saring |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 8. | Labu ukur |
| 3. | Oven | 9. | Sentrifuge |
| 4. | Desikator | 10. | Ultrasonic |
| 5. | HPLC | 11. | Syringe Filter |
| 6. | Gelas ukur | 12. | Membrane filter |

  - Bahan

| 1.; Air murni; 3.; RS Nitrogliserin. 2.; Metanol. |  |
| --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glyceryl Trinitrate Pellet 1,4 % (S-QC-01-138).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glyceryl Trinitrate Pellet 1,4 % (S-QC-01-138).

    - Cara Kerja:

        - Identifikasi a (Kromatografi Lapis Tipis)

Lakukan pemeriksaan parameter identifikasi metoda Kromatografi Lapis Tipis sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter Cemaran Organik. Harga Rf bercak utama pada kromatogram Larutan uji A sesuai dengan Larutan baku seperti yang diperoleh pada Cemaran organik.

        - Identifikasi B (Metoda HPLC)

Lakukan pemeriksaan parameter identifikasi metoda HPLC sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter Kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan Uji sesuai dengan Larutan Baku, seperti yang diperoleh pada penetapan Kadar.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glyceryl Trinitrate Pellet 1,4 % (S-QC-01-138).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 60 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP=Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan:

SP	= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glyceryl Trinitrate Pellet 1,4 % (S-QC-01-138).

    - Cara Kerja:

  - Fase Gerak

- Campurkan Metanol dan Air murni dengan perbandingan (1:1) ke dalam botol Fase Gerak 1000 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Saring menggunakan pompa vakum dan membran filter 0,20 µm.

- Awaudarakan larutan menggunakan ultrasonic bath ±15 menit.

  - Larutan Baku

- Timbang 375,00 mg Reference Standar Diluted Nitroglycerin, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan syringe filter 0,20 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis.

(Konsentrasi Larutan baku: 0,01×375/50= 0,075 mg/ml)

* 0,01 diperoleh dari = konsentrasi RS Diluted Nitroglycerin (0,983)/100×BJ Propilen Glikol (1,04)

*Catatan penangan RS Diluted Nitroglycerin: Perlalukan dengan hati-hati, dapat meledak karena benturan atau panas yang berlebih. Ampul disimpan tertutup pada suhu 4 oC, biarkan pada suhu ruang sebelum membuka ampul. Ketika dibuka, lindungi dari kelembapan dan Cahaya, gunakan segera. Buka bagian yang tidak terpakai.

  - Larutan Uji

- Gerus zat uji hingga halus merata.

- Timbang seksama 536,00 mg zat uji yang telah digerus, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan 50 ml Metanol P sonikasi selama 15 menit.

- Tambahkan 25 ml Air murni, sonikasi selama ±15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan 25 ml Air Murni, sonikasi selama ±15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Shaker larutan selama ±30 menit.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas.

- Strirrer larutan dengan cara memasukkan magnet stirrer ke dalam labu ukur yang sudah di tanda bataskan selama ±15 menit.

- Saring larutan dengan kertas saring, tampung filtrat ke dalam vial coklat.

- Saring larutan dengan syringe filter 0,2 μm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis.

(Konsentrasi Larutan Uji: 0,075 mg/ml)

  - Sistem Kromatografi

Kolom			: L1 (C18); 4,6 mm x 25 cm; 5 µm

Suhu Kolom			: 25°C (suhu ruang)

Panjang Gelombang		: 220 nm

Laju alir			: 1,0 ml/menit

Volume injeksi		: 20 µL

Fase Gerak			: Metanol : Air Murni (1 : 1)

  - Kriteria Penerimaan

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 3,0% |
| Waktu retensi (tr) | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 3,0% |
| Tailing faktor (tf) | tf ≤ 2,5% |
| Lempeng teoritis (N) | N ≥ 3000 |

    - Perhitungan:

C=LuLs×WsWu×10050×KWsKZA×100%

Keterangan:

C	= Kadar Glyceryl Trinitrate Pellet 1,4% yang telah diperhitungkan terhadap baku

kerja (%)

Lu 	= Luas area larutan uji

Ls	= Luas area larutan baku

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

10050	= Faktor Pengenceran

KWs	= Kadar baku kerja

KZA	= Kadar zat aktif

  - Cemaran Organik

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glyceryl Trinitrate Pellet 1,4 %  (S-QC-01-127).

    - Cara Kerja:

        - Fase Gerak

- Campurkan Larutan Toluen - Etil asetat dengan perbandingan (4 : 1) sebanyak 100 mL, masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Homogenkan Larutan.

- Masukkan ke dalam chamber.

- Jenuhkan fase gerak.

        - Pembuatan Larutan Penampak Bercak

- Timbang 1 gram difenilamin, masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Larutkan dengan 100 mL metanol.

- Aduk hingga homogen.

        - Pembuatan Larutan Baku

- Timbang saksama 160 mg Reference Standard Diluted Nitroglycerine, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan metanol hingga ¾ labu, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan siap untuk dianalisis.

(Konsentrasi : 0,01x160/10 = 160 µg/mL)

*0,01 diperoleh dari konsentrasi diluted nitroglycerin (0,983)/100 x BJ Propilen Glikol (1.04)

        - Pembuatan Larutan Uji A

- Timbang saksama 286,00 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan methanol sebanyak ¾ labu ukur, sonikasi selama ± 10 menit.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen

- Sentrifugasi dan gunakan filtrat sebagai larutan uji A.

- Larutan siap untuk dianalisis

(Konsentrasi Larutan Uji A : 286/25 x 1,4/100 = 160 µg/mL)

        - Pembuatan Larutan Uji B

- Timbang saksama 14,3 gram zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan methanol sebanyak ¾ labu ukur, sonikasi selama ± 10 menit.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Sentrifugasi dan gunakan filtrat sebagai larutan uji B.

- Larutan siap untuk dianalisis

(Konsentrasi Larutan Uji B :  8 mg/mL)

        - Metode Penetapan

Fase Diam		: TLC Silika Gel 60 F254 Plate

Fase Gerak		: Toluen – Etil Asetat (4 : 1)

Jarak Antar Noda	: ± 2 cm

Volume Penotolan	: 5, 10, 15, 20 µl larutan baku; 20 µl Larutan Uji A dan B

Detektor		: UV 254 dan UV 366

        - Pengukuran

- Totolkan masing-masing 20 µL pelarut; 20 µL larutan Uji A dan Larutan Uji B; dan 5, 10, 15, 20 µL larutan Baku pada plat KLT dengan jarak penotolan 2 cm.

- Biarkan totolan mengering.

- Eluasi dengan fase gerak hingga fase gerak merambat lebih kurang 15 cm.

- Angkat plat KLT, biarkan kering di udara.

- Semprot plat dengan larutan penampak bercak, keringkan .

- Amati plat KLT di bawah cahaya UV 254 dan 366 selama kurang lebih 15 menit.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glyceryl Trinitrate Pellet 1,4 %  (S-QC-01-127).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-137 | 00 | 19 APR 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-137 | 01 | 14 FEB 2022 | - Perubahan templet dokumen; Poin 3; Poin 5; Poin 6; Poin 7.2.2; Poin 7.4 | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |
| I-QC-01-137 | 02 | 07 NOV 2024 | - Perubahan referensi, alat dan bahan - Penambahan parameter identifikasi - Menghilangkan bahasa inggris - Perubahan parameter susut pengeringan dan kadar | Review dokumen sesuai referensi terbaru |
| I-QC-01-137 | 03 |  | - Perubahan cara kerja kadar - Penambahan parameter cemaran organik | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA