- Tujuan

  - Untuk memastikan tata cara uji kesesuaian sistem (UKS) metoda Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (HPLC) dilakukan dengan baik dan benar.

  - Untuk memastikan keefektifan sistem operasional akhir sehingga diperoleh kondisi operasional dan kromatogram yang baik.

- Ruang Lingkup

Uji Kesesuaian Sistem (UKS) melingkupi persiapan, uji kesesuaian sistem dan dokumentasi.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui, dan mengesahkan prosedur  ini.

  - Asisten Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Supervisor dan pelaksana bertanggung jawab untuk :

    - Mengoperasikan, membersihkan dan memelihara rutin peralatan sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pembersihan dan pemeliharaan rutin kepada supervisor.

- Definisi

  - HPLC (High Performance Liquid Chromatographys) adalah salah satu teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi. HPLC merupakan Teknik pemisahan berdasarkan fase diam berupa padatan dan fase gerak berupa cairan.

  - Uji kesesuaian sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kromatografi gas dan kromatografi cair, uji ini digunakan untuk memverifikasi bahwa sistem kromatografi (resolusi dan reproduktifitas) memadai untuk analisis yang dilakukan.

- Referensi

  - Farmakope Indonesia VI  (2020) Halaman 2037;

  - Suplemen III Farmakope Indonesia VI Hal. 218 – 219;

  - PT Kimia Farma Tbk

- Prosedur

  - Persiapan

    - Siapkan bahan dan pereaksi yang akan digunakan sesuai dengan masing-masing instruksi kerja pemeriksaan bahan baku/ produk yang akan diperiksa.

    - Operasikan alat HPLC sesuai dengan instruksi kerja pemakaian alat HPLC.

    - Lakukan uji kesesuaian sistem sebelum pemeriksaan dimulai.

  - Uji Kesesuaian Sistem

    - Tentukan parameter yang akan diuji kesesuaian sistemnya berdasarkan instruksi kerja masing-masing produk/bahan baku, apabila tidak tercantum pada instruksi kerja maka parameter yang diuji adalah sebagai berikut :

| No. | Parameter | Jenis zat uji |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Single Component | Multi Component |
| 1 | Keberulangan penyuntikan larutan baku | v | v |
| 2 | Resolusi | - (kecuali jika pelarut/ fasa gerak memberikan respon) | v |
| 3 | Faktor Ikutan (tailing factor) | v | v |
| 4 | Efisiensi kolom (*) | v | v |

(*) Efisiensi kolom dilakukan untuk kolom baru atau kolom yang sudah rutin dipakai dimana puncak pada kromatogram sudah tidak baik.

    - Lakukan uji kesesuaian sistem dengan cara sebagai berikut :

- Keberulangan penyuntikan larutan uji kesesuaian sistem (UKS)

- Syarat: SBR ≤ 2%

- Cara Kerja:

- Buat larutan UKS sesuai dengan instruksi kerja pemeriksaan sesuai dengan masing – masing bahan baku/produk yang akan diperiksa.

- Buat larutan UKS sebanyak 1 (satu) buah.

- Lakukan penyuntikan sebanyak 5 (lima) kali.

- Proses hasil penyuntikan larutan UKS sesuai instruksi kerja masing-masing HPLC.

- Lihat SBR area dan waktu retensi.

- Jika hasil yang diperoleh memenuhi syarat, lanjutkan pemeriksaan sesuai dengan masing-masing instruksi kerja pemeriksaan bahan baku/ produk yang sedang diperiksa.

- Jika SBR dari area yang diperoleh tidak memenuhi syarat, lakukan langkah-langkah berikut:

- Periksa kembali autosampler apakah terjadi kebocoran atau tidak.

- Jika tidak ada kebocoran, lakukan priming pada autosampler sebanyak 2-3 kali.

- Jika SBR dari waktu retensi yang diperoleh tidak memenuhi syarat, lakukan langkah-langkah berikut :

- Periksa kembali kondisi tekanan (pressure) pada pompa dan gelembung udara dalam selang fasa gerak, kestabilan suhu kolom dan kebocoran.

- Lakukan priming solvent untuk mengeluarkan gelembung udara yang terjebak, ulangi sebanyak 2-3 kali agar gelembung udara benar-benar keluar.

- Pastikan kembali tidak ada gelembung udara dalam selang dan tekanan pada pompa sudah stabil.

- Pastikan suhu kolom dalam keadaan stabil.

- Catat hasil pemeriksaan dalam formulir Hasil Uji Kesesuaian Sistem (UKS) Metode HPLC.

- Perhitungan :

SB  =i=1NXi-X2N-1

SBR= SBXx100%

Keterangan:

SBR		= Simpangan baku relatif

SB		= Simpangan baku

N		= Jumlah sampel

X		= Rata-rata

- Resolusi

- Syarat:

Pemisahan 2 puncak yang berdekaan (Resolusi) > 1.5, kecuali dinyatakan lain sesuai instruksi kerja masing-masing produk/bahan baku.

- Car Kerja:

- Amati kromatogram dan proses hasil penyuntikan larutan UKS sesuai instruksi kerja masing-masing HPLC hingga diperoleh data resolusi.

- Catat rata-rata resolusi yang diperoleh dalam formulir Hasil Uji Kesesuaian Sistem (UKS) Metode HPLC.

- Perhitungan :

- Rs=2×(tR2-tR1)(W1+W2)

Keterangan:

Rs 		= Resolusi

tR2 		= Waktu retensi peak 2

tR1 		= Waktu retensi peak 1

W1 	= Lebar 50% peak 1

W2 	= Lebar 50% peak 2

- Faktor Ikutan / Tailing Factor (TF)

- Syarat :

  - Bentuk puncak simetris, Tailing Factor (TF) = 1

- Tidak ada syarat maksimal

        - Untuk komponen tunggal (single component), tailing factor > 1 masih dapat dipakai   selama puncak kembali ke baseline

        - Untuk multi component, tailing factor > 1 masih dapat dipakai  selama resolusi memenuhi syarat.

        - Kecuali dinyatakan lain sesuai instruksi kerja masing-masing produk/ bahan baku.

-   Cara Kerja :

- Amati kromatogram dan proses hasil penyuntikan larutan UKS sesuai instruksi kerja masing-masing HPLC hingga diperoleh data faktor ikutan.

- Catat rata-rata faktor ikutan yang diperoleh dalam formulir Hasil Uji Kesesuaian Sistem (UKS) Metode HPLC.

- Perhitungan

Keterangan:

TF		= Tailing Factor

W		= Lebar puncak pada 5 % tinggi

f	 = Jarak maksimum puncak sampai tepi muka puncak, diukur pada titik      dengan ketinggian 5 % dari tinggi puncak terhadap garis dasar.

- Efisiensi Kolom

- Syarat:

Jumlah lempeng teoritis dalam kromatogram (N) ≥ 2000 kecuali dinyatakan lain sesuai instruksi kerja masing-masing produk/ bahan baku.

- Cara Kerja:

- Amati kromatogram dan proses hasil penyuntikan larutan UKS sesuai instruksi kerja masing-masing HPLC hingga diperoleh data jumlah lempeng teoritis.

- Catat rata-rata lempeng teoritis yang diperoleh dalam formulir Uji Kesesuaian Sistem (UKS) Metode HPLC

- Perhitungan:

Keterangan:

N 		= Angka Lempeng Kolom

tR		= Waktu Retensi

W		= Lebar Puncak

Catatan :

- Jika semua parameter uji kesesuaian sistem sudah memenuhi syarat lanjutkan pemeriksaan sesuai instruksi kerja masing-masing produk/bahan baku.

- Jika larutan UKS dan larutan standar berbeda, maka lanjutkan penyuntikan dengan menyuntikan larutan standar sebanyak 5 kali yang selanjutnya digunakan untuk menghitung kadar sample.

  - Dokumentasi

    - Lampirkan hasil UKS beserta dengan kromatogram pada lembar kerja masing-masing produk/bahan baku.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PQC-04-014 | 00 |  | - | Dokumen Baru |
|  | 01 |  | 6. Prosedur | Review Document |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SQC

Controlled Copy:

| 1. | SCRP | 3. | AMQC |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. 2. | SCSR AMQA | 4. | SCPRP |