- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Etoricoxib TSS 60 mg  dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Etoricoxib TSS 60 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - Indian Pharmacopoeia Tahun 2022

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 209) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Batang Pengaduk | 11. |  | Membran filter 0,20 µm |
| 2. |  | Botol Fasa Gerak | 12. |  | Gelas ukur |
| 3. |  | Dissolution Tester | 13. |  | Mortir dan Stemper |
| 4. |  | Desintegration Tester | 14. |  | pH meter |
| 5. |  | Friability Tester | 15. |  | Sentrifuga |
| 6. |  | Gelas Kimia | 16. |  | Spatula |
| 7. |  | Hardness Tester | 17. |  | Syringe |
| 8. |  | HPLC | 18. |  | Timbangan analitik |
| 9. |  | Labu ukur 20 mL, 50 mL, 100 mL, 1000 mL | 19. |  | Ultrasonic bath |
| 10. |  | Pipet Volumetrik 1 mL, 2 mL | 20. |  | Syringe filter 0,20 µm |
| - Bahan |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Baku kerja Etoricoxib |  | 6. | Akuades |  |
| 2. | Sampel Etoricoxib TSS 60 mg |  | 7. | Potassium Dihydrogen Phosphate |  |
| 3. | Asam Fosfat (p) |  | 8. | NaOH 1 M |  |
| 4. | Asetonitril Pro HPLC |  | 9. | Metanol Pro HPLC |  |
| 5. | Sodium Lauryl Sulphate |  | 10. | Monobasic Sodium Phosphate |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Etoricoxib TSS 60 mg (S-QC-03-178).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Etoricoxib TSS 60 mg (S-QC-03-178).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Etoricoxib TSS 60 mg (S-QC-03-178).

    - Cara Kerja  :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Etoricoxib TSS 60 mg (S-QC-03-178).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Etoricoxib TSS 60 mg (S-QC-03-178).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Etoricoxib TSS 60 mg (S-QC-03-178).

    - Cara Kerja	:

Waktu retensi puncak utama larutan uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan baku pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Etoricoxib TSS 60 mg (S-QC-03-178).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

    - Larutan Dapar pH 3,5

- Timbang 6,8 g KH2PO4 , masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan Akuades 900 mL, kocok hingga larut.

- Atur pH hingga 3,5 dengan Asam Fosfat encer.

- Tambahkan Akuades hingga tanda batas, homogenkan.

    - Larutan Fase Gerak

- Campurkan 550 mL Larutan Dapar pH 3,5 dengan 450 mL Asetonitril Pro HPLC.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring menggunakan membrane filter 0,20 µm secara vakum.

- Awudarakan selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap untuk digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Etoricoxib replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: C-18; 5 μm; 4,6 x 250 mm; L1

Fase Gerak 		: Larutan Dapar pH 3,5 : Asetonitril Pro HPLC (55:45)

Detektor		: UV 220 nm

Laju Alir			: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 2 μL

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Larutan Baku

    - Timbang 5 mg baku kerja Etoricoxib, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan 40 mL Metanol, sonikasi selama 15 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol.

    - Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,05 mg/mL).

- Larutan Uji

    - Timbang 20 sampel Etoricoxib TSS 60 mg, hitung berat rata-ratanya.

    - Gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang sampel serbuk tablet inti sebanyak 15,42 mg dan tablet salut sebanyak 16,03 mg (setara dengan 5 mg Etoricoxib).

    - Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan 40 mL Metanol, sonikasi selama 15 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol, homogenkan.

    - Sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

    - Ambil larutan bening dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,05 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs × WsDosis ×WrWu× FuFs× B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Etoricoxib yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 60 mg |
| Wr | = | Bobot rata-rata tablet (mg) |
| Wu | = | Bobot zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (100) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan standar (100) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Etoricoxib TSS 60 mg  (S-QC-03-178).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Keragaman Bobot

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Etoricoxib TSS 60 mg  (S-QC-03-178).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

    - Kriteria Penerimaan :

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Disolusi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Etoricoxib TSS 60 mg (S-QC-03-178).

    - Cara Kerja

- Kondisi Disolusi

| Media | : | Larutan Buffer pH 7; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Paddle (Dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 100 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 45 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 75% (Q=70%) |

- Pembuatan Media Disolusi

    - Timbang 1,38 g Monobasic Sodium Phosphate dan 10 g Sodium Lauryl Sulphate, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

    - Encerkan dengan 1000 mL Akuades, aduk hingga homogen.

    - Atur pH sampai 7,0 dengan penambahan NaOH 1 M, homogenkan.

- Larutan Baku

    - Timbang 6,66 mg baku kerja Etoricoxib, masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Tambahkan Metanol ± 25 mL, sonikasi selama 15 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol, homogenkan.

    - Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

    - Tambahkan media disolusi hingga tanda batas, homogenkan.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,0067 mg/mL).

- Larutan uji

    - Masukkan tiap satu tablet ke dalam 6 labu disolusi yang berisi dengan 900 mL Media Disolusi.

    - Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi disolusi.

    - Setelah proses selesai, ambil 20 mL larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam vial 30 mL.

    - Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

    - Tambahkan media disolusi hingga tanda batas, homogenkan.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,0067 mg/mL).

- Toleransi

Dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q=70) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

Lakukan pengukuran menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada Panjang gelombang 240 nm, dengan Media Disolusi sebagai blanko.

- Perhitungan

Cu= AuAs ×Ws Dosis×Fu Fs×B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Etoricoxib yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Absorbansi larutan uji |
| Ls | : | Absorbansi larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 60 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (9000) |
| FS | : | Faktor pengenceran larutan standar (1000) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Etoricoxib TSS 60 mg (S-QC-03-178).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikoba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-178 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPR

- SPMP