- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Tablet Valsartan 80 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Valsartan Tablet 80 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028; Hal. 1766 – 1767; Hal. 2119 – 2121 <1251>)

  - Kadar (No. Laporan VMA : VKB-MA1-3027/02, Tanggal berlaku : 21 May 2025)

  - Disolusi (No.  Laporan VMA : VKB-MA4-3032/00, Tanggal berlaku : 18 Jan 2024)

  - Cemaran Organik (No. Laporam VMA : VKB-MA10-3002/00, Tanggal berlaku : 04 Jun 2025)

- Alat dan Bahan

- Alat

| 1 | Timbangan analitik | 10 | HPLC |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Kuas | 12 | Pipet seukuran 0,5, 1, 2, 4, 5 mL |
| 3 | Hardness Tester | 13 | Pipet ukur 5 mL |
| 4 | Friability Tester | 14 | Labu ukur 10, 20, 50, 100 mL |
| 5 | Mortir dan stemper | 15 | Gelas kimia 50, 1000 mL |
| 6 | Spatula | 16 | Gelas ukur 500 mL, 1000 mL |
| 7 | Disintegration Tester | 17 | Filter 0.2 µm |
| 8 | Ultrasonic bath | 18. | Shaker |
| 9 | Sentrifuga | 19 | Vortex |

- Bahan

| 1. | Baku Kerja Valsartan | 6. | Asam Fosfat (P) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Sampel | 7. | Natrium Hidroksida |
| 3. | Asam Asetat Glasial (P) | 8. | Akuades |
| 4. | Kalium Dihidrogen Fosfat | 9. | Senyawa Sejenis B Valsartan |
| 5. | Asetonitril pro HPLC |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Valsartan 80 mg (S-QC-03-079).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Valsartan 80 mg (S-QC-03-079).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Valsartan 80 mg (S-QC-03-079).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Valsartan 80 mg (S-QC-03-079).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Valsartan 80 mg (S-QC-03-079).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Valsartan 80 mg (S-QC-03-079).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding.

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan penetapan kadar secara HPLC.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Valsartan 80 mg (S-QC-03-079).

    - Cara Kerja :

- Pelarut

- Campurkan 500 mL Asetonitril Pro HPLC dengan 500 mL Akuades.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Campurkan 500 mL Akuades dengan 500 mL Asetonitril Pro HPLC.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak.

- Tambahkan 1 mL Asam Asetat Glasial (P).

- Aduk hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm secara vakum.

- Awudarakan selama 10 menit.

- Larutan Stok Senyawa Sejenis B Valsartan

- Timbang seksama 2 mg senyawa sejenis B Valsartan, masukkan ke dalam labu ukur coklat 100 mL.

- Tambahkan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan stok siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Larutan Senyawa Sejenis B Valsartan : 0,02 mg/mL).

- Larutan Baku

- Timbang seksama 20 mg baku kerja Valsartan, masukkan ke dalam labu ukur coklat 100 mL.

- Tambahkan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Larutan Baku : 0,2 mg/mL).

- Larutan Kesesuaian Sistem

- Pipet 1 mL stok Senyawa Sejenis B Valsartan dan pipet 1 mL larutan baku, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan kesesuaian sistem siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Senyawa Sejenis B Valsartan : 0.002 mg/mL dan konsentrasi Valsartan : 0,02 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Valsartan Tablet 80 mg.

- Hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama sampel tablet inti sebanyak 160,00 mg atau tablet salut sebanyak 169,6 mg  (setara dengan 80 mg Valsartan), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 5 mL Akuades, vortex selama 5 menit.

- Tambahkan 40 mL Asetonitril pro HPLC, shaker selama 30 menit dan sonikasi selama 10 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Asetonitril pro HPLC hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Sentrifugasi larutan dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit.

- Pipet 2.5 mL larutan bening, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Larutan Uji : 0,2 mg/mL).

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (R) | R ≥ 1,5 |

- Kondisi Alat

Kolom		: L1 (C18); 4.6 mm x 250 mm; 10 µm

Suhu Kolom 		: 30oC

Detektor		: UV 230 nm

Flow rate		: 1.0 mL/menit

Volume Injeksi	: 20 µl

Fase gerak		: Akuades : Asetonitril Pro HPLC : Asam Asetat Glasial (P) (500:500:1)

- Perhitungan

Cu= LuLs × WsDosis × WrWu× FuFs× B %

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Valsartan yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 80 mg |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (400) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan baku (100) |
| B % | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Keragaman Bobot

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Valsartan Tablet 80 mg (S-QC-03-079).

    - Cara Kerja  :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002)

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Valsartan 80 mg (S-QC-03-079).

    - Cara :

Media disolusi	:  1000 mL Larutan Buffer Fosfat pH 6,8

Alat disolusi	:  tipe 2 (dayung)

Putaran	:  50 rpm

Waktu	:  30 menit

Suhu medium	:  37 ± 0,5 oC

Syarat 	:  Tidak kurang dari 85% (Q=80%)

- Pembuatan Larutan Buffer Fosfat pH 6,8

    - Timbang 6,805 g Kalium Dihidrogen Fosfat dan 0,896 g Natrium Hidroksida, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

    - Encerkan dengan Akuades sebanyak 1000 mL, homogenkan.

    - Atur pH hingga 6.8 dengan penambahan Asam Fosfat (P) atau Natrium Hidroksida 1 N.

- Larutan Baku

- Timbang seksama 4,00 mg baku kerja Valsartan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan media disolusi sebanyak ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan media disolusi hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan dengan media disolusi hingga tanda batas,kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Larutan Baku : 0,016 mg/mL).

- Larutan Uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu media telah mencapai suhu yang telah ditetapkan.

- Masukkan tablet yang akan diuji ke dalam labu disolusi.

- Setelah alat dijalankan selama 30 menit, pipet larutan dari masing-masing labu disolusi sebanyak 25 mL dan masukkan ke dalam vial coklat.

- Pipet 4 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan dengan media disolusi hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Larutan Uji : 0,016 mg/mL).

- Pengukuran

Larutan baku dan larutan uji masing-masing diukur menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 250 nm dengan larutan buffer fosfat pH 6,8 sebagai blanko.

Cu= AuAs× CsCr  × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Valsartan yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | = | Absorbansi larutan uji |
| As | = | Absorbansi larutan baku |
| Cs | = | Konsentrasi larutan baku(mg/mL) (mg zat baku 25×220) |
| Cr | = | Konsentrasi larutan uji (mg/mL) (Dosis 1000× 420) |
| Dosis | = | 80 mg |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Valsartan 80 mg (S-QC-03-079).

    - Cara Kerja :

- Pelarut

- Campurkan 500 mL Asetonitril Pro HPLC dengan 500 mL Akuades.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Fase Gerak

- Campurkan 500 mL Akuades dengan 500 mL Asetonitril Pro HPLC.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Tambahkan 1 mL Asam Asetat Glasial (P).

- Aduk hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm secara vakum.

- Awudarakan selama 15 menit.

- Larutan Stok Senyawa Sejenis B Valsartan

- Timbang seksama 2 mg Senyawa Sejenis B Valsartan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL coklat.

- Tambahkan pelarut hingga ¾ labu ukur. Sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan siap untuk dianalisis (Konsentrasi Senyawa Sejenis B Valsartan : 0.02 mg/mL).

- Larutan Stok Baku

- Timbang seksama 20 mg baku kerja Valsartan, masukkan ke dalam labu ukur coklat 100 mL.

- Tambahkan pelarut hingga ¾ labu ukur. Sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis (Konsentrasi Larutan Stok Valsartan : 0.2 mg/mL).

- Larutan Baku

- Pipet 0.2 mL larutan stok baku, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis (Konsentrasi Larutan Baku Valsartan : 0.4 μg/mL).

- Larutan Sensitivitas

- Pipet 5 mL larutan baku, masukkan ke dalam labu ukur coklat 20 mL.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis (Konsentrasi Larutan Sensitivitas : 0.1 μg/mL).

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Pipet 1 mL larutan stok senyawa sejenis B Valsartan dan pipet 1 mL stok larutan baku. Masukkan ke dalam labu ukur coklat 10 mL.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem siap untuk dianalisis.

- Konsentrasi Senyawa Sejenis B Valsartan :  0.002 mg/mL dan konsentrasi Valsartan : 0.02 mg/mL.

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Valsartan Tablet 80 mg.

- Hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama sampel sebanyak 169.6 mg (setara dengan 80 mg Valsartan), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 5 mL Akuades, vortex 5 menit.

- Tambahkan 40 mL Asetonitril pro HPLC, shaker selama 30 menit dengan kecepatan 200 rpm dan sonikasi selama 10 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Asetonitril pro HPLC hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Sentrifugasi larutan dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit.

- Pipet 2.5 mL larutan bening, masukkan ke dalam labu ukur coklat 20 mL.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Valsartan : 0.2 mg/mL).

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) untuk Valsartan ≤ 10% |
| 2 | Waktu retensi | Nilai simpangan baku relatif (SBR) untuk Valsartan ≤ 10% |
| 3 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 4 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| 5 | Resolusi (R) | Resolusi tidak kurang dari 1,5 antara puncak Senyawa Sejenis B Valsartan dan puncak Valsartan |

- Kriteria Penerimaan Sensitivitas

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Signal to noise (s/n) | s/n ≥ 10 |

- Kriteria Masing – Masing Cemaran organik

| Nama | Batas (%) |
| --- | --- |
| Cemaran | Kadar masing-masing cemaran tidak lebih 0,2% |
| Total Cemaran | Total cemaran tidak lebih dari 0,4% |

- Kondisi Alat

Kolom	:  L1; 4.6 mm x 250 mm; 10 µm

Suhu kolom 	:  30oC

Detektor	:  UV 230 nm

Flow rate	:  1 mL /menit

Volume Injeksi	:  20 µl

Fase gerak	:  Akuades : Asetonitril Pro HPLC : Asam Asetat Glasial (P) (500:500:1)

- Perhitungan

C= LuLs × CsCu  × B%

Keterangan :

| C | = | Kadar cemaran yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area cemaran larutan uji |
| Ls | = | Luas area Valsartan pada larutan baku |
| Cs | = | Konsentrasi larutan baku (mg/mL) (mg baku Valsartan100 ×0.2100) |
| Cu | = | Konsentrasi zat uji (mg/mL) (mg larutan uji50 × 2.520 ) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-080 | 00 | 10 FEB 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-080 | 01 | 04 JUN 2024 | - Perubahan templet dokumen - Perubahan pada poin penanggung jawab, alat dan bahan - Penjabaran pembuatan pelarut dan fase gerak - Penambahan konsentrasi larutan baku dan larutan uji - Perubahan pada penimbangan untuk larutan uji - Perubahan pada poin kadar, keragaman bobot, disolusi, kemurnian | Review dokumen 3 tahun dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |
| I-QC-03-080 | 02 | 28 NOV 2024 | - Perubahan referensi dokumen. - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba. - Perubahan daftar distribusi dokumen. | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) dan Suplemen I Fi VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| I-QC-03-080 | 03 |  | - Perubahan referensi dokumen - Perubahan metode pengujian disolusi, kadar, dan cemaran organik - Perubahan redaksi kemurnian menjadi cemaran organik | Menyesuaikan dengan FI VI tahun 2020 (Hal. 1766 – 1767 ; Hal. 2119 – 2121 <1251>) |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SOVMA

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP