- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Metronidazole dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk-Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Metronidazole sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI, Tahun 2020 halaman 1167 – 1168;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024);

Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Gelas Kimia | 12. | Furnace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Tabung Nessler | 13. | #### Sarung tangan anti panas |  |
| - 3 | Timbangan Analitik | 14. | Batang Pengadik |  |
| - 4 | #### Spektrofotometri IR | 15. | Pipet Ukur |  |
| - 5 | #### Spatula | 16. | Bola Hisap |  |
| - 6 | HPLC | 17. | Ultrasonic bath |  |
| - 7 | #### Botol Timbang | 18. | #### Sentrifuge |  |
| - 8 | #### Oven | 19. | LAbu Ukur |  |
|  | Desikator | 20. | ICP |  |
|  | Penjepit Cawan | 21. | Pompa vakum |  |
|  | Syringe Filter | 22. | Kolom L7 15 cm x 4,6 mm; 5µm |  |

  - Bahan

|  | Air Murni | 8. | RS Tinidazole Related Compound A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Etanol | 9. | Baku Standar Metronidazole |  |
| - 3 | Asam Klorida (1 dalam 2) | 10. | Asam Nitrat P |  |
| - 4 | Eter | 11. | Larutan Induk Multi-Element |  |
| - 5 | Chloroform | 12. | Metanol |  |
| - 6 | Kalium Bromida for IR Spectroscopy |  |  |  |
|  | Asam Sulfat P |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Metronidazole (S-QC-01-339).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Metronidazole (S-QC-01-339).

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 – 100 ml Air Murni dalam Gelas Kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 – 100 ml Etanol dalam Gelas Kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Asam Klorida (1 dalam 2)

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Asam Klorida (1 dalam 2) dalam Tabung Nessler

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml Eter dalam Gelas Kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml Kloroform dalam Gelas Kimia.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Metronidazole (S-QC-01-339).

    - Cara Kerja

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Metronidazole dengan 400 mg Kalium bromida for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji Metronidazole dengan 400 mg Kalium bromida for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromida.

3.     Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku

- Identifikasi B (HPLC)

Lakukan pemeriksaan parameter Identifikasi Metode HPLC sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti yang diperoleh pada penetapan kadar.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Metronidazole (S-QC-01-339).

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2oC. di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada di dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven pada suhu 105OC ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 2 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan :

SP   = Susut Pengeringan (%)

Wa = Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb = Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan ( gram )

Wo = Berat botol timbang kosong ( gram )

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Metronidazole (S-QC-01-339)

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

Spn= Wb-WoWa-Wo x 100%

  - Logam berat

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Metronidazole (S-QC-01-339).

    - Cara Kerja

- Pemeriksaan Timbal (Pb)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Pipet 38,46 ml Asam Nitrat P, masukkan dalam gelas kimia 1000 ml yang telah berisi 500 ml air murni

- Encerkan dengan air murni hingga volume 1000 ml, aduk hingga homogen

- Larutan Induk Multi-element

    - Pipet sejumlah larutan induk 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan dalam labu ukur 100 ml

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,100 | 0,10 | 100 |
| 0,200 | 0,20 | 100 |
| 0,400 | 0,40 | 100 |
| 0,800 | 0,80 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

    - Encerkan dengan larutan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

  - Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2,5% ke dalam cawan pijar yang berisi residu sisa pemijaran.

  - Aduk larutan menggunakan batang pengaduk.

  - Masukkan ke dalam labu ukur 20 ml, sonikasi hingga larut.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

  - Sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

  - Siapkan sampel tube untuk pemeriksaan ICP OES.

  - Saring larutan uji menggunakan syringe filter 0,45 µm dan masukkan ke dalam sampel tube ICP.

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0,9900 |
| 2 | %Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % Recovery : 80 - 120 % |

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Metronidazole (S-QC-01-339).

    - Cara Kerja

  - Fasa Gerak

- Buat campuran 800 ml Air murni dengan 200 ml Metanol, masukkan ke dalam botol fasa gerak 1000 ml.

- Aduk hingga homogen

- Saring dengan membrane filter 0,2 µm menggunakan pompa vakum

- Sonikasi selama ±10 menit

  - Larutan Standar

- Timbang seksama 15 mg baku kerja Metronidazole, ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dengan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen

- Pipet 2,0 ml larutan, masukan ke dalam labu ukur 20 ml

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm, masukkan ke dalam vial.

(Konsentrasi Larutan Standar : 0,03 mg/ml)

  - Larutan Uji

- Timbang seksama 15 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dengan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 3 ml larutan, masukkan ke dalam labu 20 ml

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm, masukkan ke dalam vial.

- Lakukan preparasi duplo

(Konsentrasi Larutan Uji : 0,03 mg/ml)

  - Sistem Kromatografi

Metode		: HPLC

Kolom		: L7 15 cm x 4,6 mm; 5µm

Laju alir		: 1,0 ml/min

Suhu Kolom	: 30 deg C

Detector	: UV ⁁ 319 nm

Volume Injeksi	: 30 µl

Fasa Gerak	: Isokratik

Air : Metanol (800 : 200)

  - Uji Kesesuaian Sistem

- Conditioning system dengan mengalirkan fasa gerak selama 30 menit hingga diperoleh baseline yang stabil

- Lakukan Uji Kesesuaian Sistem dan urutan injeksi sesuai dengan sequence sebagai berikut

| No | Nama Larutan | Volume Injeksi (µL) | Frekuensi Injeksi | Run Time (Menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelarut | 30 | 1 | 2X RT Metronidazole |
| 2. | Larutan kesesuaian sitem | 30 | 1 |  |
| 3. | Larutan standar | 30 | 5 |  |
| 4. | Larutan sampel 1 | 30 | 1 |  |
| 5. | Larutan sampel 2 | 30 | 1 |  |

Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Tailing Factor | Tailing factor puncak Metronidazole di larutan standar tidak lebih dari 2,0 |
| %RSD | %RSD puncak Metronidazole pada 5 kali penginjekan larutan standar tidak lebih dari 2,0% |

    - Perhitungan

C = LuLs ×WsWu×100%100%-SP×B%

Keterangan :

C	= Kadar Metronidazole yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area Metronidazole pada larutan uji

Ls	= Luas area Metronidazole pada larutan standar

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

SP	= Susut pengeringan

B%	= % kadar baku kerja

  - Cemaran Organik

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Metronidazole (S-QC-01-339).

    - Cara Kerja

        - Fasa Gerak

- Buat campuran 800 ml Air murni dengan 200 ml Metanol, masukkan ke dalam botol fasa gerak 1000 ml.

- Aduk hingga homogen

- Saring dengan membrane filter 0,2 µm menggunakan pompa vakum

- Sonikasi selama ±10 menit

        - Larutan Stok Tinidazole Related Compound A

- Timbang seksama 2 mg RS Tinidazole Related Compound A, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Larutkan dengan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet sebanyak 1,0 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm, masukkan ke dalam vial.

(Konsentrasi Larutan Standar : 0,002 mg/ml)

        - Larutan stok Metronidazole

- Timbang seksama 2 mg standar Metronidazole dan masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dengan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen

- Pipet sebanyak 0,5 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm, masukkan ke dalam vial.

(Konsentrasi Larutan Standar : 0,001 mg/ml)

        - Larutan Uji

- Timbang seksama 20 mg zat uji,  masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Larutkan dengan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm, masukkan ke dalam vial.

- (Konsentrasi Larutan Standar : 1 mg/ml).

        - Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

    - Conditioning system dengan mengalirkan fasa gerak selama 30 menit hingga diperoleh baseline yang stabil

    - Lakukan Uji Kesesuaian Sistem dan urutan injeksi sesuai dengan sequence sebagai berikut

| No | Nama Larutan | Volume Injeksi (µL) | Frekuensi Injeksi | Run Time (Menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelarut | 30 | 1 | 2X RT Metronidazole |
| 3. | Larutan standar | 30 | 5 |  |
| 4. | Larutan sampel 1 | 30 | 1 |  |

Kriteria Penerimaan Kesesuaian Sistem

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Resolusi | Tailing factor puncak Metronidazole di larutan standar tidak lebih dari 2,0 |
| %RSD | %RSD puncak Metronidazole pada 5 kali penginjekan larutan standar tidak lebih dari 2,0% |
| Tailing Factor | Nilai Tailing peak Metronidazole pada larutan standar tidak lebih dari 2,0 |

        - Kriteria Penerimaan

| Nama Impurity | RRT | Spesifikasi (%) |
| --- | --- | --- |
| Tinidazole RC A | 0,75 | ≤ 0,1 |
| Metronidazole | 1,00 | ≤ 0,2 |

    - Perhitungan

              - Related Compound A Tinidazole

%Impurity= Li x 2 x 100Lk x 1000

Keterangan :

Li	= Luas area puncak related compound A tinidazole dalam zat uji

Lk	= Luas area puncak related compound A tinidazole dalam larutan standar

              - Impurity lain

%Impurity= Li x 1 x 100Lk x 1000

Li	= Luas area puncak related compound A tinidazole dalam zat uji

Lk	= Luas area puncak related compound A tinidazole dalam larutan standar

              - Total Impurity

Hitung total impurity dengan menjumlahkan seluruh impurity dengan nilai di atas 0,01%

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Metronidazole (S-QC-01-339).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-339 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA