- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 534 – 535;

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 23. | Oven |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Fase Gerak | 24. | Pembakar Spirtus |  |
| 3. | Botol Timbang | 25. | pH Meter |  |
| 4. | Buret | 26. | Pipa Kapiler |  |
| 5. | Chamber TLC | 27. | Pipet Seukuran |  |
| 6. | Desikator | 28. | Pipet Tetes |  |
| 7. | Gelas Kimia | 29. | Pipet Ukur |  |
| 8. | Gelas Ukur | 30. | Polarimeter |  |
| 9. | Kertas Saring | 31. | Pompa Vacuum |  |
| 10. | Cawan Pijar | 32. | Sentrifugas |  |
| 11. | Desikator | 33. | Spatula |  |
| 12. | Furnace | 34. | Spektrofluorometer |  |
| 13. | Hotplate | 35. | Spektrofotometer IR |  |
| 14. | HPLC | 36. | Syringe Filter 0,2 µm |  |
| 15. | Inductively Coupled Plasma | 37. | Tabung Nessler |  |
| 16. | Karl Fishcer | 38. | Tabung Reaksi |  |
| 17. | Kolom L1 (C18); 3,9 mm x 15 cm; 5 μm | 39. | Tabung Sentrifugasi |  |
| 18. | Labu Erlenmeyer | 40. | Timbangan Analitik |  |
| 19. | Labu Ukur | 41. | TLC Scanner |  |
| 20. | Magnetic Stirrer | 42. | TLC Silika Gel 60 F254 |  |
| 21. | Membran Filter 0,2 μm | 43. | Ultrasonicbath |  |
| 22. | Mikropipet | 44. | Vortex |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 17. | Indikator Metil Merah |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ammonium Hidroksida | 18. | Internal Standard Aminobutanol |  |  |
| 3. | Asam Asetat Glasial | 19. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy. |  |  |
| 4. | Asam Borat | 20. | Kalium Iodida |  |  |
| 5. | Asam Klorida | 21. | Kanji |  |  |
| 6. | Asam Nitrat | 22. | Kloroform |  |  |
| 7. | Asam Sulfat | 23. | Mangan Dioksida |  |  |
| 8. | Aseton | 24. | Metanol |  |  |
| 9. | Asetonitril | 25. | Natrium Hidroksida |  |  |
| 10. | Baku Kerja Ethambutol Hydrochloride | 26. | Perak Nitrat |  |  |
| 11. | Etanol | 27. | (R)-(+)-α-Metilbenzil Isosianat |  |  |  |
| 12. | Eter | 28. | Raksa (II) Asetat |  |  |  |
| 13. | Fluoreskamina | 29. | Reference Standard Ethambutol Compound A |  |  |  |
| 14. | ICP Multi-element Standard Solution XVI | 30. | Reference Standard Ethambutol Compound B |  |  |  |
| 15. | Indikator Fenolftalein | 31. | Trietilamin |  |  |  |
| 16. | Indikator Kristal Violet |  |  |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride (S-QC-01-165).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride (S-QC-01-165)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Etanol P dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Metanol P dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml Eter P dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml Kloroform P dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride (S-QC-01-165)

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Ethambutol Hydrochloride dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Identifikasi Klorida)

- Uji A Identifikasi Klorida

- Larutkan 2 mg zat uji dengan 10 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 0,5 ml Asam Nitrat 4 N dan 2 tetes Perak Nitrat 0,25 N.

- Amati pemerian larutan.

- Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam Asam Nitrat P, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih.

- Uji B Identifikasi Klorida

- Amonia LP

- Masukkan 35 ml Amonium Hidroksida P dan 65 ml Air Murni ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang 4 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 4 ml Air Murni.

- Tambahkan 1 tetes Asam Nitrat 10% dan 0,5 ml Perak Nitrat 0,25 N.

- Kocok hingga homogen.

- Akan terbentuk endapan putih seperti dadih.

- Sentrifus campuran dan pisahkan filtrat yang diperoleh.

- Cuci endapan dengan 1 ml Asam Nitrat (1 dalam 100), sentrifus kembali campuran, buang air cucian.

- Lakukan pencucian endapan sebanyak 3 kali.

- Tambahkan tetes demi tetes Amonia LP pada endapan: endapan segera larut.

- Uji C Identifikasi Klorida

- Kanji LP

- Timbang 0,2 g Kanji P, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 5 ml Air Murni.

- Tambahkan hingga 100 ml Air Murni sambil terus menerus diaduk.

- Didihkan selama beberapa menit, kemudian dinginkan.

- Gunakan hanya bagian larutan yang jernihnya saja.

(Larutan dibuat segar)

- Kertas Kanji Iodida

- Rendam kertas saring Whatman No. 3001-917 pada Asam Klorida P.

- Cuci kertas saring dengan Air Murni sampai air cucian terkahir tidak menunjukkan warna merah, jika diteteskan Indikator Metil Merah 0,1% dalam Etanol.

- Kemudian rendam kertas saring dengan Amonia LP.

- Cuci lagi kertas saring tersebut dengan Air Murni sampai air cucian terkahir tidak menunjukkan warna merah muda, jika diteteskan Indikator Fenolftalein 1% dalam Etanol.

- Keringkan kertas saring di dalam Oven dengan suhu 105 ± 2°C, selama 15 menit.

- Jenuhkan kertas saring tersebut dengan 500 mg Kalium Iodida yang dilarutkan dalam 100 ml Larutan Kanji LP segar.

- Pengujian

- Campurkan 100 mg zat uji dengan 100 mg Mangan Dioksida P di dalam tabung reaksi.

- Basahi seluruh permukaan campuran tersebut dengan Asam Sulfat P.

- Tutup mulut tabung reaksi dengan Kertas Kanji Iodida basah.

- Secara perlahan panaskan tabung reaksi di atas pembakar spirtus.

- Amati warna yang terbentuk pada Kertas Kanji Iodida.

- Akan terbentuk gas klor yang menghasilkan warna biru pada kertas Kanji Iodida.

  - Rotasi Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride (S-QC-01-165)

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 5 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Atur suhu larutan hingga 25 ± 0,5°C.

- Lakukan pemeriksaan pada suhu 25 ± 0,5°C sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan :

α=P×100×FpWu×L×100

Keterangan:

α	=	Rotasi Jenis terhadap panjang gelombang (deg)

P	=	Pembacaan Alat Polarimeter (deg)

Fp	=	Faktor pengenceran (ml)

Wu	=	Berat zat uji yang ditimbang (g)

L	=	Panjang tabung polarimeter (1 dm)

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride (S-QC-01-165)

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam Oven dengan suhu 105 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 2 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP= Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan :

SP	= 	Susut Pengeringan (%)

Wa	= 	Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= 	Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= 	Berat botol timbang kosong (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride (S-QC-01-165)

    - Cara Kerja :

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Larutan Baku Multi-element Induk

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution XVI 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb : 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan dsn filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Aminobutanol

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride (S-QC-01-165)

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan A

- Timbang saksama 1,24 g Asam Borat P, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 90 ml Air Murni.

- Aduk hingga larut sempurna.

- Atur pH hingga 9,0 dengan penambahan Natrium Hidroksida 5 N.

- Masukkan larutan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Larutan Fluoreskamina

- Timbang 10 mg Fluoreskamina P, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Aseton P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Aseton P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Stok Larutan Baku

- Timbang saksama 5 mg Internal Standard Aminobutanol, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Air Murni, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Aminobutanol : 5 μg/ml)

- Stok Larutan Uji

- Timbang saksama 25 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Air Murni, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Ethambutol Hydrochloride : 0,5 mg/ml).

- Larutan Uji

- Pipet 10 ml Stok Larutan Uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml bertutup.

- Tambahkan 10 ml Air Murni dan 20 ml Larutan A.

- Letakkan di atas magnetic stirrer.

- Tambahkan 10 ml Larutan Fluoreskamina dengan cepat sambil diaduk.

- Tutup labu dan kocok selama ± 1 menit.

- Larutan Baku

- Pipet 10 ml Stok Larutan Uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml bertutup.

- Tambahkan 10 ml Larutan Stok Baku dan 20 ml Larutan A.

- Letakkan di atas magnetic stirrer.

- Tambahkan 10 ml Larutan Fluoreskamina dengan cepat sambil diaduk.

- Tutup labu dan kocok selama ± 1 menit.

- Pengukuran

- Ukur intensitas fluoresensi relatif kedua larutan pada panjang gelombang ± 485 nm dan pada panjang gelombang eksitasi ± 385 nm.

- Intensitas fluoresensi larutan yang diperoleh dari larutan uji tidak lebih besar dari perbedaan intensitas kedua larutan.

  - Cemaran Umum

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride (S-QC-01-165)

    - Cara Kerja :

- Cairan Pengembang

Buat campuran Metanol P : Amonium Hidroksida P (18:1), kocok hingga homogen.

- Penampak Bercak

Larutan Iodium 0,5 % dalam Kloroform P.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 100 mg Baku Kerja Ethambutol Hydrochloride, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml Metanol P, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 10 mg/ml)

- Larutan Baku A

- Pipet 1 ml Larutan Baku, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,1 mg/ml)

- Larutan Baku B

- Pipet 5 ml Larutan Baku, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,5 mg/ml)

- Larutan Baku C

- Pipet 1 ml Larutan Baku, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 1,0 mg/ml)

- Larutan Baku D

- Pipet 2 ml Larutan Baku, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 2,0 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 500 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Metanol P, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 10 mg/ml)

- Metoda Penetapan

Fase Diam		: TLC Silika Gel 60 F254 Plate

Fase Gerak		: Metanol : Amonium Hidroksida (18:1)

Jarak Elusi		: 15 cm

Jarak Antar Noda	: ± 1 cm

Volume Penotolan	: 20 μl

Detektor		: UV 254 nm

Larutan Penampak	: Iodium 0,5 % dalam Kloroform

- Prosedur

- Lapisi chamber dengan kertas saring.

- Masukkan cairan pengembang ke dalam chamber.

- Jenuhkan chamber hingga seluruh kertas saring terbasahi.

- Totolkan masing-masing 20 µl larutan baku dan larutan uji pada plat KLT dengan jarak penotolan ± 1 cm.

- Biarkan totolan mengering

- Elusi plat hingga mencapai jarak elusi yang ditentukan.

- Keluarkan plat dari chamber.

- Diamkan plat hasil elusi di udara terbuka hingga kering.

- Semprot plat dengan larutan penampak bercak.

- Diamkan plat hasil elusi di udara terbuka hingga kering.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat TLC Visualizer.

- Tentukan intensitas relatif bercak lain selain bercak utama Larutan uji dengan membandingkan terhadap kromatogram Larutan baku.

    - Perhitungan :

Rf= DsDf

Keterangan :

| Rf |  | = | Faktor Retensi |
| --- | --- | --- | --- |
| Ds |  | = | Jarak Bercak |
| Df |  | = | Jarak Elusi (15 cm) |

  - Stereoisomer Total

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride (S-QC-01-165)

    - Cara Kerja :

- Larutan Fase Gerak

- Buat campuran larutan Metanol P : Air Murni (13 : 7).

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,20 μm.

- Sonikasi larutan selama ± 15 menit.

- Larutan A

- Timbang saksama 600 mg (R)-(+)-α-Metilbenzil Isosianat, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan 5 ml Asetonitril P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Asetonitril P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Larutan B

- Buat campuran larutan Asetonitril P : Air Murni (1 : 1).

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Baku A

- Timbang saksama 13 mg Baku Kerja Etambutol Hidroklorida, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan 2 ml Asetonitril P dan 260 μl Trietilamin P, vortex selama 1 menit.

- Tambahkan 650 μl Larutan A, vortex selama 1 menit.

- Encerkan dengan Larutan B hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan syringe filter 0,2 μm.

(Konsentrasi : 1,3 mg/ml)

- Larutan Baku B

- Timbang saksama masing – masing 13 mg Reference Standard Ethambutol Compound A dan Reference Standard Ethambutol Compound B, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan 2 ml Asetonitril P dan 260 μl Trietilamin P, vortex selama 1 menit.

- Tambahkan 650 μl Larutan A, vortex kembali selama 1 menit.

- Encerkan dengan Larutan B hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsnetrasi Senyawa Sejenis A Ethambutol dan Senyawa Sejenis B Ethambutol : 1,3 mg/ml)

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Pipet masing-masing 0,5 ml Larutan Baku A dan 0,5 ml Larutan Baku B, masukkan ke dalam labu ukur 5 ml.

- Encerkan dengan Asetonitril P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan syringe filter 0,2 μm.

(Konsentrasi Ethambutol Hydrochloride, Senyawa Sejenis A Etambuto, dan Senyawa Sejenis B Ethambutol : 0,13 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 13 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan 2 ml Asetonitril P dan 260 μl Trietilamin P, vortex selama 1 menit.

- Tambahkan 650 μl Larutan A, vortex selama 1 menit.

- Encerkan dengan Larutan B hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan syringe filter 0,2 μm.

(Konsentrasi : 1,3 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom		: L1 (C18); 3,9 mm x 15 cm; 5 μm

Suhu Kolom		: 25°C

Flow Rate		: 1,7 ml/menit

Detektor		: UV 254 nm

Volume Injeksi	: 20 μl

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| Waktu Retensi (tr) menit | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| Tailing Faktor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| Resolusi (R) | R ≥ 3 antara puncak Etambutol dan dan Senyawa Sejenis A Etambutol |
| Waktu Retensi Relatif (RRT) | RRT Senyawa Sejenis B Etambutol, Etambutol, dan Senyawa Sejenis A Etambutol berturut-turut adalah lebih kurang 0,85; 1,0; dan 1,4. |

    - Perhitungan :

- Senyawa Sejenis A Ethambutol dan Senyawa Sejenis B Ethambutol

Cr A= LiLt × 100 %

Cr B= LiLt × 100 %

- Stereoisomer Total

St= Cr A+CR B

Keterangan :

| St |  | = | Stereosiomer Total (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cr A |  | = | Kadar Cemaran Senyawa Sejenis A Ethambutol (%) |
| Cr B |  | = | Kadar Cemaran Senyawa Sejenis B Ethambutol (%) |
| Li |  | = | Luas area masing – masing puncak Senyawa Sejenis A Ethambutol dan Senyawa Sejenis B Ethambutol pada larutan uji |
| Lt |  | = | Luas area total puncak pada larutan uji |

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride (S-QC-01-165)

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 200 mg zat uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml.

- Larutkan dalam 100 ml Asam Asetat Glasial P.

- Tambahkan 5 ml Raksa (II) Asetat 6%.

- Masukkan larutan Asam Perklorat 0,1 N LV ke dalam buret 25 ml.

- Tambahkan 2 tetes Indikator Kristal Violet.

- Titrasi dengan larutan Asam Perklorat 0,1 N LV hingga titik akhir bewarna biru hijau.

- Lakukan penetapan blangko.

Tiap ml Asam Perklorat 0,1 N setara dengan 13,86 mg C10H24N2O2.2HCl

    - Perhitungan :

C= Vu-Vb x N x 13,86Wu ×0,1 ×100%(100%-SP)×100%

Keterangan :

| C | = | Kadar Ethambutol Hydrochloride yang telah diperhitungkan terhadap berat kering (%) |
| --- | --- | --- |
| Vu | = | Volume Asam Perklorat 0,1 N LV yang diperlukan untuk titrasi larutan uji (ml) |
| Vb | = | Volume Asam Perklorat 0,1 N LV yang diperlukan untuk titrasi larutan blangko (ml) |
| N | = | Konsentrasi Asam Perklorat yang digunakan (N) |
| 13,86 | = | Kesetaraan 1 ml Asam Perklorat 0,1 N LV dengan Ethambutol Hydrochloride |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride (S-QC-01-165)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosesdur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-024 | 00 | 11 JUN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-024 | 01 |  | Perubahan templet; Poin 1; Poin 3; Poin 5; Poin 6; Poin 7; Daftar distribusi | Review Dokumen sesuai referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA