- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Spray Dried Mannitol dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Spray Dried Mannitol sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 116 – 118;

Modifikasi USP 48 NF 43 (2025);

PT. Kimia Farma;

Roquette Feres, France.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 18. | Membran Filter 0,2 µm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 19. | Melting Point |
| 3. | Buret | 20. | Mesh |
| 4. | Cawan Pijar | 21. | Oven |
| 5. | Cawan Porselen | 22. | Pipa kapiler |
| 6. | Conductivity Meter | 23. | Pipet Seukuran |
| 7. | Desikator | 24. | Pipet Tetes |
| 8. | Furnace | 25. | Pipet Ukur |
| 9. | Gelas Kimia | 26. | Pompa Vacuum |
| 10. | Gelas Ukur | 27. | Sieve Shaker |
| 11. | HPLC | 28. | Spektrofotometer IR |
| 12. | Inductively Coupled Plasma | 29. | Syringe Filter 0,2 μm |
| 13. | Kaca Masir | 30. | Tabung Nessler |
| 14. | Kolom L19 ; 7,8 mm x 30 cm ; 9 µm | 31. | Tabung Reaksi |
| 15. | Labu Erlenmeyer | 32. | Timbangan Analitik |
| 16. | Labu Ukur | 33. | Ultrasonicbath |
| 17. | Magnetic Stirrer |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 18. | Isomalt BPFI |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Nitrat | 19. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |
| 3. | Asam Sulfat | 20. | Kalium Permanganat |
| 4. | Baku Kerja Manitol | 21. | Maltitol BPFI |
| 5. | Baku Kerja Sorbitol | 22. | Natrium Hidroksida |
| 6. | Besi (III) Sulfat | 23. | Natrium Oksalat |
| 7. | Etanol | 24. | Natrium Tartrat |
| 8. | Eter | 25. | Piridin |
| 9. | ICP Multi-element Standard Solution XVI | 26. | Tembaga (II) Sulfat Pentahidrat |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Spray Dried Mannitol (S-QC-01-341)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Spray Dried Mannitol (S-QC-01-341)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Larutan Alkali

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml larutan Natrium Hidroksida 0,1 N dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Piridin

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 – 100 ml Piridin dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Alkohol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 – 100 ml Alkohol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Spray Dried Mannitol (S-QC-01-341)

    - Cara Kerja :

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Manitol dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Jika spektrum serapan inframerah zat uji dan zat baku menunjukkan perbedaan, lakukan prosedur di bawah ini :

- Timbang saksama masing-masing Baku Kerja Manitol dan zat uji sebanyak 100 mg, masukkan ke dalam cawan porselen yang berbeda.

- Larutkan masing-masing baku kerja dan zat uji dalam 1 ml Air Murni, homogenkan.

- Uapkan larutan hingga kering di dalam Oven pada suhu 100°C selama 1 jam dengan kondisi hampa udara.

- Residu yang didapat diuji kembali seperti pengukuran zat baku dan zat uji di atas.

  - Jarak Lebur

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Spray Dried Mannitol (S-QC-01-341)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Kejernihan Larutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Spray Dried Mannitol (S-QC-01-341)

    - Cara Kerja :

- Larutan Uji

- Timbang saksama 5 g zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 50 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Pengamatan

- Masukkan 50 ml Air Murni ke dalam tabung Nessler.

- Bandingkan dengan larutan uji di bawah cahaya yang terdifusi selama 5 menit menggunakan latar belakang berwarna hitam.

- Larutan dianggap jernih apabila opalensi sama dengan Air Murni.

  - Konduktivitas

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Spray Dried Mannitol (S-QC-01-341)

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 20 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan Air Murni bebas karbondioksida yang dipanaskan pada suhu 40 – 50° C hingga tepat 100 ml, aduk hingga larut.

- Lakukan pengukuran pada suhu 25°C ± 0,5°C sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Conductivity Meter sambil diaduk perlahan menggunakan magnetik stirer.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Spray Dried Mannitol (S-QC-01-341)

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105°C ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam Oven dengan suhu 105°C ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP= Wa- WbWa-Wo ×100 %

Keterangan :

| SP | = | Susut pengeringan (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram) |
| Wb | = | Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram) |
| Wo | = | Berat botol timbang kosong (gram) |

  - Gula Pereduksi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Spray Dried Mannitol (S-QC-01-341)

    - Cara Kerja :

- Larutan Tembaga (II) Tartrat Alkali LP

- Larutan Tembaga (Fehling) A

- Timbang saksama 34,66 g Tembaga (II) Sulfat P ke dalam geias kimia.

- Tambahkan ± 500 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Alkali Tartrat (Fehling) B

- Timbang saksama  masing-masing 173 g Kalium Natrium Tartrat P dan 50 g Natrium Hidroksida P ke dalam geias kimia.

- Tambahkan ± 500 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Tembaga (II) Tartrat Alkali (Fehling)

- Campurkan Larutan Tembaga A dan Larutan Tembaga B dengan perbandingan yang sama.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Besi (III) Sulfat

- Timbang saksama 50 g Besi (III) Sulfat P, masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 ml.

- Tambahkan ± 500 ml Air Murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan 200 ml Asam Sulfat P.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume larutan tepat 1000 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Kalium Permanganat 0,02 M (0,1 N)

- Pembuatan Larutan Kalium Permanganat 0,02 M (0,1 N)

- Timbang saksama 3,3 g Kalium Permanganat P, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan ± 500 ml Air Murni, aduk hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume larutan tepat 1000 ml.

- Didihkan larutan selama 15 menit.

- Masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 ml, biarkan selama 2 hari.

- Saring Larutan Kalium Permanganat dengan kaca masir.

- Standarisasi Kalium Permanganat 0,02 M (0,1 N)

- Timbang saksama 200 mg Natrium Oksalat P, yang sebelumnya telah dikeringkan pada suhu 110°C hingga bobot konstan.

- Masukkan ke dalam labu Erlemeyer 500 ml.

- Tambahkan 250 ml Air Murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan 7 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan hingga suhu ± 70°C.

- Titrasi secara perlahan dengan larutan Kalium Permanganat hingga terjadi perubahan warna dari bening menjadi merah sangat muda yang tetap selama 15 detik.

- Suhu larutan selama titrasi tidak kurang dari 60°C.

- Perhitungan :

N=mg Na2C2O4ml KMnO4×6,7

- Pemeriksaan

- Timbang saksama 7 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 13 ml Air Murni, didihkan secara perlahan dengan 40 ml larutan Tembaga (II) Tartrat Alkali selama 3 menit, dan biarkan selama 2 menit : terbentuk endapan.

- Saring melalui penyaring kaca masir.

- Bilas residu dengan air hangat hingga air bilasan tidak bersifat basa, dan saring melalui penyaring kaca masir yang sama, buang semua filtrat.

- Segera larutkan residu dalam 20 ml larutan Besi (III) Sulfat LP, saring melalui penyaring kaca masir, bilas saringan dengan 15 - 20 ml Air Murni.

- Kumpulkan bilasan dan filtrat, panaskan sampai 80°C.

- Titrasi dengan larutan Kalium Permanganat 0,02 M LV : dibutuhkan tidak lebih dari 3,2 ml untuk mengubah warna hijau menjadi merah dan bertahan sekurang-kurangnya selama 10 detik.

  - Nikel

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Spray Dried Mannitol (S-QC-01-341)

    - Cara Kerja :

- Pemeriksaan Nikel (Ni)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Larutan Baku Multi-element Induk

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution XVI 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Ni : 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Ni : 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Ni : 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Ni : 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2,5%, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Spray Dried Mannitol (S-QC-01-341)

    - Cara Kerja :

- Fase Gerak

- Masukkan Air Murni ke dalam botol pereaksi 1000 ml.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem A

- Timbang saksama masing-masing 250 mg Baku Kerja Sorbitol dan Baku Kerja Manitol, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml yang sama.

- Tambahkan ± 5 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Sorbitol dan Manitol : 25 mg/ml)

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem B

- Timbang saksama 10 mg Maltitol BPFI dan 10 mg Isomalt BPFI ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Maltitol dan Isomalt : 1 mg/ml)

- Larutan Baku A

- Timbang saksama 500 mg Baku Kerja Manitol, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan Air Murni ± 5 ml, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 50,0 mg/ml)

- Larutan Baku B

- Pipet 2,0 ml Larutan Uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 1,0 mg/ml)

- Larutan Baku C

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku B, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,025 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 500 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 50 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom	:	L19 ; 7,8 mm x 30 cm ; 9 µm

Suhu Kolom	:	85 ± 2°C

Detektor	:	Indeks Refraksi

Suhu Detektor	:	40°C

Flow Rate	:	0,5 ml/menit

Volume Injeksi	:	20 µL

Waktu Retensi 	:	Tidak kurang dari 1,5 waktu retensi Manitol

(Waktu retensi Manitol ± 20 menit)

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| Waktu Retensi (rt) menit | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| Tailing Factor (tf) | ≤ 2,0% |
| Lempeng Teoritis (N) | ≥ 2000 |
| Resolusi (R) | R ≥ 2,0% antara puncak Manitol dengan puncak Sorbitol |

- Syarat Cemaran Organik

| Komponen | RRT | Kriteria Penerimaan (%) |
| --- | --- | --- |
| Isomalt (Puncak Pertama) | 0,60 | - |
| Maltitol | 0,69 | - |
| Isomalt (Puncak Kedua) | 0,73 | - |
| Manitol | 1,00 | - |
| Sorbitol | 1,20 | Tidak lebih dari respon puncak utama Larutan Baku B (2,0%) |
| Masing - masing cemaran lain | - | Tidak lebih dari 2 kali respon puncak utama Larutan Baku C (0,1%) |
| Total Isomalt dan Maltitol | - | Tidak lebih dari respon puncak utama Larutan Baku B (2,0%) |
| Total Cemaran | - | Tidak lebih dari respon puncak utama Larutan Baku B (2,0%) |

Catatan :

- Isomalt tereluasi dalam dua puncak. Koeluasi Maltitol dan puncak kedua Isomalt mungkin terjadi.

- Abaikan respons puncak yang kurang dari 0,05%

    - Perhitungan :

- Cemaran Sorbitol, Total Isomalt, dan Maltitol

Cr=LiLkb×B%

Keterangan :

| Cr | = | Kadar Cemaran Organik yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Li | = | Luas area masing-masing puncak cemaran pada larutan uji |
| Lkb | = | Luas area puncak Manitol pada larutan baku B |
| B% | = | Kadar Baku Kerja Manitol (%) |

- Cemaran lain

Cr=Li2 x Lkc×B%

Keterangan :

| Cr | = | Kadar Cemaran Organik yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Li | = | Luas area masing-masing puncak cemaran pada larutan uji |
| Lkb | = | Luas area puncak Manitol pada larutan baku C |
| B% | = | Kadar Baku Kerja Manitol (%) |

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Spray Dried Mannitol (S-QC-01-341)

    - Cara Kerja :

- Fase Gerak

- Masukkan Air Murni ke dalam botol pereaksi 1000 ml.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem A

- Timbang saksama masing-masing 250 mg Baku Kerja Sorbitol dan Baku Kerja Manitol, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml yang sama.

- Tambahkan ± 5 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Sorbitol dan Manitol : 25 mg/ml)

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem B

- Timbang saksama 10 mg Maltitol BPFI dan 10 mg Isomalt BPFI ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Maltitol dan Isomalt : 1 mg/ml)

- Larutan Baku A

- Timbang saksama 500 mg Baku Kerja Manitol ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 50 mg/ml)

- Larutan Baku B

- Pipet 2,0 ml Larutan Uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 1 mg/ml)

- Larutan Baku C

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku B, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,025 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 500 mg zat uji ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 50,0 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom	:	L19 ; 7,8 mm x 30 cm ; 9µm

Suhu Kolom	:	85 ± 2°C

Flow Rate	:	0,5 ml/menit

Detektor	:	Indeks Refraksi

Suhu Detektor	:	40°C

Volume Injeksi	: 	20 µL

Waktu Retensi	: 	Tidak kurang dari 1,5 waktu retensi Manitol

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| Waktu Retensi (rt) menit | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| Tailing Factor (tf) | ≤ 2,0% |
| Lempeng Teoritis (N) | ≥ 2000 |
| Resolusi (R) | R ≥ 2,0% antara puncak Manitol dengan puncak Sorbitol |

    - Perhitungan :

C=LuLs×WsWu×100%(100%-SP)×B%

Keterangan :

| C | = | Kadar Manitol yang telah diperhitungkan terhadap zat kering (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area puncak Manitol pada larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak Manitol pada larutan baku A |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |
| B% | = | Kadar Baku Kerja (%) |

  - Distribusi Ukuran Partikel

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Spray Dried Mannitol (S-QC-01-341)

    - Cara Kerja :

- Siapkan Mesh No. 45, 100, dan 200.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Sieve Shaker.

    - Perhitungan :

Tertahan= (Wa-Wo)Wu ×100 %

Keterangan :

| Wa | = | Berat mesh + zat uji setelah pengayakan (gram) |
| --- | --- | --- |
| Wo | = | Berat mesh kosong (gram) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (gram) |

  - Uji Batas dan Identifikasi Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Spray Dried Mannitol (S-QC-01-341)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba dan Identifikasi Patogen.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-341 | 0 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli:  SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA