- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Trimethoprim Micronize dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Trimethoprim Micronize sesuai dengan instruksi kerja tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia Edisi VI (2020), Hal. 1749 – 1750;

Farmakope Indonesia Edisi V (2014), Hal. 1290 – 1291;

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290;

PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 15. | Mesh |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 16. | Oven |
| 3. | Bulk Density | 17. | pH Meter |
| 4. | Cawan Pijar | 18. | Pipa Kapiler |
| 5. | Desikator | 19. | Pipet Seukuran |
| 6. | Furnace | 20. | Pipet Tetes |
| 7. | Gelas Kimia | 21. | Pipet Ukur |
| 8. | Gelas Ukur | 22. | Sieve Shaker |
| 9. | Hotplate | 23. | Spektrofotometer IR |
| 10. | HPLC | 24. | Spektrofotometer UV-Vis |
| 11. | Kolom C18 (L1) ; 3,9 mm × 30 cm ; 10 µm | 25. | Syringe Filter 0,20 µm |
| 12. | Labu Ukur | 26. | Tabung Nessler |
| 13. | Melting Point | 27. | Timbangan Analitik |
| 14. | Membran Filter 0,20 µm | 28. | Ultrasonicbath |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 9. | Eter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Asetat Glasial | 10. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy. |
| 3. | Asam Sulfat | 11. | Karbon Tetraklorida |
| 4. | Aseton | 12. | Kloroform |
| 5. | Asetonitril | 13. | Metanol |
| 6. | Baku Kerja Trimethoprim Micronize | 14. | Natrium Hidroksida |
| 7. | Benzil Alkohol | 15. | Trietilamin |
| 8. | Etanol |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Trimethoprim Micronize (S-QC-01-118)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Trimethoprim Micronize (S-QC-01-118)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Benzil Alkohol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Benzil Alkohol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 – 100 ml Kloroform dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 – 100 ml Metanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 – 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 – 100 ml Etanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 – 100 ml Aseton dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Karbon Tetraklorida

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Karbon Tetraklorida dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Trimethoprim Micronize (S-QC-01-118)

    - Cara Kerja :

- Uji Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Trimethoprim Micronize dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Uji Identifikasi B (Serapan Ultraviolet)

- Larutan Baku

- Timbang saksama 25 mg Baku Kerja Trimethoprim Micronize, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan 25 ml Etanol P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Natrium Hidroksida (1 dalam 250), kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan larutan Natrium Hidroksida (1 dalam 250), kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,02 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 25 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan 25 ml Etanol P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Natrium Hidroksida (1 dalam 250), kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan larutan Natrium Hidroksida (1 dalam 250), kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,02 mg/ml)

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 200 nm – 400 nm dengan Natrium Hidroksida (1 dalam 250 ml) sebagai blangko.

- Bandingkan spektrum larutan uji dengan larutan baku. Spektrum serapan ultraviolet larutan uji menunjukkan maksimum dan minimum pada panjang gelombang yang sama seperti pada larutan baku. Daya serap masing-masing dihitung terhadap zat kering pada panjang gelombang serapan maksimum lebih kurang 287 nm, berbeda tidak lebih dari 3,0 %.

  - Jarak Lebur

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Trimethoprim Micronize (S-QC-01-118)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Trimethoprim Micronize (S-QC-01-118)

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam Oven Vacuum dengan suhu 105 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 4 jam hampa udara.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP = Wa-WbWa-Wo ×100%

Keterangan :

| SP | = | Susut pengeringan (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram) |
| Wb | = | Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram) |
| Wo | = | Berat botol timbang kosong (gram) |

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Trimethoprim Micronize (S-QC-01-118)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600°C ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 – 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang saksama (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn= Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

| SPn | = | Sisa pemijaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram) |
| Wb | = | Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram) |
| Wo | = | Berat cawan pijar kosong (gram) |

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Trimethoprim Micronize (S-QC-01-118)

    - Cara Kerja :

- Larutan Fase Gerak

- Masukkan 400 ml Asetonitril P ke dalam botol pereaksi.

- Tambahkan 2 ml Trietilamin dan 1400 ml Air Murni.

- Atur pH hingga 5,9 ± 0,1 dengan larutan Natrium Hidroksida 1 N atau Asam Asetat Glasial.

- Genapkan dengan Air Murni hingga 2000 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,2 menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 32 mg Baku Kerja Trimethoprim Micronize, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Metanol P, sonikasi selama 10 menit.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Ecerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,032 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 32 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Metanol P, sonikasi selama 10 menit.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Ecerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,032 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: C18 (L1), μBondapack ; 3,9 mm × 30 cm ; 10 µm

Flow Rate		: 1,0 ml/menit

Detektor		: UV 254 nm

Volume Injeksi		: 20 μl

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| Waktu Retensi (tr) menit | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| Tailing Faktor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| Faktor Kapasitas (k’) | k' ≥ 1,5 |

    - Perhitungan :

C= LuLs×WsWst×WutWu×100%(100%-SP)×B%

Keterangan :

| C | = | Kadar Trimethoprim yang telah diperhitungkan terhadap zat kering (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area puncak Trimethoprim pada larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak Trimethoprim pada larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wst | = | Berat baku kerja teoritis (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wut | = | Berat zat uji teoritis (mg) |
| SP | = | Susut pengeringan (%) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Bulk Density

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Trimethoprim Micronize (S-QC-01-118)

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 2 g zat uji, masukkan ke dalam gelas ukur.

- Ukur volume zat uji yang mengisi gelas ukur (untapped density).

- Lanjutkan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Bulk Density Tester.

- Ukur volume zat uji setelah pengetukan (tapped density).

    - Perhitungan :

BD= WuVu

Keterangan :

| BD | = | Bulk density (gram/ml) |
| --- | --- | --- |
| Wu | = | Berat uji (gram) |
| Vu | = | Volume uji (ml) |

  - Distribusi Ukuran Partikel

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Trimethoprim Micronize (S-QC-01-118)

    - Cara Kerja :

- Siapkan Mesh No. 100.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Sieve Shaker.

    - Perhitungan :

Lolos= Wu-(Wa-Wo)Wu ×100 %

Keterangan :

| Wa | = | Berat mesh + zat uji setelah pengayakan (gram) |
| --- | --- | --- |
| Wo | = | Berat mesh kosong (gram) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (gram) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Trimethoprim Micronize (S-QC-01-118)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-112 | 00 | 05 FEB 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-112 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan alat dan bahan - Perubahan instruksi kerja - Perubahan identifikasi - Perubahan jarak dan lebur - Perubahan sisa pemijaran - Perubahan kadar | Review dokumen mengikuti perubahan terbaru |

# Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA