- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Calcium Ascorbate (Ca 9%) dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Calcium Ascorbate (Ca 9%) sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

R&D PT. Kimia Farma;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024);

Suplemen I Farmakope Indonesia (2022), Hal. 209.

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Gelas Kimia | 10. | Inductively Coupled Plasma (ICP) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tabung Nessler | 11. | Bulk Density |  |
| 3. | Batang Pengaduk | 12. | pH Meter |  |
| 4. | Timbangan Analitik | 13. | Labu Ukur |  |
| 5. | Pipet Ukur | 14. | Membran Filter |  |
| 6. | Gelas Ukur | 15. | Syringe Filter |  |
| 7. | Botol Fase Gerak | 16. | Desikator |  |
| 8. | Oven | 17. | Botol Timbang |  |
| 9. | HPLC | 18. | Kolom L1 (C18); 4.6 mm x 25 cm; 5 µm |  |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni | 5. | RS Ca-Ascorbate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Potassium Dihydrogen Phosphate | 6. | Asam Nitrat |  |
| 3. | Asam Fosfat | 7. | ICP Multi-element Standard Solution IV |  |
| 4. | EDTA |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcium Ascorbate (Ca 9%) (S-QC-01-346).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcium Ascorbate (Ca 9%) (S-QC-01-346).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 3 ml Air Murni dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Bulk Density

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcium Ascorbate (Ca 9%) (S-QC-01-346).

    - Cara Kerja:

- Timbang saksama 20 g zat uji, masukkan ke dalam gelas ukur.

- Ukur volume zat uji yang mengisi gelas ukur (untapped bulk density).

- Lanjutkan pemeriksaan dengan melakukan pengetukan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Bulk Density Tester.

- Ukur volume zat uji setelah pengetukan (tapped bulk density).

    - Perhitungan:

BD=WuVu

Keterangan:

BD   = Bulk Density (g/ml)

Wu  = Berat Uji (g)

Vu   = Volume Uji (ml)

  - pH

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcium Ascorbate (Ca 9%) (S-QC-01-346).

    - Cara Kerja:

- Timbang 5,0 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 50 ml Air Murni.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcium Ascorbate (Ca 9%) (S-QC-01-346).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1,0 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 2 jam

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP= Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan:

SP	= Susut Pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calcium Ascorbate (Ca 9%) (S-QC-01-346).

    - Cara Kerja:

- Fase Gerak

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 ml.

- Timbang seksama 2,04 g potassium dihydrogen phosphate, masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 ml.

- Tambahkan air hingga 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 3,0 dengan menggunakan Asam Fosfat.

- Stirer selama 15 menit hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

- Sonikasi selama ± 15 menit.

- Larutan Pengencer

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 ml.

- Timbang seksama 0,56 g EDTA dan 2,04 g potassium dihydrogen phosphate, masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 ml.

- Tambahkan air hingga 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 3,0 dengan menggunakan Asam Fosfat.

- Stirer selama 15 menit hingga homogen.

- Larutan Standar

- Timbang 12,5 mg RS Ca-Ascorbate, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Larutan Pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Larutan Standar: 0,25 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 12,5 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Larutan Pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Larutan Uji: 0,25 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: L1 (C18); 25 cm x 4,6 mm ; 5 µm

Flow Rate		: 1,0 ml/min

Detektor		: UV 245 nm

Suhu Kolom		: 25oC

Volume Injeksi		: 5 µl

- Prosedur

- Conditioning system dengan mengalirkan fasa gerak selama 30 menit hingga diperoleh baseline yang stabil.

- Lakukan uji kesesuaian system dan urutan injeksi sesuai dengan sequence berikut:

| No. | Nama Larutan | Volume injeksi (µl) | Frekuensi injeksi | Run time (menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelarut | 10 | 1 | 2x RT Ca-Ascorbate |
| 2 | Larutan standar | 10 | 5 |  |
| 3 | Larutan sampel 1 | 10 | 1 |  |
| 4 | Larutan sampel 2 | 10 | 1 |  |

- Persyaratan Kesesuaian Sistem

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| %RSD | %RSD puncak Ca-Ascorbate pada 5 kali penginjekan larutan standar < 2,0% |

    - Perhitungan:

Vit C %=LuLs×WsWu×5050×B%

Keterangan:

Vit C %		= Kadar Vitamin C yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu			= Luas area Ca-Ascorbate dalam larutan uji

Ls			= Luas area Ca-Ascorbate dalam larutan standar

Ws			= Bobot standar yang ditimbang (mg)

Wu			= Bobot zat uji yang ditimbang (mg)

B%			= Kadar baku kerja

  - Kadar Ca

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Baku Calcium Ascorbate (Ca 9%) (S-QC-01-346).

    - Cara Kerja:

- Fase Gerak

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 ml.

- Timbang seksama 2,04 g potassium dihydrogen phosphate, masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 ml.

- Tambahkan air hingga 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 3,0 dengan menggunakan Asam Fosfat.

- Stirer selama 15 menit hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

- Sonikasi selama ± 15 menit.

- Larutan Pengencer

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 ml.

- Timbang seksama 0,56 g ethylenediaminetetraacetic acid dan 2,04 g potassium dihydrogen phosphate, masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 ml.

- Tambahkan air hingga 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 3,0 dengan menggunakan Asam Fosfat.

- Stirer selama 15 menit hingga homogen.

- Larutan Standar

- Timbang 12,5 mg RS Ca-Ascorbate, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Larutan Pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Larutan Standar: 0,25 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 12,5 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Larutan Pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Larutan Uji: 0,25 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: L1 (C18); 4.6 mm x 25 cm; 5 µm

Flow Rate		: 1,0 ml/min

Detektor		: UV 245 nm

Suhu Kolom		: 25oC

Volume Injeksi		: 5 µl

- Prosedur

- Conditioning system dengan mengalirkan fasa gerak selama 30 menit hingga diperoleh baseline yang stabil.

- Lakukan uji kesesuaian system dan urutan injeksi sesuai dengan sequence berikut:

| No. | Nama Larutan | Volume injeksi (µl) | Frekuensi injeksi | Run time (menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelarut | 10 | 1 | 2x RT Ca-Ascorbate |
| 2 | Larutan standar | 10 | 5 |  |
| 3 | Larutan sampel 1 | 10 | 1 |  |
| 4 | Larutan sampel 2 | 10 | 1 |  |

- Persyaratan Kesesuaian Sistem

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| %RSD | %RSD puncak Ca-Ascorbate pada 5 kali penginjekan larutan standar < 2,0% |

    - Perhitungan:

Ca %=LuLs×WsWu×5050×B%

Keterangan:

Ca %		= Kadar Calcium yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu			= Luas area larutan uji

Ls			= Luas area larutan standar

Ws			= Bobot standar yang ditimbang (mg)

Wu			= Bobot zat uji yang ditimbang (mg)

Potency	= Potensi atau kemurnian standar (%)

  - Kadar Mg

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Baku Calcium Ascorbate (Ca 9%) (S-QC-01-346).

    - Cara Kerja:

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 3,25%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 50 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 450 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element 100 ppm

- Pipet 10 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 3,25% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Mg: 100 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 6 ppm

- Pipet 6 ml Larutan Baku Multi-element Induk 100 ppm; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 3,25% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Mg: 6 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 8 ppm

- Pipet 8 ml Larutan Baku Multi-element Induk 100 ppm; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 3,25% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Mg: 8 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 10 ppm

- Pipet 10 ml Larutan Baku Multi-element Induk 100 ppm; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 3,25% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Mg: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 12 ppm

- Pipet 12 ml Larutan Baku Multi-element Induk 100 ppm; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 3,25% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Mg: 12 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 14 ppm

- Pipet 14 ml Larutan Baku Multi-element Induk 100 ppm; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 3,25% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Mg: 14 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 50 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 3,25%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 3,25% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Siapkan sampel tube untuk pemeriksaan ICP-OES.

- Saring larutan uji menggunakan syringe filter 0,45 µm dan masukkan ke dalam sampel tube ICP.

- Pengukuran

Lakukan pengukuran dengan menggunakan ICP, gunakan HNO3 3,25% sebagai blanko.

  - Logam Berat

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Baku Calcium Ascorbate (Ca 9%) (S-QC-01-346).

    - Cara Kerja:

- Pemeriksaan Timbal (Pb), Kadmium (Cd), dan Arsenik (As)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume tepat 100 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah Larutan Induk 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,100 | 0,10 | 100 |
| 0,200 | 0,20 | 100 |
| 0,400 | 0,40 | 100 |
| 0,800 | 0,80 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 200 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan dan filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Kesesuaian Sistem

Read Time				: 8 s

Rinse Time				: 45 s

RF Power				: 1,2 kW

Stabilization Time			: 15 s

Viewing Mode			: Axial

Nebulizer Flow			: 0,7 l/min

Plasma				: 12 l/min

Aux Flow				: 1 l/min

Panjang Gelombang Arsen		: 188,890 nm

Panjang Gelombang Kadmium	: 214,439 nm

Panjang Gelombang Timbal	: 220,353 nm

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Koefisien Korelasi | r ≥ 0,9900 |
| % Error | % Error ≤ 20% |
| QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan : Lakukan standar tengah setelah penginjekan deret standar dan akhir penginjekan sampel.

- Pemeriksaan Raksa

- Larutan Deret Standar

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 200 ml Asam Nitrat pekat secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 300 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Larutan Reduktan

- Timbang saksama masing – masing 1,5 g Natrium Borohidrida dan 1 g Natrium Hidroksida, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Larutan Induk Raksa

- Pipet 10 ml Hg Standard For ICP 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 100 ppm)

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah Larutan Induk 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | 100 |
| 2 | 2,00 | 100 |
| 3 | 3,00 | 100 |
| 4 | 4,00 | 100 |
| 5 | 5,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan Asam Nitrat 13%, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan dan filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Baku Calcium Ascorbate (Ca 9%) (S-QC-01-346).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-346 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA