- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Piroxicam dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Piroxicam sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia V (2014) hal. 1029 – 1030;

  - Farmakope Indonesia VI (2020) hal. 1403 – 1404;

  - Modifikasi USP 47 NF 42 (2024);

  - Suplemen I FI VI (2022) hal.290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Gelas Kimia | 9. | Spatula |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Spektrofotometer IR | 10. | Cawan Pijar |
| 3. | Spektrofotometer UV Vis | 11. | Furnace |
| 4. | Labu Ukur | 12. | Desikator |
| 5. | Ultrasonic Bath | 13. | Gas Chromatography |
| 6. | Pipet Ukur/Pipet Volume | 14. | Neraca Analitik |
| 7. | Karl Fisher | 15. | Sarung Tangan Anti Panas |
| 8. | Kolom Analitik leburan silica 30 m x 0,53 mm disalut pada fase diam G43 setebal 3,0 um. |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 9. | Asam Nitrat P |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Klorida 1 N | 10. | Larutan baku Multi-Element |
| 3. | Etanol | 11. | Kloroform |
| 4. | Minyak Mineral P | 12. | Benzen P |
| 5. | HCl pekat | 13. | 1,4 – dioksan P |
| 6. | Metanol | 14 | Metilen Klorida P |
| 7. | Baku Kerja Piroxicam | 15. | Trikoroetilena P |
| 8. | Asam Sulfat P |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Piroxicam (S-QC-01-049).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Piroxicam (S-QC-01-049).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 – 100 ml air murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam Asam Encer

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 – 100 ml Asam Klorida 1 N dalam gelas kimia

- Amati pemerian larutan

- Kelarutan dalam pelarut organik

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 – 100 ml Metanol dalam gelas kimia

- Amati pemerian larutan

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 – 100 ml etanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam larutan alkali mengandung air

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 – 100 ml NaOH 1 N dalam gelas kimia

- Amati pemerian larutan

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Piroxicam (S-QC-01-049).

    - Cara Kerja:

- Serapan Infra Red

- Zat Baku

  - Campur dan gerus 10 – 20 mg Baku Kerja Piroxicam dispersikan dalam satu tetes Minyak Mineral P

  - Aduk hingga tercampur

- Zat Uji

  - Campur dan gerus 10 – 20 mg zat uji dispersikan dalam satu tetes Minyak Mineral P

  - Aduk hingga tercampur

- Pengukuran

  - Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 – 4000

  - Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku

  - Amati kedua spektrum tersebut : spektrum serapan inframerah zat uji menunjukan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Spektrofotometri UV VIS

- Pembuatan Larutan HCl dalam Metanol (1 dalam 1200)

- Masukkan 600 ml Metanol ke dalam gelas kimia 2L

- Tambahkan 1 ml HCl pekat secara perlahan.

- Tambahkan 600 ml Metanol

- Aduk hingga homogen

  - Pembuatan Larutan Baku

- Timbang seksama 10 mg baku kerja Piroxicam, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan HCl dalam Metanol (1 dalam 1200) hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan larutan HCl dalam Metanol (1 dalam 1200) hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan larutan HCl dalam Metanol (1 dalam 1200) hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

Konsentrasi Piroxicam : 0,01 mg/ml

  - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 10 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan HCl dalam Metanol (1 dalam 1200) hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan larutan HCl dalam Metanol (1 dalam 1200) hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan larutan HCl dalam Metanol (1 dalam 1200) hingga tanda batas, kocok hingga homogeny.

Konsentrasi Piroxicam : 0,01 mg/ml

  - Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektroforometer UV-VIS pada panjang gelombang 200-400 nm, dengan larutan HCl dalam metanol (1 dalam 1200) sebagai blanko.

- Bandingkan spektrogram larutan uji degan zat baku, spektrum larutan uji menunjukan maksimun dan minimum pada panjang gelombang yang sama seperti pada larutan baku.

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Piroxicam (S-QC-01-049).

    - Cara Kerja

      - Pembuatan Larutan Asam klorida-metanol 0,1 N

- Masukkan 40 ml Air Murni ke dalam labu ukur 1 L.

- Tambahkan 8,3 ml HCl pekat, genapkan menggunakan metanol hingga tanda batas.

      - Larutan baku

- Timbang 21 mg baku kerja Piroxicam, larutkan dengan asam klorida-metanol 0,1 N  dalam labu ukur 100 ml kocok hingga homogen.

- Sonikasi selama ± 10 menit, dinginkan dan genapkan hingga tanda batas.

- Pipet 1 ml larutan masukkan ke dalam labu ukur 20 ml, larutkan dengan asam klorida-metanol 0,1 N  dalam labu ukur 20 ml kocok hingga homogen.

- Konsentrasi piroxicam sebesar 0,0105 mg/ml

      - Larutan Uji

- Timbang 21 mg zat uji, larutkan dengan asam klorida-metanol 0,1 N  dalam labu ukur 100 ml kocok hingga homogen.

- Sonikasi selama ± 10 menit, dinginkan dan genapkan hingga tanda batas.

- Pipet 1 ml larutan masukkan ke dalam labu ukur 20 ml, larutkan dengan asam klorida-metanol 0,1 N  dalam labu ukur 20 ml kocok hingga homogen.

- Konsentrasi piroxicam sebesar 0,0105 mg/ml

      - Pengukuran

Lakukan pengukuran menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 334 nm. Lakukan perhitungan nilai RSD (%) dan recovery dari hasil pengukuran.

      - Prosedur

- Ukur serapan Larutan baku dan Larutan Uji pada panjang gelombang 334 nm menggunakan asam klorida-metanol 0,1 N sebagai blangko

- Hitung jumlah dalam mg piroxicam, C15H13N3O4S dalam zat yang digunakan dengan rumus :

Cu=  AuAs x WsWu B%

Keterangan:

Cu	= Kadar dalam mg per ml Piroxicam dalam Larutan baku

Au 	= Serapan larutan uji

As	= Serapan larutan baku

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

B%	= % kadar baku kerja

  - Kadar Air

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Piroxicam (S-QC-01-049).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Karl Fischer.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan standart spesifikasi bahan baku Piroxicam (S-QC-01-049).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

(Residu sisa pemijaran digunakan untuk pemeriksaan parameter Logam Berat)

    - Perhitungan

Spn = Wb-WoWa-Wo x 100%

Keterangan	:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb		= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo		= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Piroxicam (S-QC-01-049)

    - Cara Kerja

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Deret Standar (Standar Induk 100 ppm)

- Pipet sejumlah larutan induk 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan dalam labu ukur 100 ml

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,100 | 0,10 | 100 |
| 0,200 | 0,20 | 100 |
| 0,400 | 0,40 | 100 |
| 0,800 | 0,80 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

      - Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2,5% ke dalam cawan pijar yang berisi residu sisa pemijaran.

      - Aduk larutan menggunakan batang pengaduk.

      - Masukkan ke dalam labu ukur 20 ml, sonikasi hingga larut.

      - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

      - Sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

      - Siapkan sampel tube untuk pemeriksaan ICP OES.

      - Saring larutan uji menggunakan syringe filter 0,45 µm dan masukkan ke dalam sampel tube ICP.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Cemaran senyawa organik mudah menguap

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Piroxicam (S-QC-01-049)

    - Cara Kerja

      - Larutan Baku

- Buat larutan dalam pelarut dimetilsulfoksida, yang mengandung 1,0 µg kloroform, 2,0 µg benzen P, 1,4-dioksan P, metilen klorida P dan trikoroetilena P per ml.

      - Sistem Kromatografi

- Metode		: Kromatografi Gas dilengkapi detector ionisasi nyala

- Kolom        		: Analitik leburan silica, diameter dalam 30 m x 0,53 mm disalut pada fase diam G43 setebal 3,0 µm

- Kolom pelindung	: Silika 5 m x 0,5 mm diameter dalam yang dideaktivasi dengan fenilmetil siloksan dan system injeksi tanpa celah

- Gas Pembawa	: Helium P dengan kecepatan linier lebih kurang 35 cm per detik

- Suhu Injektor	: 140oC

- Suhu detector	: 260oC

- Suhu Kolom		: Pertahankan suhu pada 40oC selama 20 menit, kemudian naikkan cepat hingga suhu 240oC dan pertahankan selama 20 menit

- Suntikkan larutan baku, rekam kromatogram dan ukur respon seperti tertera pada prosedur

- Sistem dinyatakan sesuai jika menghasilkan kromatogram dengan semua komponen dalam larutan baku terpisah, resolusi, R, antara dua komponen tidak kurang dari 3 dan simpang baku relative masing-masing respon puncak pada penyuntikan ulang tidak lebih dari 15%.

      - Prosedur

- Suntikkan secara terpisah sejumlah volume sama (± 1 µl) Larutan baku dan Larutan uji ke dalam kromatograf, ukur respon puncak.

- Identifikasi setiap puncak pada kromatogram larutan uji, berdasarkan waktu retensi.

- Hitung jumlah cemaran senyawa organik mudah menguap yang terdeteksi.

- Jumlah masing-masing cemaran senyawa organic mudah menguap dalam zat uji tidak lebih dari batas tertera pada tabel

| Cemaran senyawa organik mudah menguap | Batas (ppm) |
| --- | --- |
| Benzen | 100 |
| Kloroform | 50* |
| 1,4 Dioksan | 100 |
| Metilen Klorida | 100 |
| Trikloroetilen | 100 |

*Batas kurang dari 100 ppm berdasarkan toksisitas yang relative lebih besar

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Piroxicam (S-QC-01-049)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-070 | 00 | 06 DES 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-070 | 01 |  | Perubahan templet ; Referensi, Alat dan Bahan, Intruksi Kerja : Pemerian, Kelarutan, Identifikasi, Kadar, Kadar Air, Sisa Pemijaran , Cemaran Senyawa dan Uji Batas Mikroba | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

  - AMPM

  - SPBB

  - SPML

  - SOVMA