- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Pankreon For Children dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Pankreon For Children sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - USP 41 Tahun 2018

  - PT. Kimia Farma

  - PerBPOM No. 24 Tahun 2023

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan analitik | 8. | Corong |
| 2. | Kuas | 9. | Karl Fischer |
| 3. | Alat Gelas | 10. | Penangas es |
| 4. | Mortir dan stemper | 11. | Autotitrator dengan settingan pH STAT |
| 5. | Spatula | 12. | Titran |
| 6. | Spektrofotometer Uv-Vis | 13. | Inkubator |
| 7. | Ultrasonic bath | 14. | Stopwatch |
| - Bahan |  |  |  |
| 1. | Baku Kerja Pankreatin | 17. | Asam Sulfat |
| 2. | Sampel Pankreon For Children | 18. | Serbuk Casein |
| 3. | Asam Klorida | 19. | Trichloroacetic acid |
| 4. | Air mendidih | 20. | Larutan Akasia |
| 5. | Air dingin | 21. | Minyak Zaitun p |
| 6. | Pati | 22. | Pecahan es |
| 7. | Natrium tiosulfat 0.1 N | 23. | Tris (hidroximetil) aminometana p |
| 8. | Natrium Karbonat | 24. 25 | Garam ampedu Purified Water |

| 9. | Kalium Bikromat |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Kalium Iodida |  |  |
| 11. | Natrium Bikarbonat |  |  |
| 12. | Asam Phosfat |  |  |
| 13. | Kalium dihydrogen phosfat |  |  |
| 14. | Dapat Phosfat pH 6.8 |  |  |
| 15. | Natrium Klorida |  |  |
| 16. | Natrium Hydroksida 0.1 N dan 0.01 N |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Pankreon For Children (S-QC-03-098).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Pankreon For Children (S-QC-03-098).

    - Cara Kerja :

Teridentifikasi adanya aktifiitas enzim amylase, protease, dan lipase sesuai dengan prosedur pemeriksaan kadar.

  - Bobot per sachet

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Pankreon For Children (S-QC-03-098).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Waktu Terdispersi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Pankreon For Children (S-QC-03-098).

    - Cara Kerja :

- Masukkan 1 sachet sampel Pankreon For Children (setara dengan 5 gram) ke dalam gelas kimia berisi 200 mL Akuades.

- Aduk hingga serbuk larut dengan menggunakan batang pengaduk.

- Hitung waktu dari serbuk tercelup ke dalam Akuades sampai serbuk terlarut dengan menggunakan stopwatch

  - Penetapan Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Pankreon For Children (S-QC-03-098).

    - Cara Kerja :

- Timbang 500 mg sampel

- Lakukan titrasi dengan alat autotitrator Karl Fischer

- Catat hasil pengukuran kadar air

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Pankreon For Children (S-QC-03-098).

    - Cara Kerja :

Aktifitas Amilase

- Larutan Dapar Fosfat 6.8

- Timbang 13.6 g KH2PO4, masukkan ke dalam labu ukur 500 mL.

- Tambahkan Purified Water hingga tanda batas, homogenkan

- Timbang 14.20 g Na2HPO4, masukkan ke dalam labu ukur 500 mL.

- Tambahkan Purified Water hingga tanda batas, homogenkan

- Campurkan 51 ml larutan KH2PO4 dan 49 ml larutan Na2HPO4

- Atur pH hingga 6.8 dengan penambahan asam phosfat 1N atau NaOH 1N

- Larutan Substrat (dibuat segar)

- Timbang 2 g Pati, tambahkan kedalam 160 ml air mendidih.

- Bilas dengan 10 ml purified water, tambahkan kedalam larutan panas dan panaskan hingga mendidih sambil terus diaduk.

- Dinginkan hingga suhu ruang, tambahkan air hingga 200 ml

- Larutan Natrium Tiosulfat 0.1 N

    - Timbang ± 26 gr Natrium Tiosulfat p.a dan 200 mg Natrium Karbonat ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Tambahkan akuades bebas karbon dioksida hingga setengah labu ukur, homogenkan.

    - Tambahkan akuades bebas karbon dioksida hingga tanda batas, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Lakukan standarisasi sebagai berikut :

- Timbang seksama ± 210 mg Kalium Bikromat Standar Volumetrik yang sebelumnya telah dihaluskan dan dipanaskan pada suhu 110°C selama 2 jam.

- Masukkan ke dalam labu erlenmeyer bertutup kaca.

- Tambahkan 100 mL akuades.

- Goyangkan hingga larut, angkat tutup.

- Tambahkan dengan cepat 3 gr Kalium Iodida P, 2 gr Natrium Bikarbonat P, dan 5 mL Asam Klorida P.

- Tutup labu, goyangkan hingga bercampur.

- Simpan di tempat yang gelap selama 10 menit.

- Bilas tutup dan dinding labu bagian dalam dengan akuades.

- Titrasi dengan dengan Natrium Tiosulfat 0,1 M hingga warna hijau kekuningan.

- Tambahkan 3 mL indikator amilum dan lanjutkan titrasi sampai warna biru tepat hilang.

- Lakukan titrasi sebanyak 2 kali replikasi.

    - Lakukan perhitungan standarisasi sebagai berikut :

N =WV × 49,03

Keterangan :

N			: Normalitas Natrium Tiosulfat (N)

W			: Berat Kalium Bikromat Standar Volumetrik (mg)

V			: Volume Titrasi Natrium Tiosulfat (mL)

49,03	: Berat Ekivalen Kalium Bikromat

- Larutan Baku

- Timbang seksama 55 mg baku kerja Pankreatin, masukkan ke dalam mortir.

- Tambahkan Dapar Phosfat pH 6.8 30.0 mL, gerus selama 10 menit.

- Pindahkan campuran ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan Dapar Phosfat pH 6.8 hingga tanda batas.

- Hitung aktifitas larutan yang diperoleh dalam unit aktifitas amilase per ml dari potensi yang tertera pada etiket baku pembanding.

- Larutan Uji

- Timbang seksama 662.5 mg sample, masukkan ke dalam mortir.

- Tambahkan Dapar Phosfat pH 6.8 30.0 mL, gerus selama 10 menit.

- Pindahkan campuran ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan Dapar Phosfat pH 6.8 hingga tanda batas.

- Penetapan aktifitas amilase

- Siapkan 4 labu Erlenmeyer 250 mL bersumbat, kemudian tandai S, U, BS dan BU

- Pipet ke dalam tiap labu 25 ml larutan substrat, 10 ml dapar phosfat ph 6.8 dan 1 ml larutan natrium klorida (11.7 dalam 1000), tutup dan campur.

- Letakkan labu dalam penangas air suhu 25o C + 0.1 selama 15 menit

- Pada labu BU dan BS tambahkan 2 ml HCl 1 N, campur, masukkan kembali ke dalam penangas air.

- Pada labu U dan BU tambahkan 1.0 ml larutan uji dan pada labu S dan BS tambahkan 0.1 ml larutan baku, campur masing-masing dan masukkan kembali pada penangas air.

- Tepat 10 menit setelah penambahan enzim, tambahkan 2 ml HCl 1 N pada labu S dan U, campur.

- Pada setiap labu tambahkan 10.00 ml iodium 0.1N LV sambil diaduk

- Tambahkan 45 ml NaOH 0.1 N

- Tempatkan labu ditempat gelap pada suhu antara 15o C dan 25o C selama 15 menit.

- Pada tiap labu tambahkan 4 ml asam sulfat 2 N dan titrasi dengan natrium tiosulfat 0.1 N LV hingga warna biru hilang.

- Hitung aktifitas amilase dalam unit FI per mg zat dengan rumus :

x=VBU- VUVBS- VS×WbpWbb×FpbbFpbp×bobot teoritis ×CS4.15

Keterangan :

Fp	: Faktor pengenceran

W	: Bobot (mg)

V	: Volume Natrium tiosulfat 0.1 N dalam ml yang diperlukan pada titrasi

Bb	: Bahan baku

Bp	: Baku pembanding

CS	: aktifitas amilase dalam unit FI per ml larutan baku

Aktifitas Protase

- Substrat Casein

- Tambahkan 5 ml purified water ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml.

- Timbang 1.25 g serbuk casein ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml yang telah berisi purified water.

- Kocok hingga membentuk suspensi.

- Tambahkan 10 ml NaOH 0.1 N kocok selama 1 menit.

- Tambahkan 50 ml purified water dab kocok selama ± 1 jam hingga casein terlarut.

- Adjust pH hingga 8 dengan NaOH 1 N atau HCl 1 N.

- Pindahkan larutan ke dalam labu ukur 100 ml, tambahkan purified water hingga tanda batas.

- Gunakan larutan ini di hari yang sama.

- Larutan Buffer

- Larutkan 6.80 g KH2PO4 dan 1.80 g NaOH dalam 950 ml purified water, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Adjust pH hingga 7.5 ± 0.2 dengan NaOH 0.2 N atau HCl 0.2 N.

- Masukkan larutan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Tambahkan Purified Water hingga tanda batas, homogenkan.

- Simpan larutan pada lemari pendingin.

- Larutan Trichloroacetic (TCA)

- Timbang 50 g TCA masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Tambahkan purified water hingga tanda batas.

- Simpan larutan pada suhu ruang.

- Kesesuaian kertas saring

- Bilas kertas saring dengan larutan TCA.

- Ukur absorbansi filtrate dengan panjang gelombang 280 nm.

- Absorbansi filtrate tidak boleh lebih dari 0.04, jika absorbansi filtrat masih diatas 0.04, lakukan pembilasan dengan larutan TCA hingga absorbansi filtrat < 0.04.

- Larutan Baku Pembanding

- Timbang 50 mg baku pembanding kerja pankreatin, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml

- Tambahkan larutan buffer hingga tanda batas, homogenkan.

- Campurkan dengan dikocok selama ± 15 menit pada suhu kamar.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml

- Tambahkan larutan buffer hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan Sampel

- Buka 1 sachet Pankreon For Children

- Timbang 602 mg sample pankreon for children, masukkan ke dalam mortar

- Tambahkan ± 5 ml larutan buffer dan gerus selama ±10 menit

- Pindahkan campuran ke dalam labu ukur 50 ml.

- Lakukan pembilasan pada mortar dengan larutan buffer.

- Tambahkan larutan buffer hingga tanda batas, homogenkan.

- Campurkan dengan dikocok selama ± 15 menit pada suhu kamar.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan buffer hingga tanda batas, homogenkan.

- Penetapan aktifitas protease

- Beri tanda masing masing 2 tabung reaksi : S1, S2, dan S3 untuk seri baku, dan U untuk zat uji.

- Pipet larutan buffer ke dalam tabung S1 sebanyak 4.0 ml, S2 dan U sebanyak 3.0 ml dan S3 sebanyak 4.0 ml.

- Pipet larutan baku ke dalam tabung S1 sebanyak 2.0 ml, S2  sebanyak 3.0 ml dan S3 sebanyak 4.0 ml.

- Pipet ke dalam tabung U 3.0 ml larutan uji.

- Buat larutan blanko uji dengan mencampur 6 ml larutan buffer dan 10 ml larutan asam trikloroasetat, masukkan ke dalam tabung yang bertanda B.

- Buat larutan blanko dengan mencampur 3 ml larutan buffer, 3 ml larutan uji dan 10 ml larutan asam trikloroasetat, masukkan ke dalam tabung yang bertanda UB.

- Tempatkan seluruh tabung dalam penangas air pada suhu 40o C, masukkan pengaduk kaca dalam tiap tabung, biarkan hingga tercapai keseimbangan suhu.

- Pada waktu nol dengan mencatat interval waktu, tambahkan pada tiap tabung 4.0 ml substrat casein yang sebelumnya dipanaskan sampai suhu  40o C.

- Tepat 60 menit setelah penambahan substrat casein hentikan reaksi pada tabung S1, S2, S3, dan U dengan penambahan 10.00 ml larutan asam trikloroasetat dengan interal waktu yang sesuai.

- Aduk dan angkat seluruh tabung dari penangas air.

- Diamkan selama 10 menit pada suhu ruang, untuk mengendapkan protein dan saring.

- Tetapkan serapan filtrat pada 280 nm menggunakan filtrate dari tabung B sebagai blanko.

- Perhitungan

- Buat  kurva harga serapan terkoreksi terhadap larutan baku yang digunakan.

- Dari kurva dengan menggunakan harga serapan terkoreksi (U-UB), hitung absorbansi pankreatin yang digunakan dan dengan memperhitungkan factor pengenceran.

- Hitung aktifitas protease dalam unit FI dari pankreatin yang digunakan dengan membandingkan terhadap baku menggunakan aktifitas protease yang tertera pada etiket Protease BPFI (1 BPFI Unit = 62.5 USP Unit)

Perhitungan :

- Kurva baku pembanding : y=Ax – B

- Xhitung=(Absspl- Absblanko)-BA

- Aktifitas Protease = Xhitung × fpspl × WsplWdosis × 1 USP unit62.5 BPFI unit

Keterangan :

A		: Koefisien A hasil dari fungsi linier pada kurva baku pembanding

B		: Koefisien B hasil dari fungsi linier pada kurva baku pembanding

Abs 	: Absorbansi

Spl 	: Sampel

W		: Bobot

Fp		: Faktor pengenceran

Xhitung 	: Absorbansi protease

Aktifitas Lipase

- Larutan NaOH 0.01 N

    - Timbang 0,4 g Natrium Hidroksida p.a ke dalam gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan 500 mL akuades bebas karbon dioksida.

    - Pindahkan larutan kedalam labu ukur 1000 mL, tambahkan akuades hingga tanda batas, homogenkan.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi, tutup dengan rapat.

    - Lakukan standarisasi sebagai berikut :

- Timbang saksama ± 0,5 g Kalium Biftalat Standar Volumetrik yang sebelumnya telah dihaluskan dan dikeringkan pada suhu 120°C selama 2 jam ke dalam labu erlenmeyer.

- Tambahkan 75 mL akuades bebas karbon dioksida dan tambahkan 2 tetes larutan indikator fenolftalein, kocok.

- Titrasi dengan Natrium Hidroksida 0,1 N hingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda.

- Lakukan titrasi sebanyak 2 kali replikasi.

    - Lakukan perhitungan standarisasi sebagai berikut :

N =W204,2 × V

Keterangan :

V			: Volume peniter larutan Natrium Hidroksida (mL)

N			: Normalitas Natrium Hidroksida

121,14	: Tiap mL Natrium Hidroksida 0,1 N setara dengan 204,2 mg Kalium Biftalat Larutan Pereaksi

- Larutan Akasia

- Sentrifugasi larutan akasia (1 dalam 10) hingga jernih, gunakan larutan jernih.

- Substrat Minyak Zaitun

- Campur 165 ml larutan akasia, 20 ml minyak zaitun P dan 15 g pecahan es masukan dalam blender Listrik.

- Dinginkan campuran dalam tangas es sampai suhu 5oC.

- Homogenkan dengan kecepatan tinggi selama 15 menit.

- Sesekali dinginkan dalam tangas es untuk mencegah suhu lebih dari 30 oC.

- Larutan Buffer

- Timbang 60 mg tris(hidroksimetil) aminometana P dan 234 mg natrium klorida P, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan purified water hingga 100 ml.

- Larutan garam ampedu (80 mg/ml)

- Timbang 40.0 mg garam ampedu larutkan dalam 500 ml purified water

- Larutan baku pembanding

- Timbang saksama 10.0 mg baku pembanding Pankreatin masukkan dalam

Mortar.

- Suspensikan dengan 3 ml air dingin dalam mortar, gerus selama 10 menit.

- Tambahkan 7 ml air dingin dalam mortir, gerus selama 10 menit

- Pindahkan kedalam labu 100 ml, tambahkan air dingin hingga batas labu

- Pertahankan suspensi pada suhu 4°C dan campur sebelum digunakan.

- Untuk tiap penetapan ambil 5 ml hingga 10 ml suspensi dingin, biarkan suhu

mencapai 20°C sebelum pemipetan volume yang tepat.

- Larutan Uji

- Timbang seksama 120.5 mg sample masukkan dalam mortar.

- Suspensikan dalam 3 ml air dingin dalam mortar.

- Gerus selama 10 menit.

- Tambahkan 7 ml air dingin dalam mortar, gerus selama 10 menit.

- Pindahkan ke dalam labu 100 ml.

- Tambahkan air dingin hingga batas labu.

- Pertahankan suspense pada suhu 4 ͦ C, campur sebelum digunakan.

- untuk tiap penetapan ambil 5 ml hingga 10 ml ssuspensedingin, biarkan suhu mencapai 20 °C sebelum pemipetan volume yang tepat.

- Penetapan aktifitas lipase

Catatan : atur alat autotitrator sesuai alur titrasi yaitu SET dilanjutkan waktu

tunggu selama penambahan sampel dan 7x STAT per menit

- Campur 10.0 ml Substrat minyak zaitun; 8.0 ml Larutan buffer; 2.0 ml Larutan garam empedu; dan 9.0 ml purified water dalam bejana kaca bermantel ±80 ml.

- Bagian luar bejana dihubungkan dengan penangas air yang dilengkapi dengan saluran keluar masuk air yang terhubung dengan pompa untuk sirkulasi air dari water bath.

- Tutup campuran, kondisikan elektroda kaca bersensor suhu dan pH tercelup dengan penambahan aquades hingga volume campuran ±100 ml.

- Aduk terus menerus dengan pengaduk mekanik.

- Pertahankan suhu campuran pada 37°C ± 0.1°C.

- Tambahkan natrium hidroksida 0.01 N dari mikroburet yang dimasukkan melalui lubang pada penutup, atur pH 9.20 secara potensiometrik menggunakan elektrode kaca.

- Tambahkan 1.0 ml Larutan simulasi 100%, tambahkan secara terus menerus natrium hidroksida 0.01 N selama 7 menit untuk mempertahankan pH 9.0.

- Hitung volume natrium hidroksida 0.01 N yang ditambahkan setiap menit.

- Dengan cara yang sama, titrasi 1.0 ml larutan simulasi (70% dan 130%) dan larutan baku pembanding (70%, 100%, dan 130%)

- Masing-masing larutan diuji sebanyak tiga kali pengulangan

- Perhitungan

- Buat kurva antara volume natrium hidroksida 0,01 N terhadap waktu.

- Gunakan hanya titik yang membentuk garis lurus pada kurva.

- Hitung rata-rata asam yang dibebaskan (jumlah volume NaOH yang digunakan) per menit dari titrasi larutan uji dibandingkan terhadap larutan baku pembanding.

- Dengan memperhitungkan faktor pengenceran, hitung aktivitas lipase Larutan uji dalam unit FIP.

Aktifitas Lipase=WbpWsp × Wper sachetWdosis× FpspFpbp × VspVbp× Abp

Keterangan :

Wbp	: Bobot baku pembanding yang ditimbang

Wsp	: Bobot sampel yang ditimbang

Wper sachet: Bobot produk per sachet (5000 mg)

Wdosis	: Bobot pancreatin per sachet (415 mg)

FPsp	: Faktor pengenceran sampel

FPbp	: Faktor pengenceran baku pembanding

Vsp	: Volume NaOH untuk titrasi sampel

Vbp	: Volume NaOH untuk titrasi baku pembanding

Abp	: Aktivitas Lipase pada baku pembanding (Unit FIP/mg)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Pankreon For Children (S-QC-03-098).

    - Cara Kerja :

Dokumen prosedur pemeriksaan uji batas mikroba (PQC-04-003)

  - Cemaran Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Pankreon For Children (S-QC-03-098).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Instruksi Kerja Uji Batas Logam Berat Pb, Cd, Cu, As, Fe, Hg, Sn dan Mn dalam Serbuk dan Tablet (I-QC-01-188).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-099 | 00 | 17 FEB 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-099 | 01 | 25 APR 2024 | Perubahan templet dokumen, Perubahan pada poin penanggung jawab, perubahan daftar distribusi dokumen, perubahan penamaan Uji Batas Mikroba, Penjabaran pembuatan larutan natrium tiosulfat dan natrium hidroksida | Review dokumen 3 tahun dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |
| I-QC-03-099 | 02 | 12 FEB 2025 | Perubahan pada poin referensi | Menyesuaikan dengan PerBPOM No. 24 Tahun 2023 |
| I-QC-03-099 | 03 |  | - Penambahan Prosedur Parameter Waktu Terdispersi - Penambahan Daftar Distribusi Dokumen - Perubahan Template | Menyesuaikan dengan PerBPOM No. 24 Tahun 2023 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SOVMA

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP