## 1 Bulan
|  | LEMBAR PEMELIHARAAN CLIMATIC CHAMBER NAGANO |  | Kode Dokumen | : F-I-EM-…....../00
|  |  |  | Tanggal Efektif | :
|  |  |  | Job Description | : Preventive
|  |  |  | Periode | : 12 Bulan
ID Unit Climatic Chamber |  | :
Manufacture |  | :
Location |  | :
Tanggal Pelaksanaan |  | :
Pelaksana |  | :
No | Activity |  | Target | Nilai Aktual | RESULT
[5 empty] | PASS | FAILED
A | Pemeriksaan 12 Bulan
| 1. Cleaning Filter pada Return Air Inlet |  | Bersih
| 2. Cleaning Humidifier Tray |  | Bersih
| 3. Cleaning dan cek Drainage trap |  | Bersih
| 4.1. Check Kondisi Panel Climatic Chamber Temp 30oC dan 40oC RH 75%. Pastikan tidak ada alarm |  | Normal
| 4.2. Catat setting temperature dan RH |  | 30oC/75% 40oC/75%
| 4.3. Check komponen safety DHP |  | 70 oC
| 4.4. Check komponen safety ASP |  | 80 oC
| 4.5. Check komponen safety WHP |  | 130 oC
| 4.6. Check dan test Emergency Stop |  | Normal
| 5.1. Cleaning Water Level Tank |  | Bersih
| 5.2. Wipe Water Level Detection Sensor |  | Bersih
| 6. Check Protective Filter pada RH sensor |  | Normal
| 7. Cleaning strainer |  | Bersih
| 8. Cleaning Pressure Reducing Valve |  | Bersih
| 9. Cleaning Upper Drainage Trap |  | Bersih
| 10. Check arus Fan FM1 |  | < 1.41 A (N40) < 2.32 A (N30)
| 11. Check arus Dry Heater DH1 dan DH2 |  | < 13.3 A
| 12. Check arus Humidifier Heater WH1 |  | < 10 A (N40) < 20 A (N30)
| 13. Check arus Compressor CM |  | < 5 A (N40) < 8.8 A (N30)
| 14. Cleaning Outdoor Unit |  | Bersih
Catatan Temuan Pelaksanaan Pekerjaan
Deskripsi Temuan :
Disi Oleh, |  |  | Diperiksa Oleh,
Pelaksana Pekerjaan |  |  | Supervisor STUDC
(_________________________________) |  |  | (_________________________________)
Tgl. |  |  | Tgl.