- Tujuan

Memberikan panduan dalam pemeliharaan rutin Climatic Chamber Capromax agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pemeliharaan Climatic Chamber Capromax.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Manager Teknik Pemeliharaan bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Utility bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja dilaksanakan dengan baik.

  - Supervisor Sistem Tata Udara & Dust Collector  bertanggung jawab menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk:

- Melakukan pemeliharaan rutin Climatic Chamber Capromax sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pemeliharaan.

- Definisi

Climatic Chamber adalah mesin/alat yang berfungsi untuk menjaga suatu area dengan temperature dan humidity tertentu yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan untuk menyimpan sample pengujian stabilitas produk/obat.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

  - Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik Tahun 2021

  - Manual Book Operational & Maintenance Climatic Chamber Capromax

- Alat dan Bahan

  - Kacamata pelindung

  - Sarung tangan

  - Pakaian tertutup

  - Tool kit

  - Multimeter/Ampere Meter

  - Manifold Gauge

  - Tangga Portabel

- Instruksi Kerja

  - Persiapan

    - Sebelum melakukan pekerjaan pemeliharaan, pastikan power listrik alat telah diputus dengan memutar selector ke posisi “OFF”.

  - Pemeliharaan Climatic Chamber Capromax

    - Pemeliharaan 1 Bulan Sekali

- Periksa water level sensor yang berupa pelampung pada bak air, pastikan pelampung berfungsi dengan baik.

    - Pemeliharaan 3 Bulan Sekali

- Cleaning water tank pada boiler heater

Bersihkan water tank dengan lap/kain bersih, lalu bilas dengan Purified Water (PW), pastikan water tank dan pelampung pada boiler heater bersih dan tidak ada kerak.

    - Pemeliharaan 12 Bulan Sekali

- Periksa Dry Heater dan Humidifier Heater

- Periksa kondisi fisik heater

- Periksa arus listrik heater menggunakan Ampere Meter

- Periksa Circulating Fan

- Periksa kondisi fan pada saat menyala, pastikan tidak ada kondisi abnormal (noise)

- Pastikan fan dalam kondisi bersih dan normal

- Catat pada lembar pemeliharaan (F-I-EM-04….)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Revisi | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-04- | 00 | Lembar Pemeliharaan Climatic Chamber Capromax |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-04- | 00 |  | -Perubahan template | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | MPM |
| --- | --- |
| 2. | AMUT |
| 3. | SUDC |