- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan kalibrasi dalam Mesin Labelling Botol Shanghai Sunny baik dalam hal persiapan maupun saat pelaksanaan kalibrasi agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan kalibrasi dalam Mesin Labelling Botol Sunny.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab mensahkan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Manager Teknik dan Pemeliharaan  bertanggung jawab memeriksa, dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Utility dan Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana kalibrasi, bertanggung jawab untuk:

- Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara peralatan dan kalibrator yang akan dipakai pada Mesin Labelling Botol Shanghai Sunny instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi.

- Definisi

  - Mesin Labelling Botol adalah mesin yang digunakan untuk memberi label pada botol.

  - Kalibrator adalah alat ukur atau suatu besaran tertentu yang menjadi acuan (pembanding).

- Referensi

  - JCGM 100:2008, Evaluation of measurement data- Guide to the expression of uncertainty in measurement

  - ISO GUIDE 98-3 Uncertainty Measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)

  - BS-EN 837 : 1998, Pressure gauge. Bourdon tube pressure gauges. Dimension, metrology, requirement, and testing

  - Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik : 2021

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik : 2024)

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Kalibrator Pressure Gauge, Differential Pressure Gauge dan Vacuum Gauge

    - Media kalibrasi tekanan

    - Thermohygrometer terkalibrasi

    - Toolkit

  - Bahan

    - Isolasi kertas

- Instruksi Kerja

- Persiapan Alat

- Pastikan pelaksana kalibrasi telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

- Sebelum dilakukan kalibrasi mesin harus dalam keadaan bersih dan mesin layak untuk dioperasikan.

- Catat identitas instrumen dan kondisi ruangan yang akan dikalibrasi pada lembar kerja kalibrasi.

- Siapkan kalibrator yang akan digunakan, pastikan dalam keadaan baik dan layak untuk dioperasikan.

- Siapkan media kalibrator untuk kalibrasi suhu dan tekanan.

  - Kalibrasi Tekanan

      - Pressure Gauge

      - Buka Pressure Gauge dari mesin menggunakan kunci pas.

      - Pasangkan Pressure Gauge pada dudukan yang telah disediakan.

      - Atur media kalibrasi tekanan pada titik pengujian yang telah ditentukan untuk tekanan naik pada titik 0 MPa, 0.1 MPa , 0.2 MPa , 0.3 MPa , 0.4 MPa , 0.5 MPa , 0.6 MPa , 0.7 MPa , 0.8 MPa

      - Catat pembacaan tekanan yang muncul pada Pressure Gauge dan   standar pada lembar kerja kalibrasi.

      - Lakukan pengulangan pembacaan dan pencatatan sebanyak 3 kali setiap titik pengujiannya.

      - Lakukan kembali langkah d sampai g pada titik pengujian yang telah di tentukan untuk tekanan turun pada titik  0.8 MPa, 0.7 MPa , 0.6 MPa , 0.5 MPa , 0.4 MPa , 0.3 MPa , 0.2 MPa , 0.1 MPa , 0 MPa

      - Setelah selesai kalibrasi lepaskan Pressure Gauge dari dudukannya.

      - Pasang kembali Pressure Gauge pada mesin.

      - Lakukan pengolahan data hasil pengujian.

- Pengolahan Data

- Faktor Koreksi

Correction Factor=X-Y

Keterangan : 	X	=  Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar.

Y	=  Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/ HMI.

- %Kesalahan

%Error= Y-XXx 100

Keterangan :  	X	=  Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar.

Y	=  Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/ HMI.

- Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran Kalibrasi Tekanan

      - Ketidakpastian baku dari daya ulang pembacaan (repeatability).

SD=∑x2- (∑X)2nn	u1=SDn	c1=1

      - Ketidakpastian baku dari sertifikat standar.

u2= ucrtk         c2=1

      - Ketidakpastian resolusi standar.

u3= 12 x resolution3     c3=1

      - Ketidakpastian resolusi alat.

u4= 12 x resolution3         c4=1

      - Ketidakpastian baku dari beda level ketinggian standar dan alat uji.

u5= ktdp ketinggian2          c5=ρ x g

      - Ketidakpastian gabungan.

Uc= c1  2+ u1  2+c2  2+  u2  2+c3  2+ u3  2+c4  2+ u4  2+c5  2+ u5  2

      - Ketidakpastian bentangan/diperluas.

U95=k x Uc

Keterangan :

SD 	=  Deviasi standar

n	=  Jumlah pengulangan

ucrt	=  Nilai ketidakpastian dari sertifikat standar

k	=  Faktor cakupan (k = 2)

resolusi	=  Nilai yang diperoleh dari standar/alat uji

ρ	=  Densitas udara (1.2 kg/m3)

g	=  Gravitasi lokal (9.78137 m/s2)

u	=  Ketidakpastiaan

U	=  Ketidakpastiaan gabungan

c	=  Koefisien sensitifitas

- Syarat Penerimaan

| No | Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pressure Gauge | ± 10% dari Faktor Koreksi |

- Catatan

- Lakukan kalibrasi sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

- Alat dinyatakan baik apabila memenuhi syarat kalibrasi yang telah ditentukan.

- Apabila terjadi kegagalan fungsi, harap diinformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab dengan mesin Labeling Botol Shangai Sunny.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-107 | 00 |  | - | Dokumen baru |
| I-EM-05-107 | 01 |  | Perubahan Template, Penanggung Jawab, Referensi | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. 2. | AMUT SKK |
| --- | --- |