- Tujuan

Untuk menjelaskan tinjauan pendekatan validasi metode analisis di PT Kimia Farma Plant Banjaran, guna menjamin bahwa metode analisis sesuai dengan tujuan penggunaannya dan selalu memberikan hasil yang dapat dipercaya.

- Ruang Lingkup

Seluruh metode pengujian residu pembersihan pada produk yang menjadi marker di PT Kimia Farma Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

- Manajer Pemastian Mutu bertanggung jawab mengkaji dan mengesahkan prosedur ini, memastikan protokol validasi metode analisis residu sesuai untuk menilai kehandalan proses, dan mengkaji laporan dan justifikasi hasil.

- Asisten Manajer Pemastian Operasional bertanggung jawab mengkaji prosedur ini, memastikan protokol validasi proses sesuai untuk menilai kehandalan proses, dan mengkaji laporan dan justifikasi hasil.

- Supervisor Validasi Proses dan Pembersihan bertanggung jawab menyiapkan dan merevisi prosedur ini, mengkoordinasikan aktivitas validasi, mengawasi pelaksanaan, dan menyiapkan protokol dan laporan.

- Definisi

  - Validasi Metode Analisis merupakan aktivitas pemastian proses pengujian yang terdokumentasi agar senantiasa menghasilkan prosedur pengujian yang akurat dan terpercaya. Validasi metode analisis dilakukan saat metode baru hasil pengembangan diterapkan atau terdapat perubahan metode kompendia di luar toleransi.

  - Residu merupakan sisa produk yang tertinggal setelah produk tersebut dibersihkan dari mesin yang digunakan.

  - Keterangan/ Explanation:

FI		= Farmakope Indonesia.

USP/NF	= United States Pharmacopoeia/ National Formulary.

BP		= British Pharmacopoeia.

EP		= European Pharmacopoeia.

JP		= Japanese Pharmacopoeia.

RSD		= Relative standard deviation.

N		= Angka lempeng teoretis kolom/ Column theoretical plate number.

R 		= Resolusi antara 2 puncak berdekatan

k’		= Faktor kapasitas

LOD		= Batas Deteksi

LOQ		= Batas kuantitas

RIV		= Rencana Induk Validasi

CPOB		= Cara Pembuatan Obat yang Baik

- Referensi

- Badan POM. Pedoman CPOB 2024

- Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020.

- United States Pharmacopeia 2023 (USP 46 – NF 41)

- FDA. Guidance for Industry, Analytical Procedures and Methods Validation for Drugs and Biologics.

- ICH Harmonised Tripartite Guideline. Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology, Q2(R1).

- Rencana Induk Validasi

- AOAC Official Methods of Analysis. Guideline for Standard Method Performance Requirement, 2012.

- Haider, S.I. 2006. Validation Standard Operating Procedures: A Step-by-Step Guide for Achieving Compliance in the Pharmaceutical, Medical Device and Biotech Industries, 2nd Edition. New York: CRC Press, Taylor & Francis Group. Page 435-439.

- Instruksi Kerja

  - Alur Validasi Metoda Analisis Residu

    - Lakukan penetapan marker sesuai dengan Prosedur Validasi Pembersihan (PQS-04-008)

    - Tetapkan nilai swab dan rinse limit dengan mengisi Lampiran 1. Template Penetapan Batas Zat Aktif pada Mesin (F-I-QS-04-009-01)

    - Review Instruksi Kerja Pemeriksaan Produk Jadi dan Kompendia (FI VI, USP, IP, dll). Penggunaan kompendia dilakukan jika hasil optimasi pengujian metode analisa residu sesuai instruksi kerja pemeriksaan produk jadi tidak memenuhi syarat.

    - Cek ketersediaan alat, bahan, dan pereaksi

    - Pelaksanaan Optimasi Metode Analisa Residu dilakukan sesuai dengan tahapan berikut :

  - Lakukan optimasi terhadap parameter swab dan rinse limit serta linearitas

  - Buat spike placebo dengan konsentrasi sama dengan Surface Area Limit (SAL) dikali dengan luas plat yang digunakan (minimal 25 cm2).

  - Lakukan optimasi metode analisis residu sesuai tahapan prosedur yang sudah diverifikasi sesuai dengan Lampiran 2. Template Lembar Optimasi Metode Analisis Residu (F-I-QS-04-009-02)

    - Buat Protokol Validasi Metode Analisa Residu sesuai dengan Lampiran 3. Template Protokol Validasi Metode Analisis Residu (F-I-QS-04-009-03) dengan uraian sebagai berikut :

- Tujuan

Tentukan tujuan dari validasi metode analisis residu

- Ruang Lingkup

Tentukan ruang lingkup validasi metode analisis residu meliputi parameter validasi metode analisis yang dilakukan dan acuan metode yang digunakan.

- Penanggungjawab

Tentukan bagian yang berperan dan bertanggung jawab terhadap aktivitas validitas metode analisis residu

- Referensi

Tentukan acuan terhadap dokumen yang mendukung studi validasi, seperti laporan validasi metode analisa residu, instruksi kerja pemeriksaan produk jadi, ataupun kompendia

- Alat dan Bahan

Tentukan alat yang digunakan, termasuk alat yang digunakan untuk preparasi dan instrumen pengujian. Tentukan juga bahan yang digunakan untuk studi validasi, termasuk reagen dan baku pembanding.

- Preparasi Larutan

Tentukan prosedur untuk preparasi larutan yang digunakan pada uji.

- Pembuatan Simulasi

Tentukan prosedur untuk preparasi simulasi yang digunakan pada uji.

- Kondisi Pengujian

Penjelasan tentang kondisi pengujian yang dilakukan seperti kondisi disolusi, kondisi spektrofotometri, kondisi uji kesesuaian sistem, dll.

- Perhitungan

Penjelasan integrasi antara metode dan rumus perhitungan untuk analisis data. Perhitungan ini termasuk penjelasan dari simbol matematis yang digunakan.

- Pelaksanaan Validasi

Penjelasan metode tahapan pengerjaan parameter validasi metode analisis yang meliputi akurasi, presisi, presisi antara, linearitas, batas deteksi, batas kuantitasi, selektifitas, dan robustness

- Evaluasi

Evaluasi yang harus dilakukan dalam proses validasi metode analisis.

- Kesimpulan

Kesimpulan dari validasi metode Analisis yang dikerjakan

- Daftar Lampiran

Daftar lampiran yang disebutkan pada protocol

- Sejarah Revisi Prosedur

Apabila terdapat perubahan pada protokol, maka dituliskan sejarah revisi yang pernah dilakukan selama dokumen berlaku.

- Review Dokumen

Apabila terdapat peninjauan ulang dokumen pada periode tertentu, maka dituliskan peninjauan dokumen yang pernah dilakukan selama dokumen berlaku.

- Daftar Distribusi Dokumen

Daftar pendistribusian dokumen kepada pihak yang terkait.

    - Pelaksanaan Validasi Metode Analisis

Lakukan validasi metode analisis sesuai dengan protokol yang telah disetujui.

      - Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian system jika pengujian menggunakan instrument HPLC. Uji kesesuaian sistem merupakan bagian dari prosedur analisis. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen, operasi analisis, dan sampel yang akan diuji dapat dievaluasi sesuai dengan hasil yang diharapkan. Parameter ini dilakukan tergantung dari jenis prosedur yang divalidasi. Parameter Uji Kesesuaian Sistem adalah sebagai berikut:

- Relative standard deviation (RSD), untuk semua metode;

- Angka lempeng teoretis kolom (N), untuk metode kromatografi;

- Faktor ikutan (tailing factor), untuk metode kromatografi;

- Resolusi antara 2 puncak yang berdekatan (R), untuk metode kromatografi;

- Faktor kapasitas (k’), untuk metode kromatografi

- Sistem dinyatakan sesuai apabila seluruh parameter memenuhi kriteria penerimaan yang ditetapkan dalam protokol.

Perubahan pada sistem kromatografi diperlukan untuk memenuhi persyaratan kesesuaian sistem. Perubahan yang diperbolehkan hanya kolom (mempertahankan karakteristik kimia yang sama), lama waktu awal tahap isokratis (yang ditetapkan pada monografi) atau penyesuaian dwell volume. Perubahan gradien yang diperbolehkan sebagai berikut:

- pH Fase Gerak

pH larutan dapar yang digunakan untuk pembuatan fase gerak dapat disesuaikan ± 0.2. Berlaku untuk pemisahan gradien dan isokratik.

- Kadar garam dalam dapar

Kadar garam yang digunakan dalam pembuatan larutan dapar untuk fase gerak dapat disesuaikan ±10% apabila variasi pH yang diperbolehkan tercapai. Berlaku untuk pemisahan gradien dan isokratik.

- Perbandingan Komponen dalam Fase Gerak

Batas penyesuaian berikut berlaku untuk komponen kecil fase gerak (50% atau kurang). Jumlah komponen ini dapat disesuaikan  ± 30% relative tetapi tidak melebihi  ± 10% absolut dari jumlah fase gerak. Penyesuaian dilakukan pada satu komponen minor dalam campuran terner.

- Panjang Gelombang pada detektor UV-Vis

Penyimpangan panjang gelombang yang ditentukan dalam prosedur tidak diperbolehkan. Prosedur ditentukan oleh pabrik pembuat detektor atau prosedur Validasi yang digunakan untuk memverifikasi kesalahan panjang gelombang detektor adalah paling banyak ± 3 nm.

- Ukuran Partikel

Untuk pemisahan isokratik, ukuran partikel dan atau panjang kolom dapat dimodifikasi jika perbandingan panjang kolom (L) dengan ukiran partikel (dp) tetap konstan atau dalam rentang minimal 25% dan tidak lebih dari 50% dari perbandingan L/dp yang ditentukan. Jika ukuran partikel tidak disebutkan dalam monografi, perbandingan harus dihitung menggunakan ukuran partikel terbesar yang ada dalam definisi kolom. Untuk pemisahan gradien, perubahan panjang, diameter dalam kolom, dan ukuran partikel tidak diperbolehkan.

- Laju alir

Jika ukuran partikel diubah, laju alir memerlukan penyesuaian, karena kolom dengan partikel kecil membutuhkan kecepatan linear yang lebih tinggi untuk kinerja yang sama (yang ditunjukan dengan pengurangan jumlah lempeng). Perubahan laju alir baik untuk perubahan diameter kolom dan ukuran partikel dapat dihitung dengan rumus :

F2 = F1 dc2 dp1dc1 dp2

F1 dan F2 masing masing adalah laju alir; dc1 dan dc1 masing masing adalah diameter kolom; dan dp1 dan dp2 adalah ukuran partikel pada kondisi awal dan setelah modifikasi.

| Panjang (L, mm) | Diameter kolom (dc, mm) | Ukuran partikel (dp, μm) | Nilai relatif |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L/dp | F | N | Tekanan | Waktu uji |
| 250 | 4.6 | 10 | 25000 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 3.3 |
| 150 | 4.6 | 5 | 30000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 150 | 2.1 | 5 | 30000 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 100 | 4.6 | 3.5 | 28600 | 1.4 | 1.0 | 1.9 | 0.5 |
| 100 | 2.1 | 3.5 | 28600 | 0.3 | 1.0 | 4.0 | 0.3 |
| 75 | 4.6 | 2.5 | 30000 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 0.3 |
| 75 | 2.1 | 2.5 | 30000 | 0.4 | 1.0 | 4.0 | 0.3 |
| 50 | 4.6 | 1.7 | 29400 | 2.9 | 1.0 | 8.5 | 0.1 |
| 50 | 2.1 | 1.7 | 29400 | 0.6 | 1.0 | 8.5 | 0.1 |

- Volume penyuntikan

Volume penyuntikan dapat disesuaikan sejauh konsisten dengan keberterimaan presisi, linearitas dan batas deteksi.

- Suhu Kolom

Suhu kolom dapat diatur ± 10

      - Parameter Validasi Metode Analisa Residu

Berikut parameter yang perlu dilaksanakan selama validasi metode analisis residu :

- Spesifisitas atau Selektivitas

Spesifisitas/selektivitas adalah kemampuan untuk mengetahui keberadaan analit dalam suatu komponen lain, seperti ketidakmurnian, degradan, matriks, dll. Pada grafik tidak ditemukan senyawa yang memberikan respon pada waktu yang bersamaan dengan waktu retensi analit. Jika ada interferensi/gangguan, maka interferensi tidak lebih dari 2%.

Pengukuran selektivitas menggunakan spektrofotometer Uv-Vis. Jika hasil yang didapatkan pada proses scanning panjang gelombang terdapat perbedaan lebih dari ± 1 nm dari panjang gelombang yang tertera pada monografi, maka perlu dilakukan rekalibrasi.

- Akurasi

Akurasi adalah ukuran yang menunjukkan kedekatan antara nilai yang diperoleh dengan nilai yang sebenarnya. Akurasi dinyatakan sebagai persen perolehan kembali (recovery) analit yang ditambahkan. Akurasi hasil analisis sangat tergantung kepada sebaran galat sistematik di dalam keseluruhan tahapan analisis. Oleh karena itu untuk mencapai kecermatan yang tinggi hanya dapat dilakukan dengan cara mengurangi galat sistematik tersebut seperti menggunakan peralatan yang telah dikalibrasi, menggunakan pereaksi dan pelarut yang baik, pengontrolan suhu, dan pelaksanaannya yang cermat, taat asas sesuai prosedur.

Akurasi dilakukan menggunakan minimal 9 (sembilan) penentuan dengan minimal 3 (tiga) level konsentrasi dalam rentang yang ditentukan (contohnya 3 konsentrasi/3 replikasi masing-masing dari total prosedur analisis).

Kriteria penerimaan dari persentase perolehan kembali disesuaikan dengan konsentrasi analit dalam matriks, seperti pada tabel di bawah ini:

| Analit pada matriks sampel (%) | Kriteria penerimaan persentase perolehan kembali (%) |
| --- | --- |
| > 0.1 0.01 0.001 0.0001 (1 ppm) 0.00001 (100 ppb) 0.000001 (10 ppb) 0,0000001 (1 ppb) | 95-105 90-107 80-110 80-110 80-110 60-115 40-120 |

- Presisi

Presisi adalah ukuran yang menunjukkan kedekatan antar seri pengukuran yang didapat dari pengambilan sampel berulang kali dari sampel yang homogen pada kondisi tertentu. Presisi terdiri dari 3 jenis, yaitu:

- Presisi ripitabilitas, merupakan presisi pada kondisi pengoperasian yang sama dengan interval waktu yang pendek. Presisi ripitabilitas juga disebut intra-assay precision. Repitibilitas mengacu pada penggunaan prosedur analisis dalam laboratorium yang sama dalam periode waktu yang singkat oleh analis yang sama dengan peralatan yang sama.

- Presisi intermediet, merupakan variasi dalam laboratorium yang sama, seperti perbedaan hari, analis, peralatan, dan lain lain. Presisi antara (dikenal juga sebagai ruggedness) menyatakan keragaman dalam laboratorium yang dilakukan pada hari yang berbeda atau oleh analis yang berbeda atau peralatan yang berbeda di laboratorium yang sama.

- Presisi reprodusibilitas, merupakan presisi anta laboratorium (biasanya digunakan untuk standardisasi metode).

Presisi hendaknya dilakukan menggunakan sampel asli yang seragam. Akan tetapi jika tidak mungkin untuk mendapatkan sampel asli, sampel atau larutan sampel dapat dibuat secara khusus. Presisi prosedur analisis dinyatakan dalam variansi, standar deviasi, atau koefisien variasi dari seri pengukuran.

Presisi harus dievaluasi dengan menggunakan:

- Minimal 9 penentuan mencakup rentang yang ditetapkan untuk prosedur ini (misalnya, 3 konsentrasi / 3 replikasi masing-masing), atau

- Minimal 6 penentuan sebesar 100% dari konsentrasi uji.

Kriteria penerimaan dari persentase koefisien variasi disesuaikan dengan konsentrasi analit dalam matriks, seperti pada tabel di bawah ini:

| Analit pada matriks sampel (%) | Kriteria penerimaan persentase koefisien variasi |
| --- | --- |
| > 0.1 ≥ 0.01 (100 ppm) 0.001 (10 ppm) 0.0001 (1 ppm) 0.00001 (100 ppb) 0.000001 (10 ppb) 0.0000001 (1 ppb) | 3.7 5.3 7.3 11 15 21 30 |

- Linearitas dan Rentang

Linearitas

Hubungan linear hendaknya dievaluasi dalam rentang prosedur analisis. Linearitas dapat dilakukan langsung pada bahan obat (dengan pengenceran larutan baku stok) dan/atau penimbangan terpisah dari campuran bahan komponen obat, sesuai prosedur.

Lineritas hendaknya dievaluasi dengan pemeriksaan plot sinyal sebagai fungsi konsentrasi analit. Kriteria penerimaan untuk linearitas antara lain adalah dengan nilai r tidak kurang dari 0,98.

Untuk menetapkan linearitas, direkomendasikan menggunakan minimal 5 (lima) konsentrasi. Beberapa pendekatan lain yang ditetapkan hendaknya dijustifikasi terlebih dahulu. Dan juga direkomendasikan rentang minimum yang digunakan untuk penetapan kadar dari 80% hingga 120% dari konsentrasi uji.

Rentang

Rentang adalah interval antara batas tertinggi dan batas terendah dari kadar analit yang telah dibuktikan, dapat ditentukan dengan presisi, akurasi dan linearitas yang sesuai menggunakan prosedur analisis yang ditetapkan. Rentang umumnya dinyatakan dalam satuan yang sama dengan hasil uji (misalnya persen, bpj, bp).

- Batas Deteksi dan Batas Kuantitasi

Batas deteksi adalah jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat dideteksi tetapi tidak dapat dikuantitasi nilai yang tepat. Batas kuantitasi merupakan jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat ditentukan secara kuantitatif dengan akurasi dan presisi yang tepat. Batas kuantitasi merupakan parameter pengukuran kuantitatif untuk senyawa dengan kadar yang rendah dalam matriks dan digunakan untuk menentukan ketidakmurnian dan/atau produk degradasi.

Pendekatan untuk menentukan batas deteksi dan kuantitasi tergantung prosedur tersebut tanpa atau dengan instrumen. Berikut adalah pendekatan penentuannya:

- Berdasarkan evaluasi visual, dapat digunakan untuk metode tanpa instrumen tetapi dapat juga digunakan untuk metode dengan instrumen. Batas deteksi ditentukan dengan menguji sampel dengan analit konsentrasi tertentu, lalu menentukan level minimal di mana analit dapat dideteksi. Batas kuantitasi ditentukan dengan menguji sampel dengan analit konsentrasi tertentu, lalu menentukan level minimal di mana analit dapat dikuantitasi dengan akurasi dan presisi yang baik.

- Berdasarkan rasio sinyal terhadap noise, yang dapat digunakan untuk prosedur analisis yang menunjukkan noise dari baseline. Penentuan rasio sinyal terhadap noise dapat dilakukan dengan membandingkan sinyal dari sampel dengan konsentrasi analit kecil dengan sampel blankonya, lalu menentukan konsentrasi minimal di mana analit dapat dideteksi atau dikuantitasi. Rasio sinyal terhadap noise antara 3 atau 2:1 secara umum merupakan batas deteksi. Sedangkan batas kuantitasi adalah 10:1.

- Berdasarkan standar deviasi dari respon detektor dan slope, dapat dinyatakan sebagai 3,3 x σ/S untuk batas deteksi dan 10 x σ/S untuk batas kuantitasi, di mana σ adalah standar deviasi dari respon detektor dan S adalah slope dari kurva kalibrasi. Perkiraan σ dapat dilakukan dengan beberapa cara, contohnya:

- Berdasarkan standar deviasi larutan blanko: pengukuran respons blanko dilakukan dengan menganalisis sejumlah sampel blanko dan menghitung standar deviasi dari respons tersebut.

- Berdasarkan kurva kalibrasi: kurva kalibrasi yang spesifik hendaknya dibuat dengan sampel yang mengandung analit dengan konsentrasi dalam rentang batas deteksi. Standar deviasi residual dari garis regresi atau standar deviasi dari y-intersep dari garis regresi dapat digunakan sebagai standar deviasi ini.

- Ketegaran

Robustness dari prosedur analisis merupakan ukuran dari kemampuan prosedur tersebut mempertahankan hasilnya dengan variasi yang kecil dalam parameter metode dan menunjukkan ketahanannya selama penggunaan normal.Evaluasi robustness hendaknya menunjukkan kehandalan metode dengan variasi parameter yang kecil tapi bermakna. Jika metode rentan terhadap variasi kondisi analisis tertentu, kondisi tersebut harus dikontrol atau harus tercantum penanganan khusus pada prosedur. Berikut adalah contoh penentuan ketegaran pada berbagai macam metode :

- Untuk metode HPLC: komposisi fase gerak (persentase larutan organik, kadar dapar, pH), laju alir, panjang gelombang, suhu kolom dan berbagai kolom dengan tipe yang sama.

- Untuk analisis secara spektrofotometri, panjang gelombang dapat diubah.

Untuk pengujian stabilitas larutan, pengujian larutan baku menggunakan larutan yang dibuat baru untuk setiap harinya dengan rentang penerimaan 80-110% (untuk kadar 1 ppm). Larutan uji disimpan pada suhu ruang, dianalisis pada periode waktu yang ditentukan, menggunakan respons larutan uji asli sebagai pembanding dengan rentang penerimaan 80-110% (untuk kadar 1 ppm). Jika larutan tidak stabil, hal yang dapat dipertimbangkan adalah suhu (lemari pendingin mungkin diperlukan), terlindung cahaya, dan wadah bahan (plastik atau kaca). Pada prosedur perlu dinyatakan bahwa baku dan uji dianalisis dalam periode waktu dimana larutan tersebut stabil.

    - Laporan Validasi Metode Analisis

    - Kesimpulan

Kesimpulan hasil validasi metode analisis

    - Verifikasi Dokumen

Lakukan verifikasi dokumen yang digunakan untuk pengerjaan validasi metode analisis yang meliputi Protokol Validasi Metode Analisis Residu dan Lembar Kerja Validasi Metode Analisis Residu.

    - Verifikasi Status Kualifikasi dan Kalibrasi Peralatan

Lakukan verifikasi status kalibrasi peralatan yang digunakan selama validasi metode analisis.

    - Verifikasi Baku Pembanding Kerja dan Bahan Baku

Lakukan verifikasi Baku Pembanding Kerja dan Bahan Baku yang digunakan selama validasi metode analisis meliputi nama, origin, nomor laporan Analisis, certificate of analysis, tanggal pembuatan, tanggal daluarsa, tanggal uji, tanggal uji ulang, dan kadar.

    - Verifikasi Bahan yang Digunakan

Lakukan verifikasi bahan yang digunakan selama validasi/verifikasi metode analisis meliputi nama bahan, merek, nomor lot/laporan analisis, dan tanggal kadaluarsa.

    - Preparasi Simulasi

Jelaskan mengenai bahan-bahan yang digunakan untuk membuat simulasi meliputi bahan yang digunakan, nomor laporan Analisis bahan, dan jumlah bahan yang ditimbang untuk simulasi.

Deskripsikan dan buat pembahasan hasil untuk tiap parameter validasi, termasuk analisis statistik yang sesuai. Buat pembahasan tentang kekurangan yang terjadi selama studi.

    - Kondisi Pengerjaan

Jelaskan mengenai kondisi yang dilakukan saat pengerjaan, misalnya media yang digunakan pada saat disolusi, kecepatan putaran saat disolusi, fase gerak yang digunakan pada metode HPLC, kolom yang digunakan pada metode HPLC, dsb.

    - Buat instruksi kerja sesuai dengan metode analisa residu yang sudah tervalidasi

  - Kontrol Perubahan dan Revalidasi

    - Revalidasi perlu dilakukan jika terjadi :

    - Perubahan dalam sintesis senyawa obat

    - Perubahan dalam komposisi sediaan farmasi

    - Perubahan dalam prosedur analisis

    - Jika tidak ada perubahan lainnya, revalidasi dilakukan setiap 5 tahun

6.2.2 	Saat perubahan atau penyimpangan proses terjadi, proses sebaiknya dikaji dan dievaluasi, lalu dilakukan revalidasi di mana perubahan atau penyimpangan tersebut terjadi. Penanganan penyimpangan mengacu pada Prosedur Penanganan Penyimpangan (PQS-03-003)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-QS-04-009-01/00 | Template Penetapan Batas Residu Zat Aktif pada Mesin |  |
| 2 | F-I-QS-04-009-02/00 | Template Lembar Optimasi Metode Analisis Residu |  |
| 3 | F-I-QS-04-009-03/00 | Template Protokol Validasi Metode Analisis Residu |  |
| 4 | F-I-QS-04-009-04/00 | Template Lembar Kerja Validasi Metode Analisis Residu |  |
| 5 | F-I-QS-04-009-05/00 | Template Laporan Validasi Metode Analisis Residu |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QS-04-009 | 0 |  | Dokumen Baru | - |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

| - AMPO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - SVPP |  |  |  |